AE-29中孕期母血清产前筛查EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
[bookmark: _GoBack]整体情况：参控实验室数：45家
2、 活动小结
	项目
	批号
	组
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	AFP(ug per L)
	20260101
	缺省组
	46.9 
	36.2 
	38.6
	1.748

	
	
	Beckman组
	39.9 
	36.2 
	38.1
	1.037

	
	20260102
	缺省组
	20.2 
	16.9 
	18
	0.533

	
	
	Beckman组
	18.2 
	16.9 
	17.8
	0.326

	
	20260103
	缺省组
	83.5 
	62.2 
	67.1
	3.882

	
	
	Beckman组
	69.2 
	62.2 
	65.5
	2.271

	
	20260104
	缺省组
	58.0 
	44.4 
	47.9
	2.596

	
	
	Beckman组
	50.2 
	44.4 
	46.8
	1.334

	
	20260105
	缺省组
	137.0 
	102.3 
	111.7
	6.83

	
	
	Beckman组
	115.1 
	102.7 
	108.8
	3.069

	游离beta-hCG(ug per L)
	20260101
	缺省组
	11.9 
	5.7 
	9.7
	0.336

	
	
	PE (Wallac)组
	10.3 
	8.6 
	9.5
	0.305

	
	
	广州丰华系统组
	9.8 
	9.7 
	9.8
	0.08

	
	
	深圳新产业系统组
	
	
	
	

	
	20260102
	缺省组
	56.2 
	21.1 
	31.7
	1.528

	
	
	PE (Wallac)组
	32.4 
	29.0 
	31.2
	0.933

	
	
	广州丰华系统组
	30.3 
	30.1 
	30.2
	0.16

	
	
	深圳新产业系统组
	
	
	
	

	
	20260103
	缺省组
	70.2 
	28.0 
	42.9
	2.033

	
	
	PE (Wallac)组
	44.5 
	39.7 
	42.2
	1.587

	
	
	广州丰华系统组
	42.7 
	41.2 
	42
	1.203

	
	
	深圳新产业系统组
	
	
	
	

	
	20260104
	缺省组
	21.2 
	10.0 
	17.6
	0.778

	
	
	PE (Wallac)组
	18.4 
	16.3 
	17.3
	0.462

	
	
	广州丰华系统组
	18.0 
	17.8 
	17.9
	0.16

	
	
	深圳新产业系统组
	
	
	
	

	
	20260105
	缺省组
	38.6 
	18.2 
	28.6
	1.061

	
	
	PE (Wallac)组
	29.7 
	26.8 
	28.2
	0.507

	
	
	广州丰华系统组
	30.0 
	28.1 
	29.1
	1.524

	
	
	深圳新产业系统组
	
	
	
	

	游离雌三醇
	20260101
	缺省组
	6.8 
	3.6 
	5.3
	0.309

	
	
	PE (Wallac)组
	5.8 
	5.1 
	5.5
	0.09

	
	
	Beckman组
	5.8 
	4.4 
	5.2
	0.338

	
	20260102
	缺省组
	5.0 
	2.7 
	3.8
	0.353

	
	
	PE (Wallac)组
	4.2 
	3.9 
	4.1
	0

	
	
	Beckman组
	3.8 
	2.8 
	3.1
	0.173

	
	20260103
	缺省组
	5.9 
	2.9 
	4.3
	0.179

	
	
	PE (Wallac)组
	4.5 
	4.2 
	4.3
	0.09

	
	
	Beckman组
	4.8 
	3.8 
	4.3
	0.301

	
	20260104
	缺省组
	3.4 
	1.8 
	2.4
	0.155

	
	
	PE (Wallac)组
	2.5 
	2.3 
	2.4
	0

	
	
	Beckman组
	3.2 
	2.3 
	2.7
	0.165

	
	20260105
	缺省组
	9.7 
	4.8 
	6.9
	0.323

	
	
	PE (Wallac)组
	7.4 
	6.9 
	7.1
	0.171

	
	
	Beckman组
	7.9 
	6.2 
	6.7
	0.346

	AFP（KIU per L）
	20260101
	缺省组
	48.8 
	34.1 
	36.6
	1.096

	
	
	PE (Wallac)组
	38.4 
	34.8 
	36.6
	0.96

	
	20260102
	缺省组
	30.0 
	15.6 
	17.2
	0.331

	
	
	PE (Wallac)组
	18.4 
	16.8 
	17.2
	0.158

	
	20260103
	缺省组
	80.6 
	60.3 
	62.9
	1.805

	
	
	PE (Wallac)组
	67.0 
	60.6 
	62.8
	1.307

	
	20260104
	缺省组
	56.5 
	42.4 
	44.4
	0.957

	
	
	PE (Wallac)组
	45.7 
	42.6 
	44.5
	0.972

	
	20260105
	缺省组
	109.0 
	98.5 
	102
	1.734

	
	
	PE (Wallac)组
	106.0 
	98.5 
	102.1
	1.65

	总beta-hCG
	20260101
	缺省组
	30129.0 
	18142.0 
	26315.3
	2030.794

	
	
	Beckman组
	30129.0 
	24877.0 
	27372.8
	875.858

	
	20260102
	缺省组
	15306.0 
	8596.0 
	13577.6
	775.794

	
	
	Beckman组
	15306.0 
	13130.0 
	13888.7
	548.522

	
	20260103
	缺省组
	44831.0 
	27456.0 
	39445.2
	2344.014

	
	
	Beckman组
	44831.0 
	38202.0 
	40357.7
	1427.588

	
	20260104
	缺省组
	38227.0 
	22884.0 
	33209.8
	2667.456

	
	
	Beckman组
	38227.0 
	32062.0 
	34463.7
	1481.812

	
	20260105
	缺省组
	48106.0 
	29614.0 
	43308.7
	3029.305

	
	
	Beckman组
	48106.0 
	41871.0 
	44677.2
	1463



