AE-51血栓弹力图EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：97家
2、 [bookmark: _GoBack]活动小结

	项目
	批号
	组
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	凝血反应时间（R）
	20260101
	缺省组
	4.40 
	0.50 
	3.07
	0.348

	
	
	深圳麦科田组
	3.20 
	2.60 
	2.85
	0.219

	
	
	重庆鼎润组
	3.30 
	2.80 
	3.04
	0.166

	
	
	北京乐普组
	3.80 
	0.50 
	3.29
	0.113

	
	
	安徽健朗
	4.00 
	2.60 
	3.86
	0.171

	
	20260102
	缺省组
	7.30 
	0.50 
	4.83
	0.333

	
	
	深圳麦科田组
	5.50 
	3.70 
	4.48
	0.503

	
	
	重庆鼎润组
	5.30 
	4.80 
	4.98
	0.088

	
	
	北京乐普组
	5.80 
	0.50 
	4.9
	0.19

	
	
	安徽健朗
	7.30 
	3.70 
	5.43
	0.36

	
	20260103
	缺省组
	13.10 
	0.90 
	1.84
	0.285

	
	
	深圳麦科田组
	1.80 
	1.30 
	1.56
	0.153

	
	
	重庆鼎润组
	2.00 
	1.80 
	1.8
	0

	
	
	北京乐普组
	2.20 
	0.90 
	2.1
	0.093

	
	
	安徽健朗
	2.30 
	1.40 
	2.03
	0.18

	
	20260104
	缺省组
	6.30 
	0.50 
	4.23
	0.701

	
	
	深圳麦科田组
	4.30 
	3.00 
	3.69
	0.336

	
	
	重庆鼎润组
	4.50 
	3.90 
	4.3
	0.196

	
	
	北京乐普组
	5.10 
	0.50 
	4.84
	0.213

	
	
	安徽健朗
	6.30 
	3.30 
	5.14
	0.272

	
	20260105
	缺省组
	4.80 
	0.50 
	3.89
	0.315

	
	
	深圳麦科田组
	4.50 
	3.10 
	3.74
	0.406

	
	
	重庆鼎润组
	4.30 
	3.30 
	3.86
	0.096

	
	
	北京乐普组
	4.30 
	0.50 
	3.91
	0.178

	
	
	安徽健朗
	4.50 
	3.30 
	4.09
	0.282

	血细胞凝集块形成时间（K）
	20260101
	缺省组
	15.40 
	0.00 
	0.99
	0.162

	
	
	深圳麦科田组
	1.20 
	0.80 
	0.98
	0.123

	
	
	重庆鼎润组
	1.20 
	0.80 
	1.1
	0.087

	
	
	北京乐普组
	3.80 
	0.80 
	0.9
	0

	
	
	安徽健朗组
	15.40 
	0.90 
	1.38
	0.175

	
	20260102
	缺省组
	15.30 
	0.80 
	2.38
	0.52

	
	
	深圳麦科田组
	3.00 
	1.70 
	2.06
	0.157

	
	
	重庆鼎润组
	7.50 
	2.20 
	4.17
	0.265

	
	
	北京乐普组
	7.80 
	2.10 
	2.23
	0.111

	
	
	安徽健朗组
	15.30 
	1.80 
	3.38
	0.262

	
	20260103
	缺省组
	8.30 
	0.50 
	0.8
	0

	
	
	深圳麦科田组
	0.80 
	0.80 
	0.8
	0

	
	
	重庆鼎润组
	0.80 
	0.80 
	0.8
	0

	
	
	北京乐普组
	1.30 
	0.70 
	0.8
	0

	
	
	安徽健朗组
	0.90 
	0.60 
	0.81
	0.088

	
	20260104
	缺省组
	16.20 
	0.80 
	1.77
	0.449

	
	
	深圳麦科田组
	1.70 
	1.20 
	1.4
	0.169

	
	
	重庆鼎润组
	3.20 
	1.60 
	2.38
	0.254

	
	
	北京乐普组
	4.30 
	1.70 
	1.8
	0

	
	
	安徽健朗组
	16.20 
	1.20 
	1.95
	0.421

	
	20260105
	缺省组
	3.50 
	0.80 
	1.09
	0.212

	
	
	深圳麦科田组
	1.30 
	0.80 
	1.04
	0.135

	
	
	重庆鼎润组
	1.40 
	1.00 
	1.27
	0.121

	
	
	北京乐普组
	3.50 
	0.80 
	0.9
	0

	
	
	安徽健朗组
	2.40 
	0.90 
	1.38
	0.196

	角度（Angle）
	20260101
	缺省组
	82.70 
	41.80 
	74.13
	2.565

	
	
	深圳麦科田组
	74.80 
	69.00 
	73.33
	1.336

	
	
	重庆鼎润组
	78.30 
	70.80 
	74.71
	1.771

	
	
	北京乐普组
	79.60 
	65.20 
	76.38
	1.504

	
	
	安徽健朗组
	74.60 
	41.80 
	69.76
	0.977

	
	20260102
	缺省组
	80.00 
	28.00 
	57.44
	7.172

	
	
	深圳麦科田组
	66.20 
	45.90 
	59.38
	5.686

	
	
	重庆鼎润组
	60.60 
	44.30 
	47.67
	2.643

	
	
	北京乐普组
	64.60 
	32.70 
	61.45
	2.224

	
	
	安徽健朗组
	64.70 
	28.00 
	55
	0.983

	
	20260103
	缺省组
	86.80 
	15.50 
	82.81
	2.049

	
	
	深圳麦科田组
	83.50 
	81.50 
	82.94
	0.464

	
	
	重庆鼎润组
	85.40 
	78.60 
	83.37
	1.686

	
	
	北京乐普组
	86.80 
	79.30 
	84.81
	1.411

	
	
	安徽健朗组
	83.50 
	78.10 
	78.74
	0.631

	
	20260104
	缺省组
	78.30 
	36.20 
	63.53
	5.781

	
	
	深圳麦科田组
	73.10 
	51.80 
	66.8
	3.673

	
	
	重庆鼎润组
	68.10 
	58.00 
	60.87
	2.106

	
	
	北京乐普组
	68.20 
	36.20 
	64.82
	2.434

	
	
	安徽健朗组
	69.40 
	37.20 
	56.26
	1.451

	
	20260105
	缺省组
	79.30 
	30.50 
	73.25
	3.295

	
	
	深圳麦科田组
	76.60 
	60.50 
	73.06
	2.062

	
	
	重庆鼎润组
	75.10 
	70.50 
	72.31
	1.5

	
	
	北京乐普组
	79.30 
	69.10 
	76.9
	2.094

	
	
	安徽健朗组
	75.60 
	30.50 
	70.37
	2.202

	最大振幅（MA）
	20260101
	缺省组
	60.9
	17.3
	45.53
	2.998

	
	
	深圳麦科田组
	46.5
	38.3
	43.12
	2.009

	
	
	重庆鼎润组
	50.9
	44.7
	46.44
	1.226

	
	
	北京乐普组
	60.9
	43.2
	47.81
	1.49

	
	
	安徽健朗组
	50.2
	21.4
	45.24
	0.719

	
	20260102
	缺省组
	67.6
	12.5
	33.6
	3.24

	
	
	深圳麦科田组
	34.4
	27.9
	32.35
	1.459

	
	
	重庆鼎润组
	34.7
	23.5
	32.55
	1.272

	
	
	北京乐普组
	45.9
	35
	37.13
	0.983

	
	
	安徽健朗组
	32.8
	12.5
	28.99
	1.025

	
	20260103
	缺省组
	85
	38.9
	76.4
	4.439

	
	
	深圳麦科田组
	78.7
	68.5
	73.72
	3.666

	
	
	重庆鼎润组
	79.9
	73.8
	76.63
	1.325

	
	
	北京乐普组
	85
	74.9
	81.06
	2.021

	
	
	安徽健朗组
	81.6
	60.1
	74.68
	1.218

	
	20260104
	缺省组
	60
	15.2
	35.02
	2.824

	
	
	深圳麦科田组
	36.1
	28.3
	33.15
	1.713

	
	
	重庆鼎润组
	36.8
	28.2
	35.24
	1.174

	
	
	北京乐普组
	51.5
	35.4
	38.47
	1.39

	
	
	安徽健朗组
	34.2
	15.2
	32.82
	1.311

	
	20260105
	缺省组
	68.4
	37.1
	57.35
	4.629

	
	
	深圳麦科田组
	58.4
	49.8
	54.85
	2.133

	
	
	重庆鼎润组
	60.7
	54.5
	57.94
	2.033

	
	
	北京乐普组
	68.4
	57.6
	62.66
	1.196

	
	
	安徽健朗组
	60
	46.4
	52.03
	1.392



