AE-51血栓弹力图EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：97家

- 活动小结

| 项目 | 批号 | 组 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凝血反应时间（R） | 20260101 | 缺省组 | 4.40 | 0.50 | 3.07 | 0.348 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 3.20 | 2.60 | 2.85 | 0.219 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 3.30 | 2.80 | 3.04 | 0.166 |
|  |  | 北京乐普组 | 3.80 | 0.50 | 3.29 | 0.113 |
|  |  | 安徽健朗 | 4.00 | 2.60 | 3.86 | 0.171 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 7.30 | 0.50 | 4.83 | 0.333 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 5.50 | 3.70 | 4.48 | 0.503 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 5.30 | 4.80 | 4.98 | 0.088 |
|  |  | 北京乐普组 | 5.80 | 0.50 | 4.9 | 0.19 |
|  |  | 安徽健朗 | 7.30 | 3.70 | 5.43 | 0.36 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 13.10 | 0.90 | 1.84 | 0.285 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 1.80 | 1.30 | 1.56 | 0.153 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 2.00 | 1.80 | 1.8 | 0 |
|  |  | 北京乐普组 | 2.20 | 0.90 | 2.1 | 0.093 |
|  |  | 安徽健朗 | 2.30 | 1.40 | 2.03 | 0.18 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 6.30 | 0.50 | 4.23 | 0.701 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 4.30 | 3.00 | 3.69 | 0.336 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 4.50 | 3.90 | 4.3 | 0.196 |
|  |  | 北京乐普组 | 5.10 | 0.50 | 4.84 | 0.213 |
|  |  | 安徽健朗 | 6.30 | 3.30 | 5.14 | 0.272 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 4.80 | 0.50 | 3.89 | 0.315 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 4.50 | 3.10 | 3.74 | 0.406 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 4.30 | 3.30 | 3.86 | 0.096 |
|  |  | 北京乐普组 | 4.30 | 0.50 | 3.91 | 0.178 |
|  |  | 安徽健朗 | 4.50 | 3.30 | 4.09 | 0.282 |
| 血细胞凝集块形成时间（K） | 20260101 | 缺省组 | 15.40 | 0.00 | 0.99 | 0.162 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 1.20 | 0.80 | 0.98 | 0.123 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 1.20 | 0.80 | 1.1 | 0.087 |
|  |  | 北京乐普组 | 3.80 | 0.80 | 0.9 | 0 |
|  |  | 安徽健朗组 | 15.40 | 0.90 | 1.38 | 0.175 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 15.30 | 0.80 | 2.38 | 0.52 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 3.00 | 1.70 | 2.06 | 0.157 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 7.50 | 2.20 | 4.17 | 0.265 |
|  |  | 北京乐普组 | 7.80 | 2.10 | 2.23 | 0.111 |
|  |  | 安徽健朗组 | 15.30 | 1.80 | 3.38 | 0.262 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 8.30 | 0.50 | 0.8 | 0 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 0.80 | 0.80 | 0.8 | 0 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 0.80 | 0.80 | 0.8 | 0 |
|  |  | 北京乐普组 | 1.30 | 0.70 | 0.8 | 0 |
|  |  | 安徽健朗组 | 0.90 | 0.60 | 0.81 | 0.088 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 16.20 | 0.80 | 1.77 | 0.449 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 1.70 | 1.20 | 1.4 | 0.169 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 3.20 | 1.60 | 2.38 | 0.254 |
|  |  | 北京乐普组 | 4.30 | 1.70 | 1.8 | 0 |
|  |  | 安徽健朗组 | 16.20 | 1.20 | 1.95 | 0.421 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 3.50 | 0.80 | 1.09 | 0.212 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 1.30 | 0.80 | 1.04 | 0.135 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 1.40 | 1.00 | 1.27 | 0.121 |
|  |  | 北京乐普组 | 3.50 | 0.80 | 0.9 | 0 |
|  |  | 安徽健朗组 | 2.40 | 0.90 | 1.38 | 0.196 |
| 角度（Angle） | 20260101 | 缺省组 | 82.70 | 41.80 | 74.13 | 2.565 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 74.80 | 69.00 | 73.33 | 1.336 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 78.30 | 70.80 | 74.71 | 1.771 |
|  |  | 北京乐普组 | 79.60 | 65.20 | 76.38 | 1.504 |
|  |  | 安徽健朗组 | 74.60 | 41.80 | 69.76 | 0.977 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 80.00 | 28.00 | 57.44 | 7.172 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 66.20 | 45.90 | 59.38 | 5.686 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 60.60 | 44.30 | 47.67 | 2.643 |
|  |  | 北京乐普组 | 64.60 | 32.70 | 61.45 | 2.224 |
|  |  | 安徽健朗组 | 64.70 | 28.00 | 55 | 0.983 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 86.80 | 15.50 | 82.81 | 2.049 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 83.50 | 81.50 | 82.94 | 0.464 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 85.40 | 78.60 | 83.37 | 1.686 |
|  |  | 北京乐普组 | 86.80 | 79.30 | 84.81 | 1.411 |
|  |  | 安徽健朗组 | 83.50 | 78.10 | 78.74 | 0.631 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 78.30 | 36.20 | 63.53 | 5.781 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 73.10 | 51.80 | 66.8 | 3.673 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 68.10 | 58.00 | 60.87 | 2.106 |
|  |  | 北京乐普组 | 68.20 | 36.20 | 64.82 | 2.434 |
|  |  | 安徽健朗组 | 69.40 | 37.20 | 56.26 | 1.451 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 79.30 | 30.50 | 73.25 | 3.295 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 76.60 | 60.50 | 73.06 | 2.062 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 75.10 | 70.50 | 72.31 | 1.5 |
|  |  | 北京乐普组 | 79.30 | 69.10 | 76.9 | 2.094 |
|  |  | 安徽健朗组 | 75.60 | 30.50 | 70.37 | 2.202 |
| 最大振幅（MA） | 20260101 | 缺省组 | 60.9 | 17.3 | 45.53 | 2.998 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 46.5 | 38.3 | 43.12 | 2.009 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 50.9 | 44.7 | 46.44 | 1.226 |
|  |  | 北京乐普组 | 60.9 | 43.2 | 47.81 | 1.49 |
|  |  | 安徽健朗组 | 50.2 | 21.4 | 45.24 | 0.719 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 67.6 | 12.5 | 33.6 | 3.24 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 34.4 | 27.9 | 32.35 | 1.459 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 34.7 | 23.5 | 32.55 | 1.272 |
|  |  | 北京乐普组 | 45.9 | 35 | 37.13 | 0.983 |
|  |  | 安徽健朗组 | 32.8 | 12.5 | 28.99 | 1.025 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 85 | 38.9 | 76.4 | 4.439 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 78.7 | 68.5 | 73.72 | 3.666 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 79.9 | 73.8 | 76.63 | 1.325 |
|  |  | 北京乐普组 | 85 | 74.9 | 81.06 | 2.021 |
|  |  | 安徽健朗组 | 81.6 | 60.1 | 74.68 | 1.218 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 60 | 15.2 | 35.02 | 2.824 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 36.1 | 28.3 | 33.15 | 1.713 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 36.8 | 28.2 | 35.24 | 1.174 |
|  |  | 北京乐普组 | 51.5 | 35.4 | 38.47 | 1.39 |
|  |  | 安徽健朗组 | 34.2 | 15.2 | 32.82 | 1.311 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 68.4 | 37.1 | 57.35 | 4.629 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 58.4 | 49.8 | 54.85 | 2.133 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 60.7 | 54.5 | 57.94 | 2.033 |
|  |  | 北京乐普组 | 68.4 | 57.6 | 62.66 | 1.196 |
|  |  | 安徽健朗组 | 60 | 46.4 | 52.03 | 1.392 |