AE-67脑钠肽/N末端前脑钠肽（POCT）EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：161家

- 活动小结（本次不计分）

| 项目 | 批号 | 组 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BNP | 20260101 | 缺省组 | 360.15 | 86.40 | 214.95 | 24.483 |
|  |  | 广州万孚组 | 360.15 | 214.00 | 235.76 | 10.208 |
|  |  | 南京基蛋组 | 226.70 | 174.80 | 203.92 | 8.926 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1012.21 | 285.80 | 474.91 | 130.354 |
|  |  | 广州万孚组 | 1012.21 | 554.90 | 665.66 | 48.569 |
|  |  | 南京基蛋组 | 403.80 | 309.10 | 373.87 | 14.292 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 649.91 | 192.00 | 402.22 | 84.625 |
|  |  | 广州万孚组 | 649.91 | 385.82 | 492.5 | 28.002 |
|  |  | 南京基蛋组 | 371.70 | 280.90 | 344.56 | 10.138 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 11161.50 | 497.10 | 806.65 | 200.141 |
|  |  | 广州万孚组 | 1570.97 | 963.21 | 1045.73 | 61.162 |
|  |  | 南京基蛋组 | 729.10 | 534.70 | 655.46 | 9.974 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1306.61 | 364.80 | 609.05 | 169.316 |
|  |  | 广州万孚组 | 1306.61 | 716.65 | 850.38 | 47.615 |
|  |  | 南京基蛋组 | 522.40 | 416.30 | 475.08 | 10.605 |
| NT-pro BNP | 20260101 | 缺省组 | 650.1 | 30 | 244.56 | 56.226 |
|  |  | 广州万孚组 | 606.9 | 283.7 | 524.67 | 33.61 |
|  |  | 南京基蛋组 | 255 | 182 | 217.82 | 11.466 |
|  |  | 重庆中元组 | 519.72 | 185.9 | 244.55 | 26.214 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 2076.4 | 28 | 1079.63 | 248.299 |
|  |  | 广州万孚组 | 1984.6 | 1401.3 | 1707.49 | 70.349 |
|  |  | 南京基蛋组 | 1153 | 354.12 | 978.59 | 20.473 |
|  |  | 重庆中元组 | 1699.88 | 796 | 1028.37 | 117.024 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1519 | 26 | 680.83 | 128.453 |
|  |  | 广州万孚组 | 1519 | 952 | 1151.8 | 76.537 |
|  |  | 南京基蛋组 | 670 | 356.43 | 625.73 | 13.782 |
|  |  | 重庆中元组 | 1105.42 | 529.66 | 666.87 | 77.337 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 4318.8 | 70.27 | 1987.98 | 505.201 |
|  |  | 广州万孚组 | 4318.8 | 2742.3 | 3122 | 146.268 |
|  |  | 南京基蛋组 | 2042 | 678.18 | 1792.6 | 76.412 |
|  |  | 重庆中元组 | 3416.03 | 1338.08 | 1751.11 | 199.875 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 3258.5 | 33.53 | 1411.86 | 255.127 |
|  |  | 广州万孚组 | 3258.5 | 1853.2 | 2210.7 | 143.581 |
|  |  | 南京基蛋组 | 1451.94 | 455.13 | 1307.85 | 54.497 |
|  |  | 重庆中元组 | 1991 | 1083.56 | 1323.67 | 130.974 |