AE-02尿液化学分析专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数1550家

- 活动小结

1、评价限：比重：±0.5；蛋白：±1；Glu:±1；KET:±1；URO:±1；LEU:±1。

2、本项目1550家单位申请参加，最后有1501家单位回报结果，上报率：96.84 %。

定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重 | 20260101 | 缺省组 | 1498 | 17.810 | 0.015 | 1.023 | 0.005 |
|  |  | 优利特组 | 710 | 17.810 | 1.010 | 1.025 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 1.030 | 1.020 | 1.021 | 0.002 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 1.025 | 1.015 | 1.015 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 211 | 7.000 | 1.010 | 1.015 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 92 | 6.000 | 1.015 | 1.026 | 0.004 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1.025 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 1.030 | 0.015 | 1.02 | 0.004 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 1.025 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.025 | 1.015 | 1.015 | 0 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1497 | 10.200 | 0.010 | 1.02 | 0 |
|  |  | 优利特组 | 709 | 7.000 | 1.010 | 1.02 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 1.030 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 1.025 | 1.010 | 1.015 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 211 | 7.000 | 1.010 | 1.015 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 92 | 10.200 | 1.015 | 1.024 | 0.005 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1.020 | 1.015 | 1.015 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 1.200 | 0.010 | 1.02 | 0 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 1.020 | 1.015 | 1.015 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.020 | 1.010 | 1.015 | 0 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1497 | 1025.000 | 0.015 | 1.022 | 0.005 |
|  |  | 优利特组 | 709 | 13.110 | 1.010 | 1.025 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 1.025 | 1.020 | 1.02 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 1.025 | 1.010 | 1.015 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 211 | 7.000 | 1.010 | 1.015 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 92 | 6.000 | 1.015 | 1.025 | 0.005 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1.020 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 1.200 | 0.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 1.020 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.025 | 1.015 | 1.015 | 0 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1497 | 10.250 | 0.015 | 1.023 | 0.006 |
|  |  | 优利特组 | 709 | 10.250 | 1.005 | 1.025 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 1.030 | 1.015 | 1.025 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 1.025 | 1.010 | 1.015 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 211 | 6.500 | 1.005 | 1.015 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 92 | 5.500 | 1.015 | 1.027 | 0.003 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1.020 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 1.030 | 0.015 | 1.02 | 0.004 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 1.025 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.025 | 1.015 | 1.015 | 0 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1497 | 7.500 | 0.005 | 1.011 | 0.006 |
|  |  | 优利特组 | 709 | 7.000 | 0.010 | 1.013 | 0.005 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 1.020 | 1.005 | 1.01 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 1.010 | 1.000 | 1 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 211 | 7.500 | 1.000 | 1.005 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 92 | 6.000 | 1.000 | 1.015 | 0 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1.020 | 1.005 | 1.005 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 1.020 | 0.005 | 1.009 | 0.005 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 1.010 | 1.005 | 1.01 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.015 | 1.005 | 1.005 | 0 |
| pH | 20260101 | 缺省组 | 1497 | 8 | 1 | 6.5 | 0 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 7.5 | 1 | 6.5 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7 | 6 | 7 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 8 | 6.5 | 7.5 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 7.5 | 1 | 6.5 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 90 | 7.5 | 1 | 6.1 | 0.475 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 7 | 6.5 | 7 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 6.5 | 5 | 6.2 | 0.293 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1496 | 8 | 0 | 6.8 | 0.369 |
|  |  | 优利特组 | 711 | 7.5 | 1 | 6.8 | 0.307 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.5 | 6 | 7 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 8 | 7 | 7.5 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 7.5 | 1 | 7 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 90 | 7.5 | 1 | 6.3 | 0.427 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 7.5 | 7 | 7 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 7 | 5 | 6.5 | 0 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 7.5 | 6.5 | 7 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 7 | 7 | 7 | 0 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1496 | 9 | 0 | 6.8 | 0.347 |
|  |  | 优利特组 | 711 | 7.5 | 1 | 6.5 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.5 | 6 | 7 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 8 | 7 | 7.5 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 9 | 1 | 7 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 90 | 7.5 | 0.6 | 6.5 | 0 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 7 | 6.5 | 7 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 7 | 5.5 | 6.5 | 0 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 7 | 6.5 | 7 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1496 | 60 | 1 | 6.5 | 0 |
|  |  | 优利特组 | 711 | 7.5 | 1 | 6.5 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7 | 6 | 6.5 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 7.5 | 6.5 | 7 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 7.5 | 1 | 6.5 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 90 | 7 | 1 | 6.1 | 0.423 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 6.5 | 5 | 6 | 0 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 6.5 | 6 | 6.5 | 0 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1496 | 8.5 | 1 | 7 | 0.444 |
|  |  | 优利特组 | 711 | 8 | 1 | 6.9 | 0.388 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 8 | 6.5 | 7.5 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 8.5 | 7 | 8 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 8 | 1 | 7 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 90 | 8 | 1 | 6.5 | 0.461 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 7.5 | 7 | 7.5 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 8 | 5.5 | 6.9 | 0.437 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 7.5 | 6.5 | 7 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 7.5 | 6.5 | 7 | 0 |

定性项目：

| 项目 | 标本 | 组 | 该组实验室数 | 该组百分率(%) | 结果名称 | 结果实验室数 | 实验室百分率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛋白 | 20260101 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 10 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 18 | 1.2 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 545 | 36.3 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 917 | 61.1 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 10g/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 174 | 11.6 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 527 | 35.1 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 98 | 6.5 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 1 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 1.0g/L (2+) | 82 | 5.5 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 15 | 1 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 1 | 0.1 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 115 | 7.7 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 95 | 6.3 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 10g/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 微量 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 64 | 4.3 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 20 | 1.3 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 1.0g/L (2+) | 14 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 1 | 0.1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 微量 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 25 | 1.7 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 20 | 1.3 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 30 | 2 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 0.3g/L (1+) | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 16 | 1.1 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 17 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 297 | 19.8 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 1146 | 76.4 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 23 | 1.5 |
|  |  |  |  |  | 10g/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ≥20g/L | 5 | 0.3 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 82 | 5.5 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 622 | 41.5 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 102 | 6.8 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 2 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 1.0g/L (2+) | 67 | 4.5 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 31 | 2.1 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 63 | 4.2 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 149 | 9.9 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 1 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 38 | 2.5 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 47 | 3.1 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 10g/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 1.0g/L (2+) | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 4 | 0.3 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 33 | 2.2 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 40 | 2.7 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 1.0g/L (2+) | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 10 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 10g/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ≥20g/L | 5 | 0.3 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1499 | 100 | 阴性 | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 16 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 761 | 50.8 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 703 | 46.9 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 3 | 0.2 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 375 | 25 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 327 | 21.8 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 98 | 6.5 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 1 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 1.0g/L (2+) | 78 | 5.2 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 19 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 1 | 0.1 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 116 | 7.7 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 97 | 6.5 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 67 | 4.5 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 18 | 1.2 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 1.0g/L (2+) | 14 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 1 | 0.1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 17 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 25 | 1.7 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 30 | 2 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 0.3g/L (1+) | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 16 | 1.1 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1499 | 100 | 阴性 | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 19 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 820 | 54.7 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 641 | 42.8 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 2 | 0.1 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 405 | 27 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 296 | 19.7 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 13 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 95 | 6.3 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 82 | 5.5 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 15 | 1 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 124 | 8.3 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 89 | 5.9 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 66 | 4.4 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 16 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 1 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 1.0g/L (2+) | 14 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 1 | 0.1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 27 | 1.8 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 15 | 1 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 30 | 2 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 0.3g/L (1+) | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 16 | 1.1 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1499 | 100 | 阴性 | 1459 | 97.3 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 17 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 4 | 0.3 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 682 | 45.5 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 10 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 2 | 0.1 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 109 | 7.3 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 阴性 | 97 | 6.5 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 1 | 0.1 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 213 | 14.2 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 90 | 6 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 1 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阴性 | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 45 | 3 |
|  |  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 1 | 0.1 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阴性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阴性 | 19 | 1.3 |
| 葡萄糖 | 20260101 | 缺省组 | 1498 | 100 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 28 | 1.9 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 72 | 4.8 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 396 | 26.4 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 632 | 42.2 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 354 | 23.6 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 13 | 0.9 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 15 | 1 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 29 | 1.9 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 268 | 17.9 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 247 | 16.5 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 149 | 9.9 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 5.5mmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 91 | 6.1 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 5.5mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 90 | 6 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 6 | 0.4 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.2 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 13 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 21 | 1.4 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 55 | 3.7 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 113 | 7.5 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 8 | 0.5 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 2.75mmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 33 | 2.2 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 42 | 2.8 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 5 | 0.3 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 14mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 12 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 2.75mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 10 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 22 | 1.5 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 2.75mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 29 | 1.9 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 9 | 0.6 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 14mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 17 | 1.1 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1498 | 100 | 阴性 | 8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 20 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 107 | 7.1 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 222 | 14.8 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 810 | 54.1 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 319 | 21.3 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 12 | 0.8 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 39 | 2.6 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 94 | 6.3 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 427 | 28.5 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 141 | 9.4 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 2.75mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 47 | 3.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 48 | 3.2 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 8 | 0.5 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 5.5mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 89 | 5.9 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.2 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 14 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 20 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 66 | 4.4 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 98 | 6.5 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 8 | 0.5 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 20 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 52 | 3.5 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 8 | 0.5 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 14mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 10 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 2.75mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 18 | 1.2 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 19 | 1.3 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 2.75mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 35 | 2.3 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 5.5mmol/L | 15 | 1 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 4 | 0.3 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1497 | 100 | 阴性 | 1431 | 95.6 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 48 | 3.2 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.6 | 阴性 | 698 | 46.6 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 108 | 7.2 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 阴性 | 98 | 6.5 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.2 | 阴性 | 202 | 13.5 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 65 | 4.3 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 24 | 1.6 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阴性 | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 47 | 3.1 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阴性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阴性 | 19 | 1.3 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1497 | 100 | 阴性 | 1432 | 95.7 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 48 | 3.2 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.6 | 阴性 | 698 | 46.6 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 107 | 7.1 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 阴性 | 98 | 6.5 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.2 | 阴性 | 204 | 13.6 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 65 | 4.3 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 25 | 1.7 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阴性 | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 46 | 3.1 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阴性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阴性 | 19 | 1.3 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1497 | 100 | 阴性 | 15 | 1 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 26 | 1.7 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 94 | 6.3 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 343 | 22.9 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 479 | 32 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 518 | 34.6 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 22 | 1.5 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.6 | 阴性 | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 18 | 1.2 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 54 | 3.6 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 263 | 17.6 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 214 | 14.3 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 150 | 10 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 5.5mmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 26 | 1.7 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 77 | 5.1 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 88 | 5.9 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.2 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 17 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 34 | 2.3 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 135 | 9 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 12 | 0.8 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 16 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 48 | 3.2 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 18 | 1.2 |
|  |  |  |  |  | ≥110mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 14mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 2.75mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 5.5mmol/L | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 30 | 2 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 5.5mmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 14mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 34 | 2.3 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 14mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 28mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 55mmol/L | 17 | 1.1 |
| BLD | 20260101 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 10 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 31 | 2.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 532 | 35.5 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 920 | 61.3 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 13 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 301 | 20.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 391 | 26.1 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | +（少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 107 | 7.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | +（少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 90 | 6 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 153 | 10.2 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 52 | 3.5 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 22 | 1.5 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 63 | 4.2 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | ++（中量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 14 | 0.9 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 38 | 2.5 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | +++（大量） | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | +++（大量） | 19 | 1.3 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 13 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 31 | 2.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 567 | 37.8 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 881 | 58.7 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 10 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 16 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 365 | 24.3 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 320 | 21.3 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | +（少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 107 | 7.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | +（少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 92 | 6.1 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 113 | 7.5 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 93 | 6.2 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 27 | 1.8 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 58 | 3.9 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | ++（中量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 14 | 0.9 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 39 | 2.6 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | +++（大量） | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | +++（大量） | 19 | 1.3 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 29 | 1.9 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 508 | 33.9 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 945 | 63 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 16 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 321 | 21.4 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 367 | 24.5 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | +（少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 108 | 7.2 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | ++（中量） | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 87 | 5.8 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 100 | 6.7 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 106 | 7.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 25 | 1.7 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 58 | 3.9 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | +++（大量） | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 39 | 2.6 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | +++（大量） | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | +++（大量） | 19 | 1.3 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 12 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 30 | 2 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 479 | 31.9 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 971 | 64.7 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 18 | 1.2 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 301 | 20.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 382 | 25.5 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | +（少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 107 | 7.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | ++（中量） | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 89 | 5.9 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 97 | 6.5 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 109 | 7.3 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 23 | 1.5 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 61 | 4.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | +++（大量） | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 36 | 2.4 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | +++（大量） | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | +++（大量） | 19 | 1.3 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 1487 | 99.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 6 | 0.4 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 708 | 47.2 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 3 | 0.2 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 107 | 7.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 2 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 阴性 | 98 | 6.5 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 212 | 14.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 2 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 89 | 5.9 |
|  |  |  |  |  | +（少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阴性 | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 45 | 3 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阴性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阴性 | 19 | 1.3 |
| KET | 20260101 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 19 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 48 | 3.2 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 430 | 28.7 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 996 | 66.4 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 17 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 198 | 13.2 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 487 | 32.5 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 0.5mmol/L (微量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 12 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 92 | 6.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 1.5mmol/L （少量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 85 | 5.7 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 56 | 3.7 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 144 | 9.6 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 56 | 3.7 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 27 | 1.8 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 12 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 2 | 0.1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 0.5mmol/L (微量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 14 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 30 | 2 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 0.5mmol/L (微量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 27 | 1.8 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 15 | 1 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 18 | 1.2 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 10 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 34 | 2.3 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 186 | 12.4 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 1052 | 70.1 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 218 | 14.5 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 15 | 1 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 97 | 6.5 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 522 | 34.8 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 74 | 4.9 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 0.5mmol/L (微量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 85 | 5.7 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 9 | 0.6 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 1.5mmol/L （少量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 90 | 6 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 4 | 0.3 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 13 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 129 | 8.6 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 68 | 4.5 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 0.5mmol/L (微量） | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 18 | 1.2 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 62 | 4.1 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 6 | 0.4 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 1.5mmol/L （少量） | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 29 | 1.9 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 11 | 0.7 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 0.5mmol/L (微量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 37 | 2.5 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 14 | 0.9 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 12 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 23 | 1.5 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 87 | 5.8 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 732 | 48.8 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 646 | 43.1 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 39 | 2.6 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 294 | 19.6 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 362 | 24.1 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 0.5mmol/L (微量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 65 | 4.3 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 37 | 2.5 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 1.5mmol/L （少量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 84 | 5.6 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 11 | 0.7 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 0.5mmol/L (微量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 93 | 6.2 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 109 | 7.3 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 67 | 4.5 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 11 | 0.7 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 10 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 2 | 0.1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 20 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 23 | 1.5 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 0.5mmol/L (微量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 33 | 2.2 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 5 | 0.3 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 16 | 1.1 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 1489 | 99.3 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 2 | 0.1 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 709 | 47.3 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 108 | 7.2 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 阴性 | 98 | 6.5 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 211 | 14.1 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 89 | 5.9 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 2 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阴性 | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 47 | 3.1 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阴性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阴性 | 19 | 1.3 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 1491 | 99.4 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 2 | 0.1 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 708 | 47.2 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 2 | 0.1 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 109 | 7.3 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 阴性 | 98 | 6.5 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 212 | 14.1 |
|  |  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 89 | 5.9 |
|  |  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阴性 | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 47 | 3.1 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阴性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阴性 | 19 | 1.3 |
| BIL | 20260101 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 49 | 3.3 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 115 | 7.7 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 1323 | 88.2 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 19 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 678 | 45.2 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | +(少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 107 | 7.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | ++（中量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 95 | 6.3 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 198 | 13.2 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | +(少量） | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 53 | 3.5 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 33 | 2.2 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | +++（大量） | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 3.1 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 21 | 1.4 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 13 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 9 | 0.6 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | +(少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 42 | 2.8 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | +++（大量） | 19 | 1.3 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 1466 | 97.7 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 13 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 11 | 0.7 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 694 | 46.3 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 7 | 0.5 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 108 | 7.2 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 阴性 | 97 | 6.5 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 211 | 14.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 88 | 5.9 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 2 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阴性 | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 3.1 | 阴性 | 45 | 3 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阴性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阴性 | 19 | 1.3 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 56 | 3.7 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 106 | 7.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 1325 | 88.3 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 20 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 680 | 45.3 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | +(少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 107 | 7.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | ++（中量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 95 | 6.3 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 202 | 13.5 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 12 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 43 | 2.9 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 33 | 2.2 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | +++（大量） | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 3.1 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 24 | 1.6 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 12 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 7 | 0.5 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | +(少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 42 | 2.8 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | +++（大量） | 19 | 1.3 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 12 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 46 | 3.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 117 | 7.8 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 1323 | 88.2 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 10 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 17 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 682 | 45.5 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 107 | 7.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 94 | 6.3 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 微量 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 198 | 13.2 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 53 | 3.5 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 33 | 2.2 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 14 | 0.9 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 3.1 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 19 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 16 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 8 | 0.5 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | +(少量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 42 | 2.8 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | +++（大量） | 19 | 1.3 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 1477 | 98.5 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 7 | 0.5 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 699 | 46.6 |
|  |  |  |  |  | 微量 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | +(少量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 5 | 0.3 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 109 | 7.3 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.5 | 阴性 | 98 | 6.5 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 213 | 14.2 |
|  |  |  |  |  | +++（大量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 90 | 6 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阴性 | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 3.1 | 阴性 | 45 | 3 |
|  |  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.1 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阴性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阴性 | 19 | 1.3 |
| 亚硝酸盐 | 20260101 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 31 | 2.1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1469 | 97.9 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 707 | 47.1 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阳性 | 109 | 7.3 |
|  |  | 爱威组 | 99 | 6.6 | 阳性 | 99 | 6.6 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 208 | 13.9 |
|  |  | 华通HT系列 | 89 | 5.9 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 88 | 5.9 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阳性 | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 15 | 1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 32 | 2.1 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阳性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阳性 | 19 | 1.3 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 21 | 1.4 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1479 | 98.6 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 706 | 47.1 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阳性 | 109 | 7.3 |
|  |  | 爱威组 | 99 | 6.6 | 阳性 | 99 | 6.6 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 208 | 13.9 |
|  |  | 华通HT系列 | 89 | 5.9 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 88 | 5.9 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阳性 | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 44 | 2.9 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阳性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阳性 | 19 | 1.3 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 1476 | 98.4 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 24 | 1.6 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 702 | 46.8 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 10 | 0.7 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 108 | 7.2 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 99 | 6.6 | 阴性 | 99 | 6.6 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 213 | 14.2 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 89 | 5.9 | 阴性 | 83 | 5.5 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 6 | 0.4 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阴性 | 14 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1 | 0.1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 45 | 3 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 2 | 0.1 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阴性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阴性 | 19 | 1.3 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 49 | 3.3 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1451 | 96.7 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 703 | 46.9 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 107 | 7.1 |
|  |  | 爱威组 | 99 | 6.6 | 阳性 | 99 | 6.6 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 208 | 13.9 |
|  |  | 华通HT系列 | 89 | 5.9 | 阴性 | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 85 | 5.7 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阳性 | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 20 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 27 | 1.8 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阳性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阳性 | 19 | 1.3 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1500 | 100 | 阴性 | 39 | 2.6 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1461 | 97.4 |
|  |  | 优利特组 | 712 | 47.5 | 阴性 | 17 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 695 | 46.3 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 106 | 7.1 |
|  |  | 爱威组 | 99 | 6.6 | 阳性 | 99 | 6.6 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.3 | 阴性 | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 207 | 13.8 |
|  |  | 华通HT系列 | 89 | 5.9 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 87 | 5.8 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阳性 | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 阴性 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 44 | 2.9 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阳性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阳性 | 19 | 1.3 |
| URO | 20260101 | 缺省组 | 1492 | 100 | 3.2μmol/L | 54 | 3.6 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 47 | 3.2 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 85 | 5.7 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 193 | 12.9 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 1090 | 73.1 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 23 | 1.5 |
|  |  | 优利特组 | 709 | 47.5 | 3.2μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 17 | 1.1 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 28 | 1.9 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 651 | 43.6 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 16μmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 10 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 52 | 3.5 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 43 | 2.9 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.6 | 66μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 90 | 6 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 7 | 0.5 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.3 | 3.2μmol/L | 40 | 2.7 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 29 | 1.9 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 39 | 2.6 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 78 | 5.2 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 27 | 1.8 |
|  |  | 华通HT系列 | 90 | 6 | 16μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 69 | 4.6 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 7 | 0.5 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 66μmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.2 | 3.2μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 35 | 2.3 |
|  |  | 华晟组 | 42 | 2.8 | 16μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 40 | 2.7 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 131μmol/L | 19 | 1.3 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1486 | 100 | 3.2μmol/L | 1466 | 98.7 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  | 优利特组 | 706 | 47.5 | 3.2μmol/L | 696 | 46.8 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 3.2μmol/L | 107 | 7.2 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.6 | 3.2μmol/L | 98 | 6.6 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.3 | 3.2μmol/L | 209 | 14.1 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 89 | 6 | 3.2μmol/L | 87 | 5.9 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 3.2μmol/L | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.2 | 3.2μmol/L | 47 | 3.2 |
|  |  | 华晟组 | 42 | 2.8 | 3.2μmol/L | 42 | 2.8 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 3.2μmol/L | 19 | 1.3 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1493 | 100 | 3.2μmol/L | 66 | 4.4 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 49 | 3.3 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 74 | 5 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 182 | 12.2 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 1099 | 73.6 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 23 | 1.5 |
|  |  | 优利特组 | 710 | 47.6 | 3.2μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 20 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 28 | 1.9 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 650 | 43.5 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 16μmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 8 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 48 | 3.2 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 48 | 3.2 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.6 | 66μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 90 | 6 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 6 | 0.4 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.3 | 3.2μmol/L | 50 | 3.3 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 36 | 2.4 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 24 | 1.6 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 76 | 5.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 27 | 1.8 |
|  |  | 华通HT系列 | 90 | 6 | 3.2μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 72 | 4.8 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 7 | 0.5 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 66μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 12 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 3.2μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 34 | 2.3 |
|  |  | 华晟组 | 42 | 2.8 | 16μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 40 | 2.7 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 131μmol/L | 19 | 1.3 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1493 | 100 | 3.2μmol/L | 51 | 3.4 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 51 | 3.4 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 78 | 5.2 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 197 | 13.2 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 1090 | 73 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 26 | 1.7 |
|  |  | 优利特组 | 710 | 47.6 | 3.2μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 18 | 1.2 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 29 | 1.9 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 650 | 43.5 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 16μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 56 | 3.8 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 44 | 2.9 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.6 | 66μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 89 | 6 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 7 | 0.5 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.3 | 3.2μmol/L | 34 | 2.3 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 38 | 2.5 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 34 | 2.3 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 77 | 5.2 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 30 | 2 |
|  |  | 华通HT系列 | 90 | 6 | 33μmol/L | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 71 | 4.8 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 8 | 0.5 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 66μmol/L | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 197μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.1 | 3.2μmol/L | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 35 | 2.3 |
|  |  | 华晟组 | 42 | 2.8 | 16μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 40 | 2.7 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 131μmol/L | 19 | 1.3 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1486 | 100 | 3.2μmol/L | 1469 | 98.9 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 7 | 0.5 |
|  |  | 优利特组 | 706 | 47.5 | 3.2μmol/L | 701 | 47.2 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 3.2μmol/L | 107 | 7.2 |
|  |  |  |  |  | 16μmol/L | 2 | 0.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.6 | 3.2μmol/L | 98 | 6.6 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.3 | 3.2μmol/L | 211 | 14.2 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 66μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 89 | 6 | 3.2μmol/L | 86 | 5.8 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 3.2μmol/L | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 47 | 3.2 | 3.2μmol/L | 45 | 3 |
|  |  |  |  |  | 33μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 131μmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  | 华晟组 | 42 | 2.8 | 3.2μmol/L | 42 | 2.8 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 3.2μmol/L | 19 | 1.3 |
| LEU | 20260101 | 缺省组 | 1488 | 100 | 阴性 | 12 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 78 | 5.2 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 304 | 20.4 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 1094 | 73.5 |
|  |  | 优利特组 | 702 | 47.2 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 50 | 3.4 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 646 | 43.4 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 中量(70-125个/μl) | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 106 | 7.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.6 | 中量(70-125个/μl) | 13 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 85 | 5.7 |
|  |  | 艾康组 | 214 | 14.4 | 阴性 | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 35 | 2.4 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 141 | 9.5 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 33 | 2.2 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 少量（10-25个/μl) | 27 | 1.8 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 49 | 3.3 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 15 | 1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 中量(70-125个/μl) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 14 | 0.9 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 3.1 | 少量（10-25个/μl) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 38 | 2.6 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 中量(70-125个/μl) | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 41 | 2.8 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 大量(250-500个/μl) | 19 | 1.3 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1486 | 100 | 阴性 | 1462 | 98.4 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 10 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 11 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 3 | 0.2 |
|  |  | 优利特组 | 702 | 47.2 | 阴性 | 689 | 46.4 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 3 | 0.2 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 109 | 7.3 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.6 | 阴性 | 98 | 6.6 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.3 | 阴性 | 212 | 14.3 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 90 | 6.1 | 阴性 | 86 | 5.8 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 2 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阴性 | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 3.1 | 阴性 | 44 | 3 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 1 | 0.1 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阴性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阴性 | 19 | 1.3 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1487 | 100 | 阴性 | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 61 | 4.1 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 328 | 22.1 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 1089 | 73.2 |
|  |  | 优利特组 | 702 | 47.2 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 56 | 3.8 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 640 | 43 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 中量(70-125个/μl) | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 106 | 7.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.6 | 中量(70-125个/μl) | 19 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 79 | 5.3 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.3 | 阴性 | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 20 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 155 | 10.4 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 34 | 2.3 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 26 | 1.7 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 49 | 3.3 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 15 | 1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 中量(70-125个/μl) | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 12 | 0.8 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 3.1 | 少量（10-25个/μl) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 40 | 2.7 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 中量(70-125个/μl) | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 41 | 2.8 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 大量(250-500个/μl) | 19 | 1.3 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1487 | 100 | 阴性 | 13 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 73 | 4.9 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 521 | 35 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 880 | 59.2 |
|  |  | 优利特组 | 702 | 47.2 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 6 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 231 | 15.5 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 463 | 31.1 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 中量(70-125个/μl) | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 106 | 7.1 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.6 | 少量（10-25个/μl) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 21 | 1.4 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 76 | 5.1 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.3 | 阴性 | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 21 | 1.4 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 153 | 10.3 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 34 | 2.3 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 34 | 2.3 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 41 | 2.8 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 15 | 1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 中量(70-125个/μl) | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 12 | 0.8 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 3.1 | 阴性 | 2 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 38 | 2.6 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 中量(70-125个/μl) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 42 | 2.8 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 大量(250-500个/μl) | 19 | 1.3 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1487 | 100 | 阴性 | 1460 | 98.2 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 9 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 12 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 6 | 0.4 |
|  |  | 优利特组 | 702 | 47.2 | 阴性 | 689 | 46.3 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 7 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 3 | 0.2 |
|  |  | 迪瑞组 | 109 | 7.3 | 阴性 | 109 | 7.3 |
|  |  | 爱威组 | 98 | 6.6 | 阴性 | 97 | 6.5 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 1 | 0.1 |
|  |  | 艾康组 | 213 | 14.3 | 阴性 | 211 | 14.2 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 2 | 0.1 |
|  |  | 华通HT系列 | 91 | 6.1 | 阴性 | 88 | 5.9 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 2 | 0.1 |
|  |  | 美侨组 | 15 | 1 | 阴性 | 15 | 1 |
|  |  | 宝威BW系列 | 46 | 3.1 | 阴性 | 42 | 2.8 |
|  |  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 2 | 0.1 |
|  |  | 华晟组 | 43 | 2.9 | 阴性 | 43 | 2.9 |
|  |  | 中元汇吉 | 19 | 1.3 | 阴性 | 19 | 1.3 |