AE-05常规化学分析专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：1743家

二．评价标准

| 项目名称 | 国家 | 评价限(%) |
| --- | --- | --- |
| 钾 | 行业标准 | ±6 |
| 钠 | 行业标准 | ±4 |
| 氯 | 行业标准 | ±4 |
| 钙 | 行业标准 | ±5 |
| 磷 | 行业标准 | ±10 |
| 血糖 | 行业标准 | ±7 |
| 尿素 | 行业标准 | ±8 |
| 尿酸 | 行业标准 | ±12 |
| 肌酐 | 行业标准 | ±12 |
| 总蛋白 | 行业标准 | ±5 |
| 白蛋白 | 行业标准 | ±6 |
| 总胆固醇 | 行业标准 | ±9 |
| 甘油三酯 | 行业标准 | ±14 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 行业标准 | ±30 |
| 总胆红素 | 行业标准 | ±15 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 行业标准 | ±16 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 行业标准 | ±15 |
| 碱性磷酸酶 | 行业标准 | ±18 |
| 肌酸激酶 | 行业标准 | ±15 |
| 乳酸脱氢酶 | 行业标准 | ±11 |
| 直接胆红素 | 行业标准 | ±20 |
| γ-谷氨酰基转移酶 | 行业标准 | ±11 |
| 淀粉酶 | 行业标准 | ±15 |
| α-羟丁酸脱氢酶 | 行业标准 | ±30 |
| 胆碱酯酶 | 行业标准 | ±20 |
| 总胆汁酸 | 行业标准 | ±25 |

三．活动小结

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 20260101 | 缺省组 | 691 | 6.68 | 2.74 | 4.72 | 0.093 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 6.68 | 4.50 | 4.65 | 0.07 |
|  |  | 日立试剂 | 37 | 4.86 | 4.53 | 4.7 | 0.057 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 4.88 | 4.58 | 4.74 | 0.055 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 4.71 | 4.54 | 4.64 | 0.058 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 5.06 | 4.27 | 4.74 | 0.09 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 4.86 | 4.57 | 4.72 | 0.08 |
|  |  | 康立试剂 | 73 | 5.12 | 3.96 | 4.71 | 0.097 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 148 | 5.09 | 4.48 | 4.77 | 0.075 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 5.07 | 4.50 | 4.77 | 0.153 |
|  |  | 美康生物试剂 | 10 | 4.81 | 4.50 | 4.67 | 0.076 |
| 钾 | 20260102 | 缺省组 | 691 | 9.40 | 4.64 | 6.62 | 0.184 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 9.40 | 6.25 | 6.57 | 0.103 |
|  |  | 日立试剂 | 37 | 6.81 | 6.25 | 6.66 | 0.064 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 6.81 | 6.42 | 6.71 | 0.066 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 6.79 | 6.31 | 6.55 | 0.141 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 7.02 | 6.58 | 6.73 | 0.099 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 6.99 | 5.80 | 6.74 | 0.121 |
|  |  | 康立试剂 | 73 | 7.10 | 4.64 | 6.63 | 0.191 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 148 | 7.15 | 5.49 | 6.49 | 0.23 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 6.88 | 6.13 | 6.45 | 0.286 |
|  |  | 美康生物试剂 | 10 | 6.69 | 6.45 | 6.59 | 0.095 |
| 钾 | 20260103 | 缺省组 | 691 | 5.55 | 3.56 | 3.92 | 0.093 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 5.55 | 3.56 | 3.85 | 0.062 |
|  |  | 日立试剂 | 37 | 4.05 | 3.80 | 3.88 | 0.047 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 4.01 | 3.78 | 3.9 | 0.045 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 3.90 | 3.75 | 3.82 | 0.056 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 4.18 | 3.74 | 3.9 | 0.067 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 4.86 | 3.76 | 3.89 | 0.057 |
|  |  | 康立试剂 | 73 | 4.04 | 3.60 | 3.88 | 0.064 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 148 | 4.29 | 3.80 | 4.04 | 0.081 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 4.23 | 3.82 | 3.96 | 0.086 |
|  |  | 美康生物试剂 | 10 | 3.97 | 3.71 | 3.86 | 0.065 |
| 钾 | 20260104 | 缺省组 | 691 | 6.52 | 2.84 | 3.25 | 0.081 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 4.63 | 3.02 | 3.19 | 0.047 |
|  |  | 日立试剂 | 37 | 3.31 | 3.09 | 3.22 | 0.032 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 3.37 | 3.14 | 3.23 | 0.04 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 3.50 | 3.10 | 3.2 | 0.061 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 3.53 | 3.17 | 3.25 | 0.035 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 3.49 | 3.13 | 3.22 | 0.046 |
|  |  | 康立试剂 | 73 | 6.52 | 2.84 | 3.25 | 0.063 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 148 | 3.85 | 3.14 | 3.41 | 0.139 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 3.57 | 3.21 | 3.38 | 0.133 |
|  |  | 美康生物试剂 | 10 | 3.35 | 3.10 | 3.2 | 0.053 |
| 钾 | 20260105 | 缺省组 | 691 | 7.81 | 2.78 | 5.77 | 0.113 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 7.81 | 5.56 | 5.74 | 0.069 |
|  |  | 日立试剂 | 37 | 5.97 | 5.56 | 5.76 | 0.081 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 5.99 | 5.55 | 5.81 | 0.06 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 5.84 | 5.59 | 5.72 | 0.091 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 6.11 | 5.70 | 5.86 | 0.109 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 5.98 | 2.78 | 5.82 | 0.09 |
|  |  | 康立试剂 | 73 | 6.51 | 5.25 | 5.78 | 0.107 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 148 | 6.20 | 5.01 | 5.7 | 0.128 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 6.05 | 5.36 | 5.71 | 0.259 |
|  |  | 美康生物试剂 | 10 | 5.83 | 5.60 | 5.73 | 0.091 |
| 钠 | 20260101 | 缺省组 | 690 | 186 | 5 | 133 | 2.626 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 186 | 127 | 131 | 1.497 |
|  |  | 日立试剂 | 37 | 140 | 127 | 132 | 1.448 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 135 | 128 | 131 | 1.302 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 134 | 129 | 131 | 1.355 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 139 | 128 | 135 | 2.459 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 136 | 126 | 132 | 1.542 |
|  |  | 康立试剂 | 73 | 148 | 126 | 134 | 2.493 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 148 | 141 | 5 | 135 | 1.756 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 142 | 133 | 136 | 3.066 |
|  |  | 美康生物试剂 | 9 | 134 | 130 | 132 | 1.604 |
| 钠 | 20260102 | 缺省组 | 690 | 220 | 133 | 157 | 3.108 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 220 | 151 | 156 | 1.578 |
|  |  | 日立试剂 | 37 | 160 | 149 | 157 | 1.513 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 159 | 151 | 156 | 1.482 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 159 | 151 | 154 | 1.8 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 170 | 154 | 160 | 3.729 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 172 | 134 | 158 | 1.716 |
|  |  | 康立试剂 | 73 | 168 | 133 | 158 | 2.749 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 148 | 168 | 144 | 153 | 2.965 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 163 | 152 | 158 | 4.429 |
|  |  | 美康生物试剂 | 9 | 159 | 155 | 157 | 1.604 |
| 钠 | 20260103 | 缺省组 | 690 | 172 | 1 | 122 | 3.052 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 172 | 1 | 120 | 1.41 |
|  |  | 日立试剂 | 37 | 128 | 112 | 121 | 1.631 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 122 | 117 | 119 | 1.273 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 124 | 118 | 121 | 1.505 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 128 | 119 | 123 | 2.771 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 160 | 117 | 121 | 0.92 |
|  |  | 康立试剂 | 73 | 152 | 112 | 123 | 2.738 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 148 | 136 | 117 | 125 | 3.094 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 131 | 112 | 125 | 3.095 |
|  |  | 美康生物试剂 | 9 | 124 | 119 | 121 | 1.718 |
| 钠 | 20260104 | 缺省组 | 690 | 160 | 104 | 114 | 2.973 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 160 | 109 | 112 | 1.549 |
|  |  | 日立试剂 | 37 | 118 | 104 | 113 | 1.341 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 114 | 108 | 111 | 1.045 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 115 | 110 | 113 | 1.017 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 121 | 109 | 114 | 2.769 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 121 | 109 | 112 | 1.348 |
|  |  | 康立试剂 | 73 | 136 | 105 | 114 | 2.681 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 148 | 132 | 110 | 118 | 2.661 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 123 | 113 | 117 | 3.331 |
|  |  | 美康生物试剂 | 9 | 116 | 109 | 113 | 2.629 |
| 钠 | 20260105 | 缺省组 | 690 | 202 | 109 | 150 | 1.801 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 202 | 146 | 150 | 1.478 |
|  |  | 日立试剂 | 37 | 155 | 147 | 151 | 1.575 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 153 | 144 | 149 | 0.859 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 152 | 146 | 149 | 1.266 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 160 | 148 | 153 | 3.829 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 157 | 143 | 151 | 1.427 |
|  |  | 康立试剂 | 73 | 162 | 131 | 151 | 1.746 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 148 | 162 | 122 | 148 | 1.706 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 158 | 147 | 152 | 4.166 |
|  |  | 美康生物试剂 | 9 | 153 | 149 | 150 | 1.317 |
| 氯 | 20260101 | 缺省组 | 683 | 139.5 | 47.9 | 97.5 | 1.669 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 139.5 | 93.8 | 97 | 1.153 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 97.8 | 92.2 | 95.4 | 1.73 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 95.9 | 89.3 | 92.3 | 1.309 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 99.0 | 95.1 | 96.9 | 1.115 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 101.0 | 93.2 | 97.2 | 2.362 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 75 | 101.1 | 93.4 | 98.3 | 1.078 |
|  |  | 康立试剂 | 70 | 105.7 | 88.2 | 98.5 | 1.538 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 147 | 107.6 | 92.6 | 97.7 | 1.186 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 12 | 103.6 | 95.8 | 98.9 | 2.399 |
|  |  | 美康生物试剂 | 11 | 97.8 | 93.8 | 96 | 1.082 |
| 氯 | 20260102 | 缺省组 | 683 | 153.7 | 88.1 | 110 | 3.159 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 153.7 | 104.0 | 108 | 1.268 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 110.9 | 104.3 | 107.5 | 1.331 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 108.1 | 102.2 | 105 | 1.457 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 111.0 | 105.0 | 108.1 | 1.407 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 115.4 | 102.1 | 109.6 | 2.448 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 75 | 116.2 | 98.7 | 110.4 | 1.609 |
|  |  | 康立试剂 | 70 | 124.5 | 88.1 | 111.4 | 2.84 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 147 | 124.7 | 101.2 | 112.9 | 2.634 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 12 | 122.0 | 108.8 | 112.5 | 3.346 |
|  |  | 美康生物试剂 | 11 | 108.2 | 106.2 | 107.5 | 0.561 |
| 氯 | 20260103 | 缺省组 | 683 | 131.6 | 80.1 | 90.6 | 1.584 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 131.6 | 87.4 | 90.7 | 1.084 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 91.7 | 85.2 | 88.4 | 1.256 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 88.5 | 82.7 | 85.5 | 1.465 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 92.0 | 88.4 | 89.8 | 0.526 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 99.7 | 84.2 | 91 | 1.992 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 75 | 111.3 | 80.1 | 91 | 1.1 |
|  |  | 康立试剂 | 70 | 101.0 | 83.6 | 91.3 | 1.528 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 147 | 101.8 | 86.2 | 90.6 | 0.983 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 12 | 95.6 | 88.2 | 92.1 | 1.387 |
|  |  | 美康生物试剂 | 11 | 90.8 | 87.0 | 89.4 | 0.809 |
| 氯 | 20260104 | 缺省组 | 683 | 122.7 | 72.6 | 84 | 1.819 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 122.7 | 80.4 | 84.4 | 0.841 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 87.6 | 77.2 | 82.7 | 1.743 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 82.5 | 76.5 | 79.3 | 1.739 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 86.0 | 82.0 | 83.7 | 1.205 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 92.5 | 75.8 | 84.9 | 2.307 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 75 | 90.0 | 72.6 | 84.7 | 0.965 |
|  |  | 康立试剂 | 70 | 104.2 | 77.3 | 84.7 | 1.38 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 147 | 100.4 | 77.2 | 83.2 | 1.475 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 12 | 89.4 | 80.9 | 85.6 | 2.265 |
|  |  | 美康生物试剂 | 11 | 84.3 | 78.8 | 83 | 0.948 |
| 氯 | 20260105 | 缺省组 | 683 | 148.9 | 87.6 | 106.7 | 2.569 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 75 | 144.1 | 102.0 | 105.5 | 1.119 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 108.9 | 101.2 | 104.4 | 1.326 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 104.5 | 99.0 | 101.6 | 1.619 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 108.0 | 104.0 | 105.4 | 0.812 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 21 | 115.1 | 99.5 | 106.8 | 2.242 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 75 | 118.5 | 90.8 | 106.9 | 1.454 |
|  |  | 康立试剂 | 70 | 148.9 | 97.2 | 108 | 2.621 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 147 | 118.2 | 87.6 | 108.4 | 2.016 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 12 | 117.8 | 104.9 | 108.8 | 3.864 |
|  |  | 美康生物试剂 | 11 | 105.6 | 103.4 | 104.8 | 0.796 |
| 钙 | 20260101 | 缺省组 | 622 | 3.33 | 0.90 | 2.33 | 0.05 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 28 | 2.43 | 2.32 | 2.38 | 0.033 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 2.47 | 2.26 | 2.32 | 0.041 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 2.44 | 2.27 | 2.34 | 0.031 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 15 | 2.39 | 2.26 | 2.33 | 0.018 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 88 | 2.50 | 2.13 | 2.33 | 0.04 |
|  |  | 康立试剂 | 50 | 2.39 | 0.91 | 2.3 | 0.06 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 99 | 2.58 | 1.07 | 2.25 | 0.114 |
|  |  | 上海科华试剂 | 15 | 2.53 | 2.17 | 2.32 | 0.06 |
|  |  | 美康生物试剂 | 42 | 2.54 | 1.63 | 2.34 | 0.037 |
|  |  | 北京九强试剂 | 12 | 2.38 | 1.98 | 2.32 | 0.05 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 26 | 2.43 | 2.23 | 2.35 | 0.018 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 2.60 | 2.19 | 2.32 | 0.036 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 2.45 | 2.28 | 2.38 | 0.025 |
|  |  | 北京安图试剂 | 10 | 2.51 | 2.27 | 2.33 | 0.04 |
| 钙 | 20260102 | 缺省组 | 622 | 3010.00 | 0.76 | 3.05 | 0.123 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 28 | 3.30 | 3.09 | 3.19 | 0.047 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 3.27 | 2.94 | 3.11 | 0.058 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 3.26 | 3.01 | 3.15 | 0.043 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 15 | 3.16 | 2.94 | 3.08 | 0.035 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 88 | 3.25 | 2.59 | 3.03 | 0.047 |
|  |  | 康立试剂 | 50 | 3.16 | 1.00 | 3 | 0.1 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 99 | 3010.00 | 1.17 | 2.76 | 0.334 |
|  |  | 上海科华试剂 | 15 | 3.60 | 2.97 | 3.07 | 0.052 |
|  |  | 美康生物试剂 | 42 | 3.46 | 1.58 | 3.11 | 0.055 |
|  |  | 北京九强试剂 | 12 | 3.16 | 2.89 | 3.04 | 0.105 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 26 | 3.24 | 2.95 | 3.13 | 0.033 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 3.25 | 3.03 | 3.18 | 0.059 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 3.35 | 3.09 | 3.23 | 0.05 |
|  |  | 北京安图试剂 | 10 | 3.31 | 2.96 | 3.11 | 0.05 |
| 钙 | 20260103 | 缺省组 | 622 | 90.50 | 0.74 | 2.11 | 0.047 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 28 | 2.20 | 2.06 | 2.14 | 0.036 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 2.26 | 2.02 | 2.12 | 0.026 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 2.19 | 2.03 | 2.11 | 0.033 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 15 | 2.15 | 2.02 | 2.09 | 0.038 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 88 | 2.25 | 2.02 | 2.12 | 0.032 |
|  |  | 康立试剂 | 50 | 2.26 | 0.85 | 2.11 | 0.046 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 99 | 2.36 | 1.04 | 2.1 | 0.073 |
|  |  | 上海科华试剂 | 15 | 2.20 | 1.99 | 2.11 | 0.045 |
|  |  | 美康生物试剂 | 42 | 2.20 | 1.38 | 2.12 | 0.032 |
|  |  | 北京九强试剂 | 12 | 2.19 | 2.08 | 2.1 | 0.009 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 26 | 2.21 | 1.93 | 2.11 | 0.03 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 2.21 | 1.98 | 2.06 | 0.043 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 2.22 | 2.07 | 2.13 | 0.039 |
|  |  | 北京安图试剂 | 10 | 2.22 | 2.07 | 2.1 | 0.018 |
| 钙 | 20260104 | 缺省组 | 622 | 83.30 | 0.74 | 1.82 | 0.052 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 28 | 1.87 | 1.74 | 1.82 | 0.027 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 1.91 | 1.71 | 1.78 | 0.029 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 1.87 | 1.73 | 1.8 | 0.019 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 15 | 1.84 | 1.73 | 1.79 | 0.038 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 88 | 1.95 | 1.70 | 1.83 | 0.03 |
|  |  | 康立试剂 | 50 | 3.04 | 0.90 | 1.82 | 0.058 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 99 | 2.35 | 1.04 | 1.87 | 0.066 |
|  |  | 上海科华试剂 | 15 | 2.00 | 1.71 | 1.77 | 0.036 |
|  |  | 美康生物试剂 | 42 | 1.91 | 0.98 | 1.78 | 0.03 |
|  |  | 北京九强试剂 | 12 | 2.00 | 1.77 | 1.8 | 0.025 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 26 | 1.86 | 1.60 | 1.8 | 0.033 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 1.93 | 1.66 | 1.74 | 0.049 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 1.84 | 1.75 | 1.8 | 0.017 |
|  |  | 北京安图试剂 | 10 | 1.95 | 1.73 | 1.8 | 0.033 |
| 钙 | 20260105 | 缺省组 | 622 | 107.40 | 0.63 | 2.67 | 0.08 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 28 | 2.83 | 2.70 | 2.76 | 0.04 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 2.88 | 2.58 | 2.7 | 0.051 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 2.85 | 2.59 | 2.73 | 0.033 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 15 | 2.77 | 2.60 | 2.68 | 0.045 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 88 | 5.63 | 2.35 | 2.66 | 0.033 |
|  |  | 康立试剂 | 50 | 84.90 | 0.96 | 2.63 | 0.072 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 99 | 2.88 | 1.12 | 2.49 | 0.214 |
|  |  | 上海科华试剂 | 15 | 2.90 | 2.48 | 2.67 | 0.051 |
|  |  | 美康生物试剂 | 42 | 2.91 | 1.69 | 2.7 | 0.048 |
|  |  | 北京九强试剂 | 12 | 2.78 | 2.64 | 2.68 | 0.032 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 26 | 2.81 | 2.55 | 2.72 | 0.023 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 2.78 | 2.57 | 2.75 | 0.018 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 2.85 | 2.70 | 2.77 | 0.051 |
|  |  | 北京安图试剂 | 10 | 2.80 | 2.59 | 2.68 | 0.071 |
| 磷 | 20260101 | 缺省组 | 353 | 2.56 | 1.42 | 1.56 | 0.048 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 1.61 | 1.49 | 1.57 | 0.03 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 1.68 | 1.47 | 1.55 | 0.052 |
|  |  | 罗氏试剂 | 28 | 1.66 | 1.45 | 1.56 | 0.034 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 14 | 1.55 | 1.45 | 1.51 | 0.03 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 1.69 | 1.47 | 1.58 | 0.033 |
|  |  | 上海科华试剂 | 11 | 1.60 | 1.54 | 1.56 | 0.017 |
|  |  | 美康生物试剂 | 36 | 1.62 | 1.42 | 1.51 | 0.05 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 1.65 | 1.53 | 1.61 | 0.035 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 28 | 2.31 | 1.46 | 1.56 | 0.018 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 1.64 | 1.44 | 1.53 | 0.026 |
| 磷 | 20260102 | 缺省组 | 353 | 281.00 | 2.28 | 2.75 | 0.092 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 2.90 | 2.52 | 2.76 | 0.052 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 2.90 | 2.64 | 2.75 | 0.052 |
|  |  | 罗氏试剂 | 28 | 2.92 | 2.61 | 2.78 | 0.047 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 14 | 2.76 | 2.62 | 2.69 | 0.048 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 2.99 | 2.57 | 2.8 | 0.057 |
|  |  | 上海科华试剂 | 11 | 2.88 | 2.66 | 2.72 | 0.037 |
|  |  | 美康生物试剂 | 36 | 3.02 | 2.52 | 2.66 | 0.085 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 2.91 | 2.28 | 2.81 | 0.082 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 28 | 3.21 | 2.56 | 2.74 | 0.036 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 2.90 | 2.52 | 2.69 | 0.079 |
| 磷 | 20260103 | 缺省组 | 353 | 2.21 | 0.94 | 1.05 | 0.043 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 1.09 | 0.96 | 1.04 | 0.031 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 1.10 | 0.99 | 1.05 | 0.019 |
|  |  | 罗氏试剂 | 28 | 1.10 | 0.94 | 1.04 | 0.03 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 14 | 1.06 | 0.97 | 1.02 | 0.031 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 1.15 | 0.97 | 1.07 | 0.032 |
|  |  | 上海科华试剂 | 11 | 1.09 | 1.00 | 1.06 | 0 |
|  |  | 美康生物试剂 | 36 | 1.10 | 0.95 | 1 | 0.03 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 1.14 | 1.03 | 1.07 | 0.032 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 28 | 2.21 | 0.98 | 1.06 | 0.023 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 1.12 | 1.02 | 1.05 | 0.018 |
| 磷 | 20260104 | 缺省组 | 353 | 2.20 | 0.54 | 0.64 | 0.03 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 0.017 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 0.67 | 0.58 | 0.63 | 0.018 |
|  |  | 罗氏试剂 | 28 | 0.68 | 0.54 | 0.62 | 0.018 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 14 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.018 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 0.72 | 0.58 | 0.65 | 0.017 |
|  |  | 上海科华试剂 | 11 | 0.68 | 0.58 | 0.66 | 0.014 |
|  |  | 美康生物试剂 | 36 | 0.66 | 0.57 | 0.61 | 0.021 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 0.69 | 0.59 | 0.64 | 0.033 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 28 | 2.20 | 0.61 | 0.66 | 0.009 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 1.83 | 0.61 | 0.66 | 0.024 |
| 磷 | 20260105 | 缺省组 | 353 | 3.43 | 1.98 | 2.24 | 0.07 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 2.33 | 2.06 | 2.26 | 0.042 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 2.31 | 2.15 | 2.24 | 0.02 |
|  |  | 罗氏试剂 | 28 | 2.39 | 2.10 | 2.26 | 0.036 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 14 | 2.27 | 2.15 | 2.2 | 0.039 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 76 | 2.42 | 2.07 | 2.27 | 0.045 |
|  |  | 上海科华试剂 | 11 | 2.24 | 2.16 | 2.21 | 0.016 |
|  |  | 美康生物试剂 | 36 | 2.28 | 1.98 | 2.15 | 0.092 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 2.34 | 2.17 | 2.24 | 0.055 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 28 | 3.23 | 2.11 | 2.23 | 0.035 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 2.74 | 2.07 | 2.2 | 0.072 |
| 血糖 | 20260101 | 缺省组 | 1732 | 83.00 | 2.06 | 8.29 | 0.312 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 8.83 | 7.91 | 8.19 | 0.147 |
|  |  | 中生北控试剂 | 17 | 9.08 | 8.15 | 8.45 | 0.217 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 8.54 | 7.83 | 8.16 | 0.129 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 8.73 | 7.89 | 8.27 | 0.129 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 668 | 11.31 | 2.06 | 8.18 | 0.214 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 8.60 | 7.60 | 8.18 | 0.149 |
|  |  | 上海科华试剂 | 71 | 9.13 | 8.02 | 8.51 | 0.209 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 42 | 8.69 | 7.71 | 8.23 | 0.152 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 10.24 | 7.38 | 7.98 | 0.161 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 8.52 | 7.88 | 8.34 | 0.12 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 9.18 | 7.65 | 8.35 | 0.083 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 8.99 | 7.30 | 8.42 | 0.278 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 9.13 | 7.29 | 8.48 | 0.247 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 33.80 | 5.41 | 9.05 | 0.238 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 9.22 | 7.99 | 8.47 | 0.178 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 9.67 | 7.62 | 8.77 | 0.29 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 8.22 | 7.46 | 7.93 | 0.046 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 8.42 | 8.09 | 8.21 | 0.061 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 9.93 | 7.46 | 8.41 | 0.603 |
|  |  | 武汉生之源试剂 | 10 | 9.02 | 7.88 | 8.5 | 0.216 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 9.22 | 7.64 | 8.61 | 0.113 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 8.50 | 7.27 | 8.25 | 0.085 |
| 血糖 | 20260102 | 缺省组 | 1731 | 1577.00 | 9.73 | 15.6 | 0.506 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 16.71 | 15.01 | 15.5 | 0.249 |
|  |  | 中生北控试剂 | 17 | 16.82 | 15.65 | 16.09 | 0.361 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 16.03 | 14.68 | 15.59 | 0.218 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 16.30 | 14.72 | 15.58 | 0.275 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 668 | 18.23 | 9.73 | 15.49 | 0.378 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 16.05 | 14.80 | 15.32 | 0.388 |
|  |  | 上海科华试剂 | 71 | 16.52 | 14.99 | 15.71 | 0.294 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 42 | 16.28 | 14.66 | 15.57 | 0.389 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 19.45 | 13.17 | 15.06 | 0.335 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 15.77 | 14.60 | 15.42 | 0.193 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 17.30 | 14.34 | 15.76 | 0.19 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 16.20 | 14.07 | 15.57 | 0.523 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 18.10 | 14.65 | 15.94 | 0.484 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 111 | 43.57 | 9.85 | 16.32 | 0.376 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 16.81 | 14.80 | 15.6 | 0.489 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 17.97 | 14.17 | 16.32 | 0.507 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 15.56 | 13.93 | 14.77 | 0.081 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 16.22 | 15.00 | 15.28 | 0.121 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 18.76 | 14.55 | 15.73 | 0.822 |
|  |  | 武汉生之源试剂 | 10 | 16.75 | 14.97 | 16.12 | 0.458 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 1577.00 | 14.44 | 16.02 | 0.425 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 16.11 | 14.63 | 15.52 | 0.464 |
| 血糖 | 20260103 | 缺省组 | 1731 | 28.26 | 3.64 | 5.84 | 0.227 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 6.39 | 5.58 | 5.75 | 0.055 |
|  |  | 中生北控试剂 | 17 | 6.39 | 5.67 | 5.97 | 0.177 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 5.91 | 5.47 | 5.67 | 0.121 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 6.13 | 5.50 | 5.81 | 0.12 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 668 | 8.87 | 3.64 | 5.76 | 0.155 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 6.06 | 5.56 | 5.79 | 0.14 |
|  |  | 上海科华试剂 | 71 | 6.65 | 5.65 | 6.05 | 0.112 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 42 | 7.90 | 5.29 | 5.79 | 0.16 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 7.21 | 5.21 | 5.62 | 0.126 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 6.14 | 5.65 | 5.95 | 0.099 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 6.41 | 5.42 | 5.85 | 0.067 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 6.80 | 5.30 | 5.85 | 0.259 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 15.00 | 5.46 | 5.96 | 0.162 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 111 | 28.26 | 3.91 | 6.62 | 0.168 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 6.59 | 5.80 | 6.03 | 0.068 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 7.02 | 5.39 | 6.23 | 0.119 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 5.82 | 5.23 | 5.58 | 0.047 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 5.89 | 5.59 | 5.78 | 0.076 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 6.97 | 5.09 | 5.93 | 0.549 |
|  |  | 武汉生之源试剂 | 10 | 6.21 | 5.65 | 6 | 0.088 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 6.55 | 5.48 | 6.03 | 0.245 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 5.86 | 4.87 | 5.74 | 0.114 |
| 血糖 | 20260104 | 缺省组 | 1731 | 23.56 | 2.27 | 3.74 | 0.165 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 4.00 | 3.52 | 3.63 | 0.041 |
|  |  | 中生北控试剂 | 17 | 4.05 | 3.60 | 3.79 | 0.103 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 3.78 | 3.49 | 3.67 | 0.07 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 3.97 | 3.51 | 3.69 | 0.075 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 668 | 6.97 | 2.27 | 3.69 | 0.107 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 4.06 | 3.56 | 3.72 | 0.106 |
|  |  | 上海科华试剂 | 71 | 4.61 | 3.58 | 3.98 | 0.082 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 42 | 3.91 | 3.22 | 3.69 | 0.063 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 4.53 | 3.27 | 3.59 | 0.089 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 3.92 | 3.60 | 3.8 | 0.05 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 4.08 | 3.17 | 3.72 | 0.049 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 4.56 | 3.37 | 3.77 | 0.138 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 4.44 | 3.30 | 3.89 | 0.124 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 111 | 23.56 | 2.59 | 4.53 | 0.128 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 4.66 | 3.61 | 3.88 | 0.13 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 4.45 | 3.44 | 4.02 | 0.186 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 3.73 | 3.43 | 3.54 | 0.036 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 3.89 | 3.52 | 3.7 | 0.054 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 4.56 | 3.25 | 3.9 | 0.441 |
|  |  | 武汉生之源试剂 | 10 | 3.95 | 3.52 | 3.78 | 0.042 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 4.28 | 3.41 | 4.01 | 0.148 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 3.84 | 2.73 | 3.67 | 0.08 |
| 血糖 | 20260105 | 缺省组 | 1731 | 27.06 | 7.51 | 11.94 | 0.389 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 12.51 | 11.53 | 11.8 | 0.146 |
|  |  | 中生北控试剂 | 17 | 12.96 | 11.04 | 12.14 | 0.257 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 12.28 | 11.30 | 11.84 | 0.215 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 12.62 | 11.41 | 11.87 | 0.2 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 668 | 22.34 | 7.51 | 11.84 | 0.289 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 12.35 | 11.40 | 11.75 | 0.283 |
|  |  | 上海科华试剂 | 71 | 12.85 | 11.39 | 12.08 | 0.165 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 42 | 12.50 | 11.49 | 11.9 | 0.219 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 13.89 | 10.70 | 11.54 | 0.312 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 12.09 | 11.18 | 11.85 | 0.095 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 16.67 | 10.76 | 12.04 | 0.114 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 15.21 | 10.50 | 11.99 | 0.524 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 13.43 | 11.40 | 12.24 | 0.283 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 111 | 27.06 | 7.66 | 12.63 | 0.248 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 13.01 | 11.40 | 11.94 | 0.18 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 13.77 | 10.91 | 12.55 | 0.427 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 12.04 | 10.60 | 11.23 | 0.121 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 12.29 | 11.30 | 11.79 | 0.184 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 14.21 | 11.08 | 12.14 | 0.733 |
|  |  | 武汉生之源试剂 | 10 | 12.93 | 11.21 | 12.29 | 0.221 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 13.39 | 11.17 | 12.21 | 0.42 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 12.07 | 11.00 | 11.75 | 0.177 |
| 尿素 | 20260101 | 缺省组 | 1720 | 42.92 | 1.84 | 10.89 | 0.441 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 11.39 | 9.51 | 10.94 | 0.31 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 13.49 | 10.45 | 11.09 | 0.367 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 11.40 | 10.11 | 10.84 | 0.184 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 11.13 | 10.20 | 10.76 | 0.258 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 658 | 14.29 | 6.59 | 11.15 | 0.362 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 11.52 | 10.35 | 10.66 | 0.217 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 11.52 | 1.84 | 10.65 | 0.189 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 41 | 11.88 | 7.43 | 10.77 | 0.306 |
|  |  | 美康生物试剂 | 119 | 12.97 | 9.20 | 10.57 | 0.319 |
|  |  | 北京九强试剂 | 21 | 11.07 | 9.96 | 10.66 | 0.242 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 12.10 | 9.59 | 10.87 | 0.175 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 11.60 | 7.64 | 10.73 | 0.569 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 12.14 | 9.22 | 10.48 | 0.323 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 113 | 42.92 | 1.87 | 10.8 | 0.274 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 11.71 | 9.51 | 10.65 | 0.163 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 11.28 | 9.24 | 10.65 | 0.283 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 12.76 | 10.50 | 11.26 | 0.031 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 11.23 | 9.49 | 10.27 | 0.298 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 12.09 | 8.24 | 10.27 | 1.09 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 15.42 | 9.10 | 10.73 | 0.301 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 11.46 | 8.81 | 10.48 | 0.453 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 12.01 | 10.20 | 10.92 | 0.435 |
| 尿素 | 20260102 | 缺省组 | 1719 | 188.53 | 10.90 | 19.05 | 0.843 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 20.39 | 16.30 | 19.42 | 0.481 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 24.05 | 18.00 | 19.21 | 0.624 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 20.20 | 18.40 | 19.32 | 0.321 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 19.56 | 17.50 | 18.71 | 0.491 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 658 | 25.04 | 11.61 | 19.51 | 0.657 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 19.21 | 16.85 | 18.35 | 0.753 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 19.92 | 15.88 | 18.63 | 0.472 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 41 | 20.68 | 13.24 | 18.86 | 0.554 |
|  |  | 美康生物试剂 | 119 | 23.18 | 16.40 | 18.63 | 0.511 |
|  |  | 北京九强试剂 | 21 | 19.53 | 17.80 | 18.83 | 0.518 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 21.10 | 16.32 | 19.41 | 0.329 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 19.77 | 13.88 | 18.9 | 0.744 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 21.42 | 10.90 | 17.6 | 0.793 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 188.53 | 11.36 | 18.55 | 0.601 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 20.55 | 16.94 | 18.73 | 0.265 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 19.12 | 15.90 | 18.16 | 0.616 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 21.54 | 18.55 | 20.28 | 0.212 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 19.62 | 16.30 | 17.89 | 0.57 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 21.18 | 14.01 | 18.1 | 1.517 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 26.62 | 17.32 | 18.8 | 0.427 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 20.12 | 15.32 | 18.13 | 0.828 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 19.91 | 17.90 | 18.84 | 0.518 |
| 尿素 | 20260103 | 缺省组 | 1719 | 194.74 | 0.23 | 7.88 | 0.295 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 8.27 | 6.60 | 7.85 | 0.109 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 9.54 | 7.52 | 7.89 | 0.29 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 8.30 | 7.39 | 7.77 | 0.177 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 8.28 | 7.30 | 7.87 | 0.2 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 658 | 18.18 | 4.59 | 8.04 | 0.251 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 194.74 | 6.95 | 7.75 | 0.344 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 8.36 | 6.88 | 7.81 | 0.196 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 41 | 8.43 | 5.41 | 7.83 | 0.224 |
|  |  | 美康生物试剂 | 119 | 10.07 | 7.00 | 7.67 | 0.177 |
|  |  | 北京九强试剂 | 21 | 7.98 | 7.12 | 7.65 | 0.111 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 8.58 | 6.87 | 7.82 | 0.15 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 8.07 | 0.75 | 7.72 | 0.297 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 20.39 | 4.89 | 7.8 | 0.274 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 36.69 | 4.84 | 7.8 | 0.176 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 8.54 | 6.70 | 7.7 | 0.236 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 8.32 | 6.73 | 7.81 | 0.183 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 8.34 | 7.65 | 8.14 | 0.05 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 8.15 | 7.00 | 7.37 | 0.139 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 9.67 | 5.49 | 7.49 | 0.575 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 11.34 | 6.65 | 7.8 | 0.346 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 8.22 | 6.43 | 7.57 | 0.28 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 8.95 | 7.50 | 8.07 | 0.169 |
| 尿素 | 20260104 | 缺省组 | 1719 | 20.13 | 1.98 | 3.94 | 0.154 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 4.00 | 3.35 | 3.9 | 0.064 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 4.55 | 3.79 | 3.91 | 0.103 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 4.10 | 3.59 | 3.81 | 0.121 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 4.60 | 3.60 | 3.95 | 0.082 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 658 | 6.27 | 2.39 | 4.01 | 0.141 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 4.06 | 3.22 | 3.83 | 0.073 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 4.85 | 3.51 | 3.95 | 0.067 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 41 | 4.23 | 1.98 | 3.87 | 0.123 |
|  |  | 美康生物试剂 | 119 | 6.67 | 3.30 | 3.87 | 0.081 |
|  |  | 北京九强试剂 | 21 | 3.90 | 3.69 | 3.81 | 0.071 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 4.79 | 3.23 | 3.85 | 0.073 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 4.38 | 3.08 | 3.88 | 0.149 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 5.95 | 2.68 | 4.29 | 0.221 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 20.13 | 2.54 | 3.88 | 0.108 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 4.55 | 3.53 | 3.83 | 0.085 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 4.26 | 3.50 | 3.97 | 0.163 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 4.03 | 3.56 | 3.89 | 0.035 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 4.11 | 3.30 | 3.67 | 0.052 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 6.56 | 3.32 | 3.79 | 0.177 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 5.69 | 3.53 | 3.87 | 0.217 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 4.23 | 3.24 | 3.83 | 0.102 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 4.19 | 3.70 | 3.97 | 0.176 |
| 尿素 | 20260105 | 缺省组 | 1719 | 34.94 | 0.27 | 15.18 | 0.65 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 16.10 | 12.83 | 15.33 | 0.401 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 19.02 | 13.80 | 15.34 | 0.565 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 15.90 | 14.57 | 15.12 | 0.377 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 15.60 | 13.29 | 15.04 | 0.393 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 658 | 19.29 | 9.14 | 15.53 | 0.498 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 19.94 | 13.50 | 14.58 | 0.635 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 15.97 | 11.47 | 14.73 | 0.449 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 41 | 16.70 | 8.67 | 15.17 | 0.337 |
|  |  | 美康生物试剂 | 119 | 18.77 | 13.58 | 14.78 | 0.469 |
|  |  | 北京九强试剂 | 21 | 15.60 | 11.78 | 14.82 | 0.425 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 16.10 | 11.76 | 15.26 | 0.258 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 15.80 | 11.09 | 15.01 | 0.617 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 16.66 | 13.14 | 14.31 | 0.63 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 34.94 | 9.10 | 15.04 | 0.369 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 16.51 | 12.88 | 14.93 | 0.392 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 15.50 | 13.08 | 14.55 | 0.494 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 16.89 | 14.38 | 16.11 | 0.217 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 15.92 | 13.34 | 14.38 | 0.373 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 16.76 | 11.61 | 14.39 | 1.323 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 20.52 | 13.67 | 14.9 | 0.385 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 16.27 | 12.11 | 14.7 | 0.625 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 15.85 | 14.50 | 15.19 | 0.391 |
| 尿酸 | 20260101 | 缺省组 | 1702 | 1062 | 4 | 314 | 13.309 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 340 | 314 | 322 | 4.011 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 350 | 307 | 329 | 8.711 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 326 | 299 | 309 | 6.115 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 356 | 319 | 329 | 7.431 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 648 | 379 | 11 | 312 | 9.743 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 320 | 4 | 305 | 8.249 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 332 | 295 | 317 | 5.503 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 40 | 328 | 280 | 303 | 7.66 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 414 | 238 | 328 | 6.558 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 318 | 287 | 310 | 6.24 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 370 | 31 | 320 | 3.587 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 353 | 295 | 320 | 21.841 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 326 | 282 | 305 | 8.091 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 1062 | 205 | 322 | 9.293 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 360 | 289 | 309 | 5.264 |
|  |  | 广州科方试剂 | 50 | 335 | 240 | 295 | 7.687 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 331 | 207 | 307 | 3.314 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 322 | 300 | 316 | 4.024 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 329 | 258 | 296 | 21.703 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 459 | 301 | 317 | 11.079 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 310 | 288 | 305 | 2.249 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 325 | 296 | 306 | 8.207 |
| 尿酸 | 20260102 | 缺省组 | 1702 | 1388 | 20 | 535 | 21.274 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 572 | 541 | 550 | 6.289 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 617 | 525 | 559 | 17.139 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 556 | 506 | 527 | 8.496 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 606 | 540 | 562 | 14.554 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 648 | 638 | 20 | 536 | 17.988 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 545 | 495 | 522 | 9.491 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 559 | 482 | 529 | 10.042 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 40 | 554 | 462 | 506 | 14.81 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 706 | 514 | 556 | 9.66 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 547 | 484 | 531 | 11.199 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 599 | 500 | 549 | 6.775 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 594 | 484 | 528 | 19.691 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 571 | 469 | 520 | 15.874 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 1388 | 346 | 547 | 13.276 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 580 | 482 | 528 | 11.386 |
|  |  | 广州科方试剂 | 50 | 565 | 415 | 500 | 11.55 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 577 | 518 | 532 | 2.875 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 542 | 519 | 530 | 7.463 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 541 | 379 | 485 | 45.399 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 774 | 508 | 546 | 17.039 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 516 | 480 | 510 | 3.66 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 548 | 502 | 517 | 12.156 |
| 尿酸 | 20260103 | 缺省组 | 1702 | 2225 | 2 | 219 | 9.356 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 236 | 214 | 222 | 3.468 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 242 | 217 | 229 | 9.583 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 220 | 209 | 214 | 3.262 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 242 | 220 | 227 | 4.956 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 648 | 256 | 2 | 216 | 7.261 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 225 | 8 | 211 | 3.532 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 239 | 202 | 222 | 4.102 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 40 | 230 | 179 | 214 | 7.33 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 298 | 22 | 229 | 6.111 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 230 | 201 | 217 | 4.912 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 2225 | 156 | 225 | 3.53 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 257 | 202 | 228 | 20.787 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 561 | 2 | 215 | 7.346 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 872 | 138 | 225 | 6.28 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 253 | 198 | 214 | 8.058 |
|  |  | 广州科方试剂 | 50 | 233 | 173 | 202 | 4.921 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 228 | 206 | 212 | 4.161 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 230 | 205 | 221 | 3.161 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 228 | 187 | 207 | 9.913 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 322 | 207 | 222 | 7.324 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 220 | 201 | 211 | 3.309 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 223 | 205 | 213 | 6.461 |
| 尿酸 | 20260104 | 缺省组 | 1702 | 515 | 4 | 123 | 5.898 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 125 | 113 | 119 | 3.409 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 138 | 97 | 127 | 6.215 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 127 | 116 | 121 | 2.644 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 134 | 118 | 123 | 3.921 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 648 | 161 | 4 | 123 | 4.416 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 126 | 101 | 116 | 3.441 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 138 | 109 | 129 | 3.233 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 40 | 132 | 103 | 123 | 4.351 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 172 | 114 | 129 | 4.26 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 129 | 112 | 121 | 4.265 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 142 | 103 | 125 | 3.008 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 159 | 108 | 126 | 12.041 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 133 | 109 | 121 | 4.194 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 515 | 79 | 127 | 3.289 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 132 | 112 | 120 | 3.294 |
|  |  | 广州科方试剂 | 50 | 127 | 89 | 108 | 4.513 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 122 | 108 | 113 | 1.297 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 129 | 118 | 125 | 2.913 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 183 | 94 | 119 | 7.278 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 184 | 110 | 125 | 6.53 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 123 | 109 | 115 | 4.114 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 122 | 110 | 116 | 2.707 |
| 尿酸 | 20260105 | 缺省组 | 1702 | 861 | 15 | 435 | 17.48 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 464 | 441 | 450 | 3.947 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 486 | 436 | 450 | 8.58 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 452 | 406 | 429 | 6.359 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 503 | 441 | 452 | 10.127 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 648 | 514 | 15 | 434 | 14.214 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 439 | 411 | 428 | 3.684 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 458 | 402 | 432 | 7.266 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 40 | 456 | 370 | 419 | 12.677 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 557 | 417 | 451 | 8.921 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 450 | 410 | 429 | 9.149 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 509 | 390 | 448 | 8.026 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 480 | 405 | 432 | 19.949 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 491 | 379 | 424 | 9.899 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 861 | 283 | 450 | 12.801 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 462 | 16 | 428 | 11.15 |
|  |  | 广州科方试剂 | 50 | 468 | 358 | 411 | 11.217 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 461 | 420 | 432 | 5.16 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 450 | 417 | 438 | 4.03 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 450 | 365 | 404 | 23.033 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 603 | 415 | 442 | 10.293 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 424 | 398 | 419 | 4.769 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 449 | 410 | 426 | 12.888 |
| 肌酐 | 20260101 | 缺省组 | 1730 | 748 | 121 | 241 | 11.731 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 256 | 222 | 243 | 4.785 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 249 | 226 | 243 | 4.84 |
|  |  | 罗氏试剂 | 24 | 251 | 226 | 238 | 6.749 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 262 | 234 | 246 | 5.849 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 662 | 345 | 131 | 247 | 8.773 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 248 | 221 | 234 | 3.579 |
|  |  | 上海科华试剂 | 72 | 260 | 214 | 238 | 3.181 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 40 | 249 | 190 | 226 | 7.185 |
|  |  | 美康生物试剂 | 125 | 304 | 194 | 232 | 4.814 |
|  |  | 北京九强试剂 | 21 | 248 | 225 | 236 | 4.728 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 479 | 145 | 248 | 4.99 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 253 | 187 | 234 | 10.309 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 61 | 259 | 214 | 231 | 8.263 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 748 | 149 | 242 | 6.331 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 253 | 207 | 235 | 5.069 |
|  |  | 广州科方试剂 | 53 | 245 | 204 | 230 | 6.709 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 233 | 211 | 220 | 1.744 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 252 | 221 | 227 | 3.733 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 269 | 178 | 236 | 25.323 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 334 | 228 | 237 | 6.693 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 241 | 212 | 237 | 3.683 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 262 | 231 | 242 | 5.542 |
| 肌酐 | 20260102 | 缺省组 | 1730 | 1402 | 55 | 560 | 25.798 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 581 | 487 | 557 | 9.206 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 588 | 489 | 572 | 7.841 |
|  |  | 罗氏试剂 | 24 | 568 | 516 | 544 | 11.784 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 595 | 536 | 566 | 14.134 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 662 | 715 | 55 | 573 | 21.151 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 583 | 513 | 540 | 16.218 |
|  |  | 上海科华试剂 | 72 | 601 | 248 | 550 | 11.998 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 40 | 588 | 460 | 533 | 19.164 |
|  |  | 美康生物试剂 | 125 | 742 | 482 | 541 | 10.535 |
|  |  | 北京九强试剂 | 21 | 581 | 522 | 555 | 11.387 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 652 | 529 | 574 | 13.847 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 590 | 459 | 543 | 21.476 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 61 | 601 | 496 | 536 | 18.397 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 1402 | 351 | 572 | 14.612 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 622 | 490 | 552 | 13.811 |
|  |  | 广州科方试剂 | 53 | 581 | 488 | 542 | 15.609 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 542 | 501 | 528 | 3.49 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 583 | 517 | 540 | 3.341 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 691 | 401 | 551 | 47.505 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 776 | 533 | 551 | 18.194 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 569 | 506 | 557 | 5.545 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 570 | 535 | 554 | 13.145 |
| 肌酐 | 20260103 | 缺省组 | 1730 | 578 | 8 | 156 | 7.289 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 166 | 146 | 159 | 3.116 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 172 | 138 | 158 | 3.659 |
|  |  | 罗氏试剂 | 24 | 165 | 147 | 158 | 4.223 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 181 | 152 | 161 | 4.783 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 662 | 202 | 8 | 160 | 5.71 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 160 | 146 | 153 | 3.074 |
|  |  | 上海科华试剂 | 72 | 172 | 137 | 156 | 4.511 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 40 | 160 | 117 | 146 | 5.327 |
|  |  | 美康生物试剂 | 125 | 230 | 133 | 150 | 3.316 |
|  |  | 北京九强试剂 | 21 | 160 | 144 | 154 | 3.781 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 225 | 140 | 160 | 3.178 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 175 | 118 | 152 | 6.871 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 61 | 578 | 138 | 151 | 5.017 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 550 | 94 | 156 | 4.376 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 165 | 133 | 152 | 4.796 |
|  |  | 广州科方试剂 | 53 | 160 | 127 | 146 | 5.743 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 148 | 128 | 139 | 1.559 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 166 | 141 | 146 | 3.318 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 163 | 119 | 148 | 11.626 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 216 | 147 | 154 | 5.899 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 159 | 133 | 153 | 1.709 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 162 | 153 | 160 | 1.63 |
| 肌酐 | 20260104 | 缺省组 | 1730 | 280 | 20 | 77 | 4.252 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 85 | 75 | 80 | 1.758 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 81 | 64 | 77 | 2.418 |
|  |  | 罗氏试剂 | 24 | 85 | 67 | 79 | 3.163 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 95 | 73 | 81 | 2.45 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 662 | 124 | 47 | 79 | 2.939 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 81 | 71 | 76 | 2.461 |
|  |  | 上海科华试剂 | 72 | 90 | 65 | 81 | 2.761 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 40 | 81 | 55 | 72 | 3.333 |
|  |  | 美康生物试剂 | 125 | 118 | 65 | 75 | 1.732 |
|  |  | 北京九强试剂 | 21 | 80 | 70 | 77 | 2.582 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 119 | 20 | 80 | 1.711 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 89 | 58 | 76 | 4.997 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 61 | 86 | 63 | 77 | 3.27 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 280 | 46 | 76 | 1.751 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 84 | 67 | 76 | 1.88 |
|  |  | 广州科方试剂 | 53 | 79 | 54 | 66 | 3.745 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 68 | 60 | 65 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 84 | 68 | 70 | 1.805 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 81 | 48 | 67 | 11.787 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 104 | 71 | 77 | 3.362 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 76 | 60 | 73 | 0.962 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 83 | 77 | 81 | 2.393 |
| 肌酐 | 20260105 | 缺省组 | 1730 | 839 | 41 | 422 | 18.683 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 430 | 363 | 423 | 5.771 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 451 | 386 | 430 | 11.637 |
|  |  | 罗氏试剂 | 24 | 438 | 390 | 412 | 12.228 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 452 | 408 | 428 | 9.185 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 662 | 530 | 41 | 431 | 14.067 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 493 | 390 | 411 | 8.27 |
|  |  | 上海科华试剂 | 72 | 465 | 381 | 415 | 6.517 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 40 | 446 | 362 | 400 | 11.814 |
|  |  | 美康生物试剂 | 125 | 532 | 364 | 407 | 7.746 |
|  |  | 北京九强试剂 | 21 | 432 | 392 | 417 | 8.76 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 92 | 504 | 389 | 437 | 10.481 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 432 | 336 | 413 | 16.387 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 61 | 450 | 373 | 408 | 14.347 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 839 | 264 | 430 | 9.727 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 466 | 362 | 414 | 11.687 |
|  |  | 广州科方试剂 | 53 | 438 | 365 | 407 | 10.95 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 407 | 375 | 396 | 5.116 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 436 | 390 | 411 | 4.862 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 504 | 299 | 413 | 30.216 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 559 | 400 | 413 | 12.177 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 432 | 378 | 419 | 2.923 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 431 | 406 | 419 | 9.39 |
| 总蛋白 | 20260101 | 缺省组 | 1709 | 168.4 | 30.0 | 51.8 | 1.169 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 54.5 | 50.6 | 52.3 | 0.437 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 56.8 | 51.3 | 53.4 | 1.541 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 54.1 | 49.8 | 51.2 | 0.85 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 52.5 | 49.9 | 51.4 | 0.752 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 654 | 73.6 | 32.5 | 51.7 | 0.917 |
|  |  | 利德曼试剂 | 15 | 53.4 | 51.0 | 51.8 | 0.584 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 53.2 | 49.2 | 51.3 | 0.512 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 60.9 | 49.9 | 51.9 | 0.865 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 63.5 | 49.4 | 52.9 | 0.809 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 54.3 | 50.1 | 51.5 | 0.496 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 56.9 | 47.3 | 52.9 | 0.557 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 53.8 | 43.8 | 51.3 | 1.757 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 57.8 | 47.2 | 51.8 | 1.269 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 168.4 | 31.8 | 50.8 | 0.762 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 52.3 | 48.1 | 51.1 | 0.805 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 57.3 | 46.7 | 52.4 | 1.151 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 55.7 | 49.4 | 51.6 | 0.31 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 52.8 | 50.6 | 51 | 0.352 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 58.7 | 50.0 | 54.2 | 3.571 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 77.3 | 49.6 | 52.2 | 1.851 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 53.6 | 47.2 | 51.9 | 1.018 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 54.5 | 49.7 | 51.4 | 1.213 |
| 总蛋白 | 20260102 | 缺省组 | 1709 | 171.8 | 43.0 | 73.2 | 1.711 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 77.5 | 72.0 | 73.5 | 0.646 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 76.0 | 69.3 | 73.9 | 1.867 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 75.4 | 68.9 | 71.6 | 1.148 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 75.0 | 71.0 | 72.8 | 0.958 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 654 | 111.8 | 45.2 | 73.2 | 1.491 |
|  |  | 利德曼试剂 | 15 | 76.8 | 72.0 | 73 | 0.786 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 76.1 | 69.1 | 72.7 | 1.247 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 77.2 | 70.0 | 72.6 | 1.266 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 91.6 | 69.3 | 74.3 | 1.336 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 73.9 | 70.1 | 72.5 | 0.741 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 80.3 | 65.4 | 74.5 | 0.828 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 75.8 | 64.3 | 73 | 2.071 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 79.0 | 67.5 | 72.5 | 1.772 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 171.8 | 45.0 | 71 | 1.235 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 75.4 | 70.2 | 72.1 | 0.9 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 81.4 | 65.7 | 74.3 | 1.65 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 77.5 | 70.7 | 73.7 | 0.344 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 74.0 | 68.1 | 71.1 | 0.483 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 82.7 | 70.5 | 74.7 | 2.931 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 107.8 | 72.4 | 73.6 | 1.353 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 76.0 | 63.5 | 72.9 | 1.539 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 78.4 | 70.9 | 73.5 | 2.142 |
| 总蛋白 | 20260103 | 缺省组 | 1709 | 159.8 | 12.4 | 41.9 | 1.02 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 44.3 | 40.6 | 42 | 0.675 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 44.8 | 41.0 | 42.7 | 1.021 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 43.2 | 39.2 | 41.6 | 1.002 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 42.6 | 40.0 | 41.4 | 0.772 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 654 | 79.5 | 26.0 | 41.7 | 0.777 |
|  |  | 利德曼试剂 | 15 | 43.8 | 41.8 | 42.3 | 0.457 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 45.0 | 39.0 | 41.5 | 0.707 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 51.9 | 12.4 | 42.2 | 0.645 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 52.4 | 38.0 | 43.2 | 0.925 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 42.8 | 40.3 | 41.7 | 0.525 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 44.5 | 38.5 | 42.6 | 0.476 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 43.8 | 36.8 | 41.3 | 1.867 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 78.1 | 39.3 | 42.3 | 0.918 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 159.8 | 25.9 | 41.4 | 0.59 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 42.5 | 39.4 | 41.4 | 0.49 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 46.5 | 36.1 | 42.2 | 0.936 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 45.1 | 40.2 | 41.8 | 0.265 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 42.9 | 40.0 | 41 | 0.632 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 51.3 | 36.4 | 43.5 | 3.234 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 62.7 | 39.4 | 42.2 | 1.348 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 44.8 | 37.8 | 42.1 | 1.15 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 44.8 | 40.0 | 41.7 | 0.821 |
| 总蛋白 | 20260104 | 缺省组 | 1709 | 129.6 | 18.2 | 29.8 | 0.869 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 31.6 | 28.9 | 30.2 | 0.352 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 32.0 | 29.1 | 30.2 | 0.859 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 32.3 | 29.1 | 30.1 | 0.601 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 31.6 | 28.3 | 29.7 | 0.456 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 654 | 73.3 | 19.8 | 29.7 | 0.597 |
|  |  | 利德曼试剂 | 15 | 31.0 | 29.7 | 30.3 | 0.397 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 32.3 | 28.0 | 29.3 | 0.512 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 40.4 | 29.0 | 30.2 | 0.544 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 37.2 | 27.5 | 31 | 0.666 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 30.6 | 29.0 | 29.7 | 0.455 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 32.7 | 22.8 | 30.5 | 0.446 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 30.7 | 26.3 | 29.5 | 0.876 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 32.6 | 27.7 | 30.4 | 0.782 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 129.6 | 18.2 | 28.9 | 0.407 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 31.0 | 28.0 | 29.6 | 0.78 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 33.1 | 26.5 | 29.8 | 0.522 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 32.8 | 28.2 | 29.3 | 0.166 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 30.0 | 27.6 | 29 | 0 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 33.3 | 28.5 | 30.3 | 1.602 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 44.8 | 28.4 | 29.9 | 1.141 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 32.0 | 27.5 | 30.2 | 0.549 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 32.4 | 29.0 | 29.9 | 0.258 |
| 总蛋白 | 20260105 | 缺省组 | 1709 | 242.9 | 4.3 | 64.3 | 1.39 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 68.0 | 62.5 | 64.7 | 0.681 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 68.1 | 63.5 | 65.5 | 1.498 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 67.9 | 60.4 | 63.5 | 1.333 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 65.9 | 62.5 | 64.4 | 0.609 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 654 | 242.9 | 40.4 | 64.2 | 1.105 |
|  |  | 利德曼试剂 | 15 | 75.4 | 63.5 | 64.4 | 0.711 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 71.0 | 43.6 | 63.8 | 0.984 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 72.8 | 6.3 | 64.2 | 1.117 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 82.6 | 20.1 | 65.5 | 1.178 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 65.2 | 62.2 | 63.8 | 0.505 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 70.3 | 53.3 | 65.2 | 0.506 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 68.9 | 35.2 | 64.6 | 2.436 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 79.9 | 4.3 | 63.9 | 1.237 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 112 | 125.8 | 39.8 | 62.5 | 1.048 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 64.8 | 41.2 | 63.3 | 1.036 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 71.5 | 58.4 | 64.8 | 1.392 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 68.4 | 61.9 | 64.9 | 0.755 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 67.9 | 62.7 | 65.9 | 1.042 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 71.2 | 62.3 | 66.7 | 3.289 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 91.0 | 61.5 | 64.6 | 1.171 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 68.0 | 58.3 | 64.6 | 0.717 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 68.2 | 62.3 | 64.8 | 1.469 |
| 白蛋白 | 20260101 | 缺省组 | 1708 | 94.2 | 18.7 | 33.2 | 0.791 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 33.8 | 31.2 | 32.7 | 0.501 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 35.4 | 32.0 | 33 | 0.675 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 35.5 | 32.6 | 33.9 | 0.863 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 35.0 | 32.1 | 33.3 | 0.535 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 655 | 48.4 | 18.7 | 32.9 | 0.759 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 35.2 | 32.2 | 33.4 | 0.569 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 35.1 | 31.1 | 33.5 | 0.602 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 35.1 | 30.8 | 33.4 | 0.802 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 53.6 | 28.8 | 32.9 | 0.707 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 34.1 | 32.1 | 33.2 | 0.34 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 35.8 | 31.3 | 33 | 0.179 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 35.0 | 29.3 | 33.5 | 0.516 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 41.3 | 29.5 | 33.4 | 0.978 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 110 | 94.2 | 20.1 | 33.4 | 0.646 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 38.7 | 31.6 | 33.2 | 0.512 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 39.0 | 26.0 | 34.1 | 0.892 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 34.3 | 30.8 | 33 | 0.332 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 35.0 | 33.0 | 33.8 | 0.153 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 37.2 | 30.2 | 33.4 | 1.785 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 47.0 | 31.5 | 33.3 | 1.328 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 34.0 | 30.9 | 33.2 | 0.884 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 34.8 | 31.8 | 33 | 0.881 |
| 白蛋白 | 20260102 | 缺省组 | 1708 | 458.0 | 3.9 | 45.6 | 0.976 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 48.4 | 43.0 | 45.5 | 0.907 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 48.0 | 43.0 | 45.5 | 0.944 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 48.7 | 44.4 | 46.1 | 0.596 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 50.3 | 45.0 | 46.7 | 0.878 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 655 | 80.6 | 29.0 | 45.6 | 0.939 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 48.2 | 46.0 | 46.8 | 0.629 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 74.2 | 42.9 | 46.6 | 0.958 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 47.8 | 41.8 | 45.5 | 0.88 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 55.3 | 29.6 | 45.4 | 0.885 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 46.0 | 44.0 | 45.2 | 0.601 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 48.1 | 41.9 | 45.2 | 0.502 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 46.5 | 39.5 | 44.4 | 1.164 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 72.8 | 39.6 | 45 | 1.522 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 110 | 221.0 | 28.1 | 45.4 | 0.657 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 52.4 | 42.9 | 45 | 1.359 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 458.0 | 42.0 | 46.6 | 1.393 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 47.0 | 42.6 | 45.6 | 0.64 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 46.6 | 42.8 | 45.6 | 0.465 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 47.0 | 39.2 | 45.5 | 1.367 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 60.8 | 44.0 | 46.2 | 1.605 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 46.5 | 42.4 | 45.5 | 0.799 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 49.4 | 43.3 | 46.3 | 1.373 |
| 白蛋白 | 20260103 | 缺省组 | 1708 | 274.1 | 15.7 | 26.9 | 0.761 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 28.0 | 25.0 | 26.4 | 0.421 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 28.2 | 26.0 | 26.9 | 0.641 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 29.1 | 26.0 | 27.6 | 0.76 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 28.3 | 25.8 | 27 | 0.488 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 655 | 41.9 | 15.7 | 26.6 | 0.591 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 27.9 | 25.6 | 26.8 | 0.466 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 28.7 | 24.4 | 27.2 | 0.506 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 30.1 | 25.3 | 27.4 | 0.827 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 32.1 | 23.4 | 26.9 | 0.473 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 27.8 | 26.3 | 27.1 | 0.348 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 28.3 | 23.9 | 26.6 | 0.31 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 29.2 | 24.8 | 27.7 | 0.874 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 50.5 | 25.0 | 27.6 | 1.082 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 110 | 274.1 | 16.3 | 27.1 | 0.484 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 32.4 | 25.6 | 27.3 | 0.839 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 126.8 | 20.7 | 27.8 | 0.87 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 28.6 | 24.8 | 26.9 | 0.176 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 28.0 | 27.0 | 27.5 | 0.17 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 31.5 | 23.7 | 27.2 | 1.344 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 38.9 | 26.0 | 27.1 | 0.671 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 27.5 | 24.7 | 27 | 0.481 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 28.4 | 26.0 | 27.1 | 0.921 |
| 白蛋白 | 20260104 | 缺省组 | 1708 | 74.8 | 9.4 | 19.5 | 0.727 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 19.7 | 17.9 | 19 | 0.268 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 21.0 | 18.0 | 19.7 | 0.534 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 21.4 | 18.0 | 20.4 | 0.699 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 20.6 | 18.8 | 19.4 | 0.34 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 655 | 30.4 | 9.4 | 19 | 0.453 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 20.1 | 18.2 | 19.3 | 0.349 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 28.7 | 17.9 | 19.6 | 0.329 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 21.3 | 18.4 | 20.1 | 0.504 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 23.2 | 16.6 | 19.5 | 0.447 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 20.1 | 18.8 | 19.6 | 0.272 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 43.1 | 17.3 | 19.4 | 0.288 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 28.7 | 19.1 | 20.3 | 1.144 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 30.9 | 17.0 | 20.5 | 0.807 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 110 | 74.8 | 11.6 | 20 | 0.318 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 24.3 | 18.6 | 19.7 | 0.515 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 23.8 | 12.5 | 20.4 | 0.636 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 20.5 | 18.2 | 19.6 | 0.155 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 21.3 | 19.0 | 20.2 | 0.182 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 22.8 | 17.9 | 20.2 | 1.214 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 29.3 | 19.0 | 19.6 | 0.47 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 20.3 | 17.6 | 19.8 | 0.334 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 20.6 | 18.9 | 19.4 | 0.349 |
| 白蛋白 | 20260105 | 缺省组 | 1708 | 415.0 | 10.2 | 40.7 | 0.927 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 43.1 | 38.6 | 40.5 | 0.77 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 41.2 | 39.2 | 40.3 | 0.68 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 43.8 | 39.3 | 41.4 | 0.701 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 43.0 | 39.2 | 41.1 | 0.919 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 655 | 415.0 | 10.2 | 40.6 | 0.897 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 46.3 | 40.1 | 41 | 0.783 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 43.3 | 38.1 | 41.4 | 0.813 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 43.0 | 38.6 | 40.6 | 1.123 |
|  |  | 美康生物试剂 | 121 | 65.4 | 10.4 | 40.4 | 0.659 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 41.7 | 39.4 | 40.5 | 0.448 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 66.4 | 37.0 | 40.4 | 0.327 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 41.9 | 20.2 | 40.3 | 0.76 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 67.2 | 35.9 | 40.8 | 1.47 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 110 | 69.4 | 25.0 | 40.5 | 0.704 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 47.0 | 38.9 | 40.4 | 0.835 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 47.2 | 35.7 | 41.4 | 1.026 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 42.0 | 38.5 | 40.4 | 0.458 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 43.0 | 39.8 | 41.3 | 0.324 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 42.2 | 36.5 | 41.2 | 0.975 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 53.4 | 39.6 | 41.1 | 1.396 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 41.6 | 37.7 | 40.9 | 0.825 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 43.4 | 39.2 | 41.1 | 0.886 |
| 总胆固醇 | 20260101 | 缺省组 | 1639 | 47.08 | 1.02 | 3.31 | 0.294 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 3.84 | 3.40 | 3.56 | 0.057 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 3.60 | 3.20 | 3.44 | 0.117 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 3.61 | 3.18 | 3.45 | 0.082 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 3.65 | 3.26 | 3.45 | 0.078 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 621 | 47.08 | 1.87 | 3.04 | 0.092 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 3.56 | 3.02 | 3.43 | 0.053 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 6.76 | 3.00 | 3.62 | 0.051 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 3.71 | 2.98 | 3.4 | 0.077 |
|  |  | 美康生物试剂 | 120 | 6.65 | 2.88 | 3.52 | 0.073 |
|  |  | 北京九强试剂 | 22 | 3.42 | 2.21 | 3.25 | 0.087 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 86 | 6.32 | 3.07 | 3.46 | 0.057 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 4.00 | 2.98 | 3.45 | 0.321 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 54 | 5.26 | 3.10 | 3.44 | 0.112 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 106 | 11.80 | 2.19 | 3.6 | 0.096 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 3.66 | 2.97 | 3.25 | 0.087 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 3.65 | 2.68 | 3.42 | 0.132 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 3.68 | 3.24 | 3.56 | 0.02 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 3.84 | 3.03 | 3.5 | 0.053 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 4.20 | 2.84 | 3.36 | 0.283 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 3.65 | 3.07 | 3.4 | 0.086 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 3.65 | 3.40 | 3.53 | 0.091 |
| 总胆固醇 | 20260102 | 缺省组 | 1639 | 105.80 | 1.25 | 4.56 | 0.416 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 5.24 | 4.81 | 5.01 | 0.102 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 4.89 | 4.50 | 4.71 | 0.118 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 5.17 | 4.52 | 4.91 | 0.117 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 5.21 | 4.50 | 4.73 | 0.127 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 621 | 5.34 | 2.56 | 4.2 | 0.125 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 7.76 | 4.15 | 4.85 | 0.117 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 6.12 | 4.06 | 5.14 | 0.094 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 4.78 | 4.02 | 4.52 | 0.111 |
|  |  | 美康生物试剂 | 120 | 105.80 | 3.80 | 4.86 | 0.099 |
|  |  | 北京九强试剂 | 22 | 4.86 | 4.12 | 4.37 | 0.099 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 86 | 5.82 | 4.05 | 4.75 | 0.079 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 5.26 | 4.01 | 4.65 | 0.399 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 54 | 5.80 | 4.18 | 4.63 | 0.188 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 106 | 11.90 | 3.21 | 5.05 | 0.139 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 5.09 | 4.03 | 4.43 | 0.139 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 4.98 | 1.99 | 4.65 | 0.188 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 5.09 | 4.45 | 4.77 | 0.063 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 5.37 | 4.23 | 4.8 | 0.035 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 5.61 | 3.96 | 4.58 | 0.317 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 4.97 | 4.06 | 4.64 | 0.052 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 5.09 | 4.74 | 4.88 | 0.135 |
| 总胆固醇 | 20260103 | 缺省组 | 1639 | 3002.00 | 0.94 | 2.75 | 0.3 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 3.09 | 2.83 | 2.99 | 0.033 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 3.20 | 2.65 | 2.89 | 0.058 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 3.03 | 2.57 | 2.9 | 0.061 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 3.10 | 2.68 | 2.88 | 0.042 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 621 | 249.00 | 1.48 | 2.46 | 0.076 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 2.99 | 2.54 | 2.9 | 0.066 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 7.95 | 2.40 | 3.03 | 0.073 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 3.00 | 2.45 | 2.85 | 0.068 |
|  |  | 美康生物试剂 | 120 | 7.56 | 2.43 | 2.94 | 0.073 |
|  |  | 北京九强试剂 | 22 | 2.94 | 2.41 | 2.73 | 0.066 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 86 | 7.48 | 2.46 | 2.89 | 0.056 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 3.46 | 2.48 | 2.9 | 0.369 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 54 | 4.99 | 2.66 | 2.9 | 0.107 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 106 | 3002.00 | 1.88 | 3.09 | 0.114 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 4.55 | 2.43 | 2.72 | 0.14 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 2.97 | 0.94 | 2.8 | 0.114 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 3.18 | 2.93 | 3.07 | 0.045 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 3.22 | 2.45 | 2.94 | 0.097 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 3.57 | 2.24 | 2.76 | 0.335 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 3.04 | 2.59 | 2.86 | 0.067 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 3.07 | 2.83 | 2.96 | 0.08 |
| 总胆固醇 | 20260104 | 缺省组 | 1639 | 16.50 | 0.65 | 1.87 | 0.197 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 2.07 | 1.86 | 1.99 | 0.033 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 2.18 | 1.82 | 1.96 | 0.066 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 2.07 | 1.81 | 1.96 | 0.06 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 2.07 | 1.82 | 1.92 | 0.047 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 621 | 16.50 | 1.04 | 1.7 | 0.058 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 2.02 | 1.67 | 1.93 | 0.035 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 3.13 | 1.17 | 2.04 | 0.058 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 2.00 | 1.63 | 1.91 | 0.034 |
|  |  | 美康生物试剂 | 120 | 3.59 | 1.62 | 2.04 | 0.047 |
|  |  | 北京九强试剂 | 22 | 1.94 | 1.55 | 1.81 | 0.055 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 86 | 3.44 | 1.66 | 1.95 | 0.035 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 2.58 | 1.74 | 2.01 | 0.234 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 54 | 2.36 | 1.39 | 2 | 0.087 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 106 | 9.20 | 1.27 | 2.1 | 0.079 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 3.62 | 1.65 | 1.85 | 0.092 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 2.16 | 0.65 | 1.94 | 0.087 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 2.23 | 2.05 | 2.12 | 0.019 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 2.15 | 1.67 | 1.97 | 0.045 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 2.55 | 1.59 | 1.91 | 0.213 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 2.12 | 1.67 | 1.92 | 0.069 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 2.08 | 1.91 | 2 | 0.062 |
| 总胆固醇 | 20260105 | 缺省组 | 1639 | 385.63 | 0.86 | 4.05 | 0.345 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 4.69 | 4.20 | 4.4 | 0.058 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 4.37 | 3.97 | 4.14 | 0.092 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 4.48 | 4.01 | 4.28 | 0.101 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 4.55 | 3.96 | 4.2 | 0.092 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 621 | 5.62 | 2.31 | 3.76 | 0.117 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 5.02 | 3.79 | 4.28 | 0.074 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 5.83 | 3.62 | 4.47 | 0.083 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 4.38 | 3.88 | 4.02 | 0.053 |
|  |  | 美康生物试剂 | 120 | 86.30 | 3.65 | 4.27 | 0.104 |
|  |  | 北京九强试剂 | 22 | 4.25 | 3.62 | 3.88 | 0.095 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 86 | 5.39 | 3.67 | 4.18 | 0.047 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 4.88 | 3.59 | 4.13 | 0.314 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 54 | 26.50 | 3.86 | 4.15 | 0.167 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 106 | 8.20 | 2.75 | 4.46 | 0.124 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 4.59 | 3.61 | 3.91 | 0.12 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 4.41 | 1.74 | 4.17 | 0.14 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 4.45 | 1.22 | 4.33 | 0.037 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 4.72 | 3.85 | 4.28 | 0.107 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 5.21 | 3.50 | 4.18 | 0.39 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 4.34 | 3.51 | 4.03 | 0.103 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 4.50 | 4.22 | 4.36 | 0.116 |
| 甘油三酯 | 20260101 | 缺省组 | 1640 | 4.94 | 0.67 | 1.15 | 0.057 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 1.19 | 1.10 | 1.13 | 0.025 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 1.21 | 1.00 | 1.13 | 0.072 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 1.16 | 1.08 | 1.12 | 0.026 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 29 | 1.27 | 1.11 | 1.19 | 0.033 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 619 | 4.82 | 0.71 | 1.14 | 0.045 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 1.18 | 0.92 | 1.04 | 0.054 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 4.90 | 1.04 | 1.14 | 0.033 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 1.27 | 0.98 | 1.14 | 0.034 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 4.47 | 1.05 | 1.22 | 0.043 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 1.22 | 1.08 | 1.15 | 0.048 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 85 | 4.58 | 1.04 | 1.15 | 0.03 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 1.19 | 0.97 | 1.12 | 0.054 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 55 | 1.38 | 1.01 | 1.16 | 0.035 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 107 | 4.90 | 0.67 | 1.13 | 0.047 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 4.50 | 1.07 | 1.16 | 0.041 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 1.40 | 0.92 | 1.18 | 0.069 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 1.20 | 1.02 | 1.09 | 0.012 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 1.21 | 1.00 | 1.06 | 0.045 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 1.47 | 0.68 | 1.11 | 0.056 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 1.17 | 0.97 | 1.08 | 0.05 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 1.10 | 1.02 | 1.08 | 0.015 |
| 甘油三酯 | 20260102 | 缺省组 | 1640 | 192.00 | 1.01 | 1.9 | 0.094 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 2.05 | 1.80 | 1.92 | 0.032 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 1.99 | 1.15 | 1.79 | 0.091 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 1.96 | 1.81 | 1.88 | 0.041 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 29 | 2.11 | 1.93 | 2 | 0.047 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 619 | 2.65 | 1.17 | 1.87 | 0.076 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 1.95 | 1.60 | 1.79 | 0.054 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 5.16 | 1.18 | 1.91 | 0.073 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 2.03 | 1.65 | 1.89 | 0.056 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 2.57 | 1.75 | 2.03 | 0.05 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 2.04 | 1.78 | 1.87 | 0.042 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 85 | 2.45 | 1.74 | 1.94 | 0.031 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 2.00 | 1.58 | 1.8 | 0.066 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 55 | 2.56 | 1.72 | 1.95 | 0.093 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 107 | 5.00 | 1.11 | 1.87 | 0.079 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 2.75 | 1.81 | 1.9 | 0.055 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 2.20 | 1.51 | 1.96 | 0.08 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 2.00 | 1.69 | 1.85 | 0.031 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 1.97 | 1.63 | 1.68 | 0.041 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 2.40 | 1.15 | 1.79 | 0.157 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 1.92 | 1.61 | 1.78 | 0.051 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 1.85 | 1.72 | 1.81 | 0.034 |
| 甘油三酯 | 20260103 | 缺省组 | 1640 | 9.20 | 0.47 | 0.83 | 0.044 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.016 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 0.88 | 0.77 | 0.82 | 0.04 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 0.88 | 0.76 | 0.81 | 0.023 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 29 | 0.91 | 0.76 | 0.85 | 0.028 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 619 | 5.87 | 0.52 | 0.83 | 0.032 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 0.83 | 0.60 | 0.75 | 0.049 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 5.10 | 0.76 | 0.83 | 0.029 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 0.94 | 0.69 | 0.83 | 0.041 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 9.20 | 0.71 | 0.9 | 0.033 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 0.91 | 0.79 | 0.83 | 0.03 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 85 | 5.51 | 0.70 | 0.82 | 0.018 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 0.90 | 0.75 | 0.83 | 0.045 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 55 | 2.05 | 0.78 | 0.84 | 0.032 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 107 | 5.80 | 0.47 | 0.81 | 0.019 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 1.28 | 0.78 | 0.84 | 0.032 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 1.00 | 0.68 | 0.86 | 0.049 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 0.86 | 0.70 | 0.8 | 0.015 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 0.90 | 0.71 | 0.78 | 0.035 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 1.09 | 0.48 | 0.8 | 0.101 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 0.88 | 0.72 | 0.79 | 0.05 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 0.81 | 0.73 | 0.77 | 0.026 |
| 甘油三酯 | 20260104 | 缺省组 | 1640 | 2.80 | 0.31 | 0.54 | 0.032 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 0.59 | 0.50 | 0.53 | 0.015 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 0.56 | 0.49 | 0.53 | 0.016 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 0.57 | 0.50 | 0.53 | 0.018 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 29 | 0.62 | 0.48 | 0.57 | 0.018 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 619 | 1.45 | 0.34 | 0.54 | 0.027 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 0.57 | 0.36 | 0.48 | 0.058 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 2.04 | 0.48 | 0.55 | 0.025 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 0.62 | 0.43 | 0.54 | 0.025 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 1.68 | 0.51 | 0.61 | 0.032 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 0.64 | 0.50 | 0.55 | 0.019 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 85 | 1.36 | 0.51 | 0.54 | 0.016 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 0.031 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 55 | 1.50 | 0.50 | 0.57 | 0.032 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 107 | 2.80 | 0.32 | 0.54 | 0.029 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 1.55 | 0.50 | 0.54 | 0.031 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 0.70 | 0.46 | 0.56 | 0.032 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 0.55 | 0.45 | 0.5 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 0.56 | 0.47 | 0.52 | 0.022 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 0.69 | 0.31 | 0.53 | 0.054 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 0.65 | 0.50 | 0.54 | 0.027 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 0.52 | 0.45 | 0.49 | 0.024 |
| 甘油三酯 | 20260105 | 缺省组 | 1640 | 168.00 | 0.71 | 1.62 | 0.078 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 1.67 | 1.53 | 1.62 | 0.031 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 1.69 | 1.44 | 1.54 | 0.052 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 1.70 | 1.57 | 1.62 | 0.023 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 29 | 2.25 | 1.62 | 1.7 | 0.035 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 619 | 4.00 | 1.02 | 1.6 | 0.062 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 1.69 | 1.39 | 1.53 | 0.053 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 4.47 | 1.48 | 1.61 | 0.034 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 1.76 | 1.45 | 1.61 | 0.071 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 2.93 | 1.52 | 1.72 | 0.057 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 1.70 | 1.50 | 1.61 | 0.033 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 85 | 3.45 | 1.40 | 1.64 | 0.032 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 1.72 | 1.33 | 1.57 | 0.063 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 55 | 2.54 | 1.53 | 1.67 | 0.067 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 107 | 3.70 | 0.97 | 1.64 | 0.07 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 2.09 | 1.52 | 1.64 | 0.041 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 1.90 | 1.29 | 1.68 | 0.079 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 1.70 | 1.44 | 1.6 | 0.037 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 1.70 | 1.38 | 1.47 | 0.058 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 168.00 | 0.90 | 1.56 | 0.172 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 1.68 | 1.36 | 1.51 | 0.073 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 1.59 | 1.50 | 1.54 | 0.037 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20260101 | 缺省组 | 1467 | 84.31 | 0.08 | 0.9 | 0.074 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 13 | 0.99 | 0.84 | 0.91 | 0.049 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 1.16 | 0.87 | 0.92 | 0.042 |
|  |  | 罗氏试剂 | 17 | 0.95 | 0.78 | 0.85 | 0.065 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 0.88 | 0.71 | 0.82 | 0.018 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 561 | 1.70 | 0.53 | 0.87 | 0.046 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 0.98 | 0.86 | 0.93 | 0.031 |
|  |  | 上海科华试剂 | 51 | 1.19 | 0.81 | 0.9 | 0.035 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 26 | 1.17 | 0.72 | 0.89 | 0.057 |
|  |  | 美康生物试剂 | 109 | 1.49 | 0.60 | 1.03 | 0.034 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 1.07 | 0.81 | 0.89 | 0.033 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 85 | 1.15 | 0.78 | 0.94 | 0.031 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 15 | 1.38 | 0.67 | 0.87 | 0.071 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 50 | 1.73 | 0.77 | 0.89 | 0.066 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 81 | 3.14 | 0.63 | 0.85 | 0.047 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 17 | 1.19 | 0.85 | 0.93 | 0.057 |
|  |  | 广州科方试剂 | 48 | 1.03 | 0.67 | 0.93 | 0.058 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 0.012 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 1.11 | 0.97 | 1.08 | 0.017 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 14 | 1.03 | 0.70 | 0.91 | 0.097 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 0.97 | 0.85 | 0.94 | 0.018 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 1.25 | 0.98 | 1.16 | 0.068 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20260102 | 缺省组 | 1467 | 159.20 | 0.64 | 1.23 | 0.121 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 13 | 1.35 | 1.17 | 1.29 | 0.054 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 1.73 | 1.09 | 1.28 | 0.15 |
|  |  | 罗氏试剂 | 17 | 1.29 | 1.05 | 1.16 | 0.091 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 1.25 | 1.02 | 1.14 | 0.032 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 561 | 13.00 | 0.64 | 1.18 | 0.071 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 1.45 | 1.12 | 1.18 | 0.055 |
|  |  | 上海科华试剂 | 51 | 1.83 | 1.04 | 1.27 | 0.047 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 26 | 1.24 | 0.83 | 1.13 | 0.07 |
|  |  | 美康生物试剂 | 109 | 2.21 | 0.80 | 1.55 | 0.081 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 1.55 | 1.18 | 1.28 | 0.051 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 85 | 1.72 | 0.75 | 1.36 | 0.045 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 15 | 1.70 | 0.96 | 1.21 | 0.133 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 50 | 2.31 | 1.00 | 1.2 | 0.09 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 81 | 3.37 | 0.83 | 1.18 | 0.065 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 17 | 1.82 | 0.85 | 1.31 | 0.103 |
|  |  | 广州科方试剂 | 48 | 1.53 | 0.94 | 1.32 | 0.1 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 1.20 | 1.10 | 1.16 | 0.021 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 1.59 | 1.26 | 1.52 | 0.074 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 14 | 1.35 | 0.97 | 1.17 | 0.079 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 1.40 | 1.17 | 1.3 | 0.073 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 1.68 | 1.30 | 1.51 | 0.087 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20260103 | 缺省组 | 1467 | 3.25 | 0.40 | 0.74 | 0.059 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 13 | 0.80 | 0.67 | 0.74 | 0.036 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 0.95 | 0.73 | 0.78 | 0.05 |
|  |  | 罗氏试剂 | 17 | 0.80 | 0.66 | 0.72 | 0.056 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 0.73 | 0.57 | 0.67 | 0.018 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 561 | 1.65 | 0.43 | 0.71 | 0.033 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 0.82 | 0.65 | 0.78 | 0.03 |
|  |  | 上海科华试剂 | 51 | 1.06 | 0.64 | 0.72 | 0.03 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 26 | 1.30 | 0.60 | 0.72 | 0.049 |
|  |  | 美康生物试剂 | 109 | 1.47 | 0.59 | 0.81 | 0.034 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 0.85 | 0.63 | 0.71 | 0.029 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 85 | 1.39 | 0.48 | 0.75 | 0.029 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 15 | 1.20 | 0.58 | 0.74 | 0.076 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 50 | 1.77 | 0.65 | 0.77 | 0.056 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 81 | 3.25 | 0.40 | 0.7 | 0.051 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 17 | 1.32 | 0.69 | 0.78 | 0.075 |
|  |  | 广州科方试剂 | 48 | 0.85 | 0.53 | 0.75 | 0.056 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 0.81 | 0.72 | 0.77 | 0.014 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 0.95 | 0.80 | 0.86 | 0.017 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 14 | 1.76 | 0.56 | 0.73 | 0.084 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 0.82 | 0.67 | 0.74 | 0.041 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 1.13 | 0.90 | 1.06 | 0.059 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20260104 | 缺省组 | 1467 | 2.36 | 0.19 | 0.52 | 0.034 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 13 | 0.53 | 0.46 | 0.51 | 0.017 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 0.62 | 0.53 | 0.57 | 0.03 |
|  |  | 罗氏试剂 | 17 | 0.58 | 0.47 | 0.51 | 0.039 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 0.50 | 0.38 | 0.48 | 0.017 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 561 | 1.04 | 0.31 | 0.52 | 0.028 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 0.81 | 0.51 | 0.56 | 0.017 |
|  |  | 上海科华试剂 | 51 | 0.90 | 0.43 | 0.52 | 0.031 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 26 | 0.75 | 0.42 | 0.52 | 0.026 |
|  |  | 美康生物试剂 | 109 | 0.85 | 0.36 | 0.54 | 0.018 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 0.60 | 0.45 | 0.5 | 0.026 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 85 | 0.66 | 0.42 | 0.52 | 0.024 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 15 | 0.99 | 0.40 | 0.51 | 0.051 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 50 | 1.11 | 0.42 | 0.57 | 0.044 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 81 | 2.36 | 0.19 | 0.49 | 0.043 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 17 | 0.76 | 0.45 | 0.55 | 0.048 |
|  |  | 广州科方试剂 | 48 | 0.60 | 0.38 | 0.53 | 0.044 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | 0.008 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 0.80 | 0.57 | 0.61 | 0.014 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 14 | 0.58 | 0.41 | 0.5 | 0.032 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 0.58 | 0.48 | 0.53 | 0.034 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 0.77 | 0.60 | 0.7 | 0.025 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20260105 | 缺省组 | 1467 | 2.31 | 0.65 | 1.1 | 0.102 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 13 | 1.19 | 1.01 | 1.15 | 0.037 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 1.48 | 0.98 | 1.08 | 0.073 |
|  |  | 罗氏试剂 | 17 | 1.35 | 0.94 | 1.04 | 0.086 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 1.08 | 0.86 | 1 | 0.038 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 561 | 2.06 | 0.65 | 1.04 | 0.057 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 1.24 | 1.03 | 1.09 | 0.03 |
|  |  | 上海科华试剂 | 51 | 1.75 | 0.97 | 1.12 | 0.034 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 26 | 1.14 | 0.87 | 1.03 | 0.051 |
|  |  | 美康生物试剂 | 109 | 2.00 | 0.91 | 1.33 | 0.051 |
|  |  | 北京九强试剂 | 24 | 1.33 | 1.00 | 1.11 | 0.041 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 85 | 1.46 | 0.92 | 1.17 | 0.047 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 15 | 1.62 | 0.84 | 1.09 | 0.113 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 50 | 1.98 | 0.89 | 1.09 | 0.096 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 81 | 2.31 | 0.75 | 1.06 | 0.069 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 17 | 1.67 | 1.05 | 1.17 | 0.092 |
|  |  | 广州科方试剂 | 48 | 1.29 | 0.83 | 1.15 | 0.06 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 1.10 | 1.03 | 1.06 | 0.017 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 1.42 | 1.16 | 1.37 | 0.036 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 14 | 1.32 | 0.84 | 1.12 | 0.113 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 1.20 | 1.03 | 1.15 | 0.043 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 1.41 | 1.16 | 1.33 | 0.075 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20260101 | 缺省组 | 1731 | 261 | 45 | 82 | 3.337 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 80 | 74 | 76 | 1.206 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 99 | 80 | 83 | 2.629 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 83 | 66 | 72 | 1.585 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 85 | 77 | 81 | 1.731 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 668 | 107 | 50 | 83 | 2.851 |
|  |  | 利德曼试剂 | 15 | 89 | 73 | 85 | 3.415 |
|  |  | 上海科华试剂 | 73 | 92 | 74 | 79 | 1.693 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 41 | 90 | 75 | 82 | 3.298 |
|  |  | 美康生物试剂 | 120 | 98 | 73 | 79 | 1.927 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 86 | 75 | 80 | 1.599 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 89 | 95 | 72 | 82 | 1.568 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 100 | 72 | 83 | 8.578 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 104 | 65 | 81 | 3.06 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 261 | 55 | 81 | 3.095 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 89 | 78 | 82 | 1.902 |
|  |  | 广州科方试剂 | 53 | 98 | 71 | 82 | 2.809 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 91 | 79 | 86 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 89 | 74 | 82 | 1.539 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 91 | 61 | 80 | 5.4 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 91 | 70 | 88 | 1.586 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 86 | 75 | 81 | 3.069 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20260102 | 缺省组 | 1731 | 381 | 14 | 157 | 7.06 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 157 | 141 | 151 | 1.596 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 201 | 156 | 163 | 6.137 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 159 | 136 | 142 | 2.941 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 163 | 148 | 157 | 2.719 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 668 | 216 | 92 | 159 | 5.533 |
|  |  | 利德曼试剂 | 15 | 167 | 150 | 160 | 5.066 |
|  |  | 上海科华试剂 | 73 | 180 | 136 | 154 | 3.403 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 41 | 172 | 145 | 158 | 7.898 |
|  |  | 美康生物试剂 | 120 | 187 | 141 | 152 | 3.061 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 167 | 144 | 154 | 3.163 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 89 | 180 | 129 | 156 | 3.356 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 190 | 138 | 160 | 17.114 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 249 | 136 | 153 | 4.288 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 381 | 14 | 156 | 6.517 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 175 | 150 | 158 | 7.367 |
|  |  | 广州科方试剂 | 53 | 197 | 143 | 163 | 6.256 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 170 | 154 | 161 | 1.597 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 172 | 149 | 155 | 2.27 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 175 | 108 | 151 | 12.44 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 174 | 139 | 167 | 3.34 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 166 | 147 | 157 | 3.735 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20260103 | 缺省组 | 1731 | 204 | 20 | 58 | 2.904 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 56 | 50 | 53 | 1.441 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 67 | 55 | 59 | 1.658 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 57 | 46 | 50 | 1.125 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 61 | 53 | 58 | 1.657 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 668 | 81 | 36 | 59 | 1.719 |
|  |  | 利德曼试剂 | 15 | 63 | 54 | 61 | 1.688 |
|  |  | 上海科华试剂 | 73 | 68 | 51 | 56 | 1.659 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 41 | 65 | 51 | 58 | 2.586 |
|  |  | 美康生物试剂 | 120 | 67 | 51 | 55 | 1.431 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 60 | 53 | 56 | 0.922 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 89 | 68 | 51 | 58 | 1.379 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 70 | 50 | 58 | 5.2 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 197 | 52 | 57 | 1.805 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 204 | 41 | 57 | 2.443 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 62 | 54 | 59 | 2.65 |
|  |  | 广州科方试剂 | 53 | 67 | 51 | 57 | 2.778 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 62 | 56 | 60 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 63 | 52 | 58 | 1.463 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 64 | 44 | 57 | 6.342 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 65 | 50 | 61 | 3.044 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 60 | 52 | 56 | 1.463 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20260104 | 缺省组 | 1731 | 101 | 17 | 26 | 1.704 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 24 | 20 | 23 | 0.793 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 28 | 22 | 24 | 0.861 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 25 | 17 | 21 | 0.813 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 29 | 24 | 26 | 1.217 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 668 | 35 | 19 | 27 | 1.232 |
|  |  | 利德曼试剂 | 15 | 29 | 23 | 28 | 1.254 |
|  |  | 上海科华试剂 | 73 | 29 | 21 | 24 | 1.447 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 41 | 30 | 24 | 27 | 1.617 |
|  |  | 美康生物试剂 | 120 | 30 | 20 | 24 | 1.142 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 29 | 23 | 26 | 1.058 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 89 | 32 | 23 | 27 | 0 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 29 | 23 | 26 | 1.772 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 44 | 24 | 27 | 1.602 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 101 | 19 | 26 | 1.246 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 29 | 24 | 27 | 1.376 |
|  |  | 广州科方试剂 | 53 | 31 | 21 | 25 | 1.395 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 30 | 25 | 27 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 30 | 25 | 26 | 0.668 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 33 | 22 | 26 | 1.755 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 30 | 21 | 29 | 1.426 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 26 | 22 | 25 | 0.946 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20260105 | 缺省组 | 1731 | 233 | 75 | 124 | 5.492 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 122 | 115 | 118 | 1.407 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 142 | 123 | 127 | 3.027 |
|  |  | 罗氏试剂 | 30 | 123 | 105 | 111 | 3.028 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 129 | 117 | 123 | 2.784 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 668 | 180 | 77 | 126 | 4.206 |
|  |  | 利德曼试剂 | 15 | 136 | 113 | 129 | 4.999 |
|  |  | 上海科华试剂 | 73 | 143 | 114 | 121 | 3.135 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 41 | 136 | 115 | 124 | 5.778 |
|  |  | 美康生物试剂 | 120 | 149 | 110 | 120 | 1.795 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 134 | 113 | 122 | 2.371 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 89 | 151 | 109 | 123 | 2.931 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 150 | 111 | 126 | 12.134 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 165 | 109 | 122 | 4.635 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 233 | 87 | 124 | 4.795 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 177 | 119 | 126 | 5.462 |
|  |  | 广州科方试剂 | 53 | 153 | 111 | 127 | 4.327 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 133 | 120 | 130 | 1.722 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 132 | 120 | 124 | 1.666 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 155 | 88 | 123 | 8.901 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 137 | 108 | 131 | 4.94 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 130 | 114 | 123 | 1.645 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 20260101 | 缺省组 | 1713 | 313 | 12 | 105 | 4.751 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 111 | 79 | 106 | 2.055 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 119 | 99 | 105 | 3.69 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 105 | 93 | 97 | 3.14 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 109 | 93 | 102 | 1.728 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 657 | 123 | 12 | 105 | 4.319 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 112 | 95 | 106 | 2.347 |
|  |  | 上海科华试剂 | 73 | 115 | 89 | 99 | 4.719 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 120 | 98 | 109 | 5.417 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 173 | 96 | 105 | 2.845 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 110 | 104 | 108 | 0.929 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 113 | 99 | 104 | 1.674 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 124 | 91 | 106 | 3.307 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 113 | 85 | 99 | 3.311 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 313 | 66 | 107 | 3.387 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 114 | 96 | 106 | 3.196 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 125 | 99 | 109 | 3.8 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 108 | 96 | 101 | 1.175 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 130 | 103 | 112 | 1.127 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 116 | 68 | 105 | 7.485 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 116 | 87 | 109 | 1.85 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 104 | 91 | 98 | 1.832 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 20260102 | 缺省组 | 1713 | 495 | 30 | 212 | 10.417 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 225 | 149 | 218 | 3.779 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 240 | 203 | 209 | 4.702 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 215 | 186 | 199 | 5.103 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 228 | 185 | 204 | 4.583 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 657 | 327 | 130 | 213 | 8.665 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 226 | 150 | 216 | 2.685 |
|  |  | 上海科华试剂 | 73 | 228 | 175 | 196 | 8.033 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 236 | 198 | 221 | 9.274 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 277 | 30 | 214 | 6.049 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 222 | 209 | 217 | 3.204 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 235 | 187 | 213 | 3.372 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 244 | 189 | 216 | 11.709 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 314 | 171 | 197 | 7.974 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 495 | 139 | 216 | 7.955 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 237 | 197 | 212 | 10.481 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 265 | 196 | 219 | 8.828 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 213 | 197 | 204 | 1.661 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 226 | 198 | 214 | 5.974 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 241 | 116 | 208 | 15.589 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 235 | 174 | 217 | 4.999 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 203 | 178 | 197 | 5.46 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 20260103 | 缺省组 | 1713 | 220 | 18 | 55 | 2.692 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 58 | 37 | 56 | 0 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 62 | 54 | 57 | 2.624 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 55 | 48 | 50 | 1.332 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 58 | 51 | 55 | 1.56 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 657 | 133 | 34 | 55 | 1.808 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 58 | 50 | 56 | 1.719 |
|  |  | 上海科华试剂 | 73 | 63 | 43 | 53 | 1.756 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 65 | 50 | 58 | 1.716 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 71 | 51 | 55 | 1.543 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 60 | 54 | 57 | 1.576 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 66 | 47 | 56 | 0 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 63 | 50 | 56 | 4.278 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 220 | 48 | 55 | 1.796 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 184 | 38 | 56 | 1.754 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 82 | 52 | 56 | 2.59 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 71 | 49 | 58 | 2.683 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 56 | 49 | 53 | 0.991 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 65 | 46 | 60 | 1.692 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 84 | 42 | 56 | 4.788 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 62 | 47 | 58 | 3.143 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 55 | 45 | 51 | 3.688 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 20260104 | 缺省组 | 1713 | 209 | 15 | 28 | 1.485 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 29 | 18 | 28 | 0.82 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 34 | 27 | 30 | 1.829 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 29 | 22 | 25 | 1.269 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 32 | 27 | 29 | 1.3 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 657 | 40 | 15 | 28 | 1.243 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 30 | 25 | 28 | 0.856 |
|  |  | 上海科华试剂 | 73 | 32 | 19 | 27 | 1.423 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 33 | 27 | 30 | 1.447 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 209 | 24 | 28 | 1.14 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 31 | 28 | 29 | 0 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 32 | 26 | 29 | 0 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 33 | 25 | 29 | 1.641 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 54 | 28 | 31 | 1.275 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 111 | 20 | 28 | 1.286 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 31 | 25 | 29 | 1.346 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 36 | 25 | 30 | 1.4 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 31 | 26 | 29 | 0.779 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 36 | 24 | 31 | 1.784 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 58 | 24 | 29 | 3.099 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 32 | 24 | 29 | 1.709 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 30 | 22 | 27 | 1.771 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 20260105 | 缺省组 | 1713 | 326 | 19 | 174 | 8.631 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 187 | 137 | 178 | 2.713 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 192 | 159 | 170 | 5.574 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 173 | 154 | 163 | 3.354 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 177 | 155 | 168 | 3.094 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 657 | 208 | 19 | 175 | 6.43 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 182 | 128 | 179 | 1.697 |
|  |  | 上海科华试剂 | 73 | 188 | 144 | 163 | 5.027 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 201 | 166 | 183 | 7.698 |
|  |  | 美康生物试剂 | 122 | 219 | 104 | 176 | 4.586 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 183 | 175 | 179 | 2.871 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 88 | 188 | 155 | 169 | 3.012 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 203 | 154 | 175 | 7.977 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 59 | 196 | 140 | 163 | 6.716 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 109 | 326 | 114 | 178 | 6.378 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 194 | 130 | 177 | 5.265 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 217 | 158 | 180 | 7.567 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 175 | 156 | 169 | 1.635 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 187 | 164 | 180 | 3.366 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 195 | 103 | 174 | 10.379 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 192 | 147 | 180 | 1.779 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 170 | 143 | 162 | 4.318 |
| 碱性磷酸酶 | 20260101 | 缺省组 | 1535 | 454 | 11 | 126 | 6.228 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 143 | 120 | 129 | 4.529 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 137 | 126 | 134 | 1.789 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 125 | 110 | 115 | 3.138 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 138 | 119 | 126 | 3.392 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 543 | 181 | 75 | 125 | 6.353 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 139 | 126 | 130 | 1.467 |
|  |  | 上海科华试剂 | 59 | 147 | 116 | 128 | 4.531 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 137 | 104 | 127 | 3.556 |
|  |  | 美康生物试剂 | 116 | 150 | 81 | 123 | 3.225 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 136 | 118 | 128 | 3.356 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 139 | 88 | 126 | 1.813 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 135 | 74 | 124 | 7.433 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 52 | 161 | 103 | 130 | 7.87 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 94 | 454 | 105 | 123 | 4.609 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 142 | 70 | 126 | 1.733 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 141 | 85 | 128 | 5.062 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 22 | 133 | 126 | 130 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 138 | 11 | 128 | 2.385 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 155 | 109 | 127 | 11.718 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 136 | 100 | 127 | 6.224 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 132 | 105 | 120 | 7.116 |
| 碱性磷酸酶 | 20260102 | 缺省组 | 1535 | 828 | 32 | 306 | 16.769 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 346 | 292 | 324 | 8.144 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 333 | 270 | 321 | 6.616 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 307 | 259 | 274 | 7.468 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 334 | 289 | 307 | 5.951 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 543 | 449 | 168 | 307 | 16.008 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 340 | 214 | 313 | 7.853 |
|  |  | 上海科华试剂 | 59 | 354 | 276 | 309 | 6.827 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 344 | 252 | 308 | 12.719 |
|  |  | 美康生物试剂 | 116 | 383 | 209 | 293 | 8.966 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 330 | 283 | 311 | 7.721 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 340 | 34 | 306 | 6.534 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 326 | 190 | 297 | 17.435 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 52 | 442 | 254 | 319 | 11.371 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 94 | 828 | 255 | 302 | 12.588 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 327 | 193 | 307 | 7.091 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 341 | 217 | 313 | 10.573 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 22 | 340 | 32 | 319 | 3.452 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 369 | 282 | 307 | 4.229 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 374 | 256 | 317 | 38.704 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 345 | 263 | 305 | 9.109 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 310 | 245 | 274 | 7.243 |
| 碱性磷酸酶 | 20260103 | 缺省组 | 1535 | 4623 | 14 | 79 | 3.395 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 87 | 75 | 81 | 1.574 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 90 | 69 | 82 | 1.727 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 4623 | 70 | 74 | 1.598 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 87 | 74 | 80 | 2.789 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 543 | 132 | 45 | 78 | 4.248 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 89 | 74 | 81 | 1.726 |
|  |  | 上海科华试剂 | 59 | 91 | 74 | 80 | 2.935 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 89 | 66 | 80 | 3.358 |
|  |  | 美康生物试剂 | 116 | 94 | 20 | 79 | 1.735 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 84 | 75 | 80 | 1.786 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 86 | 52 | 79 | 1.728 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 84 | 47 | 78 | 4.788 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 52 | 435 | 65 | 83 | 5.993 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 94 | 335 | 14 | 78 | 3.909 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 144 | 74 | 79 | 1.565 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 109 | 51 | 80 | 4.39 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 22 | 81 | 74 | 79 | 1.018 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 85 | 60 | 80 | 1.798 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 100 | 65 | 80 | 10.201 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 85 | 64 | 77 | 4.999 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 86 | 70 | 76 | 3.205 |
| 碱性磷酸酶 | 20260104 | 缺省组 | 1534 | 312 | 5 | 29 | 1.747 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 31 | 27 | 28 | 1.12 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 33 | 25 | 30 | 2.083 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 31 | 27 | 29 | 1.075 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 43 | 27 | 30 | 1.267 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 543 | 82 | 16 | 29 | 1.57 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 33 | 28 | 30 | 1.057 |
|  |  | 上海科华试剂 | 59 | 38 | 19 | 28 | 1.329 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 34 | 23 | 29 | 1.588 |
|  |  | 美康生物试剂 | 116 | 38 | 20 | 31 | 1.274 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 31 | 28 | 29 | 1.181 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 32 | 26 | 29 | 1.151 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 33 | 18 | 29 | 1.764 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 52 | 312 | 19 | 30 | 1.762 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 125 | 19 | 28 | 1.558 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 30 | 13 | 28 | 1.738 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 66 | 19 | 29 | 1.673 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 22 | 32 | 29 | 30 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 35 | 22 | 30 | 1.503 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 74 | 7 | 30 | 4.881 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 28 | 20 | 26 | 1.857 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 31 | 27 | 30 | 1.218 |
| 碱性磷酸酶 | 20260105 | 缺省组 | 1534 | 2444 | 25 | 249 | 13.356 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 281 | 236 | 262 | 5.157 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 270 | 212 | 259 | 7.346 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 247 | 213 | 223 | 5.039 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 278 | 238 | 249 | 6.799 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 543 | 353 | 28 | 249 | 13.639 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 276 | 179 | 254 | 4.966 |
|  |  | 上海科华试剂 | 59 | 292 | 200 | 251 | 6.719 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 285 | 206 | 252 | 13.175 |
|  |  | 美康生物试剂 | 116 | 310 | 170 | 240 | 6.346 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 264 | 237 | 250 | 7.449 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 271 | 161 | 249 | 4.324 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 265 | 154 | 244 | 12.731 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 52 | 381 | 180 | 259 | 13.942 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 509 | 217 | 245 | 8.155 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 18 | 270 | 27 | 245 | 5.768 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 283 | 177 | 255 | 9.531 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 22 | 2444 | 190 | 261 | 3.332 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 270 | 224 | 256 | 1.725 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 303 | 216 | 256 | 18.966 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 272 | 213 | 247 | 3.651 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 252 | 200 | 228 | 11.818 |
| 乳酸脱氢酶 | 20260101 | 缺省组 | 995 | 306 | 12 | 183 | 6.356 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 18 | 306 | 168 | 177 | 3.237 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 200 | 181 | 188 | 5.97 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 195 | 174 | 181 | 1.767 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 200 | 174 | 183 | 3.67 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 312 | 212 | 159 | 182 | 6.035 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | 188 | 171 | 181 | 1.687 |
|  |  | 上海科华试剂 | 44 | 211 | 131 | 187 | 4.725 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 27 | 203 | 171 | 190 | 5.365 |
|  |  | 美康生物试剂 | 75 | 196 | 144 | 183 | 4.503 |
|  |  | 北京九强试剂 | 14 | 191 | 169 | 183 | 2.716 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 66 | 217 | 165 | 178 | 2.504 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 11 | 195 | 168 | 180 | 10.185 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 20 | 200 | 167 | 184 | 9.339 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 47 | 281 | 154 | 182 | 3.316 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | 188 | 172 | 183 | 3.278 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 201 | 176 | 185 | 6.005 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 178 | 172 | 174 | 1.369 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 14 | 197 | 147 | 191 | 0.699 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 199 | 12 | 187 | 5.987 |
| 乳酸脱氢酶 | 20260102 | 缺省组 | 995 | 458 | 29 | 301 | 10.471 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 18 | 355 | 278 | 293 | 6.894 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 334 | 298 | 309 | 6.681 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 316 | 285 | 299 | 5.941 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 330 | 284 | 303 | 6.086 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 312 | 342 | 251 | 299 | 9.717 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | 312 | 287 | 297 | 5.237 |
|  |  | 上海科华试剂 | 44 | 351 | 230 | 309 | 9.148 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 27 | 329 | 280 | 312 | 12.843 |
|  |  | 美康生物试剂 | 75 | 395 | 259 | 303 | 6.449 |
|  |  | 北京九强试剂 | 14 | 307 | 288 | 298 | 4.425 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 66 | 336 | 273 | 291 | 4.36 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 11 | 311 | 272 | 294 | 11.028 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 20 | 332 | 266 | 303 | 6.139 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 47 | 458 | 258 | 295 | 7.63 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | 307 | 295 | 299 | 3.488 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 332 | 287 | 304 | 7.499 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 300 | 287 | 294 | 2.087 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 14 | 324 | 279 | 305 | 1.738 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 318 | 294 | 306 | 8.226 |
| 乳酸脱氢酶 | 20260103 | 缺省组 | 995 | 264 | 1 | 132 | 4.61 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 18 | 188 | 122 | 128 | 3.395 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 139 | 126 | 133 | 5.239 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 140 | 124 | 131 | 3.084 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 142 | 125 | 133 | 3.258 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 312 | 264 | 105 | 133 | 4.173 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | 140 | 125 | 132 | 3.152 |
|  |  | 上海科华试剂 | 44 | 155 | 103 | 135 | 3.317 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 27 | 148 | 122 | 136 | 5.192 |
|  |  | 美康生物试剂 | 75 | 156 | 108 | 132 | 3.939 |
|  |  | 北京九强试剂 | 14 | 135 | 120 | 132 | 2.167 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 66 | 167 | 117 | 128 | 1.82 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 11 | 140 | 112 | 129 | 8.565 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 20 | 143 | 118 | 130 | 5.822 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 47 | 204 | 112 | 131 | 2.862 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | 135 | 128 | 131 | 1.724 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 154 | 125 | 133 | 4.793 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 125 | 121 | 123 | 1.411 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 14 | 155 | 126 | 134 | 2.478 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 144 | 130 | 135 | 3.195 |
| 乳酸脱氢酶 | 20260104 | 缺省组 | 995 | 156 | 49 | 75 | 3.066 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 18 | 119 | 68 | 72 | 2.928 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 80 | 66 | 75 | 5.137 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 83 | 71 | 74 | 1.682 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 85 | 70 | 74 | 1.795 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 312 | 129 | 66 | 75 | 2.717 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | 76 | 71 | 73 | 1.598 |
|  |  | 上海科华试剂 | 44 | 87 | 55 | 75 | 1.761 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 27 | 83 | 70 | 76 | 3.271 |
|  |  | 美康生物试剂 | 75 | 83 | 59 | 74 | 2.605 |
|  |  | 北京九强试剂 | 14 | 75 | 68 | 73 | 0 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 66 | 93 | 49 | 72 | 1.642 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 11 | 84 | 72 | 75 | 3.553 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 20 | 99 | 63 | 71 | 4.139 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 47 | 115 | 60 | 73 | 1.667 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | 77 | 72 | 74 | 0.949 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 84 | 69 | 75 | 2.351 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 70 | 65 | 66 | 0.841 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 14 | 83 | 73 | 75 | 1.377 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 81 | 74 | 77 | 2.635 |
| 乳酸脱氢酶 | 20260105 | 缺省组 | 995 | 383 | 24 | 255 | 9.154 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 18 | 293 | 240 | 248 | 4.928 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 275 | 252 | 264 | 8.375 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 266 | 244 | 254 | 3.352 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 275 | 241 | 256 | 5.59 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 312 | 357 | 70 | 254 | 7.894 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | 260 | 248 | 254 | 3.392 |
|  |  | 上海科华试剂 | 44 | 302 | 198 | 263 | 7.928 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 27 | 282 | 24 | 266 | 7.225 |
|  |  | 美康生物试剂 | 75 | 294 | 242 | 257 | 5.87 |
|  |  | 北京九强试剂 | 14 | 268 | 235 | 255 | 3.482 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 66 | 307 | 225 | 247 | 4.029 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 11 | 265 | 234 | 250 | 12.216 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 20 | 300 | 241 | 265 | 17.084 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 47 | 383 | 217 | 250 | 6.215 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | 261 | 240 | 254 | 3.789 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 279 | 243 | 259 | 6.574 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 251 | 241 | 246 | 1.666 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 14 | 279 | 240 | 262 | 3.665 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 269 | 249 | 263 | 4.554 |
| γ-谷氨酰基转移酶 | 20260101 | 缺省组 | 1559 | 949 | 57 | 96 | 3.29 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | 111 | 96 | 97 | 1.005 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 111 | 94 | 98 | 3.723 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 101 | 94 | 98 | 1.624 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 110 | 94 | 105 | 1.723 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 566 | 180 | 60 | 95 | 2.961 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 95 | 90 | 93 | 1.66 |
|  |  | 上海科华试剂 | 59 | 112 | 82 | 96 | 3.223 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 102 | 84 | 95 | 3.245 |
|  |  | 美康生物试剂 | 111 | 115 | 88 | 96 | 1.716 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 99 | 91 | 96 | 1.806 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 108 | 86 | 96 | 1.681 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 148 | 81 | 97 | 8.401 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 55 | 113 | 87 | 101 | 4.263 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 932 | 80 | 93 | 2.41 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 17 | 104 | 90 | 95 | 2.807 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 114 | 89 | 101 | 4.11 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 106 | 95 | 101 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 101 | 92 | 96 | 0.888 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 141 | 92 | 103 | 8.145 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 104 | 94 | 97 | 1.821 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 105 | 94 | 100 | 2.791 |
| γ-谷氨酰基转移酶 | 20260102 | 缺省组 | 1559 | 2165 | 23 | 223 | 8.903 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | 256 | 222 | 227 | 1.709 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 267 | 219 | 233 | 7.664 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 239 | 215 | 228 | 3.448 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 276 | 225 | 243 | 5.419 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 566 | 256 | 23 | 220 | 6.482 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 230 | 216 | 220 | 2.506 |
|  |  | 上海科华试剂 | 59 | 252 | 25 | 222 | 4.77 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 239 | 198 | 221 | 7.563 |
|  |  | 美康生物试剂 | 111 | 290 | 200 | 225 | 4.681 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 232 | 212 | 225 | 5.738 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 238 | 198 | 224 | 3.424 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 354 | 195 | 226 | 18.08 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 55 | 298 | 186 | 233 | 7.659 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 2165 | 189 | 216 | 6.262 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 17 | 243 | 215 | 225 | 6.37 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 264 | 208 | 233 | 6.382 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 247 | 218 | 234 | 1.706 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 320 | 204 | 222 | 4.3 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 366 | 217 | 238 | 19.927 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 247 | 218 | 224 | 1.529 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 248 | 221 | 233 | 7.63 |
| γ-谷氨酰基转移酶 | 20260103 | 缺省组 | 1559 | 607 | 37 | 60 | 1.75 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | 69 | 60 | 61 | 0.887 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 71 | 57 | 61 | 2.809 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 64 | 60 | 61 | 1.282 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 68 | 59 | 65 | 1.517 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 566 | 73 | 37 | 60 | 1.598 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 61 | 54 | 58 | 1.056 |
|  |  | 上海科华试剂 | 59 | 70 | 52 | 60 | 1.631 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 64 | 52 | 59 | 2.881 |
|  |  | 美康生物试剂 | 111 | 72 | 57 | 61 | 1.553 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 61 | 54 | 59 | 1.237 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 67 | 54 | 60 | 1.241 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 94 | 52 | 60 | 5.794 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 55 | 279 | 53 | 65 | 3.074 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 190 | 49 | 59 | 1.62 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 17 | 607 | 55 | 59 | 1.287 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 71 | 56 | 63 | 2.549 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 67 | 59 | 64 | 1.377 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 64 | 54 | 58 | 2.488 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 86 | 52 | 63 | 4.903 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 62 | 59 | 60 | 1.073 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 66 | 59 | 62 | 1.491 |
| γ-谷氨酰基转移酶 | 20260104 | 缺省组 | 1559 | 219 | 12 | 28 | 1.331 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | 33 | 27 | 29 | 0 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 30 | 24 | 27 | 1.705 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 30 | 27 | 28 | 0.625 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 31 | 27 | 30 | 0.879 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 566 | 219 | 17 | 28 | 0.885 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 28 | 24 | 26 | 1.289 |
|  |  | 上海科华试剂 | 59 | 33 | 24 | 28 | 1.025 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 30 | 23 | 26 | 1.608 |
|  |  | 美康生物试剂 | 111 | 33 | 26 | 29 | 1.119 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 28 | 24 | 27 | 0.971 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 33 | 24 | 28 | 0 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 44 | 24 | 28 | 2.847 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 55 | 42 | 24 | 31 | 1.637 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 103 | 23 | 28 | 1.103 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 17 | 29 | 25 | 27 | 1.004 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 33 | 25 | 30 | 1.502 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 32 | 28 | 31 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 31 | 24 | 26 | 2.648 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 35 | 12 | 28 | 1.533 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 29 | 25 | 28 | 1.073 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 31 | 28 | 29 | 1.137 |
| γ-谷氨酰基转移酶 | 20260105 | 缺省组 | 1559 | 315 | 98 | 183 | 6.468 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | 207 | 183 | 186 | 1.826 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 209 | 180 | 189 | 5.946 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 195 | 178 | 187 | 3 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 215 | 180 | 199 | 6.089 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 566 | 242 | 98 | 180 | 4.865 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 186 | 177 | 181 | 1.764 |
|  |  | 上海科华试剂 | 59 | 264 | 153 | 181 | 3.522 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 198 | 163 | 181 | 6.727 |
|  |  | 美康生物试剂 | 111 | 222 | 168 | 184 | 4.599 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 190 | 171 | 185 | 4.039 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 204 | 128 | 182 | 1.816 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 285 | 160 | 185 | 16.987 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 55 | 248 | 162 | 191 | 8.553 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 311 | 160 | 177 | 4.673 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 17 | 191 | 173 | 182 | 4.617 |
|  |  | 广州科方试剂 | 49 | 216 | 171 | 191 | 6.133 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 21 | 196 | 185 | 191 | 1.748 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 194 | 176 | 184 | 3.845 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 315 | 177 | 197 | 21.883 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 11 | 202 | 177 | 185 | 6.251 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 202 | 181 | 192 | 6.277 |
| 淀粉酶 | 20260101 | 缺省组 | 684 | 278.00 | 86.49 | 183.51 | 9.393 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | 190.90 | 165.50 | 179.28 | 4.241 |
|  |  | 罗氏试剂 | 25 | 181.00 | 162.70 | 169.19 | 3.255 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 20 | 190.00 | 179.00 | 183.54 | 3.085 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 196 | 229.50 | 151.57 | 180.25 | 7.103 |
|  |  | 上海科华试剂 | 30 | 224.00 | 169.00 | 191.43 | 5.949 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 20 | 198.00 | 159.00 | 186.24 | 5.256 |
|  |  | 美康生物试剂 | 71 | 278.00 | 169.00 | 187.29 | 4.901 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 188.00 | 174.00 | 182.12 | 3.059 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 51 | 197.00 | 164.30 | 170.81 | 2.75 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 22 | 208.90 | 136.00 | 198.34 | 2.744 |
|  |  | 广州科方试剂 | 18 | 223.20 | 186.00 | 207.05 | 10.901 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 13 | 191.00 | 86.49 | 187.71 | 0.918 |
|  |  | 北京安图试剂 | 10 | 192.00 | 174.90 | 183.42 | 5.946 |
| 淀粉酶 | 20260102 | 缺省组 | 684 | 3714.00 | 209.90 | 344.03 | 18.423 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | 353.50 | 302.00 | 337.36 | 6.486 |
|  |  | 罗氏试剂 | 25 | 345.00 | 306.00 | 323.58 | 6.359 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 20 | 363.00 | 332.00 | 341.47 | 6.627 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 196 | 421.01 | 209.90 | 337.43 | 12.286 |
|  |  | 上海科华试剂 | 30 | 428.30 | 320.00 | 360.71 | 7.029 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 20 | 380.00 | 304.00 | 351.41 | 14.322 |
|  |  | 美康生物试剂 | 71 | 436.00 | 320.00 | 352.02 | 8.063 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 374.00 | 322.30 | 344.24 | 8.621 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 51 | 374.00 | 307.23 | 320.38 | 6.121 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 22 | 400.00 | 258.00 | 372.64 | 12.077 |
|  |  | 广州科方试剂 | 18 | 423.45 | 347.80 | 387.58 | 19.011 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 13 | 368.00 | 353.00 | 358.62 | 3.577 |
|  |  | 北京安图试剂 | 10 | 365.00 | 331.30 | 344.37 | 13.326 |
| 淀粉酶 | 20260103 | 缺省组 | 684 | 204.00 | 58.80 | 108.59 | 5.931 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | 115.90 | 96.00 | 107.25 | 2.952 |
|  |  | 罗氏试剂 | 25 | 107.00 | 93.00 | 99.82 | 3.258 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 20 | 114.00 | 104.00 | 108.83 | 1.659 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 196 | 127.99 | 58.80 | 106.6 | 3.947 |
|  |  | 上海科华试剂 | 30 | 133.30 | 99.00 | 112.95 | 4.311 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 20 | 116.00 | 96.00 | 109.53 | 4.652 |
|  |  | 美康生物试剂 | 71 | 204.00 | 97.00 | 110.03 | 3.006 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 121.40 | 105.00 | 109.88 | 3.666 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 51 | 114.21 | 95.69 | 99.89 | 2.133 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 22 | 123.00 | 83.00 | 117.84 | 2.988 |
|  |  | 广州科方试剂 | 18 | 129.60 | 109.00 | 119.08 | 6.191 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 13 | 119.00 | 106.00 | 110.72 | 1.406 |
|  |  | 北京安图试剂 | 10 | 115.00 | 102.10 | 106.93 | 3.956 |
| 淀粉酶 | 20260104 | 缺省组 | 684 | 150.00 | 27.10 | 52.56 | 2.968 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | 58.10 | 47.50 | 52.95 | 1.564 |
|  |  | 罗氏试剂 | 25 | 51.00 | 45.20 | 48.6 | 1.131 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 20 | 56.00 | 49.00 | 52.92 | 1.702 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 196 | 60.74 | 27.10 | 52.17 | 1.914 |
|  |  | 上海科华试剂 | 30 | 63.60 | 49.00 | 55.05 | 1.768 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 20 | 57.00 | 47.00 | 53.73 | 1.888 |
|  |  | 美康生物试剂 | 71 | 150.00 | 49.00 | 53.04 | 1.741 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 54.00 | 49.90 | 51.72 | 1.186 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 51 | 53.00 | 45.04 | 48.79 | 1.066 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 22 | 60.00 | 40.00 | 57.41 | 1.481 |
|  |  | 广州科方试剂 | 18 | 59.90 | 49.30 | 55.23 | 2.62 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 13 | 58.00 | 52.35 | 53.77 | 0.924 |
|  |  | 北京安图试剂 | 10 | 54.00 | 48.90 | 51.67 | 2.455 |
| 淀粉酶 | 20260105 | 缺省组 | 684 | 30109.00 | 32.65 | 295.92 | 15.469 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | 293.20 | 262.00 | 287.31 | 4.75 |
|  |  | 罗氏试剂 | 25 | 295.00 | 261.30 | 276.18 | 5.945 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 20 | 319.00 | 286.00 | 294.79 | 5.987 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 196 | 390.50 | 173.50 | 289.68 | 10.058 |
|  |  | 上海科华试剂 | 30 | 364.70 | 276.00 | 310.61 | 9.569 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 20 | 322.00 | 258.00 | 301.66 | 9.122 |
|  |  | 美康生物试剂 | 71 | 382.00 | 266.00 | 302.04 | 7.728 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 307.00 | 289.30 | 297.3 | 4.664 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 51 | 306.00 | 247.00 | 275.24 | 3.281 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 22 | 339.00 | 223.00 | 317.58 | 8.56 |
|  |  | 广州科方试剂 | 18 | 361.20 | 300.00 | 330.16 | 12.752 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 13 | 310.00 | 299.21 | 303.58 | 3.551 |
|  |  | 北京安图试剂 | 10 | 310.00 | 276.00 | 293.61 | 10.98 |
| 肌酸激酶 | 20260101 | 缺省组 | 958 | 360 | 86 | 221 | 23.482 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 17 | 180 | 162 | 172 | 3.818 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 246 | 130 | 237 | 7.921 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 246 | 195 | 238 | 5.489 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 27 | 239 | 213 | 224 | 6.238 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 292 | 309 | 95 | 203 | 9.96 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 262 | 228 | 238 | 7.556 |
|  |  | 上海科华试剂 | 44 | 265 | 97 | 238 | 10.359 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 28 | 253 | 174 | 237 | 6.51 |
|  |  | 美康生物试剂 | 75 | 252 | 153 | 236 | 6.539 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 271 | 220 | 243 | 7.878 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 59 | 285 | 197 | 224 | 5.553 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 12 | 293 | 211 | 228 | 14.89 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 20 | 278 | 227 | 243 | 7.955 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 47 | 350 | 207 | 228 | 5.277 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 12 | 260 | 199 | 233 | 16.481 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 288 | 185 | 254 | 10.305 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 191 | 183 | 186 | 1.686 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 13 | 262 | 199 | 250 | 9.237 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 10 | 213 | 109 | 198 | 16.691 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 245 | 171 | 226 | 10.396 |
| 肌酸激酶 | 20260102 | 缺省组 | 958 | 4219 | 44 | 413 | 37.378 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 17 | 350 | 320 | 336 | 4.88 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 453 | 403 | 437 | 10.846 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 455 | 409 | 443 | 6.876 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 27 | 507 | 393 | 420 | 9.345 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 292 | 487 | 184 | 386 | 20.248 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 468 | 412 | 441 | 19.496 |
|  |  | 上海科华试剂 | 44 | 488 | 334 | 442 | 16.324 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 28 | 476 | 338 | 440 | 13.295 |
|  |  | 美康生物试剂 | 75 | 4219 | 332 | 436 | 11.201 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 505 | 403 | 446 | 15.148 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 59 | 539 | 375 | 410 | 4.616 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 12 | 543 | 390 | 432 | 30.503 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 20 | 533 | 414 | 446 | 15.888 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 47 | 624 | 372 | 416 | 11.582 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 12 | 480 | 360 | 435 | 24.075 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 507 | 44 | 466 | 22.266 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 365 | 49 | 352 | 3.759 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 13 | 472 | 385 | 456 | 9.257 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 10 | 391 | 198 | 376 | 15.452 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 436 | 340 | 417 | 10.468 |
| 肌酸激酶 | 20260103 | 缺省组 | 958 | 219 | 27 | 134 | 15.932 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 17 | 105 | 97 | 101 | 1.628 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 161 | 136 | 146 | 6.681 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 152 | 119 | 144 | 2.568 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 27 | 142 | 130 | 134 | 3.144 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 292 | 147 | 59 | 121 | 6.281 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 156 | 139 | 148 | 6.386 |
|  |  | 上海科华试剂 | 44 | 164 | 118 | 145 | 5.694 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 28 | 156 | 104 | 145 | 4.134 |
|  |  | 美康生物试剂 | 75 | 153 | 112 | 144 | 4.249 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 170 | 136 | 150 | 5.81 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 59 | 179 | 126 | 136 | 1.467 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 12 | 180 | 115 | 140 | 18.835 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 20 | 173 | 136 | 148 | 7.924 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 47 | 219 | 125 | 142 | 4.501 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 12 | 160 | 121 | 146 | 9.012 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 173 | 27 | 155 | 8.583 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 110 | 105 | 108 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 13 | 156 | 126 | 154 | 1.841 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 10 | 133 | 70 | 123 | 12.51 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 146 | 104 | 138 | 4.986 |
| 肌酸激酶 | 20260104 | 缺省组 | 958 | 167 | 21 | 83 | 10.939 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 17 | 66 | 60 | 62 | 1.623 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 102 | 84 | 92 | 3.911 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 92 | 76 | 90 | 1.697 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 27 | 88 | 78 | 83 | 2.832 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 292 | 121 | 35 | 74 | 4.512 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 102 | 86 | 93 | 4.69 |
|  |  | 上海科华试剂 | 44 | 101 | 63 | 89 | 2.909 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 28 | 98 | 64 | 91 | 3.789 |
|  |  | 美康生物试剂 | 75 | 99 | 72 | 91 | 3.074 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 105 | 85 | 93 | 4.545 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 59 | 141 | 77 | 83 | 2.863 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 12 | 111 | 75 | 87 | 10.475 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 20 | 104 | 80 | 90 | 1.886 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 47 | 134 | 78 | 91 | 3.286 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 12 | 100 | 70 | 91 | 6.991 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 109 | 21 | 98 | 3.658 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 72 | 69 | 70 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 13 | 98 | 75 | 95 | 1.347 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 10 | 86 | 49 | 79 | 8.136 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 95 | 62 | 85 | 4.259 |
| 肌酸激酶 | 20260105 | 缺省组 | 958 | 539 | 3 | 326 | 31.879 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 17 | 282 | 248 | 262 | 6.425 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 360 | 321 | 345 | 14.286 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 441 | 310 | 349 | 6.818 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 27 | 349 | 318 | 332 | 9.058 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 292 | 375 | 71 | 302 | 13.154 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 369 | 331 | 349 | 12.484 |
|  |  | 上海科华试剂 | 44 | 380 | 260 | 349 | 9.861 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 28 | 368 | 263 | 350 | 11.408 |
|  |  | 美康生物试剂 | 75 | 371 | 284 | 347 | 7.631 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 394 | 326 | 356 | 11.089 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 59 | 408 | 303 | 327 | 3.235 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 12 | 425 | 310 | 343 | 27.333 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 20 | 486 | 328 | 363 | 17.215 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 47 | 487 | 3 | 331 | 6.593 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 12 | 386 | 310 | 344 | 20.897 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 408 | 39 | 368 | 18.017 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 288 | 273 | 278 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 13 | 371 | 301 | 367 | 4.957 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 10 | 351 | 162 | 307 | 12.76 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 350 | 262 | 334 | 9.818 |
| α-羟丁酸脱氢酶 | 20260101 | 缺省组 | 619 | 1745 | 87 | 170 | 12.077 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 10 | 150 | 142 | 147 | 3.433 |
|  |  | 罗氏试剂 | 15 | 183 | 146 | 172 | 7.628 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 21 | 171 | 158 | 166 | 3.046 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 185 | 256 | 118 | 176 | 7.681 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 174 | 119 | 156 | 6.714 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 193 | 151 | 172 | 15.136 |
|  |  | 美康生物试剂 | 48 | 179 | 149 | 159 | 4.034 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 185 | 147 | 164 | 7.829 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 49 | 208 | 144 | 163 | 8.693 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 13 | 220 | 156 | 175 | 10.217 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | 1745 | 156 | 174 | 5.257 |
|  |  | 广州科方试剂 | 19 | 251 | 170 | 188 | 3.658 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 12 | 181 | 171 | 179 | 1.356 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 177 | 157 | 170 | 3.291 |
| α-羟丁酸脱氢酶 | 20260102 | 缺省组 | 619 | 489 | 150 | 288 | 20.982 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 10 | 256 | 241 | 248 | 4.823 |
|  |  | 罗氏试剂 | 15 | 303 | 263 | 288 | 11.12 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 21 | 290 | 271 | 284 | 3.427 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 185 | 428 | 250 | 297 | 11.514 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 297 | 197 | 263 | 9.094 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 331 | 251 | 289 | 26.079 |
|  |  | 美康生物试剂 | 48 | 303 | 250 | 271 | 7.787 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 309 | 253 | 276 | 9.811 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 49 | 339 | 245 | 275 | 10.346 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 13 | 365 | 258 | 291 | 13.013 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | 322 | 191 | 292 | 12.51 |
|  |  | 广州科方试剂 | 19 | 420 | 188 | 316 | 12.28 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 12 | 344 | 318 | 323 | 2.852 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 306 | 269 | 290 | 8.228 |
| α-羟丁酸脱氢酶 | 20260103 | 缺省组 | 619 | 209 | 60 | 120 | 8.514 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 10 | 105 | 97 | 101 | 3.061 |
|  |  | 罗氏试剂 | 15 | 125 | 103 | 119 | 6.175 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 21 | 124 | 112 | 116 | 2.896 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 185 | 165 | 102 | 123 | 4.802 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 125 | 81 | 110 | 5.103 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 133 | 101 | 120 | 9.932 |
|  |  | 美康生物试剂 | 48 | 126 | 105 | 112 | 3.096 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 129 | 103 | 116 | 4.681 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 49 | 141 | 100 | 116 | 6.813 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 13 | 158 | 106 | 123 | 6.235 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | 136 | 78 | 124 | 3.513 |
|  |  | 广州科方试剂 | 19 | 201 | 120 | 131 | 6.463 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 12 | 131 | 123 | 126 | 0.886 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 123 | 112 | 118 | 4.415 |
| α-羟丁酸脱氢酶 | 20260104 | 缺省组 | 619 | 232 | 4 | 63 | 5.242 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 10 | 55 | 50 | 52 | 1.867 |
|  |  | 罗氏试剂 | 15 | 68 | 54 | 64 | 1.768 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 21 | 65 | 53 | 60 | 1.543 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 185 | 94 | 4 | 65 | 4.005 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 69 | 50 | 59 | 2.385 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 68 | 56 | 61 | 3.428 |
|  |  | 美康生物试剂 | 48 | 66 | 52 | 59 | 2.7 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 71 | 55 | 61 | 1.851 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 49 | 78 | 52 | 59 | 3.272 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 13 | 75 | 58 | 65 | 4.362 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | 232 | 40 | 65 | 4.49 |
|  |  | 广州科方试剂 | 19 | 177 | 64 | 70 | 1.872 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 12 | 67 | 65 | 66 | 0 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 66 | 55 | 62 | 3.279 |
| α-羟丁酸脱氢酶 | 20260105 | 缺省组 | 619 | 395 | 23 | 242 | 17.161 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 10 | 218 | 203 | 210 | 5.248 |
|  |  | 罗氏试剂 | 15 | 252 | 216 | 243 | 8.081 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 21 | 254 | 228 | 239 | 4.469 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 185 | 345 | 23 | 250 | 9.739 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 252 | 165 | 224 | 6.666 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 278 | 210 | 243 | 16.243 |
|  |  | 美康生物试剂 | 48 | 255 | 216 | 229 | 6.825 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 259 | 213 | 234 | 11.19 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 49 | 302 | 207 | 230 | 8.064 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 13 | 300 | 211 | 249 | 12.153 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | 266 | 64 | 246 | 8.42 |
|  |  | 广州科方试剂 | 19 | 349 | 211 | 270 | 18.216 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 12 | 265 | 249 | 254 | 0 |
|  |  | 北京安图试剂 | 13 | 256 | 229 | 243 | 6.345 |
| 胆碱酯酶 | 20260101 | 缺省组 | 368 | 8517 | 5 | 5799 | 216.679 |
|  |  | 罗氏试剂 | 17 | 5859 | 5622 | 5747 | 65.72 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 11 | 5752 | 5332 | 5547 | 158.583 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 94 | 6720 | 165 | 5805 | 173.481 |
|  |  | 上海科华试剂 | 17 | 6063 | 5485 | 5760 | 92.955 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 11 | 5845 | 5079 | 5628 | 71.295 |
|  |  | 美康生物试剂 | 40 | 6321 | 5345 | 5776 | 125.257 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 6733 | 5850 | 6051 | 113.084 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 27 | 6602 | 5186 | 5705 | 173.469 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 9 | 6059 | 4598 | 5651 | 21.88 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 6191 | 5159 | 5822 | 164.843 |
| 胆碱酯酶 | 20260102 | 缺省组 | 368 | 12617 | 5 | 8084 | 337.655 |
|  |  | 罗氏试剂 | 17 | 8151 | 7904 | 8030 | 86.108 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 11 | 7901 | 7228 | 7786 | 82.591 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 94 | 8982 | 2691 | 8096 | 241.765 |
|  |  | 上海科华试剂 | 17 | 8707 | 7830 | 8104 | 138.923 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 11 | 8309 | 7540 | 7864 | 118.454 |
|  |  | 美康生物试剂 | 40 | 9052 | 7281 | 8089 | 218.37 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 9003 | 7958 | 8383 | 80.649 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 27 | 8946 | 783 | 7849 | 342.459 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 9 | 8021 | 6365 | 7678 | 0 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 8481 | 7365 | 8219 | 218.309 |
| 胆碱酯酶 | 20260103 | 缺省组 | 368 | 7240 | 5 | 4737 | 184.769 |
|  |  | 罗氏试剂 | 17 | 4813 | 4540 | 4664 | 60.604 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 11 | 4702 | 4359 | 4557 | 93.629 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 94 | 5701 | 4076 | 4752 | 132.597 |
|  |  | 上海科华试剂 | 17 | 4930 | 4520 | 4664 | 95.052 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 11 | 4852 | 4412 | 4599 | 126.855 |
|  |  | 美康生物试剂 | 40 | 5498 | 4329 | 4733 | 94.56 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 5707 | 4692 | 4959 | 151.478 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 27 | 5286 | 4171 | 4687 | 164.817 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 9 | 4951 | 3756 | 4661 | 49.231 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 5017 | 4212 | 4764 | 148.398 |
| 胆碱酯酶 | 20260104 | 缺省组 | 368 | 33343 | 3 | 3425 | 144.273 |
|  |  | 罗氏试剂 | 17 | 3501 | 3346 | 3406 | 46.291 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 11 | 3481 | 3184 | 3317 | 95.765 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 94 | 33343 | 2976 | 3444 | 102.647 |
|  |  | 上海科华试剂 | 17 | 3572 | 3216 | 3341 | 82.181 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 11 | 3421 | 3055 | 3286 | 112.55 |
|  |  | 美康生物试剂 | 40 | 3726 | 3073 | 3388 | 101.066 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 4988 | 3042 | 3620 | 144.622 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 27 | 3885 | 343 | 3370 | 163.579 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 9 | 3641 | 2714 | 3366 | 16.682 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 3693 | 3004 | 3412 | 132.615 |
| 胆碱酯酶 | 20260105 | 缺省组 | 368 | 11168 | 5 | 7170 | 278.989 |
|  |  | 罗氏试剂 | 17 | 7288 | 6688 | 7045 | 132.734 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 11 | 7349 | 6491 | 6916 | 284.692 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 94 | 8310 | 3335 | 7165 | 172.094 |
|  |  | 上海科华试剂 | 17 | 7783 | 6988 | 7224 | 122.277 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 11 | 7237 | 6679 | 7043 | 116.479 |
|  |  | 美康生物试剂 | 40 | 7815 | 6249 | 7164 | 204.162 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 8313 | 7051 | 7543 | 213.809 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 27 | 7961 | 5891 | 7022 | 222.054 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 9 | 7048 | 5666 | 6836 | 39.465 |
|  |  | 北京安图试剂 | 11 | 7658 | 6390 | 7281 | 271.331 |
| 总胆红素 | 20260101 | 缺省组 | 1715 | 173.7 | 24.1 | 47.6 | 2.803 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 55.3 | 48.8 | 53.5 | 0.979 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 47.5 | 40.5 | 43.8 | 2.426 |
|  |  | 罗氏试剂 | 25 | 47.5 | 41.9 | 43.5 | 1.358 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 55.1 | 45.8 | 49.7 | 1.598 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 655 | 77.5 | 29.2 | 46.8 | 1.987 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 46.2 | 38.7 | 42.8 | 1.876 |
|  |  | 上海科华试剂 | 74 | 56.0 | 41.3 | 46.6 | 1.476 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 58.3 | 43.8 | 51.3 | 2.458 |
|  |  | 美康生物试剂 | 115 | 55.8 | 42.6 | 47.1 | 1.124 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 50.9 | 43.7 | 46.2 | 1.566 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 56.4 | 24.1 | 46.8 | 1.001 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 52.7 | 44.1 | 48.5 | 3.3 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 55.1 | 43.5 | 48.4 | 2.233 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 110 | 173.7 | 33.3 | 51.7 | 1.763 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 56.1 | 44.9 | 49 | 2.907 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 62.7 | 49.4 | 54.9 | 2.601 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 59.5 | 28.4 | 58.6 | 0.541 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 51.4 | 41.5 | 44.8 | 2.393 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 56.5 | 41.3 | 48.5 | 2.507 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 51.2 | 45.9 | 48.2 | 1.745 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 50.9 | 41.3 | 46.4 | 3.322 |
| 总胆红素 | 20260102 | 缺省组 | 1715 | 171.8 | 11.2 | 103.5 | 6.163 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 112.0 | 77.5 | 108.2 | 2.626 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 106.2 | 86.4 | 92.6 | 5.507 |
|  |  | 罗氏试剂 | 25 | 99.9 | 88.6 | 92.7 | 0.88 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 121.9 | 99.4 | 106.7 | 2.651 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 655 | 166.0 | 48.2 | 102.6 | 4.272 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 104.7 | 89.8 | 94 | 2.545 |
|  |  | 上海科华试剂 | 74 | 113.7 | 91.9 | 101 | 3.217 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 127.6 | 11.2 | 111.4 | 6.002 |
|  |  | 美康生物试剂 | 115 | 119.7 | 89.5 | 99.9 | 2.116 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 106.1 | 94.4 | 100.5 | 3.307 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 123.2 | 44.9 | 101.9 | 1.651 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 118.5 | 96.6 | 108.1 | 5.544 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 122.0 | 94.2 | 102.2 | 3.61 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 110 | 171.8 | 72.8 | 111 | 3.45 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 120.0 | 55.4 | 105.8 | 5.4 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 128.6 | 99.7 | 118.7 | 4.59 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 125.7 | 54.1 | 121.1 | 1.604 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 113.3 | 92.9 | 95.2 | 1.623 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 116.0 | 85.4 | 101.9 | 10.002 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 113.4 | 99.3 | 103 | 2.498 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 112.0 | 91.3 | 101.2 | 7.411 |
| 总胆红素 | 20260103 | 缺省组 | 1715 | 333.2 | 2.5 | 29.7 | 1.889 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 35.7 | 30.4 | 34.5 | 0.63 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 34.2 | 25.7 | 27.9 | 1.552 |
|  |  | 罗氏试剂 | 25 | 29.5 | 26.0 | 27.4 | 0.793 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 38.9 | 28.6 | 31.2 | 1.169 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 655 | 48.3 | 2.5 | 29 | 1.225 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 29.2 | 24.5 | 27.1 | 1.083 |
|  |  | 上海科华试剂 | 74 | 36.1 | 25.0 | 28.9 | 1.237 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 36.0 | 27.2 | 32.2 | 2.237 |
|  |  | 美康生物试剂 | 115 | 36.9 | 27.0 | 29.7 | 0.79 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 31.1 | 27.0 | 28.9 | 1.089 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 36.0 | 16.0 | 29.7 | 0.905 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 34.8 | 27.6 | 30.9 | 2.626 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 106.6 | 24.8 | 30.4 | 1.479 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 110 | 333.2 | 20.4 | 32.7 | 1.179 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 35.9 | 28.0 | 29.3 | 0.747 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 39.5 | 28.5 | 34.4 | 1.532 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 36.8 | 14.5 | 35.2 | 0.305 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 33.4 | 27.0 | 28.4 | 1.679 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 37.3 | 25.6 | 31.1 | 3.517 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 32.5 | 28.3 | 30.1 | 1.357 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 34.5 | 26.6 | 29.4 | 2.186 |
| 总胆红素 | 20260104 | 缺省组 | 1715 | 99.3 | 10.0 | 20.3 | 1.411 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 24.9 | 20.6 | 24 | 0.486 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 24.2 | 15.2 | 19.1 | 1.583 |
|  |  | 罗氏试剂 | 25 | 20.5 | 18.0 | 18.7 | 0.472 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 26.0 | 19.5 | 21.4 | 0.763 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 655 | 32.8 | 10.0 | 19.7 | 0.889 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 20.1 | 16.7 | 18.6 | 0.593 |
|  |  | 上海科华试剂 | 74 | 24.6 | 12.3 | 19.4 | 0.832 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 25.1 | 18.7 | 22 | 1.321 |
|  |  | 美康生物试剂 | 115 | 29.3 | 18.3 | 20.3 | 0.614 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 22.0 | 18.5 | 19.7 | 0.514 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 24.0 | 11.1 | 20.4 | 0.585 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 23.6 | 12.7 | 20.7 | 2.077 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 25.3 | 17.9 | 21 | 1.265 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 110 | 99.3 | 14.0 | 22 | 0.869 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 24.0 | 18.5 | 20.1 | 0.532 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 28.5 | 20.6 | 23.6 | 1.263 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 25.2 | 11.3 | 24.2 | 0.427 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 23.4 | 18.5 | 19.5 | 1.007 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 32.8 | 17.3 | 20.9 | 2.003 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 21.7 | 11.6 | 20.2 | 0.608 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 22.8 | 17.9 | 20.3 | 1.733 |
| 总胆红素 | 20260105 | 缺省组 | 1714 | 381.6 | 34.4 | 88.2 | 5.228 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 95.7 | 88.6 | 92.8 | 1.576 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 93.0 | 76.0 | 81.5 | 3.185 |
|  |  | 罗氏试剂 | 25 | 85.5 | 78.9 | 80.6 | 1.094 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 100.3 | 84.6 | 90.2 | 2.382 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 654 | 381.6 | 34.4 | 87 | 3.717 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 92.3 | 79.1 | 82.7 | 1.677 |
|  |  | 上海科华试剂 | 74 | 99.6 | 74.0 | 86.3 | 2.822 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 107.8 | 79.5 | 95.7 | 4.36 |
|  |  | 美康生物试剂 | 115 | 108.6 | 54.9 | 85.3 | 2.181 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 92.2 | 81.6 | 87 | 2.44 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 105.1 | 37.6 | 87.1 | 1.855 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 103.5 | 82.4 | 91.6 | 6.633 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 60 | 109.9 | 81.4 | 87.4 | 2.792 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 110 | 240.0 | 47.2 | 96.1 | 2.662 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 99.9 | 80.4 | 88.5 | 1.972 |
|  |  | 广州科方试剂 | 52 | 117.4 | 91.0 | 101.5 | 5.357 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 107.3 | 38.9 | 104.1 | 1.908 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 99.2 | 83.0 | 84.9 | 1.738 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 99.3 | 73.6 | 87.4 | 7.998 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 97.7 | 86.8 | 88.6 | 1.385 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 95.0 | 79.9 | 86.8 | 6.035 |
| 直接胆红素 | 20260101 | 缺省组 | 1694 | 104.0 | 14.0 | 26 | 2.315 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 34.7 | 25.0 | 33.1 | 0.787 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 29.8 | 23.0 | 25.1 | 1.535 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 38.7 | 27.7 | 34.1 | 1.439 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 24.7 | 19.0 | 21 | 1.438 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 647 | 40.9 | 14.0 | 25.6 | 1.069 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 31.3 | 24.9 | 29.3 | 1.397 |
|  |  | 上海科华试剂 | 72 | 31.7 | 23.9 | 27.3 | 1.227 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 25.9 | 17.3 | 21 | 1.489 |
|  |  | 美康生物试剂 | 114 | 39.6 | 20.1 | 28.8 | 1.389 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 24.8 | 21.8 | 23.4 | 0.492 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 55.3 | 18.9 | 23.7 | 0.891 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 30.0 | 21.2 | 26.7 | 2.353 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 58 | 104.0 | 23.1 | 32.9 | 2.241 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 107 | 75.6 | 17.5 | 27 | 1.098 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 28.1 | 22.0 | 25 | 2.002 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 29.8 | 17.8 | 26.1 | 1.578 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 28.2 | 20.9 | 26.4 | 0.587 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 27.3 | 23.0 | 23.5 | 0.149 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 28.1 | 20.1 | 23.6 | 2.656 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 28.2 | 21.2 | 24.7 | 1.387 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 27.3 | 20.0 | 22.8 | 2.357 |
| 直接胆红素 | 20260102 | 缺省组 | 1694 | 6737.0 | 12.1 | 49.3 | 3.687 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 58.1 | 43.0 | 55.9 | 1.021 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 52.5 | 44.1 | 47.6 | 2.309 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 70.7 | 54.3 | 62.2 | 1.154 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 54.4 | 40.5 | 44.2 | 1.61 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 647 | 63.5 | 12.1 | 48.5 | 1.851 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 58.1 | 48.4 | 53.6 | 0.985 |
|  |  | 上海科华试剂 | 72 | 60.6 | 44.5 | 51.3 | 2.791 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 51.3 | 34.7 | 41.6 | 2.649 |
|  |  | 美康生物试剂 | 114 | 69.1 | 43.4 | 52.7 | 2.486 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 50.7 | 42.7 | 46.4 | 1.201 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 101.3 | 37.6 | 46.2 | 1.629 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 53.7 | 44.5 | 49.9 | 3.167 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 58 | 73.2 | 42.6 | 58.6 | 3.184 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 107 | 106.0 | 35.5 | 50.9 | 2.241 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 61.4 | 43.0 | 47.9 | 2.247 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 58.6 | 35.5 | 49.8 | 2.323 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 55.0 | 42.8 | 52.4 | 0.61 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 53.5 | 44.2 | 45.4 | 0.423 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 50.8 | 32.7 | 44.3 | 5.094 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 52.1 | 42.5 | 46.6 | 0.519 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 52.7 | 42.2 | 45.5 | 1.708 |
| 直接胆红素 | 20260103 | 缺省组 | 1694 | 251.4 | 4.4 | 16.6 | 1.459 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 22.1 | 14.8 | 21.3 | 0.562 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 18.4 | 13.9 | 16.2 | 1.586 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 24.1 | 18.1 | 21.6 | 0.829 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 16.5 | 11.0 | 12.1 | 0.6 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 647 | 251.4 | 8.8 | 16.4 | 0.646 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 21.0 | 16.0 | 19 | 1.282 |
|  |  | 上海科华试剂 | 72 | 22.1 | 14.4 | 17.6 | 0.8 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 17.5 | 11.3 | 13.6 | 0.966 |
|  |  | 美康生物试剂 | 114 | 27.3 | 14.9 | 19.1 | 0.951 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 15.3 | 13.4 | 14.2 | 0.458 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 139.6 | 11.9 | 15.1 | 0.632 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 18.7 | 11.6 | 16.7 | 1.385 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 58 | 73.1 | 14.3 | 20.3 | 1.278 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 107 | 54.6 | 12.2 | 17.1 | 0.915 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 18.2 | 14.1 | 15.5 | 1.154 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 19.3 | 10.5 | 16.5 | 0.824 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 17.4 | 14.7 | 16.3 | 0.348 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 18.4 | 14.2 | 14.4 | 0.135 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 18.7 | 13.4 | 16.1 | 1.904 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 18.8 | 13.5 | 15.6 | 0.692 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 17.6 | 12.4 | 13.7 | 1.422 |
| 直接胆红素 | 20260104 | 缺省组 | 1694 | 51.0 | 4.1 | 11.8 | 1.116 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 15.9 | 10.8 | 15 | 0.315 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 13.5 | 9.5 | 11 | 1.089 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 16.4 | 13.1 | 14.5 | 0.551 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 12.1 | 7.9 | 9 | 0.765 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 647 | 51.0 | 4.4 | 11.6 | 0.486 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 15.0 | 10.5 | 13.6 | 0.913 |
|  |  | 上海科华试剂 | 72 | 15.1 | 6.8 | 12.6 | 0.664 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 12.0 | 8.3 | 10.1 | 0.652 |
|  |  | 美康生物试剂 | 114 | 18.9 | 8.5 | 14.2 | 0.658 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 10.5 | 9.3 | 10.1 | 0.338 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 20.6 | 8.6 | 11.1 | 0.471 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 12.9 | 9.9 | 11.4 | 1.01 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 58 | 16.4 | 5.3 | 14 | 0.8 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 107 | 43.5 | 8.5 | 11.8 | 0.625 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 13.6 | 10.0 | 11.2 | 0.963 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 14.4 | 7.2 | 12.1 | 0.711 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 12.8 | 9.9 | 12.2 | 0.178 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 12.5 | 10.2 | 10.5 | 0.343 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 22.8 | 9.0 | 10.9 | 1.267 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 13.3 | 4.1 | 11.2 | 0.906 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 13.2 | 8.5 | 9.5 | 0.915 |
| 直接胆红素 | 20260105 | 缺省组 | 1694 | 156.0 | 20.0 | 39.8 | 2.934 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 43.7 | 32.0 | 42.1 | 0.965 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 44.1 | 26.6 | 36.9 | 2.341 |
|  |  | 罗氏试剂 | 26 | 54.3 | 42.6 | 47.5 | 1.496 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 39.8 | 31.2 | 34.2 | 0.953 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 647 | 52.5 | 26.4 | 39.4 | 1.434 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 49.3 | 39.1 | 45.6 | 2.18 |
|  |  | 上海科华试剂 | 72 | 48.9 | 33.4 | 42.6 | 2.044 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 40.0 | 27.5 | 33.1 | 2.025 |
|  |  | 美康生物试剂 | 114 | 56.4 | 33.3 | 42.9 | 1.894 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 37.2 | 31.4 | 35.8 | 0.919 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 87 | 90.8 | 32.2 | 38.1 | 1.445 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 43.6 | 33.3 | 38.7 | 3.106 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 58 | 55.7 | 31.9 | 43 | 2.217 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 107 | 69.3 | 28.3 | 40.5 | 1.815 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 19 | 43.8 | 34.6 | 38.3 | 2.884 |
|  |  | 广州科方试剂 | 51 | 45.6 | 28.0 | 38.9 | 2.019 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 23 | 41.9 | 35.9 | 40.1 | 0.506 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 15 | 43.7 | 35.3 | 36.5 | 0.413 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 18 | 42.7 | 20.0 | 35.6 | 5.443 |
|  |  | 安徽伊普诺康试剂 | 12 | 42.6 | 34.0 | 38.6 | 1.595 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 43.1 | 32.9 | 36.1 | 2.88 |
| 总胆汁酸 | 20260101 | 缺省组 | 514 | 37.3 | 0.4 | 18.86 | 2.329 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 10 | 19.2 | 15.9 | 17.54 | 0.673 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 22.4 | 15.1 | 19.94 | 2.451 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 21 | 24.2 | 16.8 | 20.86 | 1.079 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 131 | 21.39 | 6.9 | 16.68 | 1.353 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 25.55 | 16.5 | 22.7 | 1.14 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 17 | 18.3 | 13 | 16.64 | 0.958 |
|  |  | 美康生物试剂 | 50 | 23.2 | 17.1 | 20.07 | 0.815 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 19.7 | 17.1 | 18.28 | 0.489 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 36 | 37.3 | 18.04 | 19.77 | 0.972 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 21.4 | 17.8 | 19.61 | 1.413 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 23 | 21.3 | 0.4 | 19.31 | 0.81 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 21.5 | 15.9 | 19.68 | 1.241 |
| 总胆汁酸 | 20260102 | 缺省组 | 514 | 4635 | 13.6 | 42.51 | 4.871 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 10 | 42.5 | 36.7 | 39.99 | 1.079 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 51.6 | 32.1 | 46.66 | 4.397 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 21 | 54.5 | 39.8 | 47.43 | 2.823 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 131 | 49.41 | 13.6 | 38.49 | 2.674 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 55.5 | 37 | 51.02 | 1.885 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 17 | 44.2 | 32 | 38.55 | 2.463 |
|  |  | 美康生物试剂 | 50 | 73.8 | 37.8 | 45.2 | 1.597 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 43.3 | 38.8 | 40.49 | 0.445 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 36 | 71.3 | 40.1 | 43.93 | 1.561 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 47.2 | 38.8 | 42.58 | 1.407 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 23 | 68 | 36.6 | 43.16 | 1.65 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 49.1 | 36.2 | 44.76 | 2.022 |
| 总胆汁酸 | 20260103 | 缺省组 | 514 | 29.1 | 5.8 | 14.96 | 1.829 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 10 | 15 | 12.7 | 13.72 | 0.53 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 17.59 | 13 | 15.75 | 1.804 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 21 | 18.5 | 12.9 | 16.18 | 0.933 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 131 | 21.45 | 5.8 | 13.19 | 1.01 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 19.82 | 13 | 18.14 | 0.729 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 17 | 15 | 12.5 | 13.33 | 0.722 |
|  |  | 美康生物试剂 | 50 | 19.11 | 13.69 | 15.84 | 0.546 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 16.3 | 13.4 | 14.53 | 0.392 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 36 | 29.1 | 14.8 | 15.6 | 0.563 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 16.6 | 13.8 | 15.84 | 0.582 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 23 | 17.6 | 8 | 15.15 | 0.983 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 16.9 | 12.53 | 15.47 | 0.895 |
| 总胆汁酸 | 20260104 | 缺省组 | 514 | 74.2 | 2.7 | 8.04 | 1.092 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 10 | 7.6 | 6.7 | 7.11 | 0.402 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 9.19 | 6.6 | 8.46 | 0.763 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 21 | 9.9 | 6.7 | 8.2 | 0.317 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 131 | 74.2 | 2.7 | 6.95 | 0.588 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 11.12 | 6.9 | 9.64 | 0.647 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 17 | 9.16 | 6.49 | 7.46 | 0.702 |
|  |  | 美康生物试剂 | 50 | 9.87 | 7 | 8.43 | 0.388 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 8.7 | 7.3 | 7.93 | 0.112 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 36 | 18.3 | 7.63 | 8.11 | 0.181 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 13.1 | 7.9 | 8.96 | 0.734 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 23 | 34.8 | 7.2 | 8.61 | 0.905 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 8.6 | 6.8 | 8.05 | 0.52 |
| 总胆汁酸 | 20260105 | 缺省组 | 514 | 58.4 | 11 | 33.19 | 3.816 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 10 | 33.8 | 28.5 | 30.73 | 1.203 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 39.7 | 26.6 | 34.63 | 4.956 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 21 | 42.5 | 30.1 | 36.9 | 2.229 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 131 | 38.31 | 11 | 29.78 | 1.987 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 45.22 | 29.5 | 40.24 | 1.307 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 17 | 32.8 | 24.32 | 29.13 | 2.058 |
|  |  | 美康生物试剂 | 50 | 43.15 | 29.9 | 35.29 | 1.266 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 34.2 | 29.6 | 31.66 | 0.299 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 36 | 58.4 | 33.3 | 34.76 | 1.204 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 36.7 | 30.9 | 34.78 | 1.925 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 23 | 48.4 | 29.4 | 34.06 | 1.542 |
|  |  | 北京安图试剂 | 12 | 38.4 | 28.6 | 34.43 | 1.448 |