AE-05常规化学分析专业室间质评
EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：1743家
二．评价标准
	项目名称
	国家
	评价限(%)

	钾
	行业标准
	±6

	钠
	行业标准
	±4

	氯
	行业标准
	±4

	钙
	行业标准
	±5

	磷
	行业标准
	±10

	血糖
	行业标准
	±7

	尿素
	行业标准
	±8

	尿酸
	行业标准
	±12

	肌酐
	行业标准
	±12

	总蛋白
	行业标准
	±5

	白蛋白
	行业标准
	±6

	总胆固醇
	行业标准
	±9

	甘油三酯
	行业标准
	±14

	高密度脂蛋白胆固醇
	行业标准
	±30

	总胆红素
	行业标准
	±15

	丙氨酸氨基转移酶
	行业标准
	±16

	天门冬氨酸氨基转移酶
	行业标准
	±15

	碱性磷酸酶
	行业标准
	±18

	肌酸激酶
	行业标准
	±15

	乳酸脱氢酶
	行业标准
	±11

	直接胆红素
	行业标准
	±20

	γ-谷氨酰基转移酶
	行业标准
	±11

	淀粉酶
	行业标准
	±15

	α-羟丁酸脱氢酶
	行业标准
	±30

	胆碱酯酶
	行业标准
	±20

	总胆汁酸
	行业标准
	±25



三．活动小结
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	钾
	20260101
	缺省组
	691
	6.68 
	2.74 
	4.72
	0.093

	
	
	贝克曼试剂
	75
	6.68 
	4.50 
	4.65
	0.07

	
	
	日立试剂
	37
	4.86 
	4.53 
	4.7
	0.057

	
	
	罗氏试剂
	26
	4.88 
	4.58 
	4.74
	0.055

	
	
	西门子试剂
	17
	4.71 
	4.54 
	4.64
	0.058

	
	
	上海迅达试剂
	21
	5.06 
	4.27 
	4.74
	0.09

	
	
	迈瑞试剂
	76
	4.86 
	4.57 
	4.72
	0.08

	
	
	康立试剂
	73
	5.12 
	3.96 
	4.71
	0.097

	
	
	希莱恒试剂
	148
	5.09 
	4.48 
	4.77
	0.075

	
	
	江苏奥迪康试剂
	13
	5.07 
	4.50 
	4.77
	0.153

	
	
	美康生物试剂
	10
	4.81 
	4.50 
	4.67
	0.076

	钾
	20260102
	缺省组
	691
	9.40 
	4.64 
	6.62
	0.184

	
	
	贝克曼试剂
	75
	9.40 
	6.25 
	6.57
	0.103

	
	
	日立试剂
	37
	6.81 
	6.25 
	6.66
	0.064

	
	
	罗氏试剂
	26
	6.81 
	6.42 
	6.71
	0.066

	
	
	西门子试剂
	17
	6.79 
	6.31 
	6.55
	0.141

	
	
	上海迅达试剂
	21
	7.02 
	6.58 
	6.73
	0.099

	
	
	迈瑞试剂
	76
	6.99 
	5.80 
	6.74
	0.121

	
	
	康立试剂
	73
	7.10 
	4.64 
	6.63
	0.191

	
	
	希莱恒试剂
	148
	7.15 
	5.49 
	6.49
	0.23

	
	
	江苏奥迪康试剂
	13
	6.88 
	6.13 
	6.45
	0.286

	
	
	美康生物试剂
	10
	6.69 
	6.45 
	6.59
	0.095

	钾
	20260103
	缺省组
	691
	5.55 
	3.56 
	3.92
	0.093

	
	
	贝克曼试剂
	75
	5.55 
	3.56 
	3.85
	0.062

	
	
	日立试剂
	37
	4.05 
	3.80 
	3.88
	0.047

	
	
	罗氏试剂
	26
	4.01 
	3.78 
	3.9
	0.045

	
	
	西门子试剂
	17
	3.90 
	3.75 
	3.82
	0.056

	
	
	上海迅达试剂
	21
	4.18 
	3.74 
	3.9
	0.067

	
	
	迈瑞试剂
	76
	4.86 
	3.76 
	3.89
	0.057

	
	
	康立试剂
	73
	4.04 
	3.60 
	3.88
	0.064

	
	
	希莱恒试剂
	148
	4.29 
	3.80 
	4.04
	0.081

	
	
	江苏奥迪康试剂
	13
	4.23 
	3.82 
	3.96
	0.086

	
	
	美康生物试剂
	10
	3.97 
	3.71 
	3.86
	0.065

	钾
	20260104
	缺省组
	691
	6.52 
	2.84 
	3.25
	0.081

	
	
	贝克曼试剂
	75
	4.63 
	3.02 
	3.19
	0.047

	
	
	日立试剂
	37
	3.31 
	3.09 
	3.22
	0.032

	
	
	罗氏试剂
	26
	3.37 
	3.14 
	3.23
	0.04

	
	
	西门子试剂
	17
	3.50 
	3.10 
	3.2
	0.061

	
	
	上海迅达试剂
	21
	3.53 
	3.17 
	3.25
	0.035

	
	
	迈瑞试剂
	76
	3.49 
	3.13 
	3.22
	0.046

	
	
	康立试剂
	73
	6.52 
	2.84 
	3.25
	0.063

	
	
	希莱恒试剂
	148
	3.85 
	3.14 
	3.41
	0.139

	
	
	江苏奥迪康试剂
	13
	3.57 
	3.21 
	3.38
	0.133

	
	
	美康生物试剂
	10
	3.35 
	3.10 
	3.2
	0.053

	钾
	20260105
	缺省组
	691
	7.81 
	2.78 
	5.77
	0.113

	
	
	贝克曼试剂
	75
	7.81 
	5.56 
	5.74
	0.069

	
	
	日立试剂
	37
	5.97 
	5.56 
	5.76
	0.081

	
	
	罗氏试剂
	26
	5.99 
	5.55 
	5.81
	0.06

	
	
	西门子试剂
	17
	5.84 
	5.59 
	5.72
	0.091

	
	
	上海迅达试剂
	21
	6.11 
	5.70 
	5.86
	0.109

	
	
	迈瑞试剂
	76
	5.98 
	2.78 
	5.82
	0.09

	
	
	康立试剂
	73
	6.51 
	5.25 
	5.78
	0.107

	
	
	希莱恒试剂
	148
	6.20 
	5.01 
	5.7
	0.128

	
	
	江苏奥迪康试剂
	13
	6.05 
	5.36 
	5.71
	0.259

	
	
	美康生物试剂
	10
	5.83 
	5.60 
	5.73
	0.091

	钠
	20260101
	缺省组
	690
	186 
	5 
	133
	2.626

	
	
	贝克曼试剂
	75
	186 
	127 
	131
	1.497

	
	
	日立试剂
	37
	140 
	127 
	132
	1.448

	
	
	罗氏试剂
	26
	135 
	128 
	131
	1.302

	
	
	西门子试剂
	17
	134 
	129 
	131
	1.355

	
	
	上海迅达试剂
	21
	139 
	128 
	135
	2.459

	
	
	迈瑞试剂
	76
	136 
	126 
	132
	1.542

	
	
	康立试剂
	73
	148 
	126 
	134
	2.493

	
	
	希莱恒试剂
	148
	141 
	5 
	135
	1.756

	
	
	江苏奥迪康试剂
	13
	142 
	133 
	136
	3.066

	
	
	美康生物试剂
	9
	134 
	130 
	132
	1.604

	钠
	20260102
	缺省组
	690
	220 
	133 
	157
	3.108

	
	
	贝克曼试剂
	75
	220 
	151 
	156
	1.578

	
	
	日立试剂
	37
	160 
	149 
	157
	1.513

	
	
	罗氏试剂
	26
	159 
	151 
	156
	1.482

	
	
	西门子试剂
	17
	159 
	151 
	154
	1.8

	
	
	上海迅达试剂
	21
	170 
	154 
	160
	3.729

	
	
	迈瑞试剂
	76
	172 
	134 
	158
	1.716

	
	
	康立试剂
	73
	168 
	133 
	158
	2.749

	
	
	希莱恒试剂
	148
	168 
	144 
	153
	2.965

	
	
	江苏奥迪康试剂
	13
	163 
	152 
	158
	4.429

	
	
	美康生物试剂
	9
	159 
	155 
	157
	1.604

	钠
	20260103
	缺省组
	690
	172 
	1 
	122
	3.052

	
	
	贝克曼试剂
	75
	172 
	1 
	120
	1.41

	
	
	日立试剂
	37
	128 
	112 
	121
	1.631

	
	
	罗氏试剂
	26
	122 
	117 
	119
	1.273

	
	
	西门子试剂
	17
	124 
	118 
	121
	1.505

	
	
	上海迅达试剂
	21
	128 
	119 
	123
	2.771

	
	
	迈瑞试剂
	76
	160 
	117 
	121
	0.92

	
	
	康立试剂
	73
	152 
	112 
	123
	2.738

	
	
	希莱恒试剂
	148
	136 
	117 
	125
	3.094

	
	
	江苏奥迪康试剂
	13
	131 
	112 
	125
	3.095

	
	
	美康生物试剂
	9
	124 
	119 
	121
	1.718

	钠
	20260104
	缺省组
	690
	160 
	104 
	114
	2.973

	
	
	贝克曼试剂
	75
	160 
	109 
	112
	1.549

	
	
	日立试剂
	37
	118 
	104 
	113
	1.341

	
	
	罗氏试剂
	26
	114 
	108 
	111
	1.045

	
	
	西门子试剂
	17
	115 
	110 
	113
	1.017

	
	
	上海迅达试剂
	21
	121 
	109 
	114
	2.769

	
	
	迈瑞试剂
	76
	121 
	109 
	112
	1.348

	
	
	康立试剂
	73
	136 
	105 
	114
	2.681

	
	
	希莱恒试剂
	148
	132 
	110 
	118
	2.661

	
	
	江苏奥迪康试剂
	13
	123 
	113 
	117
	3.331

	
	
	美康生物试剂
	9
	116 
	109 
	113
	2.629

	钠
	20260105
	缺省组
	690
	202 
	109 
	150
	1.801

	
	
	贝克曼试剂
	75
	202 
	146 
	150
	1.478

	
	
	日立试剂
	37
	155 
	147 
	151
	1.575

	
	
	罗氏试剂
	26
	153 
	144 
	149
	0.859

	
	
	西门子试剂
	17
	152 
	146 
	149
	1.266

	
	
	上海迅达试剂
	21
	160 
	148 
	153
	3.829

	
	
	迈瑞试剂
	76
	157 
	143 
	151
	1.427

	
	
	康立试剂
	73
	162 
	131 
	151
	1.746

	
	
	希莱恒试剂
	148
	162 
	122 
	148
	1.706

	
	
	江苏奥迪康试剂
	13
	158 
	147 
	152
	4.166

	
	
	美康生物试剂
	9
	153 
	149 
	150
	1.317

	氯
	20260101
	缺省组
	683
	139.5 
	47.9 
	97.5
	1.669

	
	
	贝克曼试剂
	75
	139.5 
	93.8 
	97
	1.153

	
	
	日立试剂
	36
	97.8 
	92.2 
	95.4
	1.73

	
	
	罗氏试剂
	26
	95.9 
	89.3 
	92.3
	1.309

	
	
	西门子试剂
	17
	99.0 
	95.1 
	96.9
	1.115

	
	
	上海迅达试剂
	21
	101.0 
	93.2 
	97.2
	2.362

	
	
	迈瑞试剂
	75
	101.1 
	93.4 
	98.3
	1.078

	
	
	康立试剂
	70
	105.7 
	88.2 
	98.5
	1.538

	
	
	希莱恒试剂
	147
	107.6 
	92.6 
	97.7
	1.186

	
	
	江苏奥迪康试剂
	12
	103.6 
	95.8 
	98.9
	2.399

	
	
	美康生物试剂
	11
	97.8 
	93.8 
	96
	1.082

	氯
	20260102
	缺省组
	683
	153.7 
	88.1 
	110
	3.159

	
	
	贝克曼试剂
	75
	153.7 
	104.0 
	108
	1.268

	
	
	日立试剂
	36
	110.9 
	104.3 
	107.5
	1.331

	
	
	罗氏试剂
	26
	108.1 
	102.2 
	105
	1.457

	
	
	西门子试剂
	17
	111.0 
	105.0 
	108.1
	1.407

	
	
	上海迅达试剂
	21
	115.4 
	102.1 
	109.6
	2.448

	
	
	迈瑞试剂
	75
	116.2 
	98.7 
	110.4
	1.609

	
	
	康立试剂
	70
	124.5 
	88.1 
	111.4
	2.84

	
	
	希莱恒试剂
	147
	124.7 
	101.2 
	112.9
	2.634

	
	
	江苏奥迪康试剂
	12
	122.0 
	108.8 
	112.5
	3.346

	
	
	美康生物试剂
	11
	108.2 
	106.2 
	107.5
	0.561

	氯
	20260103
	缺省组
	683
	131.6 
	80.1 
	90.6
	1.584

	
	
	贝克曼试剂
	75
	131.6 
	87.4 
	90.7
	1.084

	
	
	日立试剂
	36
	91.7 
	85.2 
	88.4
	1.256

	
	
	罗氏试剂
	26
	88.5 
	82.7 
	85.5
	1.465

	
	
	西门子试剂
	17
	92.0 
	88.4 
	89.8
	0.526

	
	
	上海迅达试剂
	21
	99.7 
	84.2 
	91
	1.992

	
	
	迈瑞试剂
	75
	111.3 
	80.1 
	91
	1.1

	
	
	康立试剂
	70
	101.0 
	83.6 
	91.3
	1.528

	
	
	希莱恒试剂
	147
	101.8 
	86.2 
	90.6
	0.983

	
	
	江苏奥迪康试剂
	12
	95.6 
	88.2 
	92.1
	1.387

	
	
	美康生物试剂
	11
	90.8 
	87.0 
	89.4
	0.809

	氯
	20260104
	缺省组
	683
	122.7 
	72.6 
	84
	1.819

	
	
	贝克曼试剂
	75
	122.7 
	80.4 
	84.4
	0.841

	
	
	日立试剂
	36
	87.6 
	77.2 
	82.7
	1.743

	
	
	罗氏试剂
	26
	82.5 
	76.5 
	79.3
	1.739

	
	
	西门子试剂
	17
	86.0 
	82.0 
	83.7
	1.205

	
	
	上海迅达试剂
	21
	92.5 
	75.8 
	84.9
	2.307

	
	
	迈瑞试剂
	75
	90.0 
	72.6 
	84.7
	0.965

	
	
	康立试剂
	70
	104.2 
	77.3 
	84.7
	1.38

	
	
	希莱恒试剂
	147
	100.4 
	77.2 
	83.2
	1.475

	
	
	江苏奥迪康试剂
	12
	89.4 
	80.9 
	85.6
	2.265

	
	
	美康生物试剂
	11
	84.3 
	78.8 
	83
	0.948

	氯
	20260105
	缺省组
	683
	148.9 
	87.6 
	106.7
	2.569

	
	
	贝克曼试剂
	75
	144.1 
	102.0 
	105.5
	1.119

	
	
	日立试剂
	36
	108.9 
	101.2 
	104.4
	1.326

	
	
	罗氏试剂
	26
	104.5 
	99.0 
	101.6
	1.619

	
	
	西门子试剂
	17
	108.0 
	104.0 
	105.4
	0.812

	
	
	上海迅达试剂
	21
	115.1 
	99.5 
	106.8
	2.242

	
	
	迈瑞试剂
	75
	118.5 
	90.8 
	106.9
	1.454

	
	
	康立试剂
	70
	148.9 
	97.2 
	108
	2.621

	
	
	希莱恒试剂
	147
	118.2 
	87.6 
	108.4
	2.016

	
	
	江苏奥迪康试剂
	12
	117.8 
	104.9 
	108.8
	3.864

	
	
	美康生物试剂
	11
	105.6 
	103.4 
	104.8
	0.796

	钙
	20260101
	缺省组
	622
	3.33 
	0.90 
	2.33
	0.05

	
	
	贝克曼试剂
	28
	2.43 
	2.32 
	2.38
	0.033

	
	
	日本和光试剂
	12
	2.47 
	2.26 
	2.32
	0.041

	
	
	罗氏试剂
	29
	2.44 
	2.27 
	2.34
	0.031

	
	
	四川迈克试剂
	15
	2.39 
	2.26 
	2.33
	0.018

	
	
	迈瑞试剂
	88
	2.50 
	2.13 
	2.33
	0.04

	
	
	康立试剂
	50
	2.39 
	0.91 
	2.3
	0.06

	
	
	希莱恒试剂
	99
	2.58 
	1.07 
	2.25
	0.114

	
	
	上海科华试剂
	15
	2.53 
	2.17 
	2.32
	0.06

	
	
	美康生物试剂
	42
	2.54 
	1.63 
	2.34
	0.037

	
	
	北京九强试剂
	12
	2.38 
	1.98 
	2.32
	0.05

	
	
	中元汇吉试剂
	26
	2.43 
	2.23 
	2.35
	0.018

	
	
	中生北控试剂
	10
	2.60 
	2.19 
	2.32
	0.036

	
	
	复星诊断试剂
	14
	2.45 
	2.28 
	2.38
	0.025

	
	
	北京安图试剂
	10
	2.51 
	2.27 
	2.33
	0.04

	钙
	20260102
	缺省组
	622
	3010.00 
	0.76 
	3.05
	0.123

	
	
	贝克曼试剂
	28
	3.30 
	3.09 
	3.19
	0.047

	
	
	日本和光试剂
	12
	3.27 
	2.94 
	3.11
	0.058

	
	
	罗氏试剂
	29
	3.26 
	3.01 
	3.15
	0.043

	
	
	四川迈克试剂
	15
	3.16 
	2.94 
	3.08
	0.035

	
	
	迈瑞试剂
	88
	3.25 
	2.59 
	3.03
	0.047

	
	
	康立试剂
	50
	3.16 
	1.00 
	3
	0.1

	
	
	希莱恒试剂
	99
	3010.00 
	1.17 
	2.76
	0.334

	
	
	上海科华试剂
	15
	3.60 
	2.97 
	3.07
	0.052

	
	
	美康生物试剂
	42
	3.46 
	1.58 
	3.11
	0.055

	
	
	北京九强试剂
	12
	3.16 
	2.89 
	3.04
	0.105

	
	
	中元汇吉试剂
	26
	3.24 
	2.95 
	3.13
	0.033

	
	
	中生北控试剂
	10
	3.25 
	3.03 
	3.18
	0.059

	
	
	复星诊断试剂
	14
	3.35 
	3.09 
	3.23
	0.05

	
	
	北京安图试剂
	10
	3.31 
	2.96 
	3.11
	0.05

	钙
	20260103
	缺省组
	622
	90.50 
	0.74 
	2.11
	0.047

	
	
	贝克曼试剂
	28
	2.20 
	2.06 
	2.14
	0.036

	
	
	日本和光试剂
	12
	2.26 
	2.02 
	2.12
	0.026

	
	
	罗氏试剂
	29
	2.19 
	2.03 
	2.11
	0.033

	
	
	四川迈克试剂
	15
	2.15 
	2.02 
	2.09
	0.038

	
	
	迈瑞试剂
	88
	2.25 
	2.02 
	2.12
	0.032

	
	
	康立试剂
	50
	2.26 
	0.85 
	2.11
	0.046

	
	
	希莱恒试剂
	99
	2.36 
	1.04 
	2.1
	0.073

	
	
	上海科华试剂
	15
	2.20 
	1.99 
	2.11
	0.045

	
	
	美康生物试剂
	42
	2.20 
	1.38 
	2.12
	0.032

	
	
	北京九强试剂
	12
	2.19 
	2.08 
	2.1
	0.009

	
	
	中元汇吉试剂
	26
	2.21 
	1.93 
	2.11
	0.03

	
	
	中生北控试剂
	10
	2.21 
	1.98 
	2.06
	0.043

	
	
	复星诊断试剂
	14
	2.22 
	2.07 
	2.13
	0.039

	
	
	北京安图试剂
	10
	2.22 
	2.07 
	2.1
	0.018

	钙
	20260104
	缺省组
	622
	83.30 
	0.74 
	1.82
	0.052

	
	
	贝克曼试剂
	28
	1.87 
	1.74 
	1.82
	0.027

	
	
	日本和光试剂
	12
	1.91 
	1.71 
	1.78
	0.029

	
	
	罗氏试剂
	29
	1.87 
	1.73 
	1.8
	0.019

	
	
	四川迈克试剂
	15
	1.84 
	1.73 
	1.79
	0.038

	
	
	迈瑞试剂
	88
	1.95 
	1.70 
	1.83
	0.03

	
	
	康立试剂
	50
	3.04 
	0.90 
	1.82
	0.058

	
	
	希莱恒试剂
	99
	2.35 
	1.04 
	1.87
	0.066

	
	
	上海科华试剂
	15
	2.00 
	1.71 
	1.77
	0.036

	
	
	美康生物试剂
	42
	1.91 
	0.98 
	1.78
	0.03

	
	
	北京九强试剂
	12
	2.00 
	1.77 
	1.8
	0.025

	
	
	中元汇吉试剂
	26
	1.86 
	1.60 
	1.8
	0.033

	
	
	中生北控试剂
	10
	1.93 
	1.66 
	1.74
	0.049

	
	
	复星诊断试剂
	14
	1.84 
	1.75 
	1.8
	0.017

	
	
	北京安图试剂
	10
	1.95 
	1.73 
	1.8
	0.033

	钙
	20260105
	缺省组
	622
	107.40 
	0.63 
	2.67
	0.08

	
	
	贝克曼试剂
	28
	2.83 
	2.70 
	2.76
	0.04

	
	
	日本和光试剂
	12
	2.88 
	2.58 
	2.7
	0.051

	
	
	罗氏试剂
	29
	2.85 
	2.59 
	2.73
	0.033

	
	
	四川迈克试剂
	15
	2.77 
	2.60 
	2.68
	0.045

	
	
	迈瑞试剂
	88
	5.63 
	2.35 
	2.66
	0.033

	
	
	康立试剂
	50
	84.90 
	0.96 
	2.63
	0.072

	
	
	希莱恒试剂
	99
	2.88 
	1.12 
	2.49
	0.214

	
	
	上海科华试剂
	15
	2.90 
	2.48 
	2.67
	0.051

	
	
	美康生物试剂
	42
	2.91 
	1.69 
	2.7
	0.048

	
	
	北京九强试剂
	12
	2.78 
	2.64 
	2.68
	0.032

	
	
	中元汇吉试剂
	26
	2.81 
	2.55 
	2.72
	0.023

	
	
	中生北控试剂
	10
	2.78 
	2.57 
	2.75
	0.018

	
	
	复星诊断试剂
	14
	2.85 
	2.70 
	2.77
	0.051

	
	
	北京安图试剂
	10
	2.80 
	2.59 
	2.68
	0.071

	磷
	20260101
	缺省组
	353
	2.56 
	1.42 
	1.56
	0.048

	
	
	贝克曼试剂
	26
	1.61 
	1.49 
	1.57
	0.03

	
	
	日本和光试剂
	13
	1.68 
	1.47 
	1.55
	0.052

	
	
	罗氏试剂
	28
	1.66 
	1.45 
	1.56
	0.034

	
	
	四川迈克试剂
	14
	1.55 
	1.45 
	1.51
	0.03

	
	
	迈瑞试剂
	76
	1.69 
	1.47 
	1.58
	0.033

	
	
	上海科华试剂
	11
	1.60 
	1.54 
	1.56
	0.017

	
	
	美康生物试剂
	36
	1.62 
	1.42 
	1.51
	0.05

	
	
	北京九强试剂
	13
	1.65 
	1.53 
	1.61
	0.035

	
	
	中元汇吉试剂
	28
	2.31 
	1.46 
	1.56
	0.018

	
	
	复星诊断试剂
	16
	1.64 
	1.44 
	1.53
	0.026

	磷
	20260102
	缺省组
	353
	281.00 
	2.28 
	2.75
	0.092

	
	
	贝克曼试剂
	26
	2.90 
	2.52 
	2.76
	0.052

	
	
	日本和光试剂
	13
	2.90 
	2.64 
	2.75
	0.052

	
	
	罗氏试剂
	28
	2.92 
	2.61 
	2.78
	0.047

	
	
	四川迈克试剂
	14
	2.76 
	2.62 
	2.69
	0.048

	
	
	迈瑞试剂
	76
	2.99 
	2.57 
	2.8
	0.057

	
	
	上海科华试剂
	11
	2.88 
	2.66 
	2.72
	0.037

	
	
	美康生物试剂
	36
	3.02 
	2.52 
	2.66
	0.085

	
	
	北京九强试剂
	13
	2.91 
	2.28 
	2.81
	0.082

	
	
	中元汇吉试剂
	28
	3.21 
	2.56 
	2.74
	0.036

	
	
	复星诊断试剂
	16
	2.90 
	2.52 
	2.69
	0.079

	磷
	20260103
	缺省组
	353
	2.21 
	0.94 
	1.05
	0.043

	
	
	贝克曼试剂
	26
	1.09 
	0.96 
	1.04
	0.031

	
	
	日本和光试剂
	13
	1.10 
	0.99 
	1.05
	0.019

	
	
	罗氏试剂
	28
	1.10 
	0.94 
	1.04
	0.03

	
	
	四川迈克试剂
	14
	1.06 
	0.97 
	1.02
	0.031

	
	
	迈瑞试剂
	76
	1.15 
	0.97 
	1.07
	0.032

	
	
	上海科华试剂
	11
	1.09 
	1.00 
	1.06
	0

	
	
	美康生物试剂
	36
	1.10 
	0.95 
	1
	0.03

	
	
	北京九强试剂
	13
	1.14 
	1.03 
	1.07
	0.032

	
	
	中元汇吉试剂
	28
	2.21 
	0.98 
	1.06
	0.023

	
	
	复星诊断试剂
	16
	1.12 
	1.02 
	1.05
	0.018

	磷
	20260104
	缺省组
	353
	2.20 
	0.54 
	0.64
	0.03

	
	
	贝克曼试剂
	26
	0.66 
	0.60 
	0.64
	0.017

	
	
	日本和光试剂
	13
	0.67 
	0.58 
	0.63
	0.018

	
	
	罗氏试剂
	28
	0.68 
	0.54 
	0.62
	0.018

	
	
	四川迈克试剂
	14
	0.64 
	0.56 
	0.61
	0.018

	
	
	迈瑞试剂
	76
	0.72 
	0.58 
	0.65
	0.017

	
	
	上海科华试剂
	11
	0.68 
	0.58 
	0.66
	0.014

	
	
	美康生物试剂
	36
	0.66 
	0.57 
	0.61
	0.021

	
	
	北京九强试剂
	13
	0.69 
	0.59 
	0.64
	0.033

	
	
	中元汇吉试剂
	28
	2.20 
	0.61 
	0.66
	0.009

	
	
	复星诊断试剂
	16
	1.83 
	0.61 
	0.66
	0.024

	磷
	20260105
	缺省组
	353
	3.43 
	1.98 
	2.24
	0.07

	
	
	贝克曼试剂
	26
	2.33 
	2.06 
	2.26
	0.042

	
	
	日本和光试剂
	13
	2.31 
	2.15 
	2.24
	0.02

	
	
	罗氏试剂
	28
	2.39 
	2.10 
	2.26
	0.036

	
	
	四川迈克试剂
	14
	2.27 
	2.15 
	2.2
	0.039

	
	
	迈瑞试剂
	76
	2.42 
	2.07 
	2.27
	0.045

	
	
	上海科华试剂
	11
	2.24 
	2.16 
	2.21
	0.016

	
	
	美康生物试剂
	36
	2.28 
	1.98 
	2.15
	0.092

	
	
	北京九强试剂
	13
	2.34 
	2.17 
	2.24
	0.055

	
	
	中元汇吉试剂
	28
	3.23 
	2.11 
	2.23
	0.035

	
	
	复星诊断试剂
	16
	2.74 
	2.07 
	2.2
	0.072

	血糖
	20260101
	缺省组
	1732
	83.00 
	2.06 
	8.29
	0.312

	
	
	贝克曼试剂
	22
	8.83 
	7.91 
	8.19
	0.147

	
	
	中生北控试剂
	17
	9.08 
	8.15 
	8.45
	0.217

	
	
	罗氏试剂
	29
	8.54 
	7.83 
	8.16
	0.129

	
	
	四川迈克试剂
	36
	8.73 
	7.89 
	8.27
	0.129

	
	
	迈瑞试剂
	668
	11.31 
	2.06 
	8.18
	0.214

	
	
	利德曼试剂
	20
	8.60 
	7.60 
	8.18
	0.149

	
	
	上海科华试剂
	71
	9.13 
	8.02 
	8.51
	0.209

	
	
	复星诊断试剂
	42
	8.69 
	7.71 
	8.23
	0.152

	
	
	美康生物试剂
	122
	10.24 
	7.38 
	7.98
	0.161

	
	
	北京九强试剂
	18
	8.52 
	7.88 
	8.34
	0.12

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	9.18 
	7.65 
	8.35
	0.083

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	8.99 
	7.30 
	8.42
	0.278

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	9.13 
	7.29 
	8.48
	0.247

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	33.80 
	5.41 
	9.05
	0.238

	
	
	宁波天康试剂
	19
	9.22 
	7.99 
	8.47
	0.178

	
	
	广州科方试剂
	52
	9.67 
	7.62 
	8.77
	0.29

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	8.22 
	7.46 
	7.93
	0.046

	
	
	安徽大千试剂
	16
	8.42 
	8.09 
	8.21
	0.061

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	9.93 
	7.46 
	8.41
	0.603

	
	
	武汉生之源试剂
	10
	9.02 
	7.88 
	8.5
	0.216

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	9.22 
	7.64 
	8.61
	0.113

	
	
	北京安图试剂
	12
	8.50 
	7.27 
	8.25
	0.085

	血糖
	20260102
	缺省组
	1731
	1577.00 
	9.73 
	15.6
	0.506

	
	
	贝克曼试剂
	22
	16.71 
	15.01 
	15.5
	0.249

	
	
	中生北控试剂
	17
	16.82 
	15.65 
	16.09
	0.361

	
	
	罗氏试剂
	29
	16.03 
	14.68 
	15.59
	0.218

	
	
	四川迈克试剂
	36
	16.30 
	14.72 
	15.58
	0.275

	
	
	迈瑞试剂
	668
	18.23 
	9.73 
	15.49
	0.378

	
	
	利德曼试剂
	20
	16.05 
	14.80 
	15.32
	0.388

	
	
	上海科华试剂
	71
	16.52 
	14.99 
	15.71
	0.294

	
	
	复星诊断试剂
	42
	16.28 
	14.66 
	15.57
	0.389

	
	
	美康生物试剂
	122
	19.45 
	13.17 
	15.06
	0.335

	
	
	北京九强试剂
	18
	15.77 
	14.60 
	15.42
	0.193

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	17.30 
	14.34 
	15.76
	0.19

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	16.20 
	14.07 
	15.57
	0.523

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	18.10 
	14.65 
	15.94
	0.484

	
	
	长春迪瑞试剂
	111
	43.57 
	9.85 
	16.32
	0.376

	
	
	宁波天康试剂
	19
	16.81 
	14.80 
	15.6
	0.489

	
	
	广州科方试剂
	52
	17.97 
	14.17 
	16.32
	0.507

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	15.56 
	13.93 
	14.77
	0.081

	
	
	安徽大千试剂
	16
	16.22 
	15.00 
	15.28
	0.121

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	18.76 
	14.55 
	15.73
	0.822

	
	
	武汉生之源试剂
	10
	16.75 
	14.97 
	16.12
	0.458

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	1577.00 
	14.44 
	16.02
	0.425

	
	
	北京安图试剂
	12
	16.11 
	14.63 
	15.52
	0.464

	血糖
	20260103
	缺省组
	1731
	28.26 
	3.64 
	5.84
	0.227

	
	
	贝克曼试剂
	22
	6.39 
	5.58 
	5.75
	0.055

	
	
	中生北控试剂
	17
	6.39 
	5.67 
	5.97
	0.177

	
	
	罗氏试剂
	29
	5.91 
	5.47 
	5.67
	0.121

	
	
	四川迈克试剂
	36
	6.13 
	5.50 
	5.81
	0.12

	
	
	迈瑞试剂
	668
	8.87 
	3.64 
	5.76
	0.155

	
	
	利德曼试剂
	20
	6.06 
	5.56 
	5.79
	0.14

	
	
	上海科华试剂
	71
	6.65 
	5.65 
	6.05
	0.112

	
	
	复星诊断试剂
	42
	7.90 
	5.29 
	5.79
	0.16

	
	
	美康生物试剂
	122
	7.21 
	5.21 
	5.62
	0.126

	
	
	北京九强试剂
	18
	6.14 
	5.65 
	5.95
	0.099

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	6.41 
	5.42 
	5.85
	0.067

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	6.80 
	5.30 
	5.85
	0.259

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	15.00 
	5.46 
	5.96
	0.162

	
	
	长春迪瑞试剂
	111
	28.26 
	3.91 
	6.62
	0.168

	
	
	宁波天康试剂
	19
	6.59 
	5.80 
	6.03
	0.068

	
	
	广州科方试剂
	52
	7.02 
	5.39 
	6.23
	0.119

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	5.82 
	5.23 
	5.58
	0.047

	
	
	安徽大千试剂
	16
	5.89 
	5.59 
	5.78
	0.076

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	6.97 
	5.09 
	5.93
	0.549

	
	
	武汉生之源试剂
	10
	6.21 
	5.65 
	6
	0.088

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	6.55 
	5.48 
	6.03
	0.245

	
	
	北京安图试剂
	12
	5.86 
	4.87 
	5.74
	0.114

	血糖
	20260104
	缺省组
	1731
	23.56 
	2.27 
	3.74
	0.165

	
	
	贝克曼试剂
	22
	4.00 
	3.52 
	3.63
	0.041

	
	
	中生北控试剂
	17
	4.05 
	3.60 
	3.79
	0.103

	
	
	罗氏试剂
	29
	3.78 
	3.49 
	3.67
	0.07

	
	
	四川迈克试剂
	36
	3.97 
	3.51 
	3.69
	0.075

	
	
	迈瑞试剂
	668
	6.97 
	2.27 
	3.69
	0.107

	
	
	利德曼试剂
	20
	4.06 
	3.56 
	3.72
	0.106

	
	
	上海科华试剂
	71
	4.61 
	3.58 
	3.98
	0.082

	
	
	复星诊断试剂
	42
	3.91 
	3.22 
	3.69
	0.063

	
	
	美康生物试剂
	122
	4.53 
	3.27 
	3.59
	0.089

	
	
	北京九强试剂
	18
	3.92 
	3.60 
	3.8
	0.05

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	4.08 
	3.17 
	3.72
	0.049

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	4.56 
	3.37 
	3.77
	0.138

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	4.44 
	3.30 
	3.89
	0.124

	
	
	长春迪瑞试剂
	111
	23.56 
	2.59 
	4.53
	0.128

	
	
	宁波天康试剂
	19
	4.66 
	3.61 
	3.88
	0.13

	
	
	广州科方试剂
	52
	4.45 
	3.44 
	4.02
	0.186

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	3.73 
	3.43 
	3.54
	0.036

	
	
	安徽大千试剂
	16
	3.89 
	3.52 
	3.7
	0.054

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	4.56 
	3.25 
	3.9
	0.441

	
	
	武汉生之源试剂
	10
	3.95 
	3.52 
	3.78
	0.042

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	4.28 
	3.41 
	4.01
	0.148

	
	
	北京安图试剂
	12
	3.84 
	2.73 
	3.67
	0.08

	血糖
	20260105
	缺省组
	1731
	27.06 
	7.51 
	11.94
	0.389

	
	
	贝克曼试剂
	22
	12.51 
	11.53 
	11.8
	0.146

	
	
	中生北控试剂
	17
	12.96 
	11.04 
	12.14
	0.257

	
	
	罗氏试剂
	29
	12.28 
	11.30 
	11.84
	0.215

	
	
	四川迈克试剂
	36
	12.62 
	11.41 
	11.87
	0.2

	
	
	迈瑞试剂
	668
	22.34 
	7.51 
	11.84
	0.289

	
	
	利德曼试剂
	20
	12.35 
	11.40 
	11.75
	0.283

	
	
	上海科华试剂
	71
	12.85 
	11.39 
	12.08
	0.165

	
	
	复星诊断试剂
	42
	12.50 
	11.49 
	11.9
	0.219

	
	
	美康生物试剂
	122
	13.89 
	10.70 
	11.54
	0.312

	
	
	北京九强试剂
	18
	12.09 
	11.18 
	11.85
	0.095

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	16.67 
	10.76 
	12.04
	0.114

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	15.21 
	10.50 
	11.99
	0.524

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	13.43 
	11.40 
	12.24
	0.283

	
	
	长春迪瑞试剂
	111
	27.06 
	7.66 
	12.63
	0.248

	
	
	宁波天康试剂
	19
	13.01 
	11.40 
	11.94
	0.18

	
	
	广州科方试剂
	52
	13.77 
	10.91 
	12.55
	0.427

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	12.04 
	10.60 
	11.23
	0.121

	
	
	安徽大千试剂
	16
	12.29 
	11.30 
	11.79
	0.184

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	14.21 
	11.08 
	12.14
	0.733

	
	
	武汉生之源试剂
	10
	12.93 
	11.21 
	12.29
	0.221

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	13.39 
	11.17 
	12.21
	0.42

	
	
	北京安图试剂
	12
	12.07 
	11.00 
	11.75
	0.177

	尿素
	20260101
	缺省组
	1720
	42.92 
	1.84 
	10.89
	0.441

	
	
	贝克曼试剂
	25
	11.39 
	9.51 
	10.94
	0.31

	
	
	中生北控试剂
	15
	13.49 
	10.45 
	11.09
	0.367

	
	
	罗氏试剂
	29
	11.40 
	10.11 
	10.84
	0.184

	
	
	四川迈克试剂
	33
	11.13 
	10.20 
	10.76
	0.258

	
	
	迈瑞试剂
	658
	14.29 
	6.59 
	11.15
	0.362

	
	
	利德曼试剂
	17
	11.52 
	10.35 
	10.66
	0.217

	
	
	上海科华试剂
	69
	11.52 
	1.84 
	10.65
	0.189

	
	
	复星诊断试剂
	41
	11.88 
	7.43 
	10.77
	0.306

	
	
	美康生物试剂
	119
	12.97 
	9.20 
	10.57
	0.319

	
	
	北京九强试剂
	21
	11.07 
	9.96 
	10.66
	0.242

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	12.10 
	9.59 
	10.87
	0.175

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	11.60 
	7.64 
	10.73
	0.569

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	12.14 
	9.22 
	10.48
	0.323

	
	
	长春迪瑞试剂
	113
	42.92 
	1.87 
	10.8
	0.274

	
	
	宁波天康试剂
	19
	11.71 
	9.51 
	10.65
	0.163

	
	
	广州科方试剂
	51
	11.28 
	9.24 
	10.65
	0.283

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	12.76 
	10.50 
	11.26
	0.031

	
	
	安徽大千试剂
	17
	11.23 
	9.49 
	10.27
	0.298

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	12.09 
	8.24 
	10.27
	1.09

	
	
	宁波瑞源试剂
	12
	15.42 
	9.10 
	10.73
	0.301

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	11.46 
	8.81 
	10.48
	0.453

	
	
	北京安图试剂
	11
	12.01 
	10.20 
	10.92
	0.435

	尿素
	20260102
	缺省组
	1719
	188.53 
	10.90 
	19.05
	0.843

	
	
	贝克曼试剂
	25
	20.39 
	16.30 
	19.42
	0.481

	
	
	中生北控试剂
	15
	24.05 
	18.00 
	19.21
	0.624

	
	
	罗氏试剂
	29
	20.20 
	18.40 
	19.32
	0.321

	
	
	四川迈克试剂
	33
	19.56 
	17.50 
	18.71
	0.491

	
	
	迈瑞试剂
	658
	25.04 
	11.61 
	19.51
	0.657

	
	
	利德曼试剂
	17
	19.21 
	16.85 
	18.35
	0.753

	
	
	上海科华试剂
	69
	19.92 
	15.88 
	18.63
	0.472

	
	
	复星诊断试剂
	41
	20.68 
	13.24 
	18.86
	0.554

	
	
	美康生物试剂
	119
	23.18 
	16.40 
	18.63
	0.511

	
	
	北京九强试剂
	21
	19.53 
	17.80 
	18.83
	0.518

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	21.10 
	16.32 
	19.41
	0.329

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	19.77 
	13.88 
	18.9
	0.744

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	21.42 
	10.90 
	17.6
	0.793

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	188.53 
	11.36 
	18.55
	0.601

	
	
	宁波天康试剂
	19
	20.55 
	16.94 
	18.73
	0.265

	
	
	广州科方试剂
	51
	19.12 
	15.90 
	18.16
	0.616

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	21.54 
	18.55 
	20.28
	0.212

	
	
	安徽大千试剂
	17
	19.62 
	16.30 
	17.89
	0.57

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	21.18 
	14.01 
	18.1
	1.517

	
	
	宁波瑞源试剂
	12
	26.62 
	17.32 
	18.8
	0.427

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	20.12 
	15.32 
	18.13
	0.828

	
	
	北京安图试剂
	11
	19.91 
	17.90 
	18.84
	0.518

	尿素
	20260103
	缺省组
	1719
	194.74 
	0.23 
	7.88
	0.295

	
	
	贝克曼试剂
	25
	8.27 
	6.60 
	7.85
	0.109

	
	
	中生北控试剂
	15
	9.54 
	7.52 
	7.89
	0.29

	
	
	罗氏试剂
	29
	8.30 
	7.39 
	7.77
	0.177

	
	
	四川迈克试剂
	33
	8.28 
	7.30 
	7.87
	0.2

	
	
	迈瑞试剂
	658
	18.18 
	4.59 
	8.04
	0.251

	
	
	利德曼试剂
	17
	194.74 
	6.95 
	7.75
	0.344

	
	
	上海科华试剂
	69
	8.36 
	6.88 
	7.81
	0.196

	
	
	复星诊断试剂
	41
	8.43 
	5.41 
	7.83
	0.224

	
	
	美康生物试剂
	119
	10.07 
	7.00 
	7.67
	0.177

	
	
	北京九强试剂
	21
	7.98 
	7.12 
	7.65
	0.111

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	8.58 
	6.87 
	7.82
	0.15

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	8.07 
	0.75 
	7.72
	0.297

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	20.39 
	4.89 
	7.8
	0.274

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	36.69 
	4.84 
	7.8
	0.176

	
	
	宁波天康试剂
	19
	8.54 
	6.70 
	7.7
	0.236

	
	
	广州科方试剂
	51
	8.32 
	6.73 
	7.81
	0.183

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	8.34 
	7.65 
	8.14
	0.05

	
	
	安徽大千试剂
	17
	8.15 
	7.00 
	7.37
	0.139

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	9.67 
	5.49 
	7.49
	0.575

	
	
	宁波瑞源试剂
	12
	11.34 
	6.65 
	7.8
	0.346

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	8.22 
	6.43 
	7.57
	0.28

	
	
	北京安图试剂
	11
	8.95 
	7.50 
	8.07
	0.169

	尿素
	20260104
	缺省组
	1719
	20.13 
	1.98 
	3.94
	0.154

	
	
	贝克曼试剂
	25
	4.00 
	3.35 
	3.9
	0.064

	
	
	中生北控试剂
	15
	4.55 
	3.79 
	3.91
	0.103

	
	
	罗氏试剂
	29
	4.10 
	3.59 
	3.81
	0.121

	
	
	四川迈克试剂
	33
	4.60 
	3.60 
	3.95
	0.082

	
	
	迈瑞试剂
	658
	6.27 
	2.39 
	4.01
	0.141

	
	
	利德曼试剂
	17
	4.06 
	3.22 
	3.83
	0.073

	
	
	上海科华试剂
	69
	4.85 
	3.51 
	3.95
	0.067

	
	
	复星诊断试剂
	41
	4.23 
	1.98 
	3.87
	0.123

	
	
	美康生物试剂
	119
	6.67 
	3.30 
	3.87
	0.081

	
	
	北京九强试剂
	21
	3.90 
	3.69 
	3.81
	0.071

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	4.79 
	3.23 
	3.85
	0.073

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	4.38 
	3.08 
	3.88
	0.149

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	5.95 
	2.68 
	4.29
	0.221

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	20.13 
	2.54 
	3.88
	0.108

	
	
	宁波天康试剂
	19
	4.55 
	3.53 
	3.83
	0.085

	
	
	广州科方试剂
	51
	4.26 
	3.50 
	3.97
	0.163

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	4.03 
	3.56 
	3.89
	0.035

	
	
	安徽大千试剂
	17
	4.11 
	3.30 
	3.67
	0.052

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	6.56 
	3.32 
	3.79
	0.177

	
	
	宁波瑞源试剂
	12
	5.69 
	3.53 
	3.87
	0.217

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	4.23 
	3.24 
	3.83
	0.102

	
	
	北京安图试剂
	11
	4.19 
	3.70 
	3.97
	0.176

	尿素
	20260105
	缺省组
	1719
	34.94 
	0.27 
	15.18
	0.65

	
	
	贝克曼试剂
	25
	16.10 
	12.83 
	15.33
	0.401

	
	
	中生北控试剂
	15
	19.02 
	13.80 
	15.34
	0.565

	
	
	罗氏试剂
	29
	15.90 
	14.57 
	15.12
	0.377

	
	
	四川迈克试剂
	33
	15.60 
	13.29 
	15.04
	0.393

	
	
	迈瑞试剂
	658
	19.29 
	9.14 
	15.53
	0.498

	
	
	利德曼试剂
	17
	19.94 
	13.50 
	14.58
	0.635

	
	
	上海科华试剂
	69
	15.97 
	11.47 
	14.73
	0.449

	
	
	复星诊断试剂
	41
	16.70 
	8.67 
	15.17
	0.337

	
	
	美康生物试剂
	119
	18.77 
	13.58 
	14.78
	0.469

	
	
	北京九强试剂
	21
	15.60 
	11.78 
	14.82
	0.425

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	16.10 
	11.76 
	15.26
	0.258

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	15.80 
	11.09 
	15.01
	0.617

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	16.66 
	13.14 
	14.31
	0.63

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	34.94 
	9.10 
	15.04
	0.369

	
	
	宁波天康试剂
	19
	16.51 
	12.88 
	14.93
	0.392

	
	
	广州科方试剂
	51
	15.50 
	13.08 
	14.55
	0.494

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	16.89 
	14.38 
	16.11
	0.217

	
	
	安徽大千试剂
	17
	15.92 
	13.34 
	14.38
	0.373

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	16.76 
	11.61 
	14.39
	1.323

	
	
	宁波瑞源试剂
	12
	20.52 
	13.67 
	14.9
	0.385

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	16.27 
	12.11 
	14.7
	0.625

	
	
	北京安图试剂
	11
	15.85 
	14.50 
	15.19
	0.391

	尿酸
	20260101
	缺省组
	1702
	1062 
	4 
	314
	13.309

	
	
	贝克曼试剂
	20
	340 
	314 
	322
	4.011

	
	
	中生北控试剂
	15
	350 
	307 
	329
	8.711

	
	
	罗氏试剂
	31
	326 
	299 
	309
	6.115

	
	
	四川迈克试剂
	28
	356 
	319 
	329
	7.431

	
	
	迈瑞试剂
	648
	379 
	11 
	312
	9.743

	
	
	利德曼试剂
	17
	320 
	4 
	305
	8.249

	
	
	上海科华试剂
	68
	332 
	295 
	317
	5.503

	
	
	复星诊断试剂
	40
	328 
	280 
	303
	7.66

	
	
	美康生物试剂
	121
	414 
	238 
	328
	6.558

	
	
	北京九强试剂
	24
	318 
	287 
	310
	6.24

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	370 
	31 
	320
	3.587

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	353 
	295 
	320
	21.841

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	326 
	282 
	305
	8.091

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	1062 
	205 
	322
	9.293

	
	
	宁波天康试剂
	19
	360 
	289 
	309
	5.264

	
	
	广州科方试剂
	50
	335 
	240 
	295
	7.687

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	331 
	207 
	307
	3.314

	
	
	安徽大千试剂
	17
	322 
	300 
	316
	4.024

	
	
	南京神州英诺华试剂
	17
	329 
	258 
	296
	21.703

	
	
	宁波瑞源试剂
	12
	459 
	301 
	317
	11.079

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	310 
	288 
	305
	2.249

	
	
	北京安图试剂
	12
	325 
	296 
	306
	8.207

	尿酸
	20260102
	缺省组
	1702
	1388 
	20 
	535
	21.274

	
	
	贝克曼试剂
	20
	572 
	541 
	550
	6.289

	
	
	中生北控试剂
	15
	617 
	525 
	559
	17.139

	
	
	罗氏试剂
	31
	556 
	506 
	527
	8.496

	
	
	四川迈克试剂
	28
	606 
	540 
	562
	14.554

	
	
	迈瑞试剂
	648
	638 
	20 
	536
	17.988

	
	
	利德曼试剂
	17
	545 
	495 
	522
	9.491

	
	
	上海科华试剂
	68
	559 
	482 
	529
	10.042

	
	
	复星诊断试剂
	40
	554 
	462 
	506
	14.81

	
	
	美康生物试剂
	121
	706 
	514 
	556
	9.66

	
	
	北京九强试剂
	24
	547 
	484 
	531
	11.199

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	599 
	500 
	549
	6.775

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	594 
	484 
	528
	19.691

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	571 
	469 
	520
	15.874

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	1388 
	346 
	547
	13.276

	
	
	宁波天康试剂
	19
	580 
	482 
	528
	11.386

	
	
	广州科方试剂
	50
	565 
	415 
	500
	11.55

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	577 
	518 
	532
	2.875

	
	
	安徽大千试剂
	17
	542 
	519 
	530
	7.463

	
	
	南京神州英诺华试剂
	17
	541 
	379 
	485
	45.399

	
	
	宁波瑞源试剂
	12
	774 
	508 
	546
	17.039

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	516 
	480 
	510
	3.66

	
	
	北京安图试剂
	12
	548 
	502 
	517
	12.156

	尿酸
	20260103
	缺省组
	1702
	2225 
	2 
	219
	9.356

	
	
	贝克曼试剂
	20
	236 
	214 
	222
	3.468

	
	
	中生北控试剂
	15
	242 
	217 
	229
	9.583

	
	
	罗氏试剂
	31
	220 
	209 
	214
	3.262

	
	
	四川迈克试剂
	28
	242 
	220 
	227
	4.956

	
	
	迈瑞试剂
	648
	256 
	2 
	216
	7.261

	
	
	利德曼试剂
	17
	225 
	8 
	211
	3.532

	
	
	上海科华试剂
	68
	239 
	202 
	222
	4.102

	
	
	复星诊断试剂
	40
	230 
	179 
	214
	7.33

	
	
	美康生物试剂
	121
	298 
	22 
	229
	6.111

	
	
	北京九强试剂
	24
	230 
	201 
	217
	4.912

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	2225 
	156 
	225
	3.53

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	257 
	202 
	228
	20.787

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	561 
	2 
	215
	7.346

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	872 
	138 
	225
	6.28

	
	
	宁波天康试剂
	19
	253 
	198 
	214
	8.058

	
	
	广州科方试剂
	50
	233 
	173 
	202
	4.921

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	228 
	206 
	212
	4.161

	
	
	安徽大千试剂
	17
	230 
	205 
	221
	3.161

	
	
	南京神州英诺华试剂
	17
	228 
	187 
	207
	9.913

	
	
	宁波瑞源试剂
	12
	322 
	207 
	222
	7.324

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	220 
	201 
	211
	3.309

	
	
	北京安图试剂
	12
	223 
	205 
	213
	6.461

	尿酸
	20260104
	缺省组
	1702
	515 
	4 
	123
	5.898

	
	
	贝克曼试剂
	20
	125 
	113 
	119
	3.409

	
	
	中生北控试剂
	15
	138 
	97 
	127
	6.215

	
	
	罗氏试剂
	31
	127 
	116 
	121
	2.644

	
	
	四川迈克试剂
	28
	134 
	118 
	123
	3.921

	
	
	迈瑞试剂
	648
	161 
	4 
	123
	4.416

	
	
	利德曼试剂
	17
	126 
	101 
	116
	3.441

	
	
	上海科华试剂
	68
	138 
	109 
	129
	3.233

	
	
	复星诊断试剂
	40
	132 
	103 
	123
	4.351

	
	
	美康生物试剂
	121
	172 
	114 
	129
	4.26

	
	
	北京九强试剂
	24
	129 
	112 
	121
	4.265

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	142 
	103 
	125
	3.008

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	159 
	108 
	126
	12.041

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	133 
	109 
	121
	4.194

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	515 
	79 
	127
	3.289

	
	
	宁波天康试剂
	19
	132 
	112 
	120
	3.294

	
	
	广州科方试剂
	50
	127 
	89 
	108
	4.513

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	122 
	108 
	113
	1.297

	
	
	安徽大千试剂
	17
	129 
	118 
	125
	2.913

	
	
	南京神州英诺华试剂
	17
	183 
	94 
	119
	7.278

	
	
	宁波瑞源试剂
	12
	184 
	110 
	125
	6.53

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	123 
	109 
	115
	4.114

	
	
	北京安图试剂
	12
	122 
	110 
	116
	2.707

	尿酸
	20260105
	缺省组
	1702
	861 
	15 
	435
	17.48

	
	
	贝克曼试剂
	20
	464 
	441 
	450
	3.947

	
	
	中生北控试剂
	15
	486 
	436 
	450
	8.58

	
	
	罗氏试剂
	31
	452 
	406 
	429
	6.359

	
	
	四川迈克试剂
	28
	503 
	441 
	452
	10.127

	
	
	迈瑞试剂
	648
	514 
	15 
	434
	14.214

	
	
	利德曼试剂
	17
	439 
	411 
	428
	3.684

	
	
	上海科华试剂
	68
	458 
	402 
	432
	7.266

	
	
	复星诊断试剂
	40
	456 
	370 
	419
	12.677

	
	
	美康生物试剂
	121
	557 
	417 
	451
	8.921

	
	
	北京九强试剂
	24
	450 
	410 
	429
	9.149

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	509 
	390 
	448
	8.026

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	480 
	405 
	432
	19.949

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	491 
	379 
	424
	9.899

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	861 
	283 
	450
	12.801

	
	
	宁波天康试剂
	19
	462 
	16 
	428
	11.15

	
	
	广州科方试剂
	50
	468 
	358 
	411
	11.217

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	461 
	420 
	432
	5.16

	
	
	安徽大千试剂
	17
	450 
	417 
	438
	4.03

	
	
	南京神州英诺华试剂
	17
	450 
	365 
	404
	23.033

	
	
	宁波瑞源试剂
	12
	603 
	415 
	442
	10.293

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	424 
	398 
	419
	4.769

	
	
	北京安图试剂
	12
	449 
	410 
	426
	12.888

	肌酐
	20260101
	缺省组
	1730
	748 
	121 
	241
	11.731

	
	
	贝克曼试剂
	21
	256 
	222 
	243
	4.785

	
	
	中生北控试剂
	16
	249 
	226 
	243
	4.84

	
	
	罗氏试剂
	24
	251 
	226 
	238
	6.749

	
	
	四川迈克试剂
	32
	262 
	234 
	246
	5.849

	
	
	迈瑞试剂
	662
	345 
	131 
	247
	8.773

	
	
	利德曼试剂
	19
	248 
	221 
	234
	3.579

	
	
	上海科华试剂
	72
	260 
	214 
	238
	3.181

	
	
	复星诊断试剂
	40
	249 
	190 
	226
	7.185

	
	
	美康生物试剂
	125
	304 
	194 
	232
	4.814

	
	
	北京九强试剂
	21
	248 
	225 
	236
	4.728

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	479 
	145 
	248
	4.99

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	253 
	187 
	234
	10.309

	
	
	桂林优利特试剂
	61
	259 
	214 
	231
	8.263

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	748 
	149 
	242
	6.331

	
	
	宁波天康试剂
	19
	253 
	207 
	235
	5.069

	
	
	广州科方试剂
	53
	245 
	204 
	230
	6.709

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	233 
	211 
	220
	1.744

	
	
	安徽大千试剂
	17
	252 
	221 
	227
	3.733

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	269 
	178 
	236
	25.323

	
	
	宁波瑞源试剂
	13
	334 
	228 
	237
	6.693

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	241 
	212 
	237
	3.683

	
	
	北京安图试剂
	12
	262 
	231 
	242
	5.542

	肌酐
	20260102
	缺省组
	1730
	1402 
	55 
	560
	25.798

	
	
	贝克曼试剂
	21
	581 
	487 
	557
	9.206

	
	
	中生北控试剂
	16
	588 
	489 
	572
	7.841

	
	
	罗氏试剂
	24
	568 
	516 
	544
	11.784

	
	
	四川迈克试剂
	32
	595 
	536 
	566
	14.134

	
	
	迈瑞试剂
	662
	715 
	55 
	573
	21.151

	
	
	利德曼试剂
	19
	583 
	513 
	540
	16.218

	
	
	上海科华试剂
	72
	601 
	248 
	550
	11.998

	
	
	复星诊断试剂
	40
	588 
	460 
	533
	19.164

	
	
	美康生物试剂
	125
	742 
	482 
	541
	10.535

	
	
	北京九强试剂
	21
	581 
	522 
	555
	11.387

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	652 
	529 
	574
	13.847

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	590 
	459 
	543
	21.476

	
	
	桂林优利特试剂
	61
	601 
	496 
	536
	18.397

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	1402 
	351 
	572
	14.612

	
	
	宁波天康试剂
	19
	622 
	490 
	552
	13.811

	
	
	广州科方试剂
	53
	581 
	488 
	542
	15.609

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	542 
	501 
	528
	3.49

	
	
	安徽大千试剂
	17
	583 
	517 
	540
	3.341

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	691 
	401 
	551
	47.505

	
	
	宁波瑞源试剂
	13
	776 
	533 
	551
	18.194

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	569 
	506 
	557
	5.545

	
	
	北京安图试剂
	12
	570 
	535 
	554
	13.145

	肌酐
	20260103
	缺省组
	1730
	578 
	8 
	156
	7.289

	
	
	贝克曼试剂
	21
	166 
	146 
	159
	3.116

	
	
	中生北控试剂
	16
	172 
	138 
	158
	3.659

	
	
	罗氏试剂
	24
	165 
	147 
	158
	4.223

	
	
	四川迈克试剂
	32
	181 
	152 
	161
	4.783

	
	
	迈瑞试剂
	662
	202 
	8 
	160
	5.71

	
	
	利德曼试剂
	19
	160 
	146 
	153
	3.074

	
	
	上海科华试剂
	72
	172 
	137 
	156
	4.511

	
	
	复星诊断试剂
	40
	160 
	117 
	146
	5.327

	
	
	美康生物试剂
	125
	230 
	133 
	150
	3.316

	
	
	北京九强试剂
	21
	160 
	144 
	154
	3.781

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	225 
	140 
	160
	3.178

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	175 
	118 
	152
	6.871

	
	
	桂林优利特试剂
	61
	578 
	138 
	151
	5.017

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	550 
	94 
	156
	4.376

	
	
	宁波天康试剂
	19
	165 
	133 
	152
	4.796

	
	
	广州科方试剂
	53
	160 
	127 
	146
	5.743

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	148 
	128 
	139
	1.559

	
	
	安徽大千试剂
	17
	166 
	141 
	146
	3.318

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	163 
	119 
	148
	11.626

	
	
	宁波瑞源试剂
	13
	216 
	147 
	154
	5.899

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	159 
	133 
	153
	1.709

	
	
	北京安图试剂
	12
	162 
	153 
	160
	1.63

	肌酐
	20260104
	缺省组
	1730
	280 
	20 
	77
	4.252

	
	
	贝克曼试剂
	21
	85 
	75 
	80
	1.758

	
	
	中生北控试剂
	16
	81 
	64 
	77
	2.418

	
	
	罗氏试剂
	24
	85 
	67 
	79
	3.163

	
	
	四川迈克试剂
	32
	95 
	73 
	81
	2.45

	
	
	迈瑞试剂
	662
	124 
	47 
	79
	2.939

	
	
	利德曼试剂
	19
	81 
	71 
	76
	2.461

	
	
	上海科华试剂
	72
	90 
	65 
	81
	2.761

	
	
	复星诊断试剂
	40
	81 
	55 
	72
	3.333

	
	
	美康生物试剂
	125
	118 
	65 
	75
	1.732

	
	
	北京九强试剂
	21
	80 
	70 
	77
	2.582

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	119 
	20 
	80
	1.711

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	89 
	58 
	76
	4.997

	
	
	桂林优利特试剂
	61
	86 
	63 
	77
	3.27

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	280 
	46 
	76
	1.751

	
	
	宁波天康试剂
	19
	84 
	67 
	76
	1.88

	
	
	广州科方试剂
	53
	79 
	54 
	66
	3.745

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	68 
	60 
	65
	0

	
	
	安徽大千试剂
	17
	84 
	68 
	70
	1.805

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	81 
	48 
	67
	11.787

	
	
	宁波瑞源试剂
	13
	104 
	71 
	77
	3.362

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	76 
	60 
	73
	0.962

	
	
	北京安图试剂
	12
	83 
	77 
	81
	2.393

	肌酐
	20260105
	缺省组
	1730
	839 
	41 
	422
	18.683

	
	
	贝克曼试剂
	21
	430 
	363 
	423
	5.771

	
	
	中生北控试剂
	16
	451 
	386 
	430
	11.637

	
	
	罗氏试剂
	24
	438 
	390 
	412
	12.228

	
	
	四川迈克试剂
	32
	452 
	408 
	428
	9.185

	
	
	迈瑞试剂
	662
	530 
	41 
	431
	14.067

	
	
	利德曼试剂
	19
	493 
	390 
	411
	8.27

	
	
	上海科华试剂
	72
	465 
	381 
	415
	6.517

	
	
	复星诊断试剂
	40
	446 
	362 
	400
	11.814

	
	
	美康生物试剂
	125
	532 
	364 
	407
	7.746

	
	
	北京九强试剂
	21
	432 
	392 
	417
	8.76

	
	
	中元汇吉试剂
	92
	504 
	389 
	437
	10.481

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	432 
	336 
	413
	16.387

	
	
	桂林优利特试剂
	61
	450 
	373 
	408
	14.347

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	839 
	264 
	430
	9.727

	
	
	宁波天康试剂
	19
	466 
	362 
	414
	11.687

	
	
	广州科方试剂
	53
	438 
	365 
	407
	10.95

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	407 
	375 
	396
	5.116

	
	
	安徽大千试剂
	17
	436 
	390 
	411
	4.862

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	504 
	299 
	413
	30.216

	
	
	宁波瑞源试剂
	13
	559 
	400 
	413
	12.177

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	432 
	378 
	419
	2.923

	
	
	北京安图试剂
	12
	431 
	406 
	419
	9.39

	总蛋白
	20260101
	缺省组
	1709
	168.4 
	30.0 
	51.8
	1.169

	
	
	贝克曼试剂
	26
	54.5 
	50.6 
	52.3
	0.437

	
	
	中生北控试剂
	14
	56.8 
	51.3 
	53.4
	1.541

	
	
	罗氏试剂
	31
	54.1 
	49.8 
	51.2
	0.85

	
	
	四川迈克试剂
	32
	52.5 
	49.9 
	51.4
	0.752

	
	
	迈瑞试剂
	654
	73.6 
	32.5 
	51.7
	0.917

	
	
	利德曼试剂
	15
	53.4 
	51.0 
	51.8
	0.584

	
	
	上海科华试剂
	67
	53.2 
	49.2 
	51.3
	0.512

	
	
	复星诊断试剂
	36
	60.9 
	49.9 
	51.9
	0.865

	
	
	美康生物试剂
	121
	63.5 
	49.4 
	52.9
	0.809

	
	
	北京九强试剂
	19
	54.3 
	50.1 
	51.5
	0.496

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	56.9 
	47.3 
	52.9
	0.557

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	53.8 
	43.8 
	51.3
	1.757

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	57.8 
	47.2 
	51.8
	1.269

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	168.4 
	31.8 
	50.8
	0.762

	
	
	宁波天康试剂
	19
	52.3 
	48.1 
	51.1
	0.805

	
	
	广州科方试剂
	51
	57.3 
	46.7 
	52.4
	1.151

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	55.7 
	49.4 
	51.6
	0.31

	
	
	安徽大千试剂
	15
	52.8 
	50.6 
	51
	0.352

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	58.7 
	50.0 
	54.2
	3.571

	
	
	宁波瑞源试剂
	9
	77.3 
	49.6 
	52.2
	1.851

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	53.6 
	47.2 
	51.9
	1.018

	
	
	北京安图试剂
	13
	54.5 
	49.7 
	51.4
	1.213

	总蛋白
	20260102
	缺省组
	1709
	171.8 
	43.0 
	73.2
	1.711

	
	
	贝克曼试剂
	26
	77.5 
	72.0 
	73.5
	0.646

	
	
	中生北控试剂
	14
	76.0 
	69.3 
	73.9
	1.867

	
	
	罗氏试剂
	31
	75.4 
	68.9 
	71.6
	1.148

	
	
	四川迈克试剂
	32
	75.0 
	71.0 
	72.8
	0.958

	
	
	迈瑞试剂
	654
	111.8 
	45.2 
	73.2
	1.491

	
	
	利德曼试剂
	15
	76.8 
	72.0 
	73
	0.786

	
	
	上海科华试剂
	67
	76.1 
	69.1 
	72.7
	1.247

	
	
	复星诊断试剂
	36
	77.2 
	70.0 
	72.6
	1.266

	
	
	美康生物试剂
	121
	91.6 
	69.3 
	74.3
	1.336

	
	
	北京九强试剂
	19
	73.9 
	70.1 
	72.5
	0.741

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	80.3 
	65.4 
	74.5
	0.828

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	75.8 
	64.3 
	73
	2.071

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	79.0 
	67.5 
	72.5
	1.772

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	171.8 
	45.0 
	71
	1.235

	
	
	宁波天康试剂
	19
	75.4 
	70.2 
	72.1
	0.9

	
	
	广州科方试剂
	51
	81.4 
	65.7 
	74.3
	1.65

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	77.5 
	70.7 
	73.7
	0.344

	
	
	安徽大千试剂
	15
	74.0 
	68.1 
	71.1
	0.483

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	82.7 
	70.5 
	74.7
	2.931

	
	
	宁波瑞源试剂
	9
	107.8 
	72.4 
	73.6
	1.353

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	76.0 
	63.5 
	72.9
	1.539

	
	
	北京安图试剂
	13
	78.4 
	70.9 
	73.5
	2.142

	总蛋白
	20260103
	缺省组
	1709
	159.8 
	12.4 
	41.9
	1.02

	
	
	贝克曼试剂
	26
	44.3 
	40.6 
	42
	0.675

	
	
	中生北控试剂
	14
	44.8 
	41.0 
	42.7
	1.021

	
	
	罗氏试剂
	31
	43.2 
	39.2 
	41.6
	1.002

	
	
	四川迈克试剂
	32
	42.6 
	40.0 
	41.4
	0.772

	
	
	迈瑞试剂
	654
	79.5 
	26.0 
	41.7
	0.777

	
	
	利德曼试剂
	15
	43.8 
	41.8 
	42.3
	0.457

	
	
	上海科华试剂
	67
	45.0 
	39.0 
	41.5
	0.707

	
	
	复星诊断试剂
	36
	51.9 
	12.4 
	42.2
	0.645

	
	
	美康生物试剂
	121
	52.4 
	38.0 
	43.2
	0.925

	
	
	北京九强试剂
	19
	42.8 
	40.3 
	41.7
	0.525

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	44.5 
	38.5 
	42.6
	0.476

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	43.8 
	36.8 
	41.3
	1.867

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	78.1 
	39.3 
	42.3
	0.918

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	159.8 
	25.9 
	41.4
	0.59

	
	
	宁波天康试剂
	19
	42.5 
	39.4 
	41.4
	0.49

	
	
	广州科方试剂
	51
	46.5 
	36.1 
	42.2
	0.936

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	45.1 
	40.2 
	41.8
	0.265

	
	
	安徽大千试剂
	15
	42.9 
	40.0 
	41
	0.632

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	51.3 
	36.4 
	43.5
	3.234

	
	
	宁波瑞源试剂
	9
	62.7 
	39.4 
	42.2
	1.348

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	44.8 
	37.8 
	42.1
	1.15

	
	
	北京安图试剂
	13
	44.8 
	40.0 
	41.7
	0.821

	总蛋白
	20260104
	缺省组
	1709
	129.6 
	18.2 
	29.8
	0.869

	
	
	贝克曼试剂
	26
	31.6 
	28.9 
	30.2
	0.352

	
	
	中生北控试剂
	14
	32.0 
	29.1 
	30.2
	0.859

	
	
	罗氏试剂
	31
	32.3 
	29.1 
	30.1
	0.601

	
	
	四川迈克试剂
	32
	31.6 
	28.3 
	29.7
	0.456

	
	
	迈瑞试剂
	654
	73.3 
	19.8 
	29.7
	0.597

	
	
	利德曼试剂
	15
	31.0 
	29.7 
	30.3
	0.397

	
	
	上海科华试剂
	67
	32.3 
	28.0 
	29.3
	0.512

	
	
	复星诊断试剂
	36
	40.4 
	29.0 
	30.2
	0.544

	
	
	美康生物试剂
	121
	37.2 
	27.5 
	31
	0.666

	
	
	北京九强试剂
	19
	30.6 
	29.0 
	29.7
	0.455

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	32.7 
	22.8 
	30.5
	0.446

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	30.7 
	26.3 
	29.5
	0.876

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	32.6 
	27.7 
	30.4
	0.782

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	129.6 
	18.2 
	28.9
	0.407

	
	
	宁波天康试剂
	19
	31.0 
	28.0 
	29.6
	0.78

	
	
	广州科方试剂
	51
	33.1 
	26.5 
	29.8
	0.522

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	32.8 
	28.2 
	29.3
	0.166

	
	
	安徽大千试剂
	15
	30.0 
	27.6 
	29
	0

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	33.3 
	28.5 
	30.3
	1.602

	
	
	宁波瑞源试剂
	9
	44.8 
	28.4 
	29.9
	1.141

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	32.0 
	27.5 
	30.2
	0.549

	
	
	北京安图试剂
	13
	32.4 
	29.0 
	29.9
	0.258

	总蛋白
	20260105
	缺省组
	1709
	242.9 
	4.3 
	64.3
	1.39

	
	
	贝克曼试剂
	26
	68.0 
	62.5 
	64.7
	0.681

	
	
	中生北控试剂
	14
	68.1 
	63.5 
	65.5
	1.498

	
	
	罗氏试剂
	31
	67.9 
	60.4 
	63.5
	1.333

	
	
	四川迈克试剂
	32
	65.9 
	62.5 
	64.4
	0.609

	
	
	迈瑞试剂
	654
	242.9 
	40.4 
	64.2
	1.105

	
	
	利德曼试剂
	15
	75.4 
	63.5 
	64.4
	0.711

	
	
	上海科华试剂
	67
	71.0 
	43.6 
	63.8
	0.984

	
	
	复星诊断试剂
	36
	72.8 
	6.3 
	64.2
	1.117

	
	
	美康生物试剂
	121
	82.6 
	20.1 
	65.5
	1.178

	
	
	北京九强试剂
	19
	65.2 
	62.2 
	63.8
	0.505

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	70.3 
	53.3 
	65.2
	0.506

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	68.9 
	35.2 
	64.6
	2.436

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	79.9 
	4.3 
	63.9
	1.237

	
	
	长春迪瑞试剂
	112
	125.8 
	39.8 
	62.5
	1.048

	
	
	宁波天康试剂
	19
	64.8 
	41.2 
	63.3
	1.036

	
	
	广州科方试剂
	51
	71.5 
	58.4 
	64.8
	1.392

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	68.4 
	61.9 
	64.9
	0.755

	
	
	安徽大千试剂
	15
	67.9 
	62.7 
	65.9
	1.042

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	71.2 
	62.3 
	66.7
	3.289

	
	
	宁波瑞源试剂
	9
	91.0 
	61.5 
	64.6
	1.171

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	68.0 
	58.3 
	64.6
	0.717

	
	
	北京安图试剂
	13
	68.2 
	62.3 
	64.8
	1.469

	白蛋白
	20260101
	缺省组
	1708
	94.2 
	18.7 
	33.2
	0.791

	
	
	贝克曼试剂
	26
	33.8 
	31.2 
	32.7
	0.501

	
	
	中生北控试剂
	14
	35.4 
	32.0 
	33
	0.675

	
	
	罗氏试剂
	30
	35.5 
	32.6 
	33.9
	0.863

	
	
	四川迈克试剂
	33
	35.0 
	32.1 
	33.3
	0.535

	
	
	迈瑞试剂
	655
	48.4 
	18.7 
	32.9
	0.759

	
	
	利德曼试剂
	16
	35.2 
	32.2 
	33.4
	0.569

	
	
	上海科华试剂
	67
	35.1 
	31.1 
	33.5
	0.602

	
	
	复星诊断试剂
	38
	35.1 
	30.8 
	33.4
	0.802

	
	
	美康生物试剂
	121
	53.6 
	28.8 
	32.9
	0.707

	
	
	北京九强试剂
	19
	34.1 
	32.1 
	33.2
	0.34

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	35.8 
	31.3 
	33
	0.179

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	35.0 
	29.3 
	33.5
	0.516

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	41.3 
	29.5 
	33.4
	0.978

	
	
	长春迪瑞试剂
	110
	94.2 
	20.1 
	33.4
	0.646

	
	
	宁波天康试剂
	19
	38.7 
	31.6 
	33.2
	0.512

	
	
	广州科方试剂
	52
	39.0 
	26.0 
	34.1
	0.892

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	34.3 
	30.8 
	33
	0.332

	
	
	安徽大千试剂
	15
	35.0 
	33.0 
	33.8
	0.153

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	37.2 
	30.2 
	33.4
	1.785

	
	
	宁波瑞源试剂
	10
	47.0 
	31.5 
	33.3
	1.328

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	34.0 
	30.9 
	33.2
	0.884

	
	
	北京安图试剂
	13
	34.8 
	31.8 
	33
	0.881

	白蛋白
	20260102
	缺省组
	1708
	458.0 
	3.9 
	45.6
	0.976

	
	
	贝克曼试剂
	26
	48.4 
	43.0 
	45.5
	0.907

	
	
	中生北控试剂
	14
	48.0 
	43.0 
	45.5
	0.944

	
	
	罗氏试剂
	30
	48.7 
	44.4 
	46.1
	0.596

	
	
	四川迈克试剂
	33
	50.3 
	45.0 
	46.7
	0.878

	
	
	迈瑞试剂
	655
	80.6 
	29.0 
	45.6
	0.939

	
	
	利德曼试剂
	16
	48.2 
	46.0 
	46.8
	0.629

	
	
	上海科华试剂
	67
	74.2 
	42.9 
	46.6
	0.958

	
	
	复星诊断试剂
	38
	47.8 
	41.8 
	45.5
	0.88

	
	
	美康生物试剂
	121
	55.3 
	29.6 
	45.4
	0.885

	
	
	北京九强试剂
	19
	46.0 
	44.0 
	45.2
	0.601

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	48.1 
	41.9 
	45.2
	0.502

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	46.5 
	39.5 
	44.4
	1.164

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	72.8 
	39.6 
	45
	1.522

	
	
	长春迪瑞试剂
	110
	221.0 
	28.1 
	45.4
	0.657

	
	
	宁波天康试剂
	19
	52.4 
	42.9 
	45
	1.359

	
	
	广州科方试剂
	52
	458.0 
	42.0 
	46.6
	1.393

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	47.0 
	42.6 
	45.6
	0.64

	
	
	安徽大千试剂
	15
	46.6 
	42.8 
	45.6
	0.465

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	47.0 
	39.2 
	45.5
	1.367

	
	
	宁波瑞源试剂
	10
	60.8 
	44.0 
	46.2
	1.605

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	46.5 
	42.4 
	45.5
	0.799

	
	
	北京安图试剂
	13
	49.4 
	43.3 
	46.3
	1.373

	白蛋白
	20260103
	缺省组
	1708
	274.1 
	15.7 
	26.9
	0.761

	
	
	贝克曼试剂
	26
	28.0 
	25.0 
	26.4
	0.421

	
	
	中生北控试剂
	14
	28.2 
	26.0 
	26.9
	0.641

	
	
	罗氏试剂
	30
	29.1 
	26.0 
	27.6
	0.76

	
	
	四川迈克试剂
	33
	28.3 
	25.8 
	27
	0.488

	
	
	迈瑞试剂
	655
	41.9 
	15.7 
	26.6
	0.591

	
	
	利德曼试剂
	16
	27.9 
	25.6 
	26.8
	0.466

	
	
	上海科华试剂
	67
	28.7 
	24.4 
	27.2
	0.506

	
	
	复星诊断试剂
	38
	30.1 
	25.3 
	27.4
	0.827

	
	
	美康生物试剂
	121
	32.1 
	23.4 
	26.9
	0.473

	
	
	北京九强试剂
	19
	27.8 
	26.3 
	27.1
	0.348

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	28.3 
	23.9 
	26.6
	0.31

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	29.2 
	24.8 
	27.7
	0.874

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	50.5 
	25.0 
	27.6
	1.082

	
	
	长春迪瑞试剂
	110
	274.1 
	16.3 
	27.1
	0.484

	
	
	宁波天康试剂
	19
	32.4 
	25.6 
	27.3
	0.839

	
	
	广州科方试剂
	52
	126.8 
	20.7 
	27.8
	0.87

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	28.6 
	24.8 
	26.9
	0.176

	
	
	安徽大千试剂
	15
	28.0 
	27.0 
	27.5
	0.17

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	31.5 
	23.7 
	27.2
	1.344

	
	
	宁波瑞源试剂
	10
	38.9 
	26.0 
	27.1
	0.671

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	27.5 
	24.7 
	27
	0.481

	
	
	北京安图试剂
	13
	28.4 
	26.0 
	27.1
	0.921

	白蛋白
	20260104
	缺省组
	1708
	74.8 
	9.4 
	19.5
	0.727

	
	
	贝克曼试剂
	26
	19.7 
	17.9 
	19
	0.268

	
	
	中生北控试剂
	14
	21.0 
	18.0 
	19.7
	0.534

	
	
	罗氏试剂
	30
	21.4 
	18.0 
	20.4
	0.699

	
	
	四川迈克试剂
	33
	20.6 
	18.8 
	19.4
	0.34

	
	
	迈瑞试剂
	655
	30.4 
	9.4 
	19
	0.453

	
	
	利德曼试剂
	16
	20.1 
	18.2 
	19.3
	0.349

	
	
	上海科华试剂
	67
	28.7 
	17.9 
	19.6
	0.329

	
	
	复星诊断试剂
	38
	21.3 
	18.4 
	20.1
	0.504

	
	
	美康生物试剂
	121
	23.2 
	16.6 
	19.5
	0.447

	
	
	北京九强试剂
	19
	20.1 
	18.8 
	19.6
	0.272

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	43.1 
	17.3 
	19.4
	0.288

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	28.7 
	19.1 
	20.3
	1.144

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	30.9 
	17.0 
	20.5
	0.807

	
	
	长春迪瑞试剂
	110
	74.8 
	11.6 
	20
	0.318

	
	
	宁波天康试剂
	19
	24.3 
	18.6 
	19.7
	0.515

	
	
	广州科方试剂
	52
	23.8 
	12.5 
	20.4
	0.636

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	20.5 
	18.2 
	19.6
	0.155

	
	
	安徽大千试剂
	15
	21.3 
	19.0 
	20.2
	0.182

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	22.8 
	17.9 
	20.2
	1.214

	
	
	宁波瑞源试剂
	10
	29.3 
	19.0 
	19.6
	0.47

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	20.3 
	17.6 
	19.8
	0.334

	
	
	北京安图试剂
	13
	20.6 
	18.9 
	19.4
	0.349

	白蛋白
	20260105
	缺省组
	1708
	415.0 
	10.2 
	40.7
	0.927

	
	
	贝克曼试剂
	26
	43.1 
	38.6 
	40.5
	0.77

	
	
	中生北控试剂
	14
	41.2 
	39.2 
	40.3
	0.68

	
	
	罗氏试剂
	30
	43.8 
	39.3 
	41.4
	0.701

	
	
	四川迈克试剂
	33
	43.0 
	39.2 
	41.1
	0.919

	
	
	迈瑞试剂
	655
	415.0 
	10.2 
	40.6
	0.897

	
	
	利德曼试剂
	16
	46.3 
	40.1 
	41
	0.783

	
	
	上海科华试剂
	67
	43.3 
	38.1 
	41.4
	0.813

	
	
	复星诊断试剂
	38
	43.0 
	38.6 
	40.6
	1.123

	
	
	美康生物试剂
	121
	65.4 
	10.4 
	40.4
	0.659

	
	
	北京九强试剂
	19
	41.7 
	39.4 
	40.5
	0.448

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	66.4 
	37.0 
	40.4
	0.327

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	41.9 
	20.2 
	40.3
	0.76

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	67.2 
	35.9 
	40.8
	1.47

	
	
	长春迪瑞试剂
	110
	69.4 
	25.0 
	40.5
	0.704

	
	
	宁波天康试剂
	19
	47.0 
	38.9 
	40.4
	0.835

	
	
	广州科方试剂
	52
	47.2 
	35.7 
	41.4
	1.026

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	42.0 
	38.5 
	40.4
	0.458

	
	
	安徽大千试剂
	15
	43.0 
	39.8 
	41.3
	0.324

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	42.2 
	36.5 
	41.2
	0.975

	
	
	宁波瑞源试剂
	10
	53.4 
	39.6 
	41.1
	1.396

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	41.6 
	37.7 
	40.9
	0.825

	
	
	北京安图试剂
	13
	43.4 
	39.2 
	41.1
	0.886

	总胆固醇
	20260101
	缺省组
	1639
	47.08 
	1.02 
	3.31
	0.294

	
	
	贝克曼试剂
	21
	3.84 
	3.40 
	3.56
	0.057

	
	
	中生北控试剂
	15
	3.60 
	3.20 
	3.44
	0.117

	
	
	罗氏试剂
	30
	3.61 
	3.18 
	3.45
	0.082

	
	
	四川迈克试剂
	30
	3.65 
	3.26 
	3.45
	0.078

	
	
	迈瑞试剂
	621
	47.08 
	1.87 
	3.04
	0.092

	
	
	利德曼试剂
	17
	3.56 
	3.02 
	3.43
	0.053

	
	
	上海科华试剂
	65
	6.76 
	3.00 
	3.62
	0.051

	
	
	复星诊断试剂
	34
	3.71 
	2.98 
	3.4
	0.077

	
	
	美康生物试剂
	120
	6.65 
	2.88 
	3.52
	0.073

	
	
	北京九强试剂
	22
	3.42 
	2.21 
	3.25
	0.087

	
	
	中元汇吉试剂
	86
	6.32 
	3.07 
	3.46
	0.057

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	4.00 
	2.98 
	3.45
	0.321

	
	
	桂林优利特试剂
	54
	5.26 
	3.10 
	3.44
	0.112

	
	
	长春迪瑞试剂
	106
	11.80 
	2.19 
	3.6
	0.096

	
	
	宁波天康试剂
	18
	3.66 
	2.97 
	3.25
	0.087

	
	
	广州科方试剂
	49
	3.65 
	2.68 
	3.42
	0.132

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	3.68 
	3.24 
	3.56
	0.02

	
	
	安徽大千试剂
	18
	3.84 
	3.03 
	3.5
	0.053

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	4.20 
	2.84 
	3.36
	0.283

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	3.65 
	3.07 
	3.4
	0.086

	
	
	北京安图试剂
	11
	3.65 
	3.40 
	3.53
	0.091

	总胆固醇
	20260102
	缺省组
	1639
	105.80 
	1.25 
	4.56
	0.416

	
	
	贝克曼试剂
	21
	5.24 
	4.81 
	5.01
	0.102

	
	
	中生北控试剂
	15
	4.89 
	4.50 
	4.71
	0.118

	
	
	罗氏试剂
	30
	5.17 
	4.52 
	4.91
	0.117

	
	
	四川迈克试剂
	30
	5.21 
	4.50 
	4.73
	0.127

	
	
	迈瑞试剂
	621
	5.34 
	2.56 
	4.2
	0.125

	
	
	利德曼试剂
	17
	7.76 
	4.15 
	4.85
	0.117

	
	
	上海科华试剂
	65
	6.12 
	4.06 
	5.14
	0.094

	
	
	复星诊断试剂
	34
	4.78 
	4.02 
	4.52
	0.111

	
	
	美康生物试剂
	120
	105.80 
	3.80 
	4.86
	0.099

	
	
	北京九强试剂
	22
	4.86 
	4.12 
	4.37
	0.099

	
	
	中元汇吉试剂
	86
	5.82 
	4.05 
	4.75
	0.079

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	5.26 
	4.01 
	4.65
	0.399

	
	
	桂林优利特试剂
	54
	5.80 
	4.18 
	4.63
	0.188

	
	
	长春迪瑞试剂
	106
	11.90 
	3.21 
	5.05
	0.139

	
	
	宁波天康试剂
	18
	5.09 
	4.03 
	4.43
	0.139

	
	
	广州科方试剂
	49
	4.98 
	1.99 
	4.65
	0.188

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	5.09 
	4.45 
	4.77
	0.063

	
	
	安徽大千试剂
	18
	5.37 
	4.23 
	4.8
	0.035

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	5.61 
	3.96 
	4.58
	0.317

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	4.97 
	4.06 
	4.64
	0.052

	
	
	北京安图试剂
	11
	5.09 
	4.74 
	4.88
	0.135

	总胆固醇
	20260103
	缺省组
	1639
	3002.00 
	0.94 
	2.75
	0.3

	
	
	贝克曼试剂
	21
	3.09 
	2.83 
	2.99
	0.033

	
	
	中生北控试剂
	15
	3.20 
	2.65 
	2.89
	0.058

	
	
	罗氏试剂
	30
	3.03 
	2.57 
	2.9
	0.061

	
	
	四川迈克试剂
	30
	3.10 
	2.68 
	2.88
	0.042

	
	
	迈瑞试剂
	621
	249.00 
	1.48 
	2.46
	0.076

	
	
	利德曼试剂
	17
	2.99 
	2.54 
	2.9
	0.066

	
	
	上海科华试剂
	65
	7.95 
	2.40 
	3.03
	0.073

	
	
	复星诊断试剂
	34
	3.00 
	2.45 
	2.85
	0.068

	
	
	美康生物试剂
	120
	7.56 
	2.43 
	2.94
	0.073

	
	
	北京九强试剂
	22
	2.94 
	2.41 
	2.73
	0.066

	
	
	中元汇吉试剂
	86
	7.48 
	2.46 
	2.89
	0.056

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	3.46 
	2.48 
	2.9
	0.369

	
	
	桂林优利特试剂
	54
	4.99 
	2.66 
	2.9
	0.107

	
	
	长春迪瑞试剂
	106
	3002.00 
	1.88 
	3.09
	0.114

	
	
	宁波天康试剂
	18
	4.55 
	2.43 
	2.72
	0.14

	
	
	广州科方试剂
	49
	2.97 
	0.94 
	2.8
	0.114

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	3.18 
	2.93 
	3.07
	0.045

	
	
	安徽大千试剂
	18
	3.22 
	2.45 
	2.94
	0.097

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	3.57 
	2.24 
	2.76
	0.335

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	3.04 
	2.59 
	2.86
	0.067

	
	
	北京安图试剂
	11
	3.07 
	2.83 
	2.96
	0.08

	总胆固醇
	20260104
	缺省组
	1639
	16.50 
	0.65 
	1.87
	0.197

	
	
	贝克曼试剂
	21
	2.07 
	1.86 
	1.99
	0.033

	
	
	中生北控试剂
	15
	2.18 
	1.82 
	1.96
	0.066

	
	
	罗氏试剂
	30
	2.07 
	1.81 
	1.96
	0.06

	
	
	四川迈克试剂
	30
	2.07 
	1.82 
	1.92
	0.047

	
	
	迈瑞试剂
	621
	16.50 
	1.04 
	1.7
	0.058

	
	
	利德曼试剂
	17
	2.02 
	1.67 
	1.93
	0.035

	
	
	上海科华试剂
	65
	3.13 
	1.17 
	2.04
	0.058

	
	
	复星诊断试剂
	34
	2.00 
	1.63 
	1.91
	0.034

	
	
	美康生物试剂
	120
	3.59 
	1.62 
	2.04
	0.047

	
	
	北京九强试剂
	22
	1.94 
	1.55 
	1.81
	0.055

	
	
	中元汇吉试剂
	86
	3.44 
	1.66 
	1.95
	0.035

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	2.58 
	1.74 
	2.01
	0.234

	
	
	桂林优利特试剂
	54
	2.36 
	1.39 
	2
	0.087

	
	
	长春迪瑞试剂
	106
	9.20 
	1.27 
	2.1
	0.079

	
	
	宁波天康试剂
	18
	3.62 
	1.65 
	1.85
	0.092

	
	
	广州科方试剂
	49
	2.16 
	0.65 
	1.94
	0.087

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	2.23 
	2.05 
	2.12
	0.019

	
	
	安徽大千试剂
	18
	2.15 
	1.67 
	1.97
	0.045

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	2.55 
	1.59 
	1.91
	0.213

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	2.12 
	1.67 
	1.92
	0.069

	
	
	北京安图试剂
	11
	2.08 
	1.91 
	2
	0.062

	总胆固醇
	20260105
	缺省组
	1639
	385.63 
	0.86 
	4.05
	0.345

	
	
	贝克曼试剂
	21
	4.69 
	4.20 
	4.4
	0.058

	
	
	中生北控试剂
	15
	4.37 
	3.97 
	4.14
	0.092

	
	
	罗氏试剂
	30
	4.48 
	4.01 
	4.28
	0.101

	
	
	四川迈克试剂
	30
	4.55 
	3.96 
	4.2
	0.092

	
	
	迈瑞试剂
	621
	5.62 
	2.31 
	3.76
	0.117

	
	
	利德曼试剂
	17
	5.02 
	3.79 
	4.28
	0.074

	
	
	上海科华试剂
	65
	5.83 
	3.62 
	4.47
	0.083

	
	
	复星诊断试剂
	34
	4.38 
	3.88 
	4.02
	0.053

	
	
	美康生物试剂
	120
	86.30 
	3.65 
	4.27
	0.104

	
	
	北京九强试剂
	22
	4.25 
	3.62 
	3.88
	0.095

	
	
	中元汇吉试剂
	86
	5.39 
	3.67 
	4.18
	0.047

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	4.88 
	3.59 
	4.13
	0.314

	
	
	桂林优利特试剂
	54
	26.50 
	3.86 
	4.15
	0.167

	
	
	长春迪瑞试剂
	106
	8.20 
	2.75 
	4.46
	0.124

	
	
	宁波天康试剂
	18
	4.59 
	3.61 
	3.91
	0.12

	
	
	广州科方试剂
	49
	4.41 
	1.74 
	4.17
	0.14

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	4.45 
	1.22 
	4.33
	0.037

	
	
	安徽大千试剂
	18
	4.72 
	3.85 
	4.28
	0.107

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	5.21 
	3.50 
	4.18
	0.39

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	4.34 
	3.51 
	4.03
	0.103

	
	
	北京安图试剂
	11
	4.50 
	4.22 
	4.36
	0.116

	甘油三酯
	20260101
	缺省组
	1640
	4.94 
	0.67 
	1.15
	0.057

	
	
	贝克曼试剂
	22
	1.19 
	1.10 
	1.13
	0.025

	
	
	中生北控试剂
	15
	1.21 
	1.00 
	1.13
	0.072

	
	
	罗氏试剂
	30
	1.16 
	1.08 
	1.12
	0.026

	
	
	四川迈克试剂
	29
	1.27 
	1.11 
	1.19
	0.033

	
	
	迈瑞试剂
	619
	4.82 
	0.71 
	1.14
	0.045

	
	
	利德曼试剂
	17
	1.18 
	0.92 
	1.04
	0.054

	
	
	上海科华试剂
	66
	4.90 
	1.04 
	1.14
	0.033

	
	
	复星诊断试剂
	32
	1.27 
	0.98 
	1.14
	0.034

	
	
	美康生物试剂
	122
	4.47 
	1.05 
	1.22
	0.043

	
	
	北京九强试剂
	24
	1.22 
	1.08 
	1.15
	0.048

	
	
	中元汇吉试剂
	85
	4.58 
	1.04 
	1.15
	0.03

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	1.19 
	0.97 
	1.12
	0.054

	
	
	桂林优利特试剂
	55
	1.38 
	1.01 
	1.16
	0.035

	
	
	长春迪瑞试剂
	107
	4.90 
	0.67 
	1.13
	0.047

	
	
	宁波天康试剂
	18
	4.50 
	1.07 
	1.16
	0.041

	
	
	广州科方试剂
	49
	1.40 
	0.92 
	1.18
	0.069

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	1.20 
	1.02 
	1.09
	0.012

	
	
	安徽大千试剂
	18
	1.21 
	1.00 
	1.06
	0.045

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	1.47 
	0.68 
	1.11
	0.056

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	1.17 
	0.97 
	1.08
	0.05

	
	
	北京安图试剂
	11
	1.10 
	1.02 
	1.08
	0.015

	甘油三酯
	20260102
	缺省组
	1640
	192.00 
	1.01 
	1.9
	0.094

	
	
	贝克曼试剂
	22
	2.05 
	1.80 
	1.92
	0.032

	
	
	中生北控试剂
	15
	1.99 
	1.15 
	1.79
	0.091

	
	
	罗氏试剂
	30
	1.96 
	1.81 
	1.88
	0.041

	
	
	四川迈克试剂
	29
	2.11 
	1.93 
	2
	0.047

	
	
	迈瑞试剂
	619
	2.65 
	1.17 
	1.87
	0.076

	
	
	利德曼试剂
	17
	1.95 
	1.60 
	1.79
	0.054

	
	
	上海科华试剂
	66
	5.16 
	1.18 
	1.91
	0.073

	
	
	复星诊断试剂
	32
	2.03 
	1.65 
	1.89
	0.056

	
	
	美康生物试剂
	122
	2.57 
	1.75 
	2.03
	0.05

	
	
	北京九强试剂
	24
	2.04 
	1.78 
	1.87
	0.042

	
	
	中元汇吉试剂
	85
	2.45 
	1.74 
	1.94
	0.031

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	2.00 
	1.58 
	1.8
	0.066

	
	
	桂林优利特试剂
	55
	2.56 
	1.72 
	1.95
	0.093

	
	
	长春迪瑞试剂
	107
	5.00 
	1.11 
	1.87
	0.079

	
	
	宁波天康试剂
	18
	2.75 
	1.81 
	1.9
	0.055

	
	
	广州科方试剂
	49
	2.20 
	1.51 
	1.96
	0.08

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	2.00 
	1.69 
	1.85
	0.031

	
	
	安徽大千试剂
	18
	1.97 
	1.63 
	1.68
	0.041

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	2.40 
	1.15 
	1.79
	0.157

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	1.92 
	1.61 
	1.78
	0.051

	
	
	北京安图试剂
	11
	1.85 
	1.72 
	1.81
	0.034

	甘油三酯
	20260103
	缺省组
	1640
	9.20 
	0.47 
	0.83
	0.044

	
	
	贝克曼试剂
	22
	0.86 
	0.79 
	0.81
	0.016

	
	
	中生北控试剂
	15
	0.88 
	0.77 
	0.82
	0.04

	
	
	罗氏试剂
	30
	0.88 
	0.76 
	0.81
	0.023

	
	
	四川迈克试剂
	29
	0.91 
	0.76 
	0.85
	0.028

	
	
	迈瑞试剂
	619
	5.87 
	0.52 
	0.83
	0.032

	
	
	利德曼试剂
	17
	0.83 
	0.60 
	0.75
	0.049

	
	
	上海科华试剂
	66
	5.10 
	0.76 
	0.83
	0.029

	
	
	复星诊断试剂
	32
	0.94 
	0.69 
	0.83
	0.041

	
	
	美康生物试剂
	122
	9.20 
	0.71 
	0.9
	0.033

	
	
	北京九强试剂
	24
	0.91 
	0.79 
	0.83
	0.03

	
	
	中元汇吉试剂
	85
	5.51 
	0.70 
	0.82
	0.018

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	0.90 
	0.75 
	0.83
	0.045

	
	
	桂林优利特试剂
	55
	2.05 
	0.78 
	0.84
	0.032

	
	
	长春迪瑞试剂
	107
	5.80 
	0.47 
	0.81
	0.019

	
	
	宁波天康试剂
	18
	1.28 
	0.78 
	0.84
	0.032

	
	
	广州科方试剂
	49
	1.00 
	0.68 
	0.86
	0.049

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	0.86 
	0.70 
	0.8
	0.015

	
	
	安徽大千试剂
	18
	0.90 
	0.71 
	0.78
	0.035

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	1.09 
	0.48 
	0.8
	0.101

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	0.88 
	0.72 
	0.79
	0.05

	
	
	北京安图试剂
	11
	0.81 
	0.73 
	0.77
	0.026

	甘油三酯
	20260104
	缺省组
	1640
	2.80 
	0.31 
	0.54
	0.032

	
	
	贝克曼试剂
	22
	0.59 
	0.50 
	0.53
	0.015

	
	
	中生北控试剂
	15
	0.56 
	0.49 
	0.53
	0.016

	
	
	罗氏试剂
	30
	0.57 
	0.50 
	0.53
	0.018

	
	
	四川迈克试剂
	29
	0.62 
	0.48 
	0.57
	0.018

	
	
	迈瑞试剂
	619
	1.45 
	0.34 
	0.54
	0.027

	
	
	利德曼试剂
	17
	0.57 
	0.36 
	0.48
	0.058

	
	
	上海科华试剂
	66
	2.04 
	0.48 
	0.55
	0.025

	
	
	复星诊断试剂
	32
	0.62 
	0.43 
	0.54
	0.025

	
	
	美康生物试剂
	122
	1.68 
	0.51 
	0.61
	0.032

	
	
	北京九强试剂
	24
	0.64 
	0.50 
	0.55
	0.019

	
	
	中元汇吉试剂
	85
	1.36 
	0.51 
	0.54
	0.016

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	0.60 
	0.50 
	0.55
	0.031

	
	
	桂林优利特试剂
	55
	1.50 
	0.50 
	0.57
	0.032

	
	
	长春迪瑞试剂
	107
	2.80 
	0.32 
	0.54
	0.029

	
	
	宁波天康试剂
	18
	1.55 
	0.50 
	0.54
	0.031

	
	
	广州科方试剂
	49
	0.70 
	0.46 
	0.56
	0.032

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	0.55 
	0.45 
	0.5
	0

	
	
	安徽大千试剂
	18
	0.56 
	0.47 
	0.52
	0.022

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	0.69 
	0.31 
	0.53
	0.054

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	0.65 
	0.50 
	0.54
	0.027

	
	
	北京安图试剂
	11
	0.52 
	0.45 
	0.49
	0.024

	甘油三酯
	20260105
	缺省组
	1640
	168.00 
	0.71 
	1.62
	0.078

	
	
	贝克曼试剂
	22
	1.67 
	1.53 
	1.62
	0.031

	
	
	中生北控试剂
	15
	1.69 
	1.44 
	1.54
	0.052

	
	
	罗氏试剂
	30
	1.70 
	1.57 
	1.62
	0.023

	
	
	四川迈克试剂
	29
	2.25 
	1.62 
	1.7
	0.035

	
	
	迈瑞试剂
	619
	4.00 
	1.02 
	1.6
	0.062

	
	
	利德曼试剂
	17
	1.69 
	1.39 
	1.53
	0.053

	
	
	上海科华试剂
	66
	4.47 
	1.48 
	1.61
	0.034

	
	
	复星诊断试剂
	32
	1.76 
	1.45 
	1.61
	0.071

	
	
	美康生物试剂
	122
	2.93 
	1.52 
	1.72
	0.057

	
	
	北京九强试剂
	24
	1.70 
	1.50 
	1.61
	0.033

	
	
	中元汇吉试剂
	85
	3.45 
	1.40 
	1.64
	0.032

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	1.72 
	1.33 
	1.57
	0.063

	
	
	桂林优利特试剂
	55
	2.54 
	1.53 
	1.67
	0.067

	
	
	长春迪瑞试剂
	107
	3.70 
	0.97 
	1.64
	0.07

	
	
	宁波天康试剂
	18
	2.09 
	1.52 
	1.64
	0.041

	
	
	广州科方试剂
	49
	1.90 
	1.29 
	1.68
	0.079

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	1.70 
	1.44 
	1.6
	0.037

	
	
	安徽大千试剂
	18
	1.70 
	1.38 
	1.47
	0.058

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	168.00 
	0.90 
	1.56
	0.172

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	1.68 
	1.36 
	1.51
	0.073

	
	
	北京安图试剂
	11
	1.59 
	1.50 
	1.54
	0.037

	高密度脂蛋白胆固醇
	20260101
	缺省组
	1467
	84.31 
	0.08 
	0.9
	0.074

	
	
	贝克曼试剂
	13
	0.99 
	0.84 
	0.91
	0.049

	
	
	中生北控试剂
	14
	1.16 
	0.87 
	0.92
	0.042

	
	
	罗氏试剂
	17
	0.95 
	0.78 
	0.85
	0.065

	
	
	四川迈克试剂
	28
	0.88 
	0.71 
	0.82
	0.018

	
	
	迈瑞试剂
	561
	1.70 
	0.53 
	0.87
	0.046

	
	
	利德曼试剂
	17
	0.98 
	0.86 
	0.93
	0.031

	
	
	上海科华试剂
	51
	1.19 
	0.81 
	0.9
	0.035

	
	
	复星诊断试剂
	26
	1.17 
	0.72 
	0.89
	0.057

	
	
	美康生物试剂
	109
	1.49 
	0.60 
	1.03
	0.034

	
	
	北京九强试剂
	24
	1.07 
	0.81 
	0.89
	0.033

	
	
	中元汇吉试剂
	85
	1.15 
	0.78 
	0.94
	0.031

	
	
	南京威特曼试剂
	15
	1.38 
	0.67 
	0.87
	0.071

	
	
	桂林优利特试剂
	50
	1.73 
	0.77 
	0.89
	0.066

	
	
	长春迪瑞试剂
	81
	3.14 
	0.63 
	0.85
	0.047

	
	
	宁波天康试剂
	17
	1.19 
	0.85 
	0.93
	0.057

	
	
	广州科方试剂
	48
	1.03 
	0.67 
	0.93
	0.058

	
	
	南京基蛋试剂
	18
	0.91 
	0.85 
	0.88
	0.012

	
	
	安徽大千试剂
	17
	1.11 
	0.97 
	1.08
	0.017

	
	
	南京神州英诺华试剂
	14
	1.03 
	0.70 
	0.91
	0.097

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	0.97 
	0.85 
	0.94
	0.018

	
	
	北京安图试剂
	12
	1.25 
	0.98 
	1.16
	0.068

	高密度脂蛋白胆固醇
	20260102
	缺省组
	1467
	159.20 
	0.64 
	1.23
	0.121

	
	
	贝克曼试剂
	13
	1.35 
	1.17 
	1.29
	0.054

	
	
	中生北控试剂
	14
	1.73 
	1.09 
	1.28
	0.15

	
	
	罗氏试剂
	17
	1.29 
	1.05 
	1.16
	0.091

	
	
	四川迈克试剂
	28
	1.25 
	1.02 
	1.14
	0.032

	
	
	迈瑞试剂
	561
	13.00 
	0.64 
	1.18
	0.071

	
	
	利德曼试剂
	17
	1.45 
	1.12 
	1.18
	0.055

	
	
	上海科华试剂
	51
	1.83 
	1.04 
	1.27
	0.047

	
	
	复星诊断试剂
	26
	1.24 
	0.83 
	1.13
	0.07

	
	
	美康生物试剂
	109
	2.21 
	0.80 
	1.55
	0.081

	
	
	北京九强试剂
	24
	1.55 
	1.18 
	1.28
	0.051

	
	
	中元汇吉试剂
	85
	1.72 
	0.75 
	1.36
	0.045

	
	
	南京威特曼试剂
	15
	1.70 
	0.96 
	1.21
	0.133

	
	
	桂林优利特试剂
	50
	2.31 
	1.00 
	1.2
	0.09

	
	
	长春迪瑞试剂
	81
	3.37 
	0.83 
	1.18
	0.065

	
	
	宁波天康试剂
	17
	1.82 
	0.85 
	1.31
	0.103

	
	
	广州科方试剂
	48
	1.53 
	0.94 
	1.32
	0.1

	
	
	南京基蛋试剂
	18
	1.20 
	1.10 
	1.16
	0.021

	
	
	安徽大千试剂
	17
	1.59 
	1.26 
	1.52
	0.074

	
	
	南京神州英诺华试剂
	14
	1.35 
	0.97 
	1.17
	0.079

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	1.40 
	1.17 
	1.3
	0.073

	
	
	北京安图试剂
	12
	1.68 
	1.30 
	1.51
	0.087

	高密度脂蛋白胆固醇
	20260103
	缺省组
	1467
	3.25 
	0.40 
	0.74
	0.059

	
	
	贝克曼试剂
	13
	0.80 
	0.67 
	0.74
	0.036

	
	
	中生北控试剂
	14
	0.95 
	0.73 
	0.78
	0.05

	
	
	罗氏试剂
	17
	0.80 
	0.66 
	0.72
	0.056

	
	
	四川迈克试剂
	28
	0.73 
	0.57 
	0.67
	0.018

	
	
	迈瑞试剂
	561
	1.65 
	0.43 
	0.71
	0.033

	
	
	利德曼试剂
	17
	0.82 
	0.65 
	0.78
	0.03

	
	
	上海科华试剂
	51
	1.06 
	0.64 
	0.72
	0.03

	
	
	复星诊断试剂
	26
	1.30 
	0.60 
	0.72
	0.049

	
	
	美康生物试剂
	109
	1.47 
	0.59 
	0.81
	0.034

	
	
	北京九强试剂
	24
	0.85 
	0.63 
	0.71
	0.029

	
	
	中元汇吉试剂
	85
	1.39 
	0.48 
	0.75
	0.029

	
	
	南京威特曼试剂
	15
	1.20 
	0.58 
	0.74
	0.076

	
	
	桂林优利特试剂
	50
	1.77 
	0.65 
	0.77
	0.056

	
	
	长春迪瑞试剂
	81
	3.25 
	0.40 
	0.7
	0.051

	
	
	宁波天康试剂
	17
	1.32 
	0.69 
	0.78
	0.075

	
	
	广州科方试剂
	48
	0.85 
	0.53 
	0.75
	0.056

	
	
	南京基蛋试剂
	18
	0.81 
	0.72 
	0.77
	0.014

	
	
	安徽大千试剂
	17
	0.95 
	0.80 
	0.86
	0.017

	
	
	南京神州英诺华试剂
	14
	1.76 
	0.56 
	0.73
	0.084

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	0.82 
	0.67 
	0.74
	0.041

	
	
	北京安图试剂
	12
	1.13 
	0.90 
	1.06
	0.059

	高密度脂蛋白胆固醇
	20260104
	缺省组
	1467
	2.36 
	0.19 
	0.52
	0.034

	
	
	贝克曼试剂
	13
	0.53 
	0.46 
	0.51
	0.017

	
	
	中生北控试剂
	14
	0.62 
	0.53 
	0.57
	0.03

	
	
	罗氏试剂
	17
	0.58 
	0.47 
	0.51
	0.039

	
	
	四川迈克试剂
	28
	0.50 
	0.38 
	0.48
	0.017

	
	
	迈瑞试剂
	561
	1.04 
	0.31 
	0.52
	0.028

	
	
	利德曼试剂
	17
	0.81 
	0.51 
	0.56
	0.017

	
	
	上海科华试剂
	51
	0.90 
	0.43 
	0.52
	0.031

	
	
	复星诊断试剂
	26
	0.75 
	0.42 
	0.52
	0.026

	
	
	美康生物试剂
	109
	0.85 
	0.36 
	0.54
	0.018

	
	
	北京九强试剂
	24
	0.60 
	0.45 
	0.5
	0.026

	
	
	中元汇吉试剂
	85
	0.66 
	0.42 
	0.52
	0.024

	
	
	南京威特曼试剂
	15
	0.99 
	0.40 
	0.51
	0.051

	
	
	桂林优利特试剂
	50
	1.11 
	0.42 
	0.57
	0.044

	
	
	长春迪瑞试剂
	81
	2.36 
	0.19 
	0.49
	0.043

	
	
	宁波天康试剂
	17
	0.76 
	0.45 
	0.55
	0.048

	
	
	广州科方试剂
	48
	0.60 
	0.38 
	0.53
	0.044

	
	
	南京基蛋试剂
	18
	0.59 
	0.54 
	0.55
	0.008

	
	
	安徽大千试剂
	17
	0.80 
	0.57 
	0.61
	0.014

	
	
	南京神州英诺华试剂
	14
	0.58 
	0.41 
	0.5
	0.032

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	0.58 
	0.48 
	0.53
	0.034

	
	
	北京安图试剂
	12
	0.77 
	0.60 
	0.7
	0.025

	高密度脂蛋白胆固醇
	20260105
	缺省组
	1467
	2.31 
	0.65 
	1.1
	0.102

	
	
	贝克曼试剂
	13
	1.19 
	1.01 
	1.15
	0.037

	
	
	中生北控试剂
	14
	1.48 
	0.98 
	1.08
	0.073

	
	
	罗氏试剂
	17
	1.35 
	0.94 
	1.04
	0.086

	
	
	四川迈克试剂
	28
	1.08 
	0.86 
	1
	0.038

	
	
	迈瑞试剂
	561
	2.06 
	0.65 
	1.04
	0.057

	
	
	利德曼试剂
	17
	1.24 
	1.03 
	1.09
	0.03

	
	
	上海科华试剂
	51
	1.75 
	0.97 
	1.12
	0.034

	
	
	复星诊断试剂
	26
	1.14 
	0.87 
	1.03
	0.051

	
	
	美康生物试剂
	109
	2.00 
	0.91 
	1.33
	0.051

	
	
	北京九强试剂
	24
	1.33 
	1.00 
	1.11
	0.041

	
	
	中元汇吉试剂
	85
	1.46 
	0.92 
	1.17
	0.047

	
	
	南京威特曼试剂
	15
	1.62 
	0.84 
	1.09
	0.113

	
	
	桂林优利特试剂
	50
	1.98 
	0.89 
	1.09
	0.096

	
	
	长春迪瑞试剂
	81
	2.31 
	0.75 
	1.06
	0.069

	
	
	宁波天康试剂
	17
	1.67 
	1.05 
	1.17
	0.092

	
	
	广州科方试剂
	48
	1.29 
	0.83 
	1.15
	0.06

	
	
	南京基蛋试剂
	18
	1.10 
	1.03 
	1.06
	0.017

	
	
	安徽大千试剂
	17
	1.42 
	1.16 
	1.37
	0.036

	
	
	南京神州英诺华试剂
	14
	1.32 
	0.84 
	1.12
	0.113

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	1.20 
	1.03 
	1.15
	0.043

	
	
	北京安图试剂
	12
	1.41 
	1.16 
	1.33
	0.075

	丙氨酸氨基转移酶
	20260101
	缺省组
	1731
	261 
	45 
	82
	3.337

	
	
	贝克曼试剂
	21
	80 
	74 
	76
	1.206

	
	
	中生北控试剂
	16
	99 
	80 
	83
	2.629

	
	
	罗氏试剂
	30
	83 
	66 
	72
	1.585

	
	
	四川迈克试剂
	31
	85 
	77 
	81
	1.731

	
	
	迈瑞试剂
	668
	107 
	50 
	83
	2.851

	
	
	利德曼试剂
	15
	89 
	73 
	85
	3.415

	
	
	上海科华试剂
	73
	92 
	74 
	79
	1.693

	
	
	复星诊断试剂
	41
	90 
	75 
	82
	3.298

	
	
	美康生物试剂
	120
	98 
	73 
	79
	1.927

	
	
	北京九强试剂
	18
	86 
	75 
	80
	1.599

	
	
	中元汇吉试剂
	89
	95 
	72 
	82
	1.568

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	100 
	72 
	83
	8.578

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	104 
	65 
	81
	3.06

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	261 
	55 
	81
	3.095

	
	
	宁波天康试剂
	19
	89 
	78 
	82
	1.902

	
	
	广州科方试剂
	53
	98 
	71 
	82
	2.809

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	91 
	79 
	86
	0

	
	
	安徽大千试剂
	16
	89 
	74 
	82
	1.539

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	91 
	61 
	80
	5.4

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	91 
	70 
	88
	1.586

	
	
	北京安图试剂
	12
	86 
	75 
	81
	3.069

	丙氨酸氨基转移酶
	20260102
	缺省组
	1731
	381 
	14 
	157
	7.06

	
	
	贝克曼试剂
	21
	157 
	141 
	151
	1.596

	
	
	中生北控试剂
	16
	201 
	156 
	163
	6.137

	
	
	罗氏试剂
	30
	159 
	136 
	142
	2.941

	
	
	四川迈克试剂
	31
	163 
	148 
	157
	2.719

	
	
	迈瑞试剂
	668
	216 
	92 
	159
	5.533

	
	
	利德曼试剂
	15
	167 
	150 
	160
	5.066

	
	
	上海科华试剂
	73
	180 
	136 
	154
	3.403

	
	
	复星诊断试剂
	41
	172 
	145 
	158
	7.898

	
	
	美康生物试剂
	120
	187 
	141 
	152
	3.061

	
	
	北京九强试剂
	18
	167 
	144 
	154
	3.163

	
	
	中元汇吉试剂
	89
	180 
	129 
	156
	3.356

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	190 
	138 
	160
	17.114

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	249 
	136 
	153
	4.288

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	381 
	14 
	156
	6.517

	
	
	宁波天康试剂
	19
	175 
	150 
	158
	7.367

	
	
	广州科方试剂
	53
	197 
	143 
	163
	6.256

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	170 
	154 
	161
	1.597

	
	
	安徽大千试剂
	16
	172 
	149 
	155
	2.27

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	175 
	108 
	151
	12.44

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	174 
	139 
	167
	3.34

	
	
	北京安图试剂
	12
	166 
	147 
	157
	3.735

	丙氨酸氨基转移酶
	20260103
	缺省组
	1731
	204 
	20 
	58
	2.904

	
	
	贝克曼试剂
	21
	56 
	50 
	53
	1.441

	
	
	中生北控试剂
	16
	67 
	55 
	59
	1.658

	
	
	罗氏试剂
	30
	57 
	46 
	50
	1.125

	
	
	四川迈克试剂
	31
	61 
	53 
	58
	1.657

	
	
	迈瑞试剂
	668
	81 
	36 
	59
	1.719

	
	
	利德曼试剂
	15
	63 
	54 
	61
	1.688

	
	
	上海科华试剂
	73
	68 
	51 
	56
	1.659

	
	
	复星诊断试剂
	41
	65 
	51 
	58
	2.586

	
	
	美康生物试剂
	120
	67 
	51 
	55
	1.431

	
	
	北京九强试剂
	18
	60 
	53 
	56
	0.922

	
	
	中元汇吉试剂
	89
	68 
	51 
	58
	1.379

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	70 
	50 
	58
	5.2

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	197 
	52 
	57
	1.805

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	204 
	41 
	57
	2.443

	
	
	宁波天康试剂
	19
	62 
	54 
	59
	2.65

	
	
	广州科方试剂
	53
	67 
	51 
	57
	2.778

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	62 
	56 
	60
	0

	
	
	安徽大千试剂
	16
	63 
	52 
	58
	1.463

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	64 
	44 
	57
	6.342

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	65 
	50 
	61
	3.044

	
	
	北京安图试剂
	12
	60 
	52 
	56
	1.463

	丙氨酸氨基转移酶
	20260104
	缺省组
	1731
	101 
	17 
	26
	1.704

	
	
	贝克曼试剂
	21
	24 
	20 
	23
	0.793

	
	
	中生北控试剂
	16
	28 
	22 
	24
	0.861

	
	
	罗氏试剂
	30
	25 
	17 
	21
	0.813

	
	
	四川迈克试剂
	31
	29 
	24 
	26
	1.217

	
	
	迈瑞试剂
	668
	35 
	19 
	27
	1.232

	
	
	利德曼试剂
	15
	29 
	23 
	28
	1.254

	
	
	上海科华试剂
	73
	29 
	21 
	24
	1.447

	
	
	复星诊断试剂
	41
	30 
	24 
	27
	1.617

	
	
	美康生物试剂
	120
	30 
	20 
	24
	1.142

	
	
	北京九强试剂
	18
	29 
	23 
	26
	1.058

	
	
	中元汇吉试剂
	89
	32 
	23 
	27
	0

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	29 
	23 
	26
	1.772

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	44 
	24 
	27
	1.602

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	101 
	19 
	26
	1.246

	
	
	宁波天康试剂
	19
	29 
	24 
	27
	1.376

	
	
	广州科方试剂
	53
	31 
	21 
	25
	1.395

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	30 
	25 
	27
	0

	
	
	安徽大千试剂
	16
	30 
	25 
	26
	0.668

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	33 
	22 
	26
	1.755

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	30 
	21 
	29
	1.426

	
	
	北京安图试剂
	12
	26 
	22 
	25
	0.946

	丙氨酸氨基转移酶
	20260105
	缺省组
	1731
	233 
	75 
	124
	5.492

	
	
	贝克曼试剂
	21
	122 
	115 
	118
	1.407

	
	
	中生北控试剂
	16
	142 
	123 
	127
	3.027

	
	
	罗氏试剂
	30
	123 
	105 
	111
	3.028

	
	
	四川迈克试剂
	31
	129 
	117 
	123
	2.784

	
	
	迈瑞试剂
	668
	180 
	77 
	126
	4.206

	
	
	利德曼试剂
	15
	136 
	113 
	129
	4.999

	
	
	上海科华试剂
	73
	143 
	114 
	121
	3.135

	
	
	复星诊断试剂
	41
	136 
	115 
	124
	5.778

	
	
	美康生物试剂
	120
	149 
	110 
	120
	1.795

	
	
	北京九强试剂
	18
	134 
	113 
	122
	2.371

	
	
	中元汇吉试剂
	89
	151 
	109 
	123
	2.931

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	150 
	111 
	126
	12.134

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	165 
	109 
	122
	4.635

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	233 
	87 
	124
	4.795

	
	
	宁波天康试剂
	19
	177 
	119 
	126
	5.462

	
	
	广州科方试剂
	53
	153 
	111 
	127
	4.327

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	133 
	120 
	130
	1.722

	
	
	安徽大千试剂
	16
	132 
	120 
	124
	1.666

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	155 
	88 
	123
	8.901

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	137 
	108 
	131
	4.94

	
	
	北京安图试剂
	12
	130 
	114 
	123
	1.645

	天门冬氨酸氨基转移酶
	20260101
	缺省组
	1713
	313 
	12 
	105
	4.751

	
	
	贝克曼试剂
	24
	111 
	79 
	106
	2.055

	
	
	中生北控试剂
	14
	119 
	99 
	105
	3.69

	
	
	罗氏试剂
	29
	105 
	93 
	97
	3.14

	
	
	四川迈克试剂
	31
	109 
	93 
	102
	1.728

	
	
	迈瑞试剂
	657
	123 
	12 
	105
	4.319

	
	
	利德曼试剂
	14
	112 
	95 
	106
	2.347

	
	
	上海科华试剂
	73
	115 
	89 
	99
	4.719

	
	
	复星诊断试剂
	38
	120 
	98 
	109
	5.417

	
	
	美康生物试剂
	122
	173 
	96 
	105
	2.845

	
	
	北京九强试剂
	18
	110 
	104 
	108
	0.929

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	113 
	99 
	104
	1.674

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	124 
	91 
	106
	3.307

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	113 
	85 
	99
	3.311

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	313 
	66 
	107
	3.387

	
	
	宁波天康试剂
	19
	114 
	96 
	106
	3.196

	
	
	广州科方试剂
	52
	125 
	99 
	109
	3.8

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	108 
	96 
	101
	1.175

	
	
	安徽大千试剂
	15
	130 
	103 
	112
	1.127

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	116 
	68 
	105
	7.485

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	116 
	87 
	109
	1.85

	
	
	北京安图试剂
	12
	104 
	91 
	98
	1.832

	天门冬氨酸氨基转移酶
	20260102
	缺省组
	1713
	495 
	30 
	212
	10.417

	
	
	贝克曼试剂
	24
	225 
	149 
	218
	3.779

	
	
	中生北控试剂
	14
	240 
	203 
	209
	4.702

	
	
	罗氏试剂
	29
	215 
	186 
	199
	5.103

	
	
	四川迈克试剂
	31
	228 
	185 
	204
	4.583

	
	
	迈瑞试剂
	657
	327 
	130 
	213
	8.665

	
	
	利德曼试剂
	14
	226 
	150 
	216
	2.685

	
	
	上海科华试剂
	73
	228 
	175 
	196
	8.033

	
	
	复星诊断试剂
	38
	236 
	198 
	221
	9.274

	
	
	美康生物试剂
	122
	277 
	30 
	214
	6.049

	
	
	北京九强试剂
	18
	222 
	209 
	217
	3.204

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	235 
	187 
	213
	3.372

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	244 
	189 
	216
	11.709

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	314 
	171 
	197
	7.974

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	495 
	139 
	216
	7.955

	
	
	宁波天康试剂
	19
	237 
	197 
	212
	10.481

	
	
	广州科方试剂
	52
	265 
	196 
	219
	8.828

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	213 
	197 
	204
	1.661

	
	
	安徽大千试剂
	15
	226 
	198 
	214
	5.974

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	241 
	116 
	208
	15.589

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	235 
	174 
	217
	4.999

	
	
	北京安图试剂
	12
	203 
	178 
	197
	5.46

	天门冬氨酸氨基转移酶
	20260103
	缺省组
	1713
	220 
	18 
	55
	2.692

	
	
	贝克曼试剂
	24
	58 
	37 
	56
	0

	
	
	中生北控试剂
	14
	62 
	54 
	57
	2.624

	
	
	罗氏试剂
	29
	55 
	48 
	50
	1.332

	
	
	四川迈克试剂
	31
	58 
	51 
	55
	1.56

	
	
	迈瑞试剂
	657
	133 
	34 
	55
	1.808

	
	
	利德曼试剂
	14
	58 
	50 
	56
	1.719

	
	
	上海科华试剂
	73
	63 
	43 
	53
	1.756

	
	
	复星诊断试剂
	38
	65 
	50 
	58
	1.716

	
	
	美康生物试剂
	122
	71 
	51 
	55
	1.543

	
	
	北京九强试剂
	18
	60 
	54 
	57
	1.576

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	66 
	47 
	56
	0

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	63 
	50 
	56
	4.278

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	220 
	48 
	55
	1.796

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	184 
	38 
	56
	1.754

	
	
	宁波天康试剂
	19
	82 
	52 
	56
	2.59

	
	
	广州科方试剂
	52
	71 
	49 
	58
	2.683

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	56 
	49 
	53
	0.991

	
	
	安徽大千试剂
	15
	65 
	46 
	60
	1.692

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	84 
	42 
	56
	4.788

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	62 
	47 
	58
	3.143

	
	
	北京安图试剂
	12
	55 
	45 
	51
	3.688

	天门冬氨酸氨基转移酶
	20260104
	缺省组
	1713
	209 
	15 
	28
	1.485

	
	
	贝克曼试剂
	24
	29 
	18 
	28
	0.82

	
	
	中生北控试剂
	14
	34 
	27 
	30
	1.829

	
	
	罗氏试剂
	29
	29 
	22 
	25
	1.269

	
	
	四川迈克试剂
	31
	32 
	27 
	29
	1.3

	
	
	迈瑞试剂
	657
	40 
	15 
	28
	1.243

	
	
	利德曼试剂
	14
	30 
	25 
	28
	0.856

	
	
	上海科华试剂
	73
	32 
	19 
	27
	1.423

	
	
	复星诊断试剂
	38
	33 
	27 
	30
	1.447

	
	
	美康生物试剂
	122
	209 
	24 
	28
	1.14

	
	
	北京九强试剂
	18
	31 
	28 
	29
	0

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	32 
	26 
	29
	0

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	33 
	25 
	29
	1.641

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	54 
	28 
	31
	1.275

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	111 
	20 
	28
	1.286

	
	
	宁波天康试剂
	19
	31 
	25 
	29
	1.346

	
	
	广州科方试剂
	52
	36 
	25 
	30
	1.4

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	31 
	26 
	29
	0.779

	
	
	安徽大千试剂
	15
	36 
	24 
	31
	1.784

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	58 
	24 
	29
	3.099

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	32 
	24 
	29
	1.709

	
	
	北京安图试剂
	12
	30 
	22 
	27
	1.771

	天门冬氨酸氨基转移酶
	20260105
	缺省组
	1713
	326 
	19 
	174
	8.631

	
	
	贝克曼试剂
	24
	187 
	137 
	178
	2.713

	
	
	中生北控试剂
	14
	192 
	159 
	170
	5.574

	
	
	罗氏试剂
	29
	173 
	154 
	163
	3.354

	
	
	四川迈克试剂
	31
	177 
	155 
	168
	3.094

	
	
	迈瑞试剂
	657
	208 
	19 
	175
	6.43

	
	
	利德曼试剂
	14
	182 
	128 
	179
	1.697

	
	
	上海科华试剂
	73
	188 
	144 
	163
	5.027

	
	
	复星诊断试剂
	38
	201 
	166 
	183
	7.698

	
	
	美康生物试剂
	122
	219 
	104 
	176
	4.586

	
	
	北京九强试剂
	18
	183 
	175 
	179
	2.871

	
	
	中元汇吉试剂
	88
	188 
	155 
	169
	3.012

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	203 
	154 
	175
	7.977

	
	
	桂林优利特试剂
	59
	196 
	140 
	163
	6.716

	
	
	长春迪瑞试剂
	109
	326 
	114 
	178
	6.378

	
	
	宁波天康试剂
	19
	194 
	130 
	177
	5.265

	
	
	广州科方试剂
	52
	217 
	158 
	180
	7.567

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	175 
	156 
	169
	1.635

	
	
	安徽大千试剂
	15
	187 
	164 
	180
	3.366

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	195 
	103 
	174
	10.379

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	192 
	147 
	180
	1.779

	
	
	北京安图试剂
	12
	170 
	143 
	162
	4.318

	碱性磷酸酶
	20260101
	缺省组
	1535
	454 
	11 
	126
	6.228

	
	
	贝克曼试剂
	21
	143 
	120 
	129
	4.529

	
	
	中生北控试剂
	15
	137 
	126 
	134
	1.789

	
	
	罗氏试剂
	31
	125 
	110 
	115
	3.138

	
	
	四川迈克试剂
	30
	138 
	119 
	126
	3.392

	
	
	迈瑞试剂
	543
	181 
	75 
	125
	6.353

	
	
	利德曼试剂
	16
	139 
	126 
	130
	1.467

	
	
	上海科华试剂
	59
	147 
	116 
	128
	4.531

	
	
	复星诊断试剂
	39
	137 
	104 
	127
	3.556

	
	
	美康生物试剂
	116
	150 
	81 
	123
	3.225

	
	
	北京九强试剂
	18
	136 
	118 
	128
	3.356

	
	
	中元汇吉试剂
	84
	139 
	88 
	126
	1.813

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	135 
	74 
	124
	7.433

	
	
	桂林优利特试剂
	52
	161 
	103 
	130
	7.87

	
	
	长春迪瑞试剂
	94
	454 
	105 
	123
	4.609

	
	
	宁波天康试剂
	18
	142 
	70 
	126
	1.733

	
	
	广州科方试剂
	49
	141 
	85 
	128
	5.062

	
	
	南京基蛋试剂
	22
	133 
	126 
	130
	0

	
	
	安徽大千试剂
	16
	138 
	11 
	128
	2.385

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	155 
	109 
	127
	11.718

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	136 
	100 
	127
	6.224

	
	
	北京安图试剂
	13
	132 
	105 
	120
	7.116

	碱性磷酸酶
	20260102
	缺省组
	1535
	828 
	32 
	306
	16.769

	
	
	贝克曼试剂
	21
	346 
	292 
	324
	8.144

	
	
	中生北控试剂
	15
	333 
	270 
	321
	6.616

	
	
	罗氏试剂
	31
	307 
	259 
	274
	7.468

	
	
	四川迈克试剂
	30
	334 
	289 
	307
	5.951

	
	
	迈瑞试剂
	543
	449 
	168 
	307
	16.008

	
	
	利德曼试剂
	16
	340 
	214 
	313
	7.853

	
	
	上海科华试剂
	59
	354 
	276 
	309
	6.827

	
	
	复星诊断试剂
	39
	344 
	252 
	308
	12.719

	
	
	美康生物试剂
	116
	383 
	209 
	293
	8.966

	
	
	北京九强试剂
	18
	330 
	283 
	311
	7.721

	
	
	中元汇吉试剂
	84
	340 
	34 
	306
	6.534

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	326 
	190 
	297
	17.435

	
	
	桂林优利特试剂
	52
	442 
	254 
	319
	11.371

	
	
	长春迪瑞试剂
	94
	828 
	255 
	302
	12.588

	
	
	宁波天康试剂
	18
	327 
	193 
	307
	7.091

	
	
	广州科方试剂
	49
	341 
	217 
	313
	10.573

	
	
	南京基蛋试剂
	22
	340 
	32 
	319
	3.452

	
	
	安徽大千试剂
	16
	369 
	282 
	307
	4.229

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	374 
	256 
	317
	38.704

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	345 
	263 
	305
	9.109

	
	
	北京安图试剂
	13
	310 
	245 
	274
	7.243

	碱性磷酸酶
	20260103
	缺省组
	1535
	4623 
	14 
	79
	3.395

	
	
	贝克曼试剂
	21
	87 
	75 
	81
	1.574

	
	
	中生北控试剂
	15
	90 
	69 
	82
	1.727

	
	
	罗氏试剂
	31
	4623 
	70 
	74
	1.598

	
	
	四川迈克试剂
	30
	87 
	74 
	80
	2.789

	
	
	迈瑞试剂
	543
	132 
	45 
	78
	4.248

	
	
	利德曼试剂
	16
	89 
	74 
	81
	1.726

	
	
	上海科华试剂
	59
	91 
	74 
	80
	2.935

	
	
	复星诊断试剂
	39
	89 
	66 
	80
	3.358

	
	
	美康生物试剂
	116
	94 
	20 
	79
	1.735

	
	
	北京九强试剂
	18
	84 
	75 
	80
	1.786

	
	
	中元汇吉试剂
	84
	86 
	52 
	79
	1.728

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	84 
	47 
	78
	4.788

	
	
	桂林优利特试剂
	52
	435 
	65 
	83
	5.993

	
	
	长春迪瑞试剂
	94
	335 
	14 
	78
	3.909

	
	
	宁波天康试剂
	18
	144 
	74 
	79
	1.565

	
	
	广州科方试剂
	49
	109 
	51 
	80
	4.39

	
	
	南京基蛋试剂
	22
	81 
	74 
	79
	1.018

	
	
	安徽大千试剂
	16
	85 
	60 
	80
	1.798

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	100 
	65 
	80
	10.201

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	85 
	64 
	77
	4.999

	
	
	北京安图试剂
	13
	86 
	70 
	76
	3.205

	碱性磷酸酶
	20260104
	缺省组
	1534
	312 
	5 
	29
	1.747

	
	
	贝克曼试剂
	21
	31 
	27 
	28
	1.12

	
	
	中生北控试剂
	15
	33 
	25 
	30
	2.083

	
	
	罗氏试剂
	31
	31 
	27 
	29
	1.075

	
	
	四川迈克试剂
	30
	43 
	27 
	30
	1.267

	
	
	迈瑞试剂
	543
	82 
	16 
	29
	1.57

	
	
	利德曼试剂
	16
	33 
	28 
	30
	1.057

	
	
	上海科华试剂
	59
	38 
	19 
	28
	1.329

	
	
	复星诊断试剂
	39
	34 
	23 
	29
	1.588

	
	
	美康生物试剂
	116
	38 
	20 
	31
	1.274

	
	
	北京九强试剂
	18
	31 
	28 
	29
	1.181

	
	
	中元汇吉试剂
	84
	32 
	26 
	29
	1.151

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	33 
	18 
	29
	1.764

	
	
	桂林优利特试剂
	52
	312 
	19 
	30
	1.762

	
	
	长春迪瑞试剂
	93
	125 
	19 
	28
	1.558

	
	
	宁波天康试剂
	18
	30 
	13 
	28
	1.738

	
	
	广州科方试剂
	49
	66 
	19 
	29
	1.673

	
	
	南京基蛋试剂
	22
	32 
	29 
	30
	0

	
	
	安徽大千试剂
	16
	35 
	22 
	30
	1.503

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	74 
	7 
	30
	4.881

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	28 
	20 
	26
	1.857

	
	
	北京安图试剂
	13
	31 
	27 
	30
	1.218

	碱性磷酸酶
	20260105
	缺省组
	1534
	2444 
	25 
	249
	13.356

	
	
	贝克曼试剂
	21
	281 
	236 
	262
	5.157

	
	
	中生北控试剂
	15
	270 
	212 
	259
	7.346

	
	
	罗氏试剂
	31
	247 
	213 
	223
	5.039

	
	
	四川迈克试剂
	30
	278 
	238 
	249
	6.799

	
	
	迈瑞试剂
	543
	353 
	28 
	249
	13.639

	
	
	利德曼试剂
	16
	276 
	179 
	254
	4.966

	
	
	上海科华试剂
	59
	292 
	200 
	251
	6.719

	
	
	复星诊断试剂
	39
	285 
	206 
	252
	13.175

	
	
	美康生物试剂
	116
	310 
	170 
	240
	6.346

	
	
	北京九强试剂
	18
	264 
	237 
	250
	7.449

	
	
	中元汇吉试剂
	84
	271 
	161 
	249
	4.324

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	265 
	154 
	244
	12.731

	
	
	桂林优利特试剂
	52
	381 
	180 
	259
	13.942

	
	
	长春迪瑞试剂
	93
	509 
	217 
	245
	8.155

	
	
	宁波天康试剂
	18
	270 
	27 
	245
	5.768

	
	
	广州科方试剂
	49
	283 
	177 
	255
	9.531

	
	
	南京基蛋试剂
	22
	2444 
	190 
	261
	3.332

	
	
	安徽大千试剂
	16
	270 
	224 
	256
	1.725

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	303 
	216 
	256
	18.966

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	272 
	213 
	247
	3.651

	
	
	北京安图试剂
	13
	252 
	200 
	228
	11.818

	乳酸脱氢酶
	20260101
	缺省组
	995
	306 
	12 
	183
	6.356

	
	
	贝克曼试剂
	18
	306 
	168 
	177
	3.237

	
	
	中生北控试剂
	12
	200 
	181 
	188
	5.97

	
	
	罗氏试剂
	29
	195 
	174 
	181
	1.767

	
	
	四川迈克试剂
	28
	200 
	174 
	183
	3.67

	
	
	迈瑞试剂
	312
	212 
	159 
	182
	6.035

	
	
	利德曼试剂
	13
	188 
	171 
	181
	1.687

	
	
	上海科华试剂
	44
	211 
	131 
	187
	4.725

	
	
	复星诊断试剂
	27
	203 
	171 
	190
	5.365

	
	
	美康生物试剂
	75
	196 
	144 
	183
	4.503

	
	
	北京九强试剂
	14
	191 
	169 
	183
	2.716

	
	
	中元汇吉试剂
	66
	217 
	165 
	178
	2.504

	
	
	南京威特曼试剂
	11
	195 
	168 
	180
	10.185

	
	
	桂林优利特试剂
	20
	200 
	167 
	184
	9.339

	
	
	长春迪瑞试剂
	47
	281 
	154 
	182
	3.316

	
	
	宁波天康试剂
	10
	188 
	172 
	183
	3.278

	
	
	广州科方试剂
	28
	201 
	176 
	185
	6.005

	
	
	南京基蛋试剂
	14
	178 
	172 
	174
	1.369

	
	
	安徽大千试剂
	14
	197 
	147 
	191
	0.699

	
	
	北京安图试剂
	11
	199 
	12 
	187
	5.987

	乳酸脱氢酶
	20260102
	缺省组
	995
	458 
	29 
	301
	10.471

	
	
	贝克曼试剂
	18
	355 
	278 
	293
	6.894

	
	
	中生北控试剂
	12
	334 
	298 
	309
	6.681

	
	
	罗氏试剂
	29
	316 
	285 
	299
	5.941

	
	
	四川迈克试剂
	28
	330 
	284 
	303
	6.086

	
	
	迈瑞试剂
	312
	342 
	251 
	299
	9.717

	
	
	利德曼试剂
	13
	312 
	287 
	297
	5.237

	
	
	上海科华试剂
	44
	351 
	230 
	309
	9.148

	
	
	复星诊断试剂
	27
	329 
	280 
	312
	12.843

	
	
	美康生物试剂
	75
	395 
	259 
	303
	6.449

	
	
	北京九强试剂
	14
	307 
	288 
	298
	4.425

	
	
	中元汇吉试剂
	66
	336 
	273 
	291
	4.36

	
	
	南京威特曼试剂
	11
	311 
	272 
	294
	11.028

	
	
	桂林优利特试剂
	20
	332 
	266 
	303
	6.139

	
	
	长春迪瑞试剂
	47
	458 
	258 
	295
	7.63

	
	
	宁波天康试剂
	10
	307 
	295 
	299
	3.488

	
	
	广州科方试剂
	28
	332 
	287 
	304
	7.499

	
	
	南京基蛋试剂
	14
	300 
	287 
	294
	2.087

	
	
	安徽大千试剂
	14
	324 
	279 
	305
	1.738

	
	
	北京安图试剂
	11
	318 
	294 
	306
	8.226

	乳酸脱氢酶
	20260103
	缺省组
	995
	264 
	1 
	132
	4.61

	
	
	贝克曼试剂
	18
	188 
	122 
	128
	3.395

	
	
	中生北控试剂
	12
	139 
	126 
	133
	5.239

	
	
	罗氏试剂
	29
	140 
	124 
	131
	3.084

	
	
	四川迈克试剂
	28
	142 
	125 
	133
	3.258

	
	
	迈瑞试剂
	312
	264 
	105 
	133
	4.173

	
	
	利德曼试剂
	13
	140 
	125 
	132
	3.152

	
	
	上海科华试剂
	44
	155 
	103 
	135
	3.317

	
	
	复星诊断试剂
	27
	148 
	122 
	136
	5.192

	
	
	美康生物试剂
	75
	156 
	108 
	132
	3.939

	
	
	北京九强试剂
	14
	135 
	120 
	132
	2.167

	
	
	中元汇吉试剂
	66
	167 
	117 
	128
	1.82

	
	
	南京威特曼试剂
	11
	140 
	112 
	129
	8.565

	
	
	桂林优利特试剂
	20
	143 
	118 
	130
	5.822

	
	
	长春迪瑞试剂
	47
	204 
	112 
	131
	2.862

	
	
	宁波天康试剂
	10
	135 
	128 
	131
	1.724

	
	
	广州科方试剂
	28
	154 
	125 
	133
	4.793

	
	
	南京基蛋试剂
	14
	125 
	121 
	123
	1.411

	
	
	安徽大千试剂
	14
	155 
	126 
	134
	2.478

	
	
	北京安图试剂
	11
	144 
	130 
	135
	3.195

	乳酸脱氢酶
	20260104
	缺省组
	995
	156 
	49 
	75
	3.066

	
	
	贝克曼试剂
	18
	119 
	68 
	72
	2.928

	
	
	中生北控试剂
	12
	80 
	66 
	75
	5.137

	
	
	罗氏试剂
	29
	83 
	71 
	74
	1.682

	
	
	四川迈克试剂
	28
	85 
	70 
	74
	1.795

	
	
	迈瑞试剂
	312
	129 
	66 
	75
	2.717

	
	
	利德曼试剂
	13
	76 
	71 
	73
	1.598

	
	
	上海科华试剂
	44
	87 
	55 
	75
	1.761

	
	
	复星诊断试剂
	27
	83 
	70 
	76
	3.271

	
	
	美康生物试剂
	75
	83 
	59 
	74
	2.605

	
	
	北京九强试剂
	14
	75 
	68 
	73
	0

	
	
	中元汇吉试剂
	66
	93 
	49 
	72
	1.642

	
	
	南京威特曼试剂
	11
	84 
	72 
	75
	3.553

	
	
	桂林优利特试剂
	20
	99 
	63 
	71
	4.139

	
	
	长春迪瑞试剂
	47
	115 
	60 
	73
	1.667

	
	
	宁波天康试剂
	10
	77 
	72 
	74
	0.949

	
	
	广州科方试剂
	28
	84 
	69 
	75
	2.351

	
	
	南京基蛋试剂
	14
	70 
	65 
	66
	0.841

	
	
	安徽大千试剂
	14
	83 
	73 
	75
	1.377

	
	
	北京安图试剂
	11
	81 
	74 
	77
	2.635

	乳酸脱氢酶
	20260105
	缺省组
	995
	383 
	24 
	255
	9.154

	
	
	贝克曼试剂
	18
	293 
	240 
	248
	4.928

	
	
	中生北控试剂
	12
	275 
	252 
	264
	8.375

	
	
	罗氏试剂
	29
	266 
	244 
	254
	3.352

	
	
	四川迈克试剂
	28
	275 
	241 
	256
	5.59

	
	
	迈瑞试剂
	312
	357 
	70 
	254
	7.894

	
	
	利德曼试剂
	13
	260 
	248 
	254
	3.392

	
	
	上海科华试剂
	44
	302 
	198 
	263
	7.928

	
	
	复星诊断试剂
	27
	282 
	24 
	266
	7.225

	
	
	美康生物试剂
	75
	294 
	242 
	257
	5.87

	
	
	北京九强试剂
	14
	268 
	235 
	255
	3.482

	
	
	中元汇吉试剂
	66
	307 
	225 
	247
	4.029

	
	
	南京威特曼试剂
	11
	265 
	234 
	250
	12.216

	
	
	桂林优利特试剂
	20
	300 
	241 
	265
	17.084

	
	
	长春迪瑞试剂
	47
	383 
	217 
	250
	6.215

	
	
	宁波天康试剂
	10
	261 
	240 
	254
	3.789

	
	
	广州科方试剂
	28
	279 
	243 
	259
	6.574

	
	
	南京基蛋试剂
	14
	251 
	241 
	246
	1.666

	
	
	安徽大千试剂
	14
	279 
	240 
	262
	3.665

	
	
	北京安图试剂
	11
	269 
	249 
	263
	4.554

	γ-谷氨酰基转移酶
	20260101
	缺省组
	1559
	949 
	57 
	96
	3.29

	
	
	贝克曼试剂
	19
	111 
	96 
	97
	1.005

	
	
	中生北控试剂
	15
	111 
	94 
	98
	3.723

	
	
	罗氏试剂
	29
	101 
	94 
	98
	1.624

	
	
	四川迈克试剂
	33
	110 
	94 
	105
	1.723

	
	
	迈瑞试剂
	566
	180 
	60 
	95
	2.961

	
	
	利德曼试剂
	14
	95 
	90 
	93
	1.66

	
	
	上海科华试剂
	59
	112 
	82 
	96
	3.223

	
	
	复星诊断试剂
	39
	102 
	84 
	95
	3.245

	
	
	美康生物试剂
	111
	115 
	88 
	96
	1.716

	
	
	北京九强试剂
	17
	99 
	91 
	96
	1.806

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	108 
	86 
	96
	1.681

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	148 
	81 
	97
	8.401

	
	
	桂林优利特试剂
	55
	113 
	87 
	101
	4.263

	
	
	长春迪瑞试剂
	92
	932 
	80 
	93
	2.41

	
	
	宁波天康试剂
	17
	104 
	90 
	95
	2.807

	
	
	广州科方试剂
	49
	114 
	89 
	101
	4.11

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	106 
	95 
	101
	0

	
	
	安徽大千试剂
	16
	101 
	92 
	96
	0.888

	
	
	南京神州英诺华试剂
	17
	141 
	92 
	103
	8.145

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	104 
	94 
	97
	1.821

	
	
	北京安图试剂
	13
	105 
	94 
	100
	2.791

	γ-谷氨酰基转移酶
	20260102
	缺省组
	1559
	2165 
	23 
	223
	8.903

	
	
	贝克曼试剂
	19
	256 
	222 
	227
	1.709

	
	
	中生北控试剂
	15
	267 
	219 
	233
	7.664

	
	
	罗氏试剂
	29
	239 
	215 
	228
	3.448

	
	
	四川迈克试剂
	33
	276 
	225 
	243
	5.419

	
	
	迈瑞试剂
	566
	256 
	23 
	220
	6.482

	
	
	利德曼试剂
	14
	230 
	216 
	220
	2.506

	
	
	上海科华试剂
	59
	252 
	25 
	222
	4.77

	
	
	复星诊断试剂
	39
	239 
	198 
	221
	7.563

	
	
	美康生物试剂
	111
	290 
	200 
	225
	4.681

	
	
	北京九强试剂
	17
	232 
	212 
	225
	5.738

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	238 
	198 
	224
	3.424

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	354 
	195 
	226
	18.08

	
	
	桂林优利特试剂
	55
	298 
	186 
	233
	7.659

	
	
	长春迪瑞试剂
	92
	2165 
	189 
	216
	6.262

	
	
	宁波天康试剂
	17
	243 
	215 
	225
	6.37

	
	
	广州科方试剂
	49
	264 
	208 
	233
	6.382

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	247 
	218 
	234
	1.706

	
	
	安徽大千试剂
	16
	320 
	204 
	222
	4.3

	
	
	南京神州英诺华试剂
	17
	366 
	217 
	238
	19.927

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	247 
	218 
	224
	1.529

	
	
	北京安图试剂
	13
	248 
	221 
	233
	7.63

	γ-谷氨酰基转移酶
	20260103
	缺省组
	1559
	607 
	37 
	60
	1.75

	
	
	贝克曼试剂
	19
	69 
	60 
	61
	0.887

	
	
	中生北控试剂
	15
	71 
	57 
	61
	2.809

	
	
	罗氏试剂
	29
	64 
	60 
	61
	1.282

	
	
	四川迈克试剂
	33
	68 
	59 
	65
	1.517

	
	
	迈瑞试剂
	566
	73 
	37 
	60
	1.598

	
	
	利德曼试剂
	14
	61 
	54 
	58
	1.056

	
	
	上海科华试剂
	59
	70 
	52 
	60
	1.631

	
	
	复星诊断试剂
	39
	64 
	52 
	59
	2.881

	
	
	美康生物试剂
	111
	72 
	57 
	61
	1.553

	
	
	北京九强试剂
	17
	61 
	54 
	59
	1.237

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	67 
	54 
	60
	1.241

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	94 
	52 
	60
	5.794

	
	
	桂林优利特试剂
	55
	279 
	53 
	65
	3.074

	
	
	长春迪瑞试剂
	92
	190 
	49 
	59
	1.62

	
	
	宁波天康试剂
	17
	607 
	55 
	59
	1.287

	
	
	广州科方试剂
	49
	71 
	56 
	63
	2.549

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	67 
	59 
	64
	1.377

	
	
	安徽大千试剂
	16
	64 
	54 
	58
	2.488

	
	
	南京神州英诺华试剂
	17
	86 
	52 
	63
	4.903

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	62 
	59 
	60
	1.073

	
	
	北京安图试剂
	13
	66 
	59 
	62
	1.491

	γ-谷氨酰基转移酶
	20260104
	缺省组
	1559
	219 
	12 
	28
	1.331

	
	
	贝克曼试剂
	19
	33 
	27 
	29
	0

	
	
	中生北控试剂
	15
	30 
	24 
	27
	1.705

	
	
	罗氏试剂
	29
	30 
	27 
	28
	0.625

	
	
	四川迈克试剂
	33
	31 
	27 
	30
	0.879

	
	
	迈瑞试剂
	566
	219 
	17 
	28
	0.885

	
	
	利德曼试剂
	14
	28 
	24 
	26
	1.289

	
	
	上海科华试剂
	59
	33 
	24 
	28
	1.025

	
	
	复星诊断试剂
	39
	30 
	23 
	26
	1.608

	
	
	美康生物试剂
	111
	33 
	26 
	29
	1.119

	
	
	北京九强试剂
	17
	28 
	24 
	27
	0.971

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	33 
	24 
	28
	0

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	44 
	24 
	28
	2.847

	
	
	桂林优利特试剂
	55
	42 
	24 
	31
	1.637

	
	
	长春迪瑞试剂
	92
	103 
	23 
	28
	1.103

	
	
	宁波天康试剂
	17
	29 
	25 
	27
	1.004

	
	
	广州科方试剂
	49
	33 
	25 
	30
	1.502

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	32 
	28 
	31
	0

	
	
	安徽大千试剂
	16
	31 
	24 
	26
	2.648

	
	
	南京神州英诺华试剂
	17
	35 
	12 
	28
	1.533

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	29 
	25 
	28
	1.073

	
	
	北京安图试剂
	13
	31 
	28 
	29
	1.137

	γ-谷氨酰基转移酶
	20260105
	缺省组
	1559
	315 
	98 
	183
	6.468

	
	
	贝克曼试剂
	19
	207 
	183 
	186
	1.826

	
	
	中生北控试剂
	15
	209 
	180 
	189
	5.946

	
	
	罗氏试剂
	29
	195 
	178 
	187
	3

	
	
	四川迈克试剂
	33
	215 
	180 
	199
	6.089

	
	
	迈瑞试剂
	566
	242 
	98 
	180
	4.865

	
	
	利德曼试剂
	14
	186 
	177 
	181
	1.764

	
	
	上海科华试剂
	59
	264 
	153 
	181
	3.522

	
	
	复星诊断试剂
	39
	198 
	163 
	181
	6.727

	
	
	美康生物试剂
	111
	222 
	168 
	184
	4.599

	
	
	北京九强试剂
	17
	190 
	171 
	185
	4.039

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	204 
	128 
	182
	1.816

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	285 
	160 
	185
	16.987

	
	
	桂林优利特试剂
	55
	248 
	162 
	191
	8.553

	
	
	长春迪瑞试剂
	92
	311 
	160 
	177
	4.673

	
	
	宁波天康试剂
	17
	191 
	173 
	182
	4.617

	
	
	广州科方试剂
	49
	216 
	171 
	191
	6.133

	
	
	南京基蛋试剂
	21
	196 
	185 
	191
	1.748

	
	
	安徽大千试剂
	16
	194 
	176 
	184
	3.845

	
	
	南京神州英诺华试剂
	17
	315 
	177 
	197
	21.883

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	11
	202 
	177 
	185
	6.251

	
	
	北京安图试剂
	13
	202 
	181 
	192
	6.277

	淀粉酶
	20260101
	缺省组
	684
	278.00 
	86.49 
	183.51
	9.393

	
	
	贝克曼试剂
	19
	190.90 
	165.50 
	179.28
	4.241

	
	
	罗氏试剂
	25
	181.00 
	162.70 
	169.19
	3.255

	
	
	四川迈克试剂
	20
	190.00 
	179.00 
	183.54
	3.085

	
	
	迈瑞试剂
	196
	229.50 
	151.57 
	180.25
	7.103

	
	
	上海科华试剂
	30
	224.00 
	169.00 
	191.43
	5.949

	
	
	复星诊断试剂
	20
	198.00 
	159.00 
	186.24
	5.256

	
	
	美康生物试剂
	71
	278.00 
	169.00 
	187.29
	4.901

	
	
	北京九强试剂
	20
	188.00 
	174.00 
	182.12
	3.059

	
	
	中元汇吉试剂
	51
	197.00 
	164.30 
	170.81
	2.75

	
	
	长春迪瑞试剂
	22
	208.90 
	136.00 
	198.34
	2.744

	
	
	广州科方试剂
	18
	223.20 
	186.00 
	207.05
	10.901

	
	
	南京基蛋试剂
	13
	191.00 
	86.49 
	187.71
	0.918

	
	
	北京安图试剂
	10
	192.00 
	174.90 
	183.42
	5.946

	淀粉酶
	20260102
	缺省组
	684
	3714.00 
	209.90 
	344.03
	18.423

	
	
	贝克曼试剂
	19
	353.50 
	302.00 
	337.36
	6.486

	
	
	罗氏试剂
	25
	345.00 
	306.00 
	323.58
	6.359

	
	
	四川迈克试剂
	20
	363.00 
	332.00 
	341.47
	6.627

	
	
	迈瑞试剂
	196
	421.01 
	209.90 
	337.43
	12.286

	
	
	上海科华试剂
	30
	428.30 
	320.00 
	360.71
	7.029

	
	
	复星诊断试剂
	20
	380.00 
	304.00 
	351.41
	14.322

	
	
	美康生物试剂
	71
	436.00 
	320.00 
	352.02
	8.063

	
	
	北京九强试剂
	20
	374.00 
	322.30 
	344.24
	8.621

	
	
	中元汇吉试剂
	51
	374.00 
	307.23 
	320.38
	6.121

	
	
	长春迪瑞试剂
	22
	400.00 
	258.00 
	372.64
	12.077

	
	
	广州科方试剂
	18
	423.45 
	347.80 
	387.58
	19.011

	
	
	南京基蛋试剂
	13
	368.00 
	353.00 
	358.62
	3.577

	
	
	北京安图试剂
	10
	365.00 
	331.30 
	344.37
	13.326

	淀粉酶
	20260103
	缺省组
	684
	204.00 
	58.80 
	108.59
	5.931

	
	
	贝克曼试剂
	19
	115.90 
	96.00 
	107.25
	2.952

	
	
	罗氏试剂
	25
	107.00 
	93.00 
	99.82
	3.258

	
	
	四川迈克试剂
	20
	114.00 
	104.00 
	108.83
	1.659

	
	
	迈瑞试剂
	196
	127.99 
	58.80 
	106.6
	3.947

	
	
	上海科华试剂
	30
	133.30 
	99.00 
	112.95
	4.311

	
	
	复星诊断试剂
	20
	116.00 
	96.00 
	109.53
	4.652

	
	
	美康生物试剂
	71
	204.00 
	97.00 
	110.03
	3.006

	
	
	北京九强试剂
	20
	121.40 
	105.00 
	109.88
	3.666

	
	
	中元汇吉试剂
	51
	114.21 
	95.69 
	99.89
	2.133

	
	
	长春迪瑞试剂
	22
	123.00 
	83.00 
	117.84
	2.988

	
	
	广州科方试剂
	18
	129.60 
	109.00 
	119.08
	6.191

	
	
	南京基蛋试剂
	13
	119.00 
	106.00 
	110.72
	1.406

	
	
	北京安图试剂
	10
	115.00 
	102.10 
	106.93
	3.956

	淀粉酶
	20260104
	缺省组
	684
	150.00 
	27.10 
	52.56
	2.968

	
	
	贝克曼试剂
	19
	58.10 
	47.50 
	52.95
	1.564

	
	
	罗氏试剂
	25
	51.00 
	45.20 
	48.6
	1.131

	
	
	四川迈克试剂
	20
	56.00 
	49.00 
	52.92
	1.702

	
	
	迈瑞试剂
	196
	60.74 
	27.10 
	52.17
	1.914

	
	
	上海科华试剂
	30
	63.60 
	49.00 
	55.05
	1.768

	
	
	复星诊断试剂
	20
	57.00 
	47.00 
	53.73
	1.888

	
	
	美康生物试剂
	71
	150.00 
	49.00 
	53.04
	1.741

	
	
	北京九强试剂
	20
	54.00 
	49.90 
	51.72
	1.186

	
	
	中元汇吉试剂
	51
	53.00 
	45.04 
	48.79
	1.066

	
	
	长春迪瑞试剂
	22
	60.00 
	40.00 
	57.41
	1.481

	
	
	广州科方试剂
	18
	59.90 
	49.30 
	55.23
	2.62

	
	
	南京基蛋试剂
	13
	58.00 
	52.35 
	53.77
	0.924

	
	
	北京安图试剂
	10
	54.00 
	48.90 
	51.67
	2.455

	淀粉酶
	20260105
	缺省组
	684
	30109.00 
	32.65 
	295.92
	15.469

	
	
	贝克曼试剂
	19
	293.20 
	262.00 
	287.31
	4.75

	
	
	罗氏试剂
	25
	295.00 
	261.30 
	276.18
	5.945

	
	
	四川迈克试剂
	20
	319.00 
	286.00 
	294.79
	5.987

	
	
	迈瑞试剂
	196
	390.50 
	173.50 
	289.68
	10.058

	
	
	上海科华试剂
	30
	364.70 
	276.00 
	310.61
	9.569

	
	
	复星诊断试剂
	20
	322.00 
	258.00 
	301.66
	9.122

	
	
	美康生物试剂
	71
	382.00 
	266.00 
	302.04
	7.728

	
	
	北京九强试剂
	20
	307.00 
	289.30 
	297.3
	4.664

	
	
	中元汇吉试剂
	51
	306.00 
	247.00 
	275.24
	3.281

	
	
	长春迪瑞试剂
	22
	339.00 
	223.00 
	317.58
	8.56

	
	
	广州科方试剂
	18
	361.20 
	300.00 
	330.16
	12.752

	
	
	南京基蛋试剂
	13
	310.00 
	299.21 
	303.58
	3.551

	
	
	北京安图试剂
	10
	310.00 
	276.00 
	293.61
	10.98

	肌酸激酶
	20260101
	缺省组
	958
	360 
	86 
	221
	23.482

	
	
	贝克曼试剂
	17
	180 
	162 
	172
	3.818

	
	
	中生北控试剂
	12
	246 
	130 
	237
	7.921

	
	
	罗氏试剂
	26
	246 
	195 
	238
	5.489

	
	
	四川迈克试剂
	27
	239 
	213 
	224
	6.238

	
	
	迈瑞试剂
	292
	309 
	95 
	203
	9.96

	
	
	利德曼试剂
	16
	262 
	228 
	238
	7.556

	
	
	上海科华试剂
	44
	265 
	97 
	238
	10.359

	
	
	复星诊断试剂
	28
	253 
	174 
	237
	6.51

	
	
	美康生物试剂
	75
	252 
	153 
	236
	6.539

	
	
	北京九强试剂
	20
	271 
	220 
	243
	7.878

	
	
	中元汇吉试剂
	59
	285 
	197 
	224
	5.553

	
	
	南京威特曼试剂
	12
	293 
	211 
	228
	14.89

	
	
	桂林优利特试剂
	20
	278 
	227 
	243
	7.955

	
	
	长春迪瑞试剂
	47
	350 
	207 
	228
	5.277

	
	
	宁波天康试剂
	12
	260 
	199 
	233
	16.481

	
	
	广州科方试剂
	27
	288 
	185 
	254
	10.305

	
	
	南京基蛋试剂
	14
	191 
	183 
	186
	1.686

	
	
	安徽大千试剂
	13
	262 
	199 
	250
	9.237

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	10
	213 
	109 
	198
	16.691

	
	
	北京安图试剂
	13
	245 
	171 
	226
	10.396

	肌酸激酶
	20260102
	缺省组
	958
	4219 
	44 
	413
	37.378

	
	
	贝克曼试剂
	17
	350 
	320 
	336
	4.88

	
	
	中生北控试剂
	12
	453 
	403 
	437
	10.846

	
	
	罗氏试剂
	26
	455 
	409 
	443
	6.876

	
	
	四川迈克试剂
	27
	507 
	393 
	420
	9.345

	
	
	迈瑞试剂
	292
	487 
	184 
	386
	20.248

	
	
	利德曼试剂
	16
	468 
	412 
	441
	19.496

	
	
	上海科华试剂
	44
	488 
	334 
	442
	16.324

	
	
	复星诊断试剂
	28
	476 
	338 
	440
	13.295

	
	
	美康生物试剂
	75
	4219 
	332 
	436
	11.201

	
	
	北京九强试剂
	20
	505 
	403 
	446
	15.148

	
	
	中元汇吉试剂
	59
	539 
	375 
	410
	4.616

	
	
	南京威特曼试剂
	12
	543 
	390 
	432
	30.503

	
	
	桂林优利特试剂
	20
	533 
	414 
	446
	15.888

	
	
	长春迪瑞试剂
	47
	624 
	372 
	416
	11.582

	
	
	宁波天康试剂
	12
	480 
	360 
	435
	24.075

	
	
	广州科方试剂
	27
	507 
	44 
	466
	22.266

	
	
	南京基蛋试剂
	14
	365 
	49 
	352
	3.759

	
	
	安徽大千试剂
	13
	472 
	385 
	456
	9.257

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	10
	391 
	198 
	376
	15.452

	
	
	北京安图试剂
	13
	436 
	340 
	417
	10.468

	肌酸激酶
	20260103
	缺省组
	958
	219 
	27 
	134
	15.932

	
	
	贝克曼试剂
	17
	105 
	97 
	101
	1.628

	
	
	中生北控试剂
	12
	161 
	136 
	146
	6.681

	
	
	罗氏试剂
	26
	152 
	119 
	144
	2.568

	
	
	四川迈克试剂
	27
	142 
	130 
	134
	3.144

	
	
	迈瑞试剂
	292
	147 
	59 
	121
	6.281

	
	
	利德曼试剂
	16
	156 
	139 
	148
	6.386

	
	
	上海科华试剂
	44
	164 
	118 
	145
	5.694

	
	
	复星诊断试剂
	28
	156 
	104 
	145
	4.134

	
	
	美康生物试剂
	75
	153 
	112 
	144
	4.249

	
	
	北京九强试剂
	20
	170 
	136 
	150
	5.81

	
	
	中元汇吉试剂
	59
	179 
	126 
	136
	1.467

	
	
	南京威特曼试剂
	12
	180 
	115 
	140
	18.835

	
	
	桂林优利特试剂
	20
	173 
	136 
	148
	7.924

	
	
	长春迪瑞试剂
	47
	219 
	125 
	142
	4.501

	
	
	宁波天康试剂
	12
	160 
	121 
	146
	9.012

	
	
	广州科方试剂
	27
	173 
	27 
	155
	8.583

	
	
	南京基蛋试剂
	14
	110 
	105 
	108
	0

	
	
	安徽大千试剂
	13
	156 
	126 
	154
	1.841

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	10
	133 
	70 
	123
	12.51

	
	
	北京安图试剂
	13
	146 
	104 
	138
	4.986

	肌酸激酶
	20260104
	缺省组
	958
	167 
	21 
	83
	10.939

	
	
	贝克曼试剂
	17
	66 
	60 
	62
	1.623

	
	
	中生北控试剂
	12
	102 
	84 
	92
	3.911

	
	
	罗氏试剂
	26
	92 
	76 
	90
	1.697

	
	
	四川迈克试剂
	27
	88 
	78 
	83
	2.832

	
	
	迈瑞试剂
	292
	121 
	35 
	74
	4.512

	
	
	利德曼试剂
	16
	102 
	86 
	93
	4.69

	
	
	上海科华试剂
	44
	101 
	63 
	89
	2.909

	
	
	复星诊断试剂
	28
	98 
	64 
	91
	3.789

	
	
	美康生物试剂
	75
	99 
	72 
	91
	3.074

	
	
	北京九强试剂
	20
	105 
	85 
	93
	4.545

	
	
	中元汇吉试剂
	59
	141 
	77 
	83
	2.863

	
	
	南京威特曼试剂
	12
	111 
	75 
	87
	10.475

	
	
	桂林优利特试剂
	20
	104 
	80 
	90
	1.886

	
	
	长春迪瑞试剂
	47
	134 
	78 
	91
	3.286

	
	
	宁波天康试剂
	12
	100 
	70 
	91
	6.991

	
	
	广州科方试剂
	27
	109 
	21 
	98
	3.658

	
	
	南京基蛋试剂
	14
	72 
	69 
	70
	0

	
	
	安徽大千试剂
	13
	98 
	75 
	95
	1.347

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	10
	86 
	49 
	79
	8.136

	
	
	北京安图试剂
	13
	95 
	62 
	85
	4.259

	肌酸激酶
	20260105
	缺省组
	958
	539 
	3 
	326
	31.879

	
	
	贝克曼试剂
	17
	282 
	248 
	262
	6.425

	
	
	中生北控试剂
	12
	360 
	321 
	345
	14.286

	
	
	罗氏试剂
	26
	441 
	310 
	349
	6.818

	
	
	四川迈克试剂
	27
	349 
	318 
	332
	9.058

	
	
	迈瑞试剂
	292
	375 
	71 
	302
	13.154

	
	
	利德曼试剂
	16
	369 
	331 
	349
	12.484

	
	
	上海科华试剂
	44
	380 
	260 
	349
	9.861

	
	
	复星诊断试剂
	28
	368 
	263 
	350
	11.408

	
	
	美康生物试剂
	75
	371 
	284 
	347
	7.631

	
	
	北京九强试剂
	20
	394 
	326 
	356
	11.089

	
	
	中元汇吉试剂
	59
	408 
	303 
	327
	3.235

	
	
	南京威特曼试剂
	12
	425 
	310 
	343
	27.333

	
	
	桂林优利特试剂
	20
	486 
	328 
	363
	17.215

	
	
	长春迪瑞试剂
	47
	487 
	3 
	331
	6.593

	
	
	宁波天康试剂
	12
	386 
	310 
	344
	20.897

	
	
	广州科方试剂
	27
	408 
	39 
	368
	18.017

	
	
	南京基蛋试剂
	14
	288 
	273 
	278
	0

	
	
	安徽大千试剂
	13
	371 
	301 
	367
	4.957

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	10
	351 
	162 
	307
	12.76

	
	
	北京安图试剂
	13
	350 
	262 
	334
	9.818

	α-羟丁酸脱氢酶
	20260101
	缺省组
	619
	1745 
	87 
	170
	12.077

	
	
	贝克曼试剂
	10
	150 
	142 
	147
	3.433

	
	
	罗氏试剂
	15
	183 
	146 
	172
	7.628

	
	
	四川迈克试剂
	21
	171 
	158 
	166
	3.046

	
	
	迈瑞试剂
	185
	256 
	118 
	176
	7.681

	
	
	上海科华试剂
	28
	174 
	119 
	156
	6.714

	
	
	复星诊断试剂
	14
	193 
	151 
	172
	15.136

	
	
	美康生物试剂
	48
	179 
	149 
	159
	4.034

	
	
	北京九强试剂
	17
	185 
	147 
	164
	7.829

	
	
	中元汇吉试剂
	49
	208 
	144 
	163
	8.693

	
	
	桂林优利特试剂
	13
	220 
	156 
	175
	10.217

	
	
	长春迪瑞试剂
	26
	1745 
	156 
	174
	5.257

	
	
	广州科方试剂
	19
	251 
	170 
	188
	3.658

	
	
	南京基蛋试剂
	12
	181 
	171 
	179
	1.356

	
	
	北京安图试剂
	13
	177 
	157 
	170
	3.291

	α-羟丁酸脱氢酶
	20260102
	缺省组
	619
	489 
	150 
	288
	20.982

	
	
	贝克曼试剂
	10
	256 
	241 
	248
	4.823

	
	
	罗氏试剂
	15
	303 
	263 
	288
	11.12

	
	
	四川迈克试剂
	21
	290 
	271 
	284
	3.427

	
	
	迈瑞试剂
	185
	428 
	250 
	297
	11.514

	
	
	上海科华试剂
	28
	297 
	197 
	263
	9.094

	
	
	复星诊断试剂
	14
	331 
	251 
	289
	26.079

	
	
	美康生物试剂
	48
	303 
	250 
	271
	7.787

	
	
	北京九强试剂
	17
	309 
	253 
	276
	9.811

	
	
	中元汇吉试剂
	49
	339 
	245 
	275
	10.346

	
	
	桂林优利特试剂
	13
	365 
	258 
	291
	13.013

	
	
	长春迪瑞试剂
	26
	322 
	191 
	292
	12.51

	
	
	广州科方试剂
	19
	420 
	188 
	316
	12.28

	
	
	南京基蛋试剂
	12
	344 
	318 
	323
	2.852

	
	
	北京安图试剂
	13
	306 
	269 
	290
	8.228

	α-羟丁酸脱氢酶
	20260103
	缺省组
	619
	209 
	60 
	120
	8.514

	
	
	贝克曼试剂
	10
	105 
	97 
	101
	3.061

	
	
	罗氏试剂
	15
	125 
	103 
	119
	6.175

	
	
	四川迈克试剂
	21
	124 
	112 
	116
	2.896

	
	
	迈瑞试剂
	185
	165 
	102 
	123
	4.802

	
	
	上海科华试剂
	28
	125 
	81 
	110
	5.103

	
	
	复星诊断试剂
	14
	133 
	101 
	120
	9.932

	
	
	美康生物试剂
	48
	126 
	105 
	112
	3.096

	
	
	北京九强试剂
	17
	129 
	103 
	116
	4.681

	
	
	中元汇吉试剂
	49
	141 
	100 
	116
	6.813

	
	
	桂林优利特试剂
	13
	158 
	106 
	123
	6.235

	
	
	长春迪瑞试剂
	26
	136 
	78 
	124
	3.513

	
	
	广州科方试剂
	19
	201 
	120 
	131
	6.463

	
	
	南京基蛋试剂
	12
	131 
	123 
	126
	0.886

	
	
	北京安图试剂
	13
	123 
	112 
	118
	4.415

	α-羟丁酸脱氢酶
	20260104
	缺省组
	619
	232 
	4 
	63
	5.242

	
	
	贝克曼试剂
	10
	55 
	50 
	52
	1.867

	
	
	罗氏试剂
	15
	68 
	54 
	64
	1.768

	
	
	四川迈克试剂
	21
	65 
	53 
	60
	1.543

	
	
	迈瑞试剂
	185
	94 
	4 
	65
	4.005

	
	
	上海科华试剂
	28
	69 
	50 
	59
	2.385

	
	
	复星诊断试剂
	14
	68 
	56 
	61
	3.428

	
	
	美康生物试剂
	48
	66 
	52 
	59
	2.7

	
	
	北京九强试剂
	17
	71 
	55 
	61
	1.851

	
	
	中元汇吉试剂
	49
	78 
	52 
	59
	3.272

	
	
	桂林优利特试剂
	13
	75 
	58 
	65
	4.362

	
	
	长春迪瑞试剂
	26
	232 
	40 
	65
	4.49

	
	
	广州科方试剂
	19
	177 
	64 
	70
	1.872

	
	
	南京基蛋试剂
	12
	67 
	65 
	66
	0

	
	
	北京安图试剂
	13
	66 
	55 
	62
	3.279

	α-羟丁酸脱氢酶
	20260105
	缺省组
	619
	395 
	23 
	242
	17.161

	
	
	贝克曼试剂
	10
	218 
	203 
	210
	5.248

	
	
	罗氏试剂
	15
	252 
	216 
	243
	8.081

	
	
	四川迈克试剂
	21
	254 
	228 
	239
	4.469

	
	
	迈瑞试剂
	185
	345 
	23 
	250
	9.739

	
	
	上海科华试剂
	28
	252 
	165 
	224
	6.666

	
	
	复星诊断试剂
	14
	278 
	210 
	243
	16.243

	
	
	美康生物试剂
	48
	255 
	216 
	229
	6.825

	
	
	北京九强试剂
	17
	259 
	213 
	234
	11.19

	
	
	中元汇吉试剂
	49
	302 
	207 
	230
	8.064

	
	
	桂林优利特试剂
	13
	300 
	211 
	249
	12.153

	
	
	长春迪瑞试剂
	26
	266 
	64 
	246
	8.42

	
	
	广州科方试剂
	19
	349 
	211 
	270
	18.216

	
	
	南京基蛋试剂
	12
	265 
	249 
	254
	0

	
	
	北京安图试剂
	13
	256 
	229 
	243
	6.345

	胆碱酯酶
	20260101
	缺省组
	368
	8517 
	5 
	5799
	216.679

	
	
	罗氏试剂
	17
	5859 
	5622 
	5747
	65.72

	
	
	四川迈克试剂
	11
	5752 
	5332 
	5547
	158.583

	
	
	迈瑞试剂
	94
	6720 
	165 
	5805
	173.481

	
	
	上海科华试剂
	17
	6063 
	5485 
	5760
	92.955

	
	
	复星诊断试剂
	11
	5845 
	5079 
	5628
	71.295

	
	
	美康生物试剂
	40
	6321 
	5345 
	5776
	125.257

	
	
	北京九强试剂
	13
	6733 
	5850 
	6051
	113.084

	
	
	中元汇吉试剂
	27
	6602 
	5186 
	5705
	173.469

	
	
	长春迪瑞试剂
	9
	6059 
	4598 
	5651
	21.88

	
	
	北京安图试剂
	11
	6191 
	5159 
	5822
	164.843

	胆碱酯酶
	20260102
	缺省组
	368
	12617 
	5 
	8084
	337.655

	
	
	罗氏试剂
	17
	8151 
	7904 
	8030
	86.108

	
	
	四川迈克试剂
	11
	7901 
	7228 
	7786
	82.591

	
	
	迈瑞试剂
	94
	8982 
	2691 
	8096
	241.765

	
	
	上海科华试剂
	17
	8707 
	7830 
	8104
	138.923

	
	
	复星诊断试剂
	11
	8309 
	7540 
	7864
	118.454

	
	
	美康生物试剂
	40
	9052 
	7281 
	8089
	218.37

	
	
	北京九强试剂
	13
	9003 
	7958 
	8383
	80.649

	
	
	中元汇吉试剂
	27
	8946 
	783 
	7849
	342.459

	
	
	长春迪瑞试剂
	9
	8021 
	6365 
	7678
	0

	
	
	北京安图试剂
	11
	8481 
	7365 
	8219
	218.309

	胆碱酯酶
	20260103
	缺省组
	368
	7240 
	5 
	4737
	184.769

	
	
	罗氏试剂
	17
	4813 
	4540 
	4664
	60.604

	
	
	四川迈克试剂
	11
	4702 
	4359 
	4557
	93.629

	
	
	迈瑞试剂
	94
	5701 
	4076 
	4752
	132.597

	
	
	上海科华试剂
	17
	4930 
	4520 
	4664
	95.052

	
	
	复星诊断试剂
	11
	4852 
	4412 
	4599
	126.855

	
	
	美康生物试剂
	40
	5498 
	4329 
	4733
	94.56

	
	
	北京九强试剂
	13
	5707 
	4692 
	4959
	151.478

	
	
	中元汇吉试剂
	27
	5286 
	4171 
	4687
	164.817

	
	
	长春迪瑞试剂
	9
	4951 
	3756 
	4661
	49.231

	
	
	北京安图试剂
	11
	5017 
	4212 
	4764
	148.398

	胆碱酯酶
	20260104
	缺省组
	368
	33343 
	3 
	3425
	144.273

	
	
	罗氏试剂
	17
	3501 
	3346 
	3406
	46.291

	
	
	四川迈克试剂
	11
	3481 
	3184 
	3317
	95.765

	
	
	迈瑞试剂
	94
	33343 
	2976 
	3444
	102.647

	
	
	上海科华试剂
	17
	3572 
	3216 
	3341
	82.181

	
	
	复星诊断试剂
	11
	3421 
	3055 
	3286
	112.55

	
	
	美康生物试剂
	40
	3726 
	3073 
	3388
	101.066

	
	
	北京九强试剂
	13
	4988 
	3042 
	3620
	144.622

	
	
	中元汇吉试剂
	27
	3885 
	343 
	3370
	163.579

	
	
	长春迪瑞试剂
	9
	3641 
	2714 
	3366
	16.682

	
	
	北京安图试剂
	11
	3693 
	3004 
	3412
	132.615

	胆碱酯酶
	20260105
	缺省组
	368
	11168 
	5 
	7170
	278.989

	
	
	罗氏试剂
	17
	7288 
	6688 
	7045
	132.734

	
	
	四川迈克试剂
	11
	7349 
	6491 
	6916
	284.692

	
	
	迈瑞试剂
	94
	8310 
	3335 
	7165
	172.094

	
	
	上海科华试剂
	17
	7783 
	6988 
	7224
	122.277

	
	
	复星诊断试剂
	11
	7237 
	6679 
	7043
	116.479

	
	
	美康生物试剂
	40
	7815 
	6249 
	7164
	204.162

	
	
	北京九强试剂
	13
	8313 
	7051 
	7543
	213.809

	
	
	中元汇吉试剂
	27
	7961 
	5891 
	7022
	222.054

	
	
	长春迪瑞试剂
	9
	7048 
	5666 
	6836
	39.465

	
	
	北京安图试剂
	11
	7658 
	6390 
	7281
	271.331

	总胆红素
	20260101
	缺省组
	1715
	173.7 
	24.1 
	47.6
	2.803

	
	
	贝克曼试剂
	24
	55.3 
	48.8 
	53.5
	0.979

	
	
	中生北控试剂
	15
	47.5 
	40.5 
	43.8
	2.426

	
	
	罗氏试剂
	25
	47.5 
	41.9 
	43.5
	1.358

	
	
	四川迈克试剂
	31
	55.1 
	45.8 
	49.7
	1.598

	
	
	迈瑞试剂
	655
	77.5 
	29.2 
	46.8
	1.987

	
	
	利德曼试剂
	19
	46.2 
	38.7 
	42.8
	1.876

	
	
	上海科华试剂
	74
	56.0 
	41.3 
	46.6
	1.476

	
	
	复星诊断试剂
	39
	58.3 
	43.8 
	51.3
	2.458

	
	
	美康生物试剂
	115
	55.8 
	42.6 
	47.1
	1.124

	
	
	北京九强试剂
	19
	50.9 
	43.7 
	46.2
	1.566

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	56.4 
	24.1 
	46.8
	1.001

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	52.7 
	44.1 
	48.5
	3.3

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	55.1 
	43.5 
	48.4
	2.233

	
	
	长春迪瑞试剂
	110
	173.7 
	33.3 
	51.7
	1.763

	
	
	宁波天康试剂
	19
	56.1 
	44.9 
	49
	2.907

	
	
	广州科方试剂
	52
	62.7 
	49.4 
	54.9
	2.601

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	59.5 
	28.4 
	58.6
	0.541

	
	
	安徽大千试剂
	15
	51.4 
	41.5 
	44.8
	2.393

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	56.5 
	41.3 
	48.5
	2.507

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	51.2 
	45.9 
	48.2
	1.745

	
	
	北京安图试剂
	12
	50.9 
	41.3 
	46.4
	3.322

	总胆红素
	20260102
	缺省组
	1715
	171.8 
	11.2 
	103.5
	6.163

	
	
	贝克曼试剂
	24
	112.0 
	77.5 
	108.2
	2.626

	
	
	中生北控试剂
	15
	106.2 
	86.4 
	92.6
	5.507

	
	
	罗氏试剂
	25
	99.9 
	88.6 
	92.7
	0.88

	
	
	四川迈克试剂
	31
	121.9 
	99.4 
	106.7
	2.651

	
	
	迈瑞试剂
	655
	166.0 
	48.2 
	102.6
	4.272

	
	
	利德曼试剂
	19
	104.7 
	89.8 
	94
	2.545

	
	
	上海科华试剂
	74
	113.7 
	91.9 
	101
	3.217

	
	
	复星诊断试剂
	39
	127.6 
	11.2 
	111.4
	6.002

	
	
	美康生物试剂
	115
	119.7 
	89.5 
	99.9
	2.116

	
	
	北京九强试剂
	19
	106.1 
	94.4 
	100.5
	3.307

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	123.2 
	44.9 
	101.9
	1.651

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	118.5 
	96.6 
	108.1
	5.544

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	122.0 
	94.2 
	102.2
	3.61

	
	
	长春迪瑞试剂
	110
	171.8 
	72.8 
	111
	3.45

	
	
	宁波天康试剂
	19
	120.0 
	55.4 
	105.8
	5.4

	
	
	广州科方试剂
	52
	128.6 
	99.7 
	118.7
	4.59

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	125.7 
	54.1 
	121.1
	1.604

	
	
	安徽大千试剂
	15
	113.3 
	92.9 
	95.2
	1.623

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	116.0 
	85.4 
	101.9
	10.002

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	113.4 
	99.3 
	103
	2.498

	
	
	北京安图试剂
	12
	112.0 
	91.3 
	101.2
	7.411

	总胆红素
	20260103
	缺省组
	1715
	333.2 
	2.5 
	29.7
	1.889

	
	
	贝克曼试剂
	24
	35.7 
	30.4 
	34.5
	0.63

	
	
	中生北控试剂
	15
	34.2 
	25.7 
	27.9
	1.552

	
	
	罗氏试剂
	25
	29.5 
	26.0 
	27.4
	0.793

	
	
	四川迈克试剂
	31
	38.9 
	28.6 
	31.2
	1.169

	
	
	迈瑞试剂
	655
	48.3 
	2.5 
	29
	1.225

	
	
	利德曼试剂
	19
	29.2 
	24.5 
	27.1
	1.083

	
	
	上海科华试剂
	74
	36.1 
	25.0 
	28.9
	1.237

	
	
	复星诊断试剂
	39
	36.0 
	27.2 
	32.2
	2.237

	
	
	美康生物试剂
	115
	36.9 
	27.0 
	29.7
	0.79

	
	
	北京九强试剂
	19
	31.1 
	27.0 
	28.9
	1.089

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	36.0 
	16.0 
	29.7
	0.905

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	34.8 
	27.6 
	30.9
	2.626

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	106.6 
	24.8 
	30.4
	1.479

	
	
	长春迪瑞试剂
	110
	333.2 
	20.4 
	32.7
	1.179

	
	
	宁波天康试剂
	19
	35.9 
	28.0 
	29.3
	0.747

	
	
	广州科方试剂
	52
	39.5 
	28.5 
	34.4
	1.532

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	36.8 
	14.5 
	35.2
	0.305

	
	
	安徽大千试剂
	15
	33.4 
	27.0 
	28.4
	1.679

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	37.3 
	25.6 
	31.1
	3.517

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	32.5 
	28.3 
	30.1
	1.357

	
	
	北京安图试剂
	12
	34.5 
	26.6 
	29.4
	2.186

	总胆红素
	20260104
	缺省组
	1715
	99.3 
	10.0 
	20.3
	1.411

	
	
	贝克曼试剂
	24
	24.9 
	20.6 
	24
	0.486

	
	
	中生北控试剂
	15
	24.2 
	15.2 
	19.1
	1.583

	
	
	罗氏试剂
	25
	20.5 
	18.0 
	18.7
	0.472

	
	
	四川迈克试剂
	31
	26.0 
	19.5 
	21.4
	0.763

	
	
	迈瑞试剂
	655
	32.8 
	10.0 
	19.7
	0.889

	
	
	利德曼试剂
	19
	20.1 
	16.7 
	18.6
	0.593

	
	
	上海科华试剂
	74
	24.6 
	12.3 
	19.4
	0.832

	
	
	复星诊断试剂
	39
	25.1 
	18.7 
	22
	1.321

	
	
	美康生物试剂
	115
	29.3 
	18.3 
	20.3
	0.614

	
	
	北京九强试剂
	19
	22.0 
	18.5 
	19.7
	0.514

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	24.0 
	11.1 
	20.4
	0.585

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	23.6 
	12.7 
	20.7
	2.077

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	25.3 
	17.9 
	21
	1.265

	
	
	长春迪瑞试剂
	110
	99.3 
	14.0 
	22
	0.869

	
	
	宁波天康试剂
	19
	24.0 
	18.5 
	20.1
	0.532

	
	
	广州科方试剂
	52
	28.5 
	20.6 
	23.6
	1.263

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	25.2 
	11.3 
	24.2
	0.427

	
	
	安徽大千试剂
	15
	23.4 
	18.5 
	19.5
	1.007

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	32.8 
	17.3 
	20.9
	2.003

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	21.7 
	11.6 
	20.2
	0.608

	
	
	北京安图试剂
	12
	22.8 
	17.9 
	20.3
	1.733

	总胆红素
	20260105
	缺省组
	1714
	381.6 
	34.4 
	88.2
	5.228

	
	
	贝克曼试剂
	24
	95.7 
	88.6 
	92.8
	1.576

	
	
	中生北控试剂
	15
	93.0 
	76.0 
	81.5
	3.185

	
	
	罗氏试剂
	25
	85.5 
	78.9 
	80.6
	1.094

	
	
	四川迈克试剂
	31
	100.3 
	84.6 
	90.2
	2.382

	
	
	迈瑞试剂
	654
	381.6 
	34.4 
	87
	3.717

	
	
	利德曼试剂
	19
	92.3 
	79.1 
	82.7
	1.677

	
	
	上海科华试剂
	74
	99.6 
	74.0 
	86.3
	2.822

	
	
	复星诊断试剂
	39
	107.8 
	79.5 
	95.7
	4.36

	
	
	美康生物试剂
	115
	108.6 
	54.9 
	85.3
	2.181

	
	
	北京九强试剂
	19
	92.2 
	81.6 
	87
	2.44

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	105.1 
	37.6 
	87.1
	1.855

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	103.5 
	82.4 
	91.6
	6.633

	
	
	桂林优利特试剂
	60
	109.9 
	81.4 
	87.4
	2.792

	
	
	长春迪瑞试剂
	110
	240.0 
	47.2 
	96.1
	2.662

	
	
	宁波天康试剂
	19
	99.9 
	80.4 
	88.5
	1.972

	
	
	广州科方试剂
	52
	117.4 
	91.0 
	101.5
	5.357

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	107.3 
	38.9 
	104.1
	1.908

	
	
	安徽大千试剂
	15
	99.2 
	83.0 
	84.9
	1.738

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	99.3 
	73.6 
	87.4
	7.998

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	97.7 
	86.8 
	88.6
	1.385

	
	
	北京安图试剂
	12
	95.0 
	79.9 
	86.8
	6.035

	直接胆红素
	20260101
	缺省组
	1694
	104.0 
	14.0 
	26
	2.315

	
	
	贝克曼试剂
	24
	34.7 
	25.0 
	33.1
	0.787

	
	
	中生北控试剂
	15
	29.8 
	23.0 
	25.1
	1.535

	
	
	罗氏试剂
	26
	38.7 
	27.7 
	34.1
	1.439

	
	
	四川迈克试剂
	31
	24.7 
	19.0 
	21
	1.438

	
	
	迈瑞试剂
	647
	40.9 
	14.0 
	25.6
	1.069

	
	
	利德曼试剂
	18
	31.3 
	24.9 
	29.3
	1.397

	
	
	上海科华试剂
	72
	31.7 
	23.9 
	27.3
	1.227

	
	
	复星诊断试剂
	36
	25.9 
	17.3 
	21
	1.489

	
	
	美康生物试剂
	114
	39.6 
	20.1 
	28.8
	1.389

	
	
	北京九强试剂
	20
	24.8 
	21.8 
	23.4
	0.492

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	55.3 
	18.9 
	23.7
	0.891

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	30.0 
	21.2 
	26.7
	2.353

	
	
	桂林优利特试剂
	58
	104.0 
	23.1 
	32.9
	2.241

	
	
	长春迪瑞试剂
	107
	75.6 
	17.5 
	27
	1.098

	
	
	宁波天康试剂
	19
	28.1 
	22.0 
	25
	2.002

	
	
	广州科方试剂
	51
	29.8 
	17.8 
	26.1
	1.578

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	28.2 
	20.9 
	26.4
	0.587

	
	
	安徽大千试剂
	15
	27.3 
	23.0 
	23.5
	0.149

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	28.1 
	20.1 
	23.6
	2.656

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	28.2 
	21.2 
	24.7
	1.387

	
	
	北京安图试剂
	12
	27.3 
	20.0 
	22.8
	2.357

	直接胆红素
	20260102
	缺省组
	1694
	6737.0 
	12.1 
	49.3
	3.687

	
	
	贝克曼试剂
	24
	58.1 
	43.0 
	55.9
	1.021

	
	
	中生北控试剂
	15
	52.5 
	44.1 
	47.6
	2.309

	
	
	罗氏试剂
	26
	70.7 
	54.3 
	62.2
	1.154

	
	
	四川迈克试剂
	31
	54.4 
	40.5 
	44.2
	1.61

	
	
	迈瑞试剂
	647
	63.5 
	12.1 
	48.5
	1.851

	
	
	利德曼试剂
	18
	58.1 
	48.4 
	53.6
	0.985

	
	
	上海科华试剂
	72
	60.6 
	44.5 
	51.3
	2.791

	
	
	复星诊断试剂
	36
	51.3 
	34.7 
	41.6
	2.649

	
	
	美康生物试剂
	114
	69.1 
	43.4 
	52.7
	2.486

	
	
	北京九强试剂
	20
	50.7 
	42.7 
	46.4
	1.201

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	101.3 
	37.6 
	46.2
	1.629

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	53.7 
	44.5 
	49.9
	3.167

	
	
	桂林优利特试剂
	58
	73.2 
	42.6 
	58.6
	3.184

	
	
	长春迪瑞试剂
	107
	106.0 
	35.5 
	50.9
	2.241

	
	
	宁波天康试剂
	19
	61.4 
	43.0 
	47.9
	2.247

	
	
	广州科方试剂
	51
	58.6 
	35.5 
	49.8
	2.323

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	55.0 
	42.8 
	52.4
	0.61

	
	
	安徽大千试剂
	15
	53.5 
	44.2 
	45.4
	0.423

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	50.8 
	32.7 
	44.3
	5.094

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	52.1 
	42.5 
	46.6
	0.519

	
	
	北京安图试剂
	12
	52.7 
	42.2 
	45.5
	1.708

	直接胆红素
	20260103
	缺省组
	1694
	251.4 
	4.4 
	16.6
	1.459

	
	
	贝克曼试剂
	24
	22.1 
	14.8 
	21.3
	0.562

	
	
	中生北控试剂
	15
	18.4 
	13.9 
	16.2
	1.586

	
	
	罗氏试剂
	26
	24.1 
	18.1 
	21.6
	0.829

	
	
	四川迈克试剂
	31
	16.5 
	11.0 
	12.1
	0.6

	
	
	迈瑞试剂
	647
	251.4 
	8.8 
	16.4
	0.646

	
	
	利德曼试剂
	18
	21.0 
	16.0 
	19
	1.282

	
	
	上海科华试剂
	72
	22.1 
	14.4 
	17.6
	0.8

	
	
	复星诊断试剂
	36
	17.5 
	11.3 
	13.6
	0.966

	
	
	美康生物试剂
	114
	27.3 
	14.9 
	19.1
	0.951

	
	
	北京九强试剂
	20
	15.3 
	13.4 
	14.2
	0.458

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	139.6 
	11.9 
	15.1
	0.632

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	18.7 
	11.6 
	16.7
	1.385

	
	
	桂林优利特试剂
	58
	73.1 
	14.3 
	20.3
	1.278

	
	
	长春迪瑞试剂
	107
	54.6 
	12.2 
	17.1
	0.915

	
	
	宁波天康试剂
	19
	18.2 
	14.1 
	15.5
	1.154

	
	
	广州科方试剂
	51
	19.3 
	10.5 
	16.5
	0.824

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	17.4 
	14.7 
	16.3
	0.348

	
	
	安徽大千试剂
	15
	18.4 
	14.2 
	14.4
	0.135

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	18.7 
	13.4 
	16.1
	1.904

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	18.8 
	13.5 
	15.6
	0.692

	
	
	北京安图试剂
	12
	17.6 
	12.4 
	13.7
	1.422

	直接胆红素
	20260104
	缺省组
	1694
	51.0 
	4.1 
	11.8
	1.116

	
	
	贝克曼试剂
	24
	15.9 
	10.8 
	15
	0.315

	
	
	中生北控试剂
	15
	13.5 
	9.5 
	11
	1.089

	
	
	罗氏试剂
	26
	16.4 
	13.1 
	14.5
	0.551

	
	
	四川迈克试剂
	31
	12.1 
	7.9 
	9
	0.765

	
	
	迈瑞试剂
	647
	51.0 
	4.4 
	11.6
	0.486

	
	
	利德曼试剂
	18
	15.0 
	10.5 
	13.6
	0.913

	
	
	上海科华试剂
	72
	15.1 
	6.8 
	12.6
	0.664

	
	
	复星诊断试剂
	36
	12.0 
	8.3 
	10.1
	0.652

	
	
	美康生物试剂
	114
	18.9 
	8.5 
	14.2
	0.658

	
	
	北京九强试剂
	20
	10.5 
	9.3 
	10.1
	0.338

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	20.6 
	8.6 
	11.1
	0.471

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	12.9 
	9.9 
	11.4
	1.01

	
	
	桂林优利特试剂
	58
	16.4 
	5.3 
	14
	0.8

	
	
	长春迪瑞试剂
	107
	43.5 
	8.5 
	11.8
	0.625

	
	
	宁波天康试剂
	19
	13.6 
	10.0 
	11.2
	0.963

	
	
	广州科方试剂
	51
	14.4 
	7.2 
	12.1
	0.711

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	12.8 
	9.9 
	12.2
	0.178

	
	
	安徽大千试剂
	15
	12.5 
	10.2 
	10.5
	0.343

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	22.8 
	9.0 
	10.9
	1.267

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	13.3 
	4.1 
	11.2
	0.906

	
	
	北京安图试剂
	12
	13.2 
	8.5 
	9.5
	0.915

	直接胆红素
	20260105
	缺省组
	1694
	156.0 
	20.0 
	39.8
	2.934

	
	
	贝克曼试剂
	24
	43.7 
	32.0 
	42.1
	0.965

	
	
	中生北控试剂
	15
	44.1 
	26.6 
	36.9
	2.341

	
	
	罗氏试剂
	26
	54.3 
	42.6 
	47.5
	1.496

	
	
	四川迈克试剂
	31
	39.8 
	31.2 
	34.2
	0.953

	
	
	迈瑞试剂
	647
	52.5 
	26.4 
	39.4
	1.434

	
	
	利德曼试剂
	18
	49.3 
	39.1 
	45.6
	2.18

	
	
	上海科华试剂
	72
	48.9 
	33.4 
	42.6
	2.044

	
	
	复星诊断试剂
	36
	40.0 
	27.5 
	33.1
	2.025

	
	
	美康生物试剂
	114
	56.4 
	33.3 
	42.9
	1.894

	
	
	北京九强试剂
	20
	37.2 
	31.4 
	35.8
	0.919

	
	
	中元汇吉试剂
	87
	90.8 
	32.2 
	38.1
	1.445

	
	
	南京威特曼试剂
	14
	43.6 
	33.3 
	38.7
	3.106

	
	
	桂林优利特试剂
	58
	55.7 
	31.9 
	43
	2.217

	
	
	长春迪瑞试剂
	107
	69.3 
	28.3 
	40.5
	1.815

	
	
	宁波天康试剂
	19
	43.8 
	34.6 
	38.3
	2.884

	
	
	广州科方试剂
	51
	45.6 
	28.0 
	38.9
	2.019

	
	
	南京基蛋试剂
	23
	41.9 
	35.9 
	40.1
	0.506

	
	
	安徽大千试剂
	15
	43.7 
	35.3 
	36.5
	0.413

	
	
	南京神州英诺华试剂
	18
	42.7 
	20.0 
	35.6
	5.443

	
	
	安徽伊普诺康试剂
	12
	42.6 
	34.0 
	38.6
	1.595

	
	
	北京安图试剂
	12
	43.1 
	32.9 
	36.1
	2.88

	总胆汁酸
	20260101
	缺省组
	514
	37.3
	0.4
	18.86
	2.329

	
	
	贝克曼试剂
	10
	19.2
	15.9
	17.54
	0.673

	
	
	中生北控试剂
	10
	22.4
	15.1
	19.94
	2.451

	
	
	四川迈克试剂
	21
	24.2
	16.8
	20.86
	1.079

	
	
	迈瑞试剂
	131
	21.39
	6.9
	16.68
	1.353

	
	
	上海科华试剂
	28
	25.55
	16.5
	22.7
	1.14

	
	
	复星诊断试剂
	17
	18.3
	13
	16.64
	0.958

	
	
	美康生物试剂
	50
	23.2
	17.1
	20.07
	0.815

	
	
	北京九强试剂
	19
	19.7
	17.1
	18.28
	0.489

	
	
	中元汇吉试剂
	36
	37.3
	18.04
	19.77
	0.972

	
	
	桂林优利特试剂
	10
	21.4
	17.8
	19.61
	1.413

	
	
	长春迪瑞试剂
	23
	21.3
	0.4
	19.31
	0.81

	
	
	北京安图试剂
	12
	21.5
	15.9
	19.68
	1.241

	总胆汁酸
	20260102
	缺省组
	514
	4635
	13.6
	42.51
	4.871

	
	
	贝克曼试剂
	10
	42.5
	36.7
	39.99
	1.079

	
	
	中生北控试剂
	10
	51.6
	32.1
	46.66
	4.397

	
	
	四川迈克试剂
	21
	54.5
	39.8
	47.43
	2.823

	
	
	迈瑞试剂
	131
	49.41
	13.6
	38.49
	2.674

	
	
	上海科华试剂
	28
	55.5
	37
	51.02
	1.885

	
	
	复星诊断试剂
	17
	44.2
	32
	38.55
	2.463

	
	
	美康生物试剂
	50
	73.8
	37.8
	45.2
	1.597

	
	
	北京九强试剂
	19
	43.3
	38.8
	40.49
	0.445

	
	
	中元汇吉试剂
	36
	71.3
	40.1
	43.93
	1.561

	
	
	桂林优利特试剂
	10
	47.2
	38.8
	42.58
	1.407

	
	
	长春迪瑞试剂
	23
	68
	36.6
	43.16
	1.65

	
	
	北京安图试剂
	12
	49.1
	36.2
	44.76
	2.022

	总胆汁酸
	20260103
	缺省组
	514
	29.1
	5.8
	14.96
	1.829

	
	
	贝克曼试剂
	10
	15
	12.7
	13.72
	0.53

	
	
	中生北控试剂
	10
	17.59
	13
	15.75
	1.804

	
	
	四川迈克试剂
	21
	18.5
	12.9
	16.18
	0.933

	
	
	迈瑞试剂
	131
	21.45
	5.8
	13.19
	1.01

	
	
	上海科华试剂
	28
	19.82
	13
	18.14
	0.729

	
	
	复星诊断试剂
	17
	15
	12.5
	13.33
	0.722

	
	
	美康生物试剂
	50
	19.11
	13.69
	15.84
	0.546

	
	
	北京九强试剂
	19
	16.3
	13.4
	14.53
	0.392

	
	
	中元汇吉试剂
	36
	29.1
	14.8
	15.6
	0.563

	
	
	桂林优利特试剂
	10
	16.6
	13.8
	15.84
	0.582

	
	
	长春迪瑞试剂
	23
	17.6
	8
	15.15
	0.983

	
	
	北京安图试剂
	12
	16.9
	12.53
	15.47
	0.895

	总胆汁酸
	20260104
	缺省组
	514
	74.2
	2.7
	8.04
	1.092

	
	
	贝克曼试剂
	10
	7.6
	6.7
	7.11
	0.402

	
	
	中生北控试剂
	10
	9.19
	6.6
	8.46
	0.763

	
	
	四川迈克试剂
	21
	9.9
	6.7
	8.2
	0.317

	
	
	迈瑞试剂
	131
	74.2
	2.7
	6.95
	0.588

	
	
	上海科华试剂
	28
	11.12
	6.9
	9.64
	0.647

	
	
	复星诊断试剂
	17
	9.16
	6.49
	7.46
	0.702

	
	
	美康生物试剂
	50
	9.87
	7
	8.43
	0.388

	
	
	北京九强试剂
	19
	8.7
	7.3
	7.93
	0.112

	
	
	中元汇吉试剂
	36
	18.3
	7.63
	8.11
	0.181

	
	
	桂林优利特试剂
	10
	13.1
	7.9
	8.96
	0.734

	
	
	长春迪瑞试剂
	23
	34.8
	7.2
	8.61
	0.905

	
	
	北京安图试剂
	12
	8.6
	6.8
	8.05
	0.52

	总胆汁酸
	20260105
	缺省组
	514
	58.4
	11
	33.19
	3.816

	
	
	贝克曼试剂
	10
	33.8
	28.5
	30.73
	1.203

	
	
	中生北控试剂
	10
	39.7
	26.6
	34.63
	4.956

	
	
	四川迈克试剂
	21
	42.5
	30.1
	36.9
	2.229

	
	
	迈瑞试剂
	131
	38.31
	11
	29.78
	1.987

	
	
	上海科华试剂
	28
	45.22
	29.5
	40.24
	1.307

	
	
	复星诊断试剂
	17
	32.8
	24.32
	29.13
	2.058

	
	
	美康生物试剂
	50
	43.15
	29.9
	35.29
	1.266

	
	
	北京九强试剂
	19
	34.2
	29.6
	31.66
	0.299

	
	
	中元汇吉试剂
	36
	58.4
	33.3
	34.76
	1.204

	
	
	桂林优利特试剂
	10
	36.7
	30.9
	34.78
	1.925

	
	
	长春迪瑞试剂
	23
	48.4
	29.4
	34.06
	1.542

	
	
	北京安图试剂
	12
	38.4
	28.6
	34.43
	1.448



