AE-06干化学专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：81家

- 评价标准

| 项目名称 | 国家 | 评价限(%) |
| --- | --- | --- |
| 钾 | 行业标准 | ±6 |
| 钠 | 行业标准 | ±4 |
| 氯 | 行业标准 | ±4 |
| 钙 | 行业标准 | ±5 |
| 磷 | 行业标准 | ±10 |
| 血糖 | 行业标准 | ±7 |
| 尿酸 | 行业标准 | ±12 |
| 肌酐 | 行业标准 | ±12 |
| 总蛋白 | 行业标准 | ±5 |
| 白蛋白 | 行业标准 | ±6 |
| 总胆固醇 | 行业标准 | ±9 |
| 甘油三酯 | 行业标准 | ±14 |
| 总胆红素 | 行业标准 | ±15 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 行业标准 | ±16 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 行业标准 | ±15 |
| 碱性磷酸酶 | 行业标准 | ±18 |
| 淀粉酶 | 行业标准 | ±15 |
| 肌酸激酶 | 行业标准 | ±15 |
| 乳酸脱氢酶 | 行业标准 | ±11 |
| r-谷氨酰基转移酶 | 行业标准 | ±11 |

三、活动小结

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 20260101 | 缺省组 | 69 | 5.00 | 4.24 | 4.79 | 0.049 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 4.95 | 4.71 | 4.79 | 0.056 |
| 钾 | 20260102 | 缺省组 | 69 | 7.02 | 4.11 | 6.76 | 0.035 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 6.92 | 6.59 | 6.77 | 0.035 |
| 钾 | 20260103 | 缺省组 | 69 | 4.15 | 3.75 | 3.89 | 0.039 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 3.98 | 3.81 | 3.89 | 0.032 |
| 钾 | 20260104 | 缺省组 | 69 | 3.71 | 3.11 | 3.24 | 0.032 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 3.35 | 3.17 | 3.24 | 0.032 |
| 钾 | 20260105 | 缺省组 | 69 | 6.11 | 3.02 | 5.91 | 0.036 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 6.02 | 3.02 | 5.9 | 0.044 |
| 钠 | 20260101 | 缺省组 | 69 | 143 | 135 | 139 | 1.457 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 39 | 143 | 136 | 139 | 1.495 |
| 钠 | 20260102 | 缺省组 | 69 | 173 | 141 | 167 | 1.623 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 39 | 173 | 162 | 167 | 1.763 |
| 钠 | 20260103 | 缺省组 | 69 | 141 | 123 | 125 | 1.195 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 39 | 130 | 123 | 125 | 1.079 |
| 钠 | 20260104 | 缺省组 | 69 | 138 | 114 | 116 | 1.194 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 39 | 119 | 114 | 116 | 1.39 |
| 钠 | 20260105 | 缺省组 | 69 | 1596 | 141 | 160 | 1.574 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 39 | 165 | 156 | 160 | 1.692 |
| 氯 | 20260101 | 缺省组 | 69 | 104.8 | 100.1 | 102 | 0.665 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 104.8 | 100.5 | 102 | 0.656 |
| 氯 | 20260102 | 缺省组 | 69 | 117.4 | 104.7 | 114.5 | 0.803 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 117.4 | 112.3 | 114.5 | 1.079 |
| 氯 | 20260103 | 缺省组 | 69 | 108.4 | 92.4 | 94.3 | 0.805 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 96.9 | 92.4 | 94.3 | 0.83 |
| 氯 | 20260104 | 缺省组 | 69 | 102.8 | 85.0 | 87.6 | 0.872 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 90.1 | 85.0 | 87.6 | 0.927 |
| 氯 | 20260105 | 缺省组 | 69 | 117.4 | 103.8 | 111.6 | 0.912 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 117.4 | 109.2 | 111.6 | 0.994 |
| 钙 | 20260101 | 缺省组 | 68 | 2.40 | 2.11 | 2.21 | 0.019 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 2.27 | 2.14 | 2.21 | 0.018 |
| 钙 | 20260102 | 缺省组 | 68 | 2.99 | 2.23 | 2.81 | 0.05 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 2.90 | 2.74 | 2.82 | 0.044 |
| 钙 | 20260103 | 缺省组 | 68 | 2.31 | 1.91 | 1.99 | 0.024 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 2.08 | 1.93 | 1.99 | 0.018 |
| 钙 | 20260104 | 缺省组 | 68 | 2.20 | 1.63 | 1.72 | 0.028 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 1.87 | 1.68 | 1.72 | 0.025 |
| 钙 | 20260105 | 缺省组 | 68 | 2.63 | 2.17 | 2.5 | 0.025 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 2.58 | 2.45 | 2.5 | 0.018 |
| 磷 | 20260101 | 缺省组 | 42 | 1.79 | 1.38 | 1.64 | 0.043 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 25 | 1.79 | 1.60 | 1.65 | 0.042 |
| 磷 | 20260102 | 缺省组 | 42 | 3.41 | 1.14 | 2.95 | 0.073 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 25 | 3.14 | 2.49 | 2.96 | 0.077 |
| 磷 | 20260103 | 缺省组 | 42 | 1.40 | 0.99 | 1.13 | 0.027 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 25 | 1.20 | 1.08 | 1.12 | 0.017 |
| 磷 | 20260104 | 缺省组 | 42 | 2.20 | 0.68 | 0.73 | 0.02 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 25 | 0.79 | 0.68 | 0.73 | 0.017 |
| 磷 | 20260105 | 缺省组 | 42 | 2.57 | 1.13 | 2.38 | 0.046 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 25 | 2.57 | 2.30 | 2.4 | 0.054 |
| 血糖 | 20260101 | 缺省组 | 77 | 9.51 | 7.39 | 7.86 | 0.068 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 8.16 | 7.59 | 7.84 | 0.054 |
| 血糖 | 20260102 | 缺省组 | 77 | 18.28 | 14.00 | 14.94 | 0.178 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 15.57 | 14.37 | 14.89 | 0.199 |
| 血糖 | 20260103 | 缺省组 | 77 | 6.28 | 5.23 | 5.48 | 0.052 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 5.71 | 5.24 | 5.45 | 0.058 |
| 血糖 | 20260104 | 缺省组 | 77 | 4.00 | 3.14 | 3.46 | 0.07 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 3.53 | 3.30 | 3.44 | 0.057 |
| 血糖 | 20260105 | 缺省组 | 77 | 14.05 | 10.70 | 11.38 | 0.169 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 11.83 | 11.03 | 11.34 | 0.166 |
| 肌酐 | 20260101 | 缺省组 | 75 | 260 | 212 | 226 | 4.835 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 236 | 214 | 226 | 4.436 |
| 肌酐 | 20260102 | 缺省组 | 75 | 599 | 443 | 482 | 9.833 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 507 | 468 | 484 | 9.377 |
| 肌酐 | 20260103 | 缺省组 | 75 | 169 | 129 | 142 | 1.829 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 148 | 134 | 142 | 1.652 |
| 肌酐 | 20260104 | 缺省组 | 75 | 82 | 66 | 74 | 1.508 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 78 | 69 | 74 | 1.549 |
| 肌酐 | 20260105 | 缺省组 | 75 | 460 | 334 | 372 | 9.818 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 395 | 354 | 373 | 10.879 |
| 尿酸 | 20260101 | 缺省组 | 67 | 324 | 281 | 306 | 4.045 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 33 | 320 | 298 | 306 | 3.977 |
| 尿酸 | 20260102 | 缺省组 | 67 | 552 | 468 | 507 | 6.718 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 33 | 528 | 493 | 507 | 5.165 |
| 尿酸 | 20260103 | 缺省组 | 67 | 224 | 194 | 210 | 3.072 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 33 | 220 | 204 | 209 | 2.907 |
| 尿酸 | 20260104 | 缺省组 | 67 | 126 | 108 | 120 | 1.523 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 33 | 125 | 116 | 121 | 1.578 |
| 尿酸 | 20260105 | 缺省组 | 67 | 454 | 386 | 417 | 6.29 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 33 | 436 | 402 | 417 | 6.549 |
| 总蛋白 | 20260101 | 缺省组 | 64 | 53.1 | 46.1 | 48.7 | 0.494 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 50.1 | 47.2 | 48.7 | 0.455 |
| 总蛋白 | 20260102 | 缺省组 | 64 | 74.1 | 63.5 | 68.4 | 1.166 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 71.1 | 66.0 | 68.5 | 1.036 |
| 总蛋白 | 20260103 | 缺省组 | 64 | 42.9 | 37.4 | 39.6 | 0.644 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 40.7 | 37.7 | 39.7 | 0.418 |
| 总蛋白 | 20260104 | 缺省组 | 64 | 31.0 | 26.2 | 29.2 | 0.548 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 30.7 | 27.2 | 29.2 | 0.521 |
| 总蛋白 | 20260105 | 缺省组 | 64 | 68.5 | 56.2 | 59.5 | 0.882 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 60.9 | 57.4 | 59.5 | 0.751 |
| 白蛋白 | 20260101 | 缺省组 | 64 | 34.1 | 28.4 | 29.9 | 0.639 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 30.9 | 28.4 | 29.9 | 0.433 |
| 白蛋白 | 20260102 | 缺省组 | 64 | 46.9 | 41.1 | 44.8 | 0.587 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 46.9 | 43.0 | 44.8 | 0.527 |
| 白蛋白 | 20260103 | 缺省组 | 64 | 27.6 | 21.7 | 22.7 | 0.423 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 23.6 | 21.7 | 22.7 | 0.334 |
| 白蛋白 | 20260104 | 缺省组 | 64 | 20.7 | 15.2 | 16.3 | 0.32 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 17.1 | 15.2 | 16.3 | 0.315 |
| 白蛋白 | 20260105 | 缺省组 | 64 | 43.8 | 36.6 | 39 | 0.566 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 41.2 | 37.6 | 39.1 | 0.567 |
| 总胆固醇 | 20260101 | 缺省组 | 24 | 3.75 | 2.88 | 3.18 | 0.083 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 13 | 3.30 | 3.06 | 3.17 | 0.018 |
| 总胆固醇 | 20260102 | 缺省组 | 24 | 5.14 | 3.93 | 4.47 | 0.104 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 13 | 4.62 | 4.33 | 4.48 | 0.037 |
| 总胆固醇 | 20260103 | 缺省组 | 24 | 3.15 | 2.40 | 2.57 | 0.075 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 13 | 2.65 | 2.40 | 2.56 | 0.051 |
| 总胆固醇 | 20260104 | 缺省组 | 24 | 2.07 | 1.64 | 1.71 | 0.017 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 13 | 1.77 | 1.64 | 1.7 | 0 |
| 总胆固醇 | 20260105 | 缺省组 | 24 | 4.71 | 3.58 | 3.92 | 0.098 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 13 | 4.08 | 3.80 | 3.94 | 0.055 |
| 甘油三酯 | 20260101 | 缺省组 | 26 | 1.36 | 1.09 | 1.25 | 0.019 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 14 | 1.30 | 1.19 | 1.25 | 0.017 |
| 甘油三酯 | 20260102 | 缺省组 | 26 | 2.31 | 1.78 | 2.11 | 0.086 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 14 | 2.20 | 2.01 | 2.15 | 0.049 |
| 甘油三酯 | 20260103 | 缺省组 | 26 | 1.11 | 0.80 | 0.88 | 0.026 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 14 | 0.91 | 0.84 | 0.88 | 0.022 |
| 甘油三酯 | 20260104 | 缺省组 | 26 | 0.61 | 0.50 | 0.58 | 0.025 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 14 | 0.61 | 0.54 | 0.58 | 0.015 |
| 甘油三酯 | 20260105 | 缺省组 | 26 | 1.99 | 1.57 | 1.81 | 0.046 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 14 | 1.86 | 1.75 | 1.82 | 0.032 |
| 总胆红素 | 20260101 | 缺省组 | 66 | 62.0 | 38.6 | 57.6 | 1.781 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 62.0 | 52.6 | 57.8 | 1.735 |
| 总胆红素 | 20260102 | 缺省组 | 66 | 129.9 | 76.4 | 119.3 | 2.314 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 129.9 | 108.7 | 119.3 | 2.656 |
| 总胆红素 | 20260103 | 缺省组 | 66 | 40.6 | 22.4 | 37.1 | 0.953 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 40.6 | 35.0 | 37.4 | 0.745 |
| 总胆红素 | 20260104 | 缺省组 | 66 | 28.1 | 14.8 | 25.2 | 1.03 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 28.1 | 22.4 | 25.4 | 0.916 |
| 总胆红素 | 20260105 | 缺省组 | 66 | 109.0 | 67.1 | 101.1 | 2.537 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 109.0 | 91.8 | 101.6 | 2.765 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20260101 | 缺省组 | 70 | 99 | 64 | 68 | 1.408 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 70 | 64 | 67 | 1.443 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20260102 | 缺省组 | 70 | 180 | 114 | 121 | 3.127 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 127 | 114 | 120 | 2.577 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20260103 | 缺省组 | 70 | 68 | 42 | 46 | 1.279 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 48 | 42 | 46 | 0 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20260104 | 缺省组 | 70 | 32 | 18 | 20 | 1.045 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 21 | 18 | 19 | 0.677 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20260105 | 缺省组 | 70 | 160 | 94 | 100 | 2.69 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 104 | 95 | 99 | 2.223 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 20260101 | 缺省组 | 73 | 115 | 72 | 79 | 1.535 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 85 | 73 | 79 | 1.441 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 20260102 | 缺省组 | 73 | 229 | 153 | 169 | 3.428 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 182 | 157 | 168 | 4.302 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 20260103 | 缺省组 | 73 | 62 | 37 | 42 | 1.425 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 44 | 37 | 41 | 1.263 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 20260104 | 缺省组 | 73 | 32 | 18 | 23 | 0 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 24 | 18 | 23 | 0 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 20260105 | 缺省组 | 73 | 206 | 124 | 135 | 3.146 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 146 | 127 | 134 | 3.093 |
| 碱性磷酸酶 | 20260101 | 缺省组 | 50 | 134 | 88 | 102 | 3.365 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 23 | 111 | 95 | 102 | 3.143 |
| 碱性磷酸酶 | 20260102 | 缺省组 | 50 | 343 | 179 | 203 | 4.854 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 23 | 222 | 188 | 202 | 4.591 |
| 碱性磷酸酶 | 20260103 | 缺省组 | 50 | 86 | 61 | 71 | 1.688 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 23 | 82 | 66 | 71 | 1.517 |
| 碱性磷酸酶 | 20260104 | 缺省组 | 50 | 38 | 23 | 32 | 0.934 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 23 | 36 | 30 | 32 | 1.248 |
| 碱性磷酸酶 | 20260105 | 缺省组 | 50 | 273 | 155 | 178 | 4.148 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 23 | 191 | 168 | 178 | 3.063 |
| 淀粉酶 | 20260101 | 缺省组 | 72 | 182 | 68 | 82 | 3.246 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 89 | 68 | 81 | 2.483 |
| 淀粉酶 | 20260102 | 缺省组 | 72 | 341 | 133 | 159 | 4.845 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 167 | 133 | 158 | 4.25 |
| 淀粉酶 | 20260103 | 缺省组 | 72 | 111 | 34 | 42 | 1.771 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 55 | 34 | 42 | 2.338 |
| 淀粉酶 | 20260104 | 缺省组 | 72 | 55 | 30 | 30 | 0 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 31 | 30 | 30 | 0 |
| 淀粉酶 | 20260105 | 缺省组 | 72 | 290 | 114 | 133 | 4.671 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 142 | 114 | 131 | 4.301 |
| 肌酸激酶 | 20260101 | 缺省组 | 65 | 218 | 104 | 125 | 3.3 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 36 | 136 | 104 | 125 | 3.481 |
| 肌酸激酶 | 20260102 | 缺省组 | 65 | 402 | 175 | 197 | 8.395 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 36 | 225 | 181 | 198 | 10.369 |
| 肌酸激酶 | 20260103 | 缺省组 | 65 | 141 | 60 | 71 | 1.819 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 36 | 78 | 60 | 70 | 2.813 |
| 肌酸激酶 | 20260104 | 缺省组 | 65 | 73 | 38 | 45 | 1.667 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 36 | 50 | 38 | 45 | 1.752 |
| 肌酸激酶 | 20260105 | 缺省组 | 65 | 320 | 153 | 171 | 5.248 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 36 | 187 | 153 | 170 | 5.651 |
| 乳酸脱氢酶 | 20260101 | 缺省组 | 64 | 214 | 176 | 205 | 4.56 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 214 | 189 | 204 | 5.696 |
| 乳酸脱氢酶 | 20260102 | 缺省组 | 64 | 339 | 275 | 322 | 5.44 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 333 | 299 | 321 | 7.284 |
| 乳酸脱氢酶 | 20260103 | 缺省组 | 64 | 159 | 128 | 150 | 2.465 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 159 | 133 | 150 | 3.232 |
| 乳酸脱氢酶 | 20260104 | 缺省组 | 64 | 105 | 73 | 93 | 3.204 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 105 | 81 | 93 | 4.081 |
| 乳酸脱氢酶 | 20260105 | 缺省组 | 64 | 294 | 238 | 280 | 4.835 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 288 | 266 | 279 | 5.347 |
| r-谷氨酰基转移酶 | 20260101 | 缺省组 | 56 | 100 | 85 | 90 | 0.972 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 28 | 95 | 86 | 90 | 1.562 |
| r-谷氨酰基转移酶 | 20260102 | 缺省组 | 56 | 229 | 189 | 197 | 3.083 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 28 | 207 | 189 | 197 | 3.125 |
| r-谷氨酰基转移酶 | 20260103 | 缺省组 | 56 | 63 | 54 | 57 | 1.592 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 28 | 61 | 56 | 58 | 1.601 |
| r-谷氨酰基转移酶 | 20260104 | 缺省组 | 56 | 31 | 25 | 27 | 1.293 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 28 | 31 | 25 | 28 | 1.413 |
| r-谷氨酰基转移酶 | 20260105 | 缺省组 | 56 | 193 | 161 | 167 | 1.663 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 28 | 175 | 161 | 166 | 1.758 |