AE-09特定蛋白专业室间质评
EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：237家
2、 活动小结
本项目237家单位申请参加，最后有230家单位回报结果，上报率：97.05 %。
1、评价限：
	项目
	评价

	IgA
	25%

	IgE
	25%

	IgG
	25%

	IgM
	25%

	C3
	25%

	C4
	25%

	CRP
	25%

	RF
	25%

	ASO
	25%

	转铁蛋白
	25%

	前白蛋白
	25%

	半胱氨酸蛋白酶抑制剂C
	25%

	β2-微球蛋白
	25%

	RBP
	25%

	κ-轻链
	25%

	γ-轻链
	25%



2、定量项目：
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	IgA
	20260101
	缺省组
	131
	1.40 
	0.98 
	1.24
	0.061

	
	
	Beckman 组
	8
	1.27 
	1.17 
	1.24
	0.017

	
	
	Siemens 组
	9
	1.36 
	1.16 
	1.25
	0.052

	
	
	宁波美康组
	14
	1.27 
	1.14 
	1.21
	0.043

	
	
	Roche 组
	14
	1.26 
	1.10 
	1.18
	0.059

	
	
	迈瑞组
	20
	1.37 
	1.03 
	1.29
	0.026

	
	
	四川迈克组
	11
	1.35 
	0.98 
	1.26
	0.05

	
	20260102
	缺省组
	131
	2.90 
	2.00 
	2.53
	0.107

	
	
	Beckman 组
	8
	2.60 
	2.36 
	2.48
	0.046

	
	
	Siemens 组
	9
	2.77 
	2.48 
	2.62
	0.135

	
	
	宁波美康组
	14
	2.69 
	2.38 
	2.5
	0.084

	
	
	Roche 组
	14
	2.57 
	2.32 
	2.47
	0.047

	
	
	迈瑞组
	20
	2.71 
	2.24 
	2.6
	0.094

	
	
	四川迈克组
	11
	2.62 
	2.00 
	2.48
	0.126

	
	20260103
	缺省组
	131
	4.30 
	3.15 
	3.79
	0.152

	
	
	Beckman 组
	8
	3.88 
	3.51 
	3.71
	0.145

	
	
	Siemens 组
	9
	4.19 
	3.60 
	4.05
	0.116

	
	
	宁波美康组
	14
	3.92 
	3.56 
	3.76
	0.105

	
	
	Roche 组
	14
	3.84 
	3.49 
	3.72
	0.074

	
	
	迈瑞组
	20
	3.97 
	3.40 
	3.84
	0.126

	
	
	四川迈克组
	11
	3.86 
	3.15 
	3.71
	0.164

	
	20260104
	缺省组
	131
	1.40 
	1.00 
	1.25
	0.063

	
	
	Beckman 组
	8
	1.26 
	1.13 
	1.25
	0.016

	
	
	Siemens 组
	9
	1.37 
	1.15 
	1.26
	0.059

	
	
	宁波美康组
	14
	1.29 
	1.14 
	1.24
	0.051

	
	
	Roche 组
	14
	1.26 
	1.06 
	1.19
	0.054

	
	
	迈瑞组
	20
	1.36 
	1.01 
	1.29
	0.033

	
	
	四川迈克组
	11
	1.36 
	1.00 
	1.27
	0.057

	
	20260105
	缺省组
	131
	4.30 
	3.04 
	3.79
	0.147

	
	
	Beckman 组
	8
	3.88 
	3.55 
	3.68
	0.113

	
	
	Siemens 组
	9
	4.26 
	3.57 
	3.91
	0.278

	
	
	宁波美康组
	14
	3.92 
	3.60 
	3.78
	0.123

	
	
	Roche 组
	14
	3.84 
	3.57 
	3.73
	0.062

	
	
	迈瑞组
	20
	3.96 
	3.32 
	3.84
	0.101

	
	
	四川迈克组
	11
	3.91 
	3.04 
	3.74
	0.142

	IgE
	20260101
	缺省组
	33
	60.6 
	41.0 
	50.9
	6.12

	
	
	透射比浊法
	10
	55.9 
	42.6 
	50.5
	5.274

	
	
	散射比浊法
	5
	54.1 
	45.3 
	50
	4.421

	
	
	乳胶增强免疫比浊法
	9
	60.0 
	42.0 
	51.7
	7.256

	
	
	化学发光法
	6
	60.6 
	41.0 
	50.2
	7.842

	
	20260102
	缺省组
	33
	130.0 
	86.1 
	103.8
	10.063

	
	
	透射比浊法
	10
	128.8 
	90.0 
	100.1
	5.512

	
	
	散射比浊法
	5
	112.0 
	93.3 
	104.2
	8.397

	
	
	乳胶增强免疫比浊法
	9
	112.9 
	95.0 
	103.9
	7.316

	
	
	化学发光法
	6
	124.0 
	86.1 
	107.4
	15.234

	
	20260103
	缺省组
	33
	218.4 
	130.0 
	157.4
	15.152

	
	
	透射比浊法
	10
	191.8 
	130.0 
	149.6
	6.736

	
	
	散射比浊法
	5
	196.7 
	144.0 
	163.2
	18.104

	
	
	乳胶增强免疫比浊法
	9
	181.0 
	145.0 
	156.3
	11.011

	
	
	化学发光法
	6
	218.4 
	133.0 
	166.5
	32.13

	
	20260104
	缺省组
	33
	60.7 
	41.5 
	50.6
	5.054

	
	
	透射比浊法
	10
	56.0 
	44.0 
	50.1
	5.09

	
	
	散射比浊法
	5
	54.7 
	41.5 
	48.2
	5.55

	
	
	乳胶增强免疫比浊法
	9
	56.0 
	46.0 
	51.9
	4.016

	
	
	化学发光法
	6
	60.6 
	41.7 
	50.8
	7.498

	
	20260105
	缺省组
	33
	206.7 
	128.0 
	158.2
	16.964

	
	
	透射比浊法
	10
	192.6 
	131.0 
	152
	8.747

	
	
	散射比浊法
	5
	200.0 
	137.0 
	161.6
	17.169

	
	
	乳胶增强免疫比浊法
	9
	177.6 
	142.0 
	155
	7.672

	
	
	化学发光法
	6
	206.7 
	128.0 
	164.9
	32.726

	IgG
	20260101
	缺省组
	132
	8.07 
	0.85 
	7.23
	0.371

	
	
	Beckman 组
	9
	7.78 
	6.84 
	7.02
	0.164

	
	
	Siemens 组
	10
	7.54 
	6.09 
	7.05
	0.383

	
	
	宁波美康组
	14
	8.07 
	7.32 
	7.81
	0.255

	
	
	Roche 组
	15
	7.60 
	7.00 
	7.39
	0.209

	
	
	迈瑞组
	20
	7.67 
	6.86 
	7.31
	0.199

	
	
	四川迈克组
	12
	7.61 
	0.85 
	7.33
	0.222

	
	20260102
	缺省组
	132
	15.98 
	8.38 
	13.09
	0.73

	
	
	Beckman 组
	9
	13.46 
	12.15 
	12.7
	0.43

	
	
	Siemens 组
	10
	14.60 
	11.39 
	13.07
	0.666

	
	
	宁波美康组
	14
	15.98 
	13.00 
	14.36
	0.74

	
	
	Roche 组
	15
	13.74 
	12.99 
	13.48
	0.167

	
	
	迈瑞组
	20
	14.09 
	12.22 
	13.41
	0.424

	
	
	四川迈克组
	12
	13.72 
	8.38 
	12.66
	0.71

	
	20260103
	缺省组
	132
	21.03 
	10.40 
	18.32
	0.924

	
	
	Beckman 组
	9
	18.55 
	16.88 
	17.89
	0.562

	
	
	Siemens 组
	10
	20.20 
	15.73 
	18.2
	1.524

	
	
	宁波美康组
	14
	21.03 
	17.80 
	19.72
	0.797

	
	
	Roche 组
	15
	19.30 
	17.55 
	18.67
	0.242

	
	
	迈瑞组
	20
	19.68 
	16.16 
	18.29
	0.737

	
	
	四川迈克组
	12
	18.92 
	10.40 
	17.9
	0.986

	
	20260104
	缺省组
	132
	8.77 
	5.75 
	7.27
	0.345

	
	
	Beckman 组
	9
	8.77 
	6.79 
	7.07
	0.252

	
	
	Siemens 组
	10
	7.85 
	6.40 
	7.22
	0.24

	
	
	宁波美康组
	14
	8.41 
	7.09 
	7.91
	0.302

	
	
	Roche 组
	15
	7.62 
	6.95 
	7.36
	0.227

	
	
	迈瑞组
	20
	7.61 
	6.99 
	7.31
	0.169

	
	
	四川迈克组
	12
	7.62 
	5.75 
	7.3
	0.309

	
	20260105
	缺省组
	132
	20.95 
	10.55 
	18.34
	0.864

	
	
	Beckman 组
	9
	19.36 
	16.71 
	17.87
	0.432

	
	
	Siemens 组
	10
	19.80 
	16.83 
	18.3
	0.716

	
	
	宁波美康组
	14
	20.95 
	18.80 
	19.87
	0.826

	
	
	Roche 组
	15
	19.15 
	18.15 
	18.56
	0.314

	
	
	迈瑞组
	20
	19.37 
	15.99 
	18.27
	0.637

	
	
	四川迈克组
	12
	18.83 
	10.55 
	17.86
	0.938

	IgM
	20260101
	缺省组
	131
	0.84 
	0.42 
	0.56
	0.041

	
	
	Beckman 组
	8
	0.61 
	0.55 
	0.58
	0.025

	
	
	Siemens 组
	9
	0.56 
	0.44 
	0.54
	0.016

	
	
	宁波美康组
	14
	0.56 
	0.52 
	0.54
	0.015

	
	
	Roche 组
	14
	0.84 
	0.52 
	0.57
	0.025

	
	
	迈瑞组
	20
	0.64 
	0.54 
	0.6
	0.024

	
	
	四川迈克组
	11
	0.63 
	0.42 
	0.55
	0.018

	
	20260102
	缺省组
	131
	1.39 
	0.93 
	1.19
	0.06

	
	
	Beckman 组
	8
	1.28 
	1.12 
	1.21
	0.027

	
	
	Siemens 组
	9
	1.24 
	1.03 
	1.18
	0.061

	
	
	宁波美康组
	14
	1.18 
	1.09 
	1.11
	0.016

	
	
	Roche 组
	14
	1.38 
	1.03 
	1.19
	0.032

	
	
	迈瑞组
	20
	1.28 
	1.13 
	1.24
	0.032

	
	
	四川迈克组
	11
	1.25 
	0.93 
	1.18
	0.056

	
	20260103
	缺省组
	131
	2.12 
	1.45 
	1.79
	0.091

	
	
	Beckman 组
	8
	1.98 
	1.64 
	1.77
	0.097

	
	
	Siemens 组
	9
	1.91 
	1.49 
	1.77
	0.163

	
	
	宁波美康组
	14
	1.85 
	1.62 
	1.72
	0.06

	
	
	Roche 组
	14
	1.92 
	1.55 
	1.78
	0.068

	
	
	迈瑞组
	20
	1.91 
	1.62 
	1.79
	0.056

	
	
	四川迈克组
	11
	1.93 
	1.45 
	1.77
	0.128

	
	20260104
	缺省组
	131
	0.82 
	0.41 
	0.57
	0.039

	
	
	Beckman 组
	8
	0.62 
	0.53 
	0.57
	0.025

	
	
	Siemens 组
	9
	0.57 
	0.44 
	0.53
	0.034

	
	
	宁波美康组
	14
	0.56 
	0.52 
	0.55
	0.014

	
	
	Roche 组
	14
	0.82 
	0.51 
	0.57
	0.032

	
	
	迈瑞组
	20
	0.65 
	0.57 
	0.61
	0.02

	
	
	四川迈克组
	11
	0.63 
	0.41 
	0.56
	0.017

	
	20260105
	缺省组
	131
	2.11 
	1.45 
	1.79
	0.079

	
	
	Beckman 组
	8
	2.01 
	1.68 
	1.77
	0.069

	
	
	Siemens 组
	9
	1.94 
	1.45 
	1.78
	0.152

	
	
	宁波美康组
	14
	1.78 
	1.66 
	1.73
	0.047

	
	
	Roche 组
	14
	1.95 
	1.54 
	1.78
	0.047

	
	
	迈瑞组
	20
	1.92 
	1.60 
	1.79
	0.043

	
	
	四川迈克组
	11
	1.92 
	1.46 
	1.77
	0.116

	C3
	20260101
	缺省组
	121
	0.98 
	0.73 
	0.87
	0.045

	
	
	Beckman 组
	9
	0.89 
	0.83 
	0.86
	0.018

	
	
	Siemens 组
	8
	0.95 
	0.86 
	0.9
	0.038

	
	
	宁波美康组
	14
	0.86 
	0.73 
	0.81
	0.035

	
	
	Roche 组
	13
	0.96 
	0.85 
	0.88
	0.019

	
	
	迈瑞组
	19
	0.98 
	0.83 
	0.9
	0.034

	
	
	四川迈克组
	9
	0.95 
	0.84 
	0.85
	0.015

	
	20260102
	缺省组
	121
	1.95 
	1.49 
	1.73
	0.077

	
	
	Beckman 组
	9
	1.81 
	1.64 
	1.75
	0.062

	
	
	Siemens 组
	8
	1.93 
	1.68 
	1.8
	0.037

	
	
	宁波美康组
	14
	1.79 
	1.58 
	1.66
	0.079

	
	
	Roche 组
	13
	1.89 
	1.69 
	1.75
	0.044

	
	
	迈瑞组
	19
	1.82 
	1.54 
	1.72
	0.05

	
	
	四川迈克组
	9
	1.95 
	1.66 
	1.71
	0.032

	
	20260103
	缺省组
	121
	2.93 
	2.01 
	2.53
	0.134

	
	
	Beckman 组
	9
	2.62 
	2.33 
	2.51
	0.106

	
	
	Siemens 组
	8
	2.93 
	2.57 
	2.74
	0.159

	
	
	宁波美康组
	14
	2.67 
	2.34 
	2.42
	0.07

	
	
	Roche 组
	13
	2.69 
	2.52 
	2.61
	0.063

	
	
	迈瑞组
	19
	2.66 
	2.05 
	2.51
	0.078

	
	
	四川迈克组
	9
	2.85 
	2.39 
	2.47
	0.06

	
	20260104
	缺省组
	121
	0.99 
	0.74 
	0.87
	0.046

	
	
	Beckman 组
	9
	0.89 
	0.84 
	0.87
	0.016

	
	
	Siemens 组
	8
	0.94 
	0.81 
	0.89
	0.049

	
	
	宁波美康组
	14
	0.88 
	0.75 
	0.81
	0.04

	
	
	Roche 组
	13
	0.94 
	0.83 
	0.88
	0.017

	
	
	迈瑞组
	19
	0.99 
	0.82 
	0.9
	0.019

	
	
	四川迈克组
	9
	0.95 
	0.84 
	0.86
	0.019

	
	20260105
	缺省组
	121
	2.89 
	2.05 
	2.53
	0.136

	
	
	Beckman 组
	9
	2.75 
	2.35 
	2.5
	0.093

	
	
	Siemens 组
	8
	2.89 
	2.61 
	2.72
	0.091

	
	
	宁波美康组
	14
	2.68 
	2.34 
	2.42
	0.066

	
	
	Roche 组
	13
	2.70 
	2.54 
	2.62
	0.065

	
	
	迈瑞组
	19
	2.60 
	2.05 
	2.51
	0.065

	
	
	四川迈克组
	9
	2.76 
	2.42 
	2.5
	0.036

	C4
	20260101
	缺省组
	119
	0.25 
	0.13 
	0.15
	0.014

	
	
	Beckman 组
	9
	0.18 
	0.14 
	0.18
	0

	
	
	Siemens 组
	8
	0.17 
	0.14 
	0.15
	0.008

	
	
	宁波美康组
	13
	0.16 
	0.13 
	0.15
	0

	
	
	Roche 组
	13
	0.14 
	0.13 
	0.14
	0

	
	
	迈瑞组
	19
	0.18 
	0.16 
	0.17
	0

	
	
	四川迈克组
	9
	0.16 
	0.14 
	0.15
	0.009

	
	20260102
	缺省组
	119
	0.40 
	0.29 
	0.35
	0.018

	
	
	Beckman 组
	9
	0.40 
	0.33 
	0.39
	0.015

	
	
	Siemens 组
	8
	0.38 
	0.33 
	0.35
	0.018

	
	
	宁波美康组
	13
	0.37 
	0.32 
	0.33
	0.014

	
	
	Roche 组
	13
	0.36 
	0.32 
	0.34
	0.013

	
	
	迈瑞组
	19
	0.38 
	0.34 
	0.35
	0.012

	
	
	四川迈克组
	9
	0.35 
	0.30 
	0.33
	0.017

	
	20260103
	缺省组
	119
	0.62 
	0.42 
	0.51
	0.03

	
	
	Beckman 组
	9
	0.60 
	0.49 
	0.58
	0.015

	
	
	Siemens 组
	8
	0.58 
	0.48 
	0.52
	0.031

	
	
	宁波美康组
	13
	0.60 
	0.47 
	0.5
	0.017

	
	
	Roche 组
	13
	0.55 
	0.49 
	0.51
	0.013

	
	
	迈瑞组
	19
	0.57 
	0.49 
	0.5
	0.011

	
	
	四川迈克组
	9
	0.55 
	0.43 
	0.5
	0.019

	
	20260104
	缺省组
	119
	0.25 
	0.10 
	0.15
	0.014

	
	
	Beckman 组
	9
	0.19 
	0.14 
	0.17
	0.016

	
	
	Siemens 组
	8
	0.17 
	0.15 
	0.15
	0

	
	
	宁波美康组
	13
	0.16 
	0.13 
	0.15
	0

	
	
	Roche 组
	13
	0.14 
	0.13 
	0.14
	0

	
	
	迈瑞组
	19
	0.18 
	0.16 
	0.16
	0

	
	
	四川迈克组
	9
	0.16 
	0.13 
	0.15
	0.01

	
	20260105
	缺省组
	119
	0.62 
	0.41 
	0.51
	0.029

	
	
	Beckman 组
	9
	0.60 
	0.49 
	0.58
	0.014

	
	
	Siemens 组
	8
	0.57 
	0.48 
	0.51
	0.022

	
	
	宁波美康组
	13
	0.58 
	0.47 
	0.5
	0.018

	
	
	Roche 组
	13
	0.54 
	0.49 
	0.52
	0.014

	
	
	迈瑞组
	19
	0.58 
	0.48 
	0.5
	0.011

	
	
	四川迈克组
	9
	0.55 
	0.44 
	0.5
	0.018

	CRP
	20260101
	缺省组
	184
	10.64 
	2.23 
	8.07
	1.045

	
	
	Beckman 组
	8
	8.67 
	7.29 
	8.32
	0.311

	
	
	Siemens 组
	8
	8.00 
	6.00 
	6.89
	0.63

	
	
	宁波美康组
	23
	10.64 
	6.80 
	9.01
	0.457

	
	
	Roche 组
	9
	6.90 
	6.42 
	6.71
	0.182

	
	
	北京九强组
	10
	9.50 
	6.68 
	7.95
	0.624

	
	
	迈瑞组
	45
	10.05 
	6.70 
	8.1
	0.886

	
	
	四川迈克组
	11
	9.50 
	3.35 
	8.82
	0.475

	
	
	中元汇吉组
	9
	9.40 
	4.81 
	7.8
	0.88

	
	20260102
	缺省组
	184
	34.60 
	2.77 
	26.85
	2.267

	
	
	Beckman 组
	8
	28.20 
	23.16 
	26.21
	1.842

	
	
	Siemens 组
	8
	27.00 
	21.80 
	23.42
	0.95

	
	
	宁波美康组
	23
	33.05 
	23.20 
	29.36
	1.562

	
	
	Roche 组
	9
	25.35 
	23.52 
	24.13
	0.331

	
	
	北京九强组
	10
	30.10 
	2.90 
	25.56
	3.608

	
	
	迈瑞组
	45
	31.84 
	21.19 
	26.47
	1.198

	
	
	四川迈克组
	11
	32.10 
	25.90 
	28.73
	1.008

	
	
	中元汇吉组
	9
	30.20 
	22.67 
	27.67
	0.925

	
	20260103
	缺省组
	184
	58.78 
	2.01 
	47.02
	3.623

	
	
	Beckman 组
	8
	52.50 
	48.45 
	49.94
	0.607

	
	
	Siemens 组
	8
	44.60 
	39.20 
	42.39
	2.061

	
	
	宁波美康组
	23
	58.78 
	42.40 
	50.22
	2.39

	
	
	Roche 组
	9
	45.40 
	40.96 
	42.71
	1.09

	
	
	北京九强组
	10
	53.80 
	32.61 
	46.47
	3.824

	
	
	迈瑞组
	45
	51.78 
	38.37 
	46.9
	2.333

	
	
	四川迈克组
	11
	53.90 
	44.00 
	49.38
	2.332

	
	
	中元汇吉组
	9
	49.60 
	40.20 
	47.06
	2.129

	
	20260104
	缺省组
	184
	25.39 
	1.23 
	8.11
	1.078

	
	
	Beckman 组
	8
	8.72 
	7.33 
	8.31
	0.223

	
	
	Siemens 组
	8
	7.40 
	6.00 
	6.92
	0.381

	
	
	宁波美康组
	23
	10.68 
	6.85 
	9.04
	0.49

	
	
	Roche 组
	9
	6.89 
	6.28 
	6.66
	0.214

	
	
	北京九强组
	10
	9.60 
	6.91 
	7.92
	0.661

	
	
	迈瑞组
	45
	10.03 
	6.80 
	8.19
	1

	
	
	四川迈克组
	11
	10.00 
	3.70 
	8.86
	0.791

	
	
	中元汇吉组
	9
	25.39 
	4.76 
	8.03
	1.032

	
	20260105
	缺省组
	184
	59.19 
	2.42 
	46.92
	3.441

	
	
	Beckman 组
	8
	52.90 
	48.52 
	49.73
	1.05

	
	
	Siemens 组
	8
	44.40 
	38.70 
	42.09
	2.256

	
	
	宁波美康组
	23
	59.19 
	41.70 
	50.09
	2.095

	
	
	Roche 组
	9
	44.68 
	41.89 
	42.76
	0.883

	
	
	北京九强组
	10
	54.10 
	32.96 
	46.37
	2.815

	
	
	迈瑞组
	45
	51.74 
	42.70 
	46.84
	2.012

	
	
	四川迈克组
	11
	53.40 
	43.29 
	49.29
	1.92

	
	
	中元汇吉组
	9
	49.70 
	39.67 
	46.96
	2.154

	RF
	20260101
	缺省组
	208
	26.7 
	3.0 
	20.4
	3.191

	
	
	Beckman 组
	11
	24.4 
	21.9 
	23.1
	0.958

	
	
	Siemens 组
	8
	20.3 
	12.5 
	14.7
	1.948

	
	
	宁波美康组
	30
	22.3 
	13.0 
	19
	1.231

	
	
	Roche 组
	14
	22.9 
	20.4 
	21.3
	0.763

	
	
	北京九强组
	11
	24.9 
	18.4 
	21
	2.665

	
	
	迈瑞组
	37
	26.7 
	19.0 
	24.1
	0.952

	
	
	四川迈克组
	10
	19.4 
	14.5 
	17.5
	1.7

	
	
	中元汇吉组
	12
	23.6 
	14.1 
	21.7
	1.405

	
	20260102
	缺省组
	208
	20.0 
	3.5 
	12.3
	3.624

	
	
	Beckman 组
	11
	20.0 
	14.7 
	17.1
	1.076

	
	
	Siemens 组
	8
	12.9 
	9.1 
	10.4
	0.355

	
	
	宁波美康组
	30
	14.4 
	6.0 
	11
	1.315

	
	
	Roche 组
	14
	16.3 
	12.0 
	14.5
	1.231

	
	
	北京九强组
	11
	15.5 
	9.4 
	11
	1.618

	
	
	迈瑞组
	37
	18.5 
	14.1 
	16.4
	1.047

	
	
	四川迈克组
	10
	9.8 
	3.5 
	9.1
	0.502

	
	
	中元汇吉组
	12
	16.1 
	7.8 
	13.7
	1.079

	
	20260103
	缺省组
	208
	59.8 
	2.6 
	44.3
	3.461

	
	
	Beckman 组
	11
	45.4 
	43.1 
	44.8
	0.477

	
	
	Siemens 组
	8
	40.7 
	16.6 
	20.7
	1.614

	
	
	宁波美康组
	30
	59.8 
	38.0 
	50.3
	3.425

	
	
	Roche 组
	14
	46.0 
	38.2 
	39.7
	1.049

	
	
	北京九强组
	11
	47.5 
	39.2 
	45.4
	1.291

	
	
	迈瑞组
	37
	49.2 
	39.9 
	43.4
	1.553

	
	
	四川迈克组
	10
	49.3 
	41.3 
	44.7
	2.387

	
	
	中元汇吉组
	12
	56.2 
	37.7 
	48.1
	4.54

	
	20260104
	缺省组
	208
	27.4 
	0.6 
	20.3
	3.223

	
	
	Beckman 组
	11
	25.0 
	22.1 
	23.4
	1.075

	
	
	Siemens 组
	8
	20.2 
	9.8 
	14.1
	2.769

	
	
	宁波美康组
	30
	22.5 
	13.3 
	18.9
	1.114

	
	
	Roche 组
	14
	22.5 
	20.3 
	21.1
	0.606

	
	
	北京九强组
	11
	25.1 
	18.3 
	20.9
	2.766

	
	
	迈瑞组
	37
	26.4 
	18.3 
	24
	0.991

	
	
	四川迈克组
	10
	19.4 
	13.6 
	17.9
	1.072

	
	
	中元汇吉组
	12
	23.5 
	14.9 
	21.7
	1.498

	
	20260105
	缺省组
	208
	521.0 
	4.3 
	44.2
	3.49

	
	
	Beckman 组
	11
	46.0 
	42.7 
	44.6
	0.959

	
	
	Siemens 组
	8
	41.3 
	16.6 
	21.3
	3.752

	
	
	宁波美康组
	30
	521.0 
	38.0 
	50.5
	4.012

	
	
	Roche 组
	14
	45.0 
	38.2 
	39.7
	1.063

	
	
	北京九强组
	11
	48.2 
	39.4 
	45.7
	0.745

	
	
	迈瑞组
	37
	48.9 
	39.8 
	43.2
	1.483

	
	
	四川迈克组
	10
	49.1 
	40.6 
	44.9
	2.215

	
	
	中元汇吉组
	12
	56.2 
	37.3 
	48.1
	4.523

	ASO
	20260101
	缺省组
	210
	105.4 
	29.0 
	68.6
	10.563

	
	
	Beckman 组
	12
	70.9 
	59.0 
	62.5
	2.584

	
	
	Siemens 组
	7
	81.0 
	74.2 
	77.7
	2.592

	
	
	宁波美康组
	31
	90.0 
	61.8 
	73.3
	6.262

	
	
	Roche 组
	12
	80.0 
	60.0 
	73.3
	1.153

	
	
	北京九强组
	10
	70.2 
	29.0 
	64.5
	5.582

	
	
	迈瑞组
	37
	61.7 
	52.0 
	56.8
	2.894

	
	
	四川迈克组
	10
	89.0 
	62.0 
	72.1
	1.772

	
	
	中元汇吉组
	12
	88.6 
	58.2 
	80.6
	6.833

	
	20260102
	缺省组
	210
	182.3 
	56.0 
	119.2
	13.877

	
	
	Beckman 组
	12
	127.4 
	101.9 
	111.8
	7.198

	
	
	Siemens 组
	7
	139.0 
	130.0 
	134.9
	3.897

	
	
	宁波美康组
	31
	150.0 
	111.0 
	121.3
	6.1

	
	
	Roche 组
	12
	138.0 
	105.0 
	128.5
	3.992

	
	
	北京九强组
	10
	121.7 
	56.0 
	110.3
	9.24

	
	
	迈瑞组
	37
	113.7 
	96.0 
	105.8
	5.055

	
	
	四川迈克组
	10
	158.0 
	107.0 
	122.9
	8.732

	
	
	中元汇吉组
	12
	152.2 
	104.6 
	134.2
	10.002

	
	20260103
	缺省组
	210
	371.8 
	45.0 
	262.9
	17.622

	
	
	Beckman 组
	12
	296.7 
	244.0 
	258.7
	10.717

	
	
	Siemens 组
	7
	291.0 
	264.0 
	278.4
	11.431

	
	
	宁波美康组
	31
	300.0 
	219.2 
	250.2
	5.926

	
	
	Roche 组
	12
	303.0 
	252.0 
	282
	3.591

	
	
	北京九强组
	10
	282.0 
	142.0 
	250.2
	10.077

	
	
	迈瑞组
	37
	282.4 
	241.3 
	262.5
	8.101

	
	
	四川迈克组
	10
	314.0 
	247.5 
	264.5
	15.529

	
	
	中元汇吉组
	12
	311.7 
	229.3 
	284.9
	14.689

	
	20260104
	缺省组
	210
	111.0 
	20.0 
	68.3
	10.641

	
	
	Beckman 组
	12
	70.9 
	58.0 
	62.4
	2.947

	
	
	Siemens 组
	7
	81.8 
	75.5 
	78.9
	2.758

	
	
	宁波美康组
	31
	91.8 
	51.8 
	73.5
	4.835

	
	
	Roche 组
	12
	77.0 
	62.0 
	74.4
	2.655

	
	
	北京九强组
	10
	70.0 
	30.0 
	64.9
	4.48

	
	
	迈瑞组
	37
	61.6 
	52.0 
	56.7
	2.654

	
	
	四川迈克组
	10
	87.0 
	62.0 
	71
	3.592

	
	
	中元汇吉组
	12
	87.7 
	55.2 
	80.2
	5.783

	
	20260105
	缺省组
	210
	369.3 
	128.7 
	264.1
	18.513

	
	
	Beckman 组
	12
	297.1 
	248.0 
	258.2
	8.986

	
	
	Siemens 组
	7
	288.0 
	254.0 
	276.3
	12.743

	
	
	宁波美康组
	31
	300.5 
	220.8 
	250
	6.102

	
	
	Roche 组
	12
	301.0 
	250.0 
	280.9
	4.479

	
	
	北京九强组
	10
	293.0 
	141.0 
	251
	9.018

	
	
	迈瑞组
	37
	278.7 
	240.7 
	263.2
	8.457

	
	
	四川迈克组
	10
	314.0 
	249.0 
	265.7
	15.541

	
	
	中元汇吉组
	12
	315.2 
	240.5 
	288.9
	17.985

	转铁蛋白
	20260101
	缺省组
	56
	163.90 
	1.37 
	1.57
	0.116

	
	
	Beckman 组
	18
	1.80 
	1.39 
	1.56
	0.115

	
	
	Siemens 组
	9
	1.99 
	1.49 
	1.71
	0.133

	
	
	日立组
	10
	163.90 
	1.37 
	1.59
	0.05

	
	
	迈瑞组
	8
	1.50 
	1.42 
	1.47
	0.038

	
	20260102
	缺省组
	56
	232.80 
	2.17 
	2.53
	0.153

	
	
	Beckman 组
	18
	3.10 
	2.17 
	2.47
	0.157

	
	
	Siemens 组
	9
	3.12 
	2.29 
	2.75
	0.128

	
	
	日立组
	10
	232.80 
	2.24 
	2.48
	0.172

	
	
	迈瑞组
	8
	2.60 
	2.46 
	2.49
	0.025

	
	20260103
	缺省组
	56
	297.50 
	2.85 
	3.39
	0.228

	
	
	Beckman 组
	18
	4.20 
	2.85 
	3.28
	0.215

	
	
	Siemens 组
	9
	4.05 
	3.03 
	3.67
	0.149

	
	
	日立组
	10
	297.50 
	2.96 
	3.38
	0.243

	
	
	迈瑞组
	8
	3.44 
	3.23 
	3.29
	0.056

	
	20260104
	缺省组
	56
	163.10 
	1.38 
	1.57
	0.118

	
	
	Beckman 组
	18
	1.80 
	1.38 
	1.55
	0.118

	
	
	Siemens 组
	9
	1.99 
	1.50 
	1.73
	0.084

	
	
	日立组
	10
	163.10 
	1.39 
	1.58
	0.049

	
	
	迈瑞组
	8
	1.51 
	1.40 
	1.46
	0.046

	
	20260105
	缺省组
	56
	294.80 
	2.95 
	3.39
	0.239

	
	
	Beckman 组
	18
	4.20 
	3.03 
	3.29
	0.2

	
	
	Siemens 组
	9
	4.26 
	3.03 
	3.74
	0.102

	
	
	日立组
	10
	294.80 
	2.95 
	3.37
	0.269

	
	
	迈瑞组
	8
	3.43 
	3.23 
	3.3
	0.086

	前白蛋白
	20260101
	缺省组
	165
	1479 
	111 
	147
	7.446

	
	
	Beckman组
	57
	1479 
	111 
	147
	8.072

	
	
	Siemens 组
	10
	154 
	129 
	146
	4.285

	
	
	Roche 组
	18
	170 
	116 
	141
	4.121

	
	
	日立组
	25
	169 
	122 
	147
	5.418

	
	
	迈瑞组
	25
	164 
	138 
	149
	5.828

	
	20260102
	缺省组
	165
	265 
	180 
	230
	9.232

	
	
	Beckman组
	57
	252 
	180 
	231
	9.696

	
	
	Siemens 组
	10
	239 
	205 
	229
	8.731

	
	
	Roche 组
	18
	251 
	209 
	224
	6.908

	
	
	日立组
	25
	265 
	213 
	230
	3.572

	
	
	迈瑞组
	25
	248 
	217 
	232
	7.541

	
	20260103
	缺省组
	165
	349 
	240 
	303
	12.279

	
	
	Beckman组
	57
	349 
	240 
	303
	12.709

	
	
	Siemens 组
	10
	320 
	266 
	305
	8.826

	
	
	Roche 组
	18
	336 
	272 
	294
	10.554

	
	
	日立组
	25
	336 
	284 
	306
	9.195

	
	
	迈瑞组
	25
	321 
	263 
	301
	6.695

	
	20260104
	缺省组
	165
	173 
	110 
	146
	6.412

	
	
	Beckman组
	57
	172 
	110 
	147
	6.903

	
	
	Siemens 组
	10
	153 
	130 
	147
	3.387

	
	
	Roche 组
	18
	169 
	116 
	142
	3.149

	
	
	日立组
	25
	170 
	122 
	146
	5.849

	
	
	迈瑞组
	25
	163 
	139 
	149
	6.266

	
	20260105
	缺省组
	165
	345 
	223 
	303
	11.046

	
	
	Beckman组
	57
	345 
	223 
	303
	11.544

	
	
	Siemens 组
	10
	321 
	265 
	305
	9.753

	
	
	Roche 组
	18
	338 
	276 
	296
	11.589

	
	
	日立组
	25
	337 
	284 
	305
	6.572

	
	
	迈瑞组
	25
	326 
	268 
	300
	6.594

	半胱氨酸蛋白酶抑制剂C
	20260101
	缺省组
	55
	0.810 
	0.350 
	0.473
	0.059

	
	
	Beckman 组
	16
	0.810 
	0.360 
	0.492
	0.097

	
	
	迈瑞组
	14
	0.530 
	0.410 
	0.442
	0.03

	
	20260102
	缺省组
	55
	0.750 
	0.440 
	0.577
	0.071

	
	
	Beckman 组
	16
	0.750 
	0.440 
	0.588
	0.103

	
	
	迈瑞组
	14
	0.650 
	0.490 
	0.526
	0.027

	
	20260103
	缺省组
	55
	0.800 
	0.450 
	0.613
	0.079

	
	
	Beckman 组
	16
	0.740 
	0.450 
	0.616
	0.105

	
	
	迈瑞组
	14
	0.690 
	0.530 
	0.561
	0.029

	
	20260104
	缺省组
	55
	0.780 
	0.320 
	0.48
	0.052

	
	
	Beckman 组
	16
	0.780 
	0.350 
	0.496
	0.087

	
	
	迈瑞组
	14
	0.530 
	0.419 
	0.437
	0.018

	
	20260105
	缺省组
	55
	0.790 
	0.480 
	0.613
	0.083

	
	
	Beckman 组
	16
	0.740 
	0.480 
	0.625
	0.099

	
	
	迈瑞组
	14
	0.690 
	0.497 
	0.553
	0.019

	β2-微球蛋白
	20260101
	缺省组
	108
	1.2 
	0.3 
	0.8
	0.09

	
	
	Siemens 组
	8
	0.9 
	0.8 
	0.9
	0

	
	
	宁波美康组
	14
	0.9 
	0.6 
	0.8
	0.078

	
	
	中元汇吉组
	10
	0.9 
	0.7 
	0.8
	0

	
	
	迈瑞组
	18
	1.1 
	0.7 
	0.9
	0.072

	
	20260102
	缺省组
	108
	2.4 
	0.9 
	1.8
	0.148

	
	
	Siemens 组
	8
	1.9 
	1.6 
	1.7
	0.081

	
	
	宁波美康组
	14
	1.9 
	1.5 
	1.8
	0.129

	
	
	中元汇吉组
	10
	1.9 
	1.7 
	1.9
	0

	
	
	迈瑞组
	18
	2.1 
	1.6 
	1.9
	0.072

	
	20260103
	缺省组
	108
	3.8 
	1.9 
	3
	0.174

	
	
	Siemens 组
	8
	3.0 
	2.6 
	2.9
	0.095

	
	
	宁波美康组
	14
	3.2 
	2.4 
	3
	0.141

	
	
	中元汇吉组
	10
	3.4 
	3.0 
	3.3
	0.096

	
	
	迈瑞组
	18
	3.4 
	2.0 
	3
	0.16

	
	20260104
	缺省组
	108
	1.2 
	0.4 
	0.8
	0.104

	
	
	Siemens 组
	8
	0.9 
	0.8 
	0.9
	0

	
	
	宁波美康组
	14
	1.0 
	0.7 
	0.9
	0

	
	
	中元汇吉组
	10
	0.9 
	0.7 
	0.8
	0.084

	
	
	迈瑞组
	18
	1.0 
	0.7 
	0.9
	0.091

	
	20260105
	缺省组
	108
	3.8 
	1.8 
	3
	0.171

	
	
	Siemens 组
	8
	3.1 
	2.7 
	2.9
	0.141

	
	
	宁波美康组
	14
	3.4 
	2.5 
	3
	0.069

	
	
	中元汇吉组
	10
	3.3 
	3.0 
	3.2
	0.086

	
	
	迈瑞组
	18
	3.4 
	2.7 
	3
	0.135

	RBP
	20260101
	缺省组
	63
	30.00 
	19.20 
	25.5
	1.4

	
	
	Beckman组
	21
	28.00 
	19.20 
	25.75
	0.911

	
	
	日立组
	11
	28.90 
	24.00 
	25.65
	1.295

	
	
	迈瑞组
	11
	26.00 
	20.30 
	23.69
	1.65

	
	20260102
	缺省组
	63
	48.00 
	34.70 
	41.7
	2.133

	
	
	Beckman组
	21
	45.62 
	37.70 
	41.45
	2.159

	
	
	日立组
	11
	44.60 
	38.80 
	41.82
	1.323

	
	
	迈瑞组
	11
	44.70 
	34.70 
	40.25
	2.379

	
	20260103
	缺省组
	63
	65.00 
	44.00 
	55
	3.513

	
	
	Beckman组
	21
	64.00 
	48.26 
	54.69
	3.738

	
	
	日立组
	11
	57.90 
	50.50 
	54.32
	2.932

	
	
	迈瑞组
	11
	57.80 
	46.53 
	54.23
	2.897

	
	20260104
	缺省组
	63
	30.00 
	19.40 
	25.55
	1.382

	
	
	Beckman组
	21
	28.00 
	19.40 
	25.87
	1.014

	
	
	日立组
	11
	28.70 
	23.10 
	25.49
	1.243

	
	
	迈瑞组
	11
	25.26 
	20.30 
	23.48
	1.754

	
	20260105
	缺省组
	63
	65.00 
	44.00 
	55.01
	3.353

	
	
	Beckman组
	21
	63.00 
	49.35 
	54.86
	3.847

	
	
	日立组
	11
	58.50 
	49.70 
	54.42
	3.21

	
	
	迈瑞组
	11
	57.50 
	46.90 
	54.36
	2.248

	κ-轻链
	20260101
	缺省组
	17
	1.94 
	1.57 
	1.73
	0.096

	
	
	透射比浊法
	5
	1.81 
	1.62 
	1.73
	0.092

	
	
	散射比浊法
	10
	1.94 
	1.57 
	1.73
	0.121

	
	20260102
	缺省组
	17
	3.46 
	2.79 
	3.14
	0.246

	
	
	透射比浊法
	5
	3.44 
	2.83 
	3.17
	0.299

	
	
	散射比浊法
	10
	3.46 
	2.89 
	3.16
	0.228

	
	20260103
	缺省组
	17
	5.02 
	3.95 
	4.44
	0.288

	
	
	透射比浊法
	5
	4.82 
	4.07 
	4.51
	0.362

	
	
	散射比浊法
	10
	5.02 
	3.95 
	4.44
	0.255

	
	20260104
	缺省组
	17
	1.94 
	1.58 
	1.72
	0.114

	
	
	透射比浊法
	5
	1.85 
	1.58 
	1.74
	0.125

	
	
	散射比浊法
	10
	1.94 
	1.58 
	1.72
	0.109

	
	20260105
	缺省组
	17
	4.96 
	4.00 
	4.41
	0.331

	
	
	透射比浊法
	5
	4.86 
	4.06 
	4.51
	0.39

	
	
	散射比浊法
	10
	4.96 
	4.01 
	4.38
	0.261

	λ-轻链
	20260101
	缺省组
	17
	1.32
	0.68
	0.93
	0.099

	
	
	透射比浊法
	5
	1.3
	0.68
	0.88
	0.185

	
	
	散射比浊法
	10
	1.04
	0.74
	0.96
	0.054

	
	20260102
	缺省组
	17
	1.92
	1.36
	1.76
	0.103

	
	
	透射比浊法
	5
	1.82
	1.36
	1.59
	0.25

	
	
	散射比浊法
	10
	1.92
	1.45
	1.82
	0.058

	
	20260103
	缺省组
	17
	2.7
	1.87
	2.45
	0.231

	
	
	透射比浊法
	5
	2.64
	1.87
	2.28
	0.41

	
	
	散射比浊法
	10
	2.7
	2.11
	2.55
	0.116

	
	20260104
	缺省组
	17
	1.01
	0.67
	0.91
	0.091

	
	
	透射比浊法
	5
	0.9
	0.67
	0.87
	0.035

	
	
	散射比浊法
	10
	1.01
	0.75
	0.98
	0.025

	
	20260105
	缺省组
	17
	2.67
	1.88
	2.44
	0.205

	
	
	透射比浊法
	5
	2.63
	1.88
	2.28
	0.404

	
	
	散射比浊法
	10
	2.67
	2.12
	2.52
	0.089



