AE-10肿瘤标志物专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：480家

- 活动小结

本项目480家单位申请参加，最后有460家单位回报结果，上报率：95.83 %。

1、评价限：

| 项目 | 评价 |
| --- | --- |
| AFP | 25% |
| CEA | 25% |
| HCG | 25% |
| 总PSA | 25% |
| CA125 | 25% |
| CA153 | 25% |
| CA199 | 25% |
| β2-微球蛋白 | 25% |
| 铁蛋白 | 25% |
| 游离PSA | 25% |
| 总β-HCG | 25% |

2、定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFP | 20260101 | 缺省组 | 441 | 56.4 | 4.3 | 44.1 | 4.064 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 47.7 | 40.7 | 43.7 | 1.454 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 108 | 51.1 | 37.4 | 43.2 | 2.206 |
|  |  | Roche组 | 13 | 53.2 | 44.3 | 50.9 | 1.69 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 53.9 | 45.7 | 49.4 | 1.25 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 56.4 | 38.7 | 48.6 | 1.648 |
|  |  | 安图组 | 56 | 49.6 | 37.3 | 43.8 | 2.543 |
|  |  | 深圳新产业组 | 61 | 46.7 | 30.6 | 40.8 | 2.48 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 48.6 | 38.4 | 44.7 | 2.627 |
|  |  | 迈克生物组 | 29 | 54.1 | 39.0 | 49.2 | 3.443 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 15 | 48.5 | 17.4 | 42.6 | 2.493 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 52.6 | 34.0 | 39.9 | 1.357 |
|  |  | 万泰组 | 8 | 49.0 | 41.6 | 47.6 | 1.375 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 44.0 | 41.0 | 43.6 | 0.479 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 50.0 | 4.3 | 47.9 | 0.992 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 441 | 225.2 | 67.6 | 164 | 13.215 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 174.5 | 147.9 | 161.2 | 4.378 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 108 | 191.7 | 144.5 | 163.3 | 7.636 |
|  |  | Roche组 | 13 | 200.0 | 163.4 | 188 | 4.945 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 194.8 | 163.0 | 175.4 | 3.675 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 201.7 | 126.8 | 178.6 | 4.272 |
|  |  | 安图组 | 56 | 168.7 | 129.1 | 152.7 | 7.274 |
|  |  | 深圳新产业组 | 61 | 198.0 | 130.0 | 163.1 | 11.688 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 203.9 | 171.6 | 185.1 | 9.576 |
|  |  | 迈克生物组 | 29 | 195.3 | 144.7 | 175.3 | 12.159 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 15 | 184.9 | 67.6 | 160.8 | 3.795 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 173.9 | 128.0 | 150 | 6.37 |
|  |  | 万泰组 | 8 | 186.4 | 156.3 | 182.7 | 0.708 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 169.7 | 161.2 | 163.2 | 1.903 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 161.3 | 145.1 | 155.8 | 3.051 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 441 | 10.5 | 3.0 | 7.5 | 0.75 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 8.1 | 6.3 | 7.2 | 0.311 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 108 | 8.4 | 6.1 | 7.1 | 0.335 |
|  |  | Roche组 | 13 | 8.7 | 7.4 | 8.3 | 0.27 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 9.5 | 8.2 | 8.7 | 0.306 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 9.1 | 7.1 | 8.3 | 0.191 |
|  |  | 安图组 | 56 | 8.6 | 6.7 | 7.6 | 0.336 |
|  |  | 深圳新产业组 | 61 | 8.2 | 5.9 | 7.1 | 0.425 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 9.0 | 7.7 | 8.3 | 0.46 |
|  |  | 迈克生物组 | 29 | 9.5 | 6.5 | 8.3 | 0.613 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 15 | 7.4 | 3.0 | 6.9 | 0.339 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 7.7 | 6.0 | 6.9 | 0.178 |
|  |  | 万泰组 | 8 | 8.7 | 7.6 | 8.3 | 0.409 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 8.1 | 7.3 | 7.6 | 0 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 0.075 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 441 | 32.6 | 10.7 | 25.6 | 2.266 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 26.2 | 22.8 | 24.8 | 1.189 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 108 | 29.1 | 21.9 | 25 | 1.119 |
|  |  | Roche组 | 13 | 31.0 | 25.5 | 29.2 | 0.829 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 31.5 | 26.9 | 28.6 | 0.905 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 30.1 | 23.0 | 28.3 | 0.855 |
|  |  | 安图组 | 56 | 29.6 | 23.3 | 26.3 | 1.277 |
|  |  | 深圳新产业组 | 61 | 27.5 | 18.7 | 23.8 | 1.317 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 28.4 | 23.3 | 26.1 | 1.953 |
|  |  | 迈克生物组 | 29 | 31.5 | 24.3 | 27.6 | 2.229 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 15 | 26.7 | 10.7 | 24.2 | 0.713 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 28.0 | 19.7 | 23.1 | 1.036 |
|  |  | 万泰组 | 8 | 28.6 | 24.5 | 28.1 | 0.356 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 27.0 | 24.5 | 25 | 0.345 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 29.4 | 27.0 | 28.5 | 0.781 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 441 | 116.4 | 38.2 | 92 | 7.334 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 94.7 | 83.1 | 90 | 3.251 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 108 | 107.1 | 80.8 | 90.8 | 4.357 |
|  |  | Roche组 | 13 | 114.0 | 89.7 | 107.4 | 3.065 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 106.4 | 96.1 | 99.9 | 2.176 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 106.9 | 75.4 | 99.5 | 1.968 |
|  |  | 安图组 | 56 | 99.3 | 73.4 | 87.3 | 4.834 |
|  |  | 深圳新产业组 | 61 | 105.0 | 71.8 | 89.9 | 5.805 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 116.4 | 98.0 | 105 | 6.425 |
|  |  | 迈克生物组 | 29 | 112.6 | 80.6 | 101.8 | 6.509 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 15 | 96.7 | 38.2 | 88.7 | 3.868 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 95.2 | 72.2 | 82.9 | 2.89 |
|  |  | 万泰组 | 8 | 101.3 | 88.7 | 96.5 | 3.426 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 96.4 | 90.2 | 92.7 | 2.891 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 100.8 | 93.8 | 97.8 | 2.698 |
| CEA | 20260101 | 缺省组 | 438 | 83.2 | 25.6 | 35.5 | 2.61 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 47.3 | 39.5 | 44.2 | 1.901 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 107 | 42.3 | 31.3 | 36.2 | 1.887 |
|  |  | Roche组 | 13 | 38.5 | 33.2 | 35.7 | 1.288 |
|  |  | Siemens 组 | 23 | 35.8 | 30.1 | 32.9 | 1.422 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 36.9 | 31.7 | 34 | 0.856 |
|  |  | 安图组 | 56 | 39.5 | 25.6 | 35.4 | 1.454 |
|  |  | 深圳新产业组 | 62 | 83.2 | 30.8 | 34.1 | 1.917 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 35.2 | 26.7 | 31.3 | 2.779 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 38.6 | 31.2 | 35.8 | 1.47 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 15 | 49.9 | 32.2 | 36.3 | 2.034 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 40.7 | 32.9 | 37 | 2.13 |
|  |  | 万泰组 | 9 | 29.2 | 28.3 | 28.6 | 0.27 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 38.9 | 35.9 | 38.7 | 0.155 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 35.0 | 32.2 | 33.8 | 1.057 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 438 | 114.9 | 6.4 | 80.1 | 7.473 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 114.9 | 97.0 | 103.3 | 4.869 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 107 | 96.7 | 70.9 | 83.3 | 4.375 |
|  |  | Roche组 | 13 | 86.3 | 76.1 | 80.5 | 3.241 |
|  |  | Siemens 组 | 23 | 72.3 | 65.0 | 68.7 | 1.458 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 81.9 | 71.8 | 79.4 | 1.203 |
|  |  | 安图组 | 56 | 87.5 | 70.6 | 78.3 | 2.943 |
|  |  | 深圳新产业组 | 62 | 90.1 | 71.2 | 77.5 | 4.006 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 76.2 | 61.4 | 66.8 | 4.165 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 84.0 | 65.4 | 75.4 | 4.548 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 15 | 112.1 | 77.8 | 83.9 | 4.518 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 91.9 | 76.9 | 85.5 | 3.583 |
|  |  | 万泰组 | 9 | 64.4 | 59.5 | 63.2 | 0.855 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 92.7 | 87.4 | 90.2 | 0.53 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 73.6 | 70.0 | 71.3 | 0.687 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 438 | 74.7 | 4.7 | 6.9 | 0.595 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 9.4 | 7.8 | 8.4 | 0.403 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 107 | 7.8 | 5.9 | 6.8 | 0.337 |
|  |  | Roche组 | 13 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 0.279 |
|  |  | Siemens 组 | 23 | 6.3 | 5.2 | 5.6 | 0.173 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 7.0 | 6.1 | 6.7 | 0.161 |
|  |  | 安图组 | 56 | 8.2 | 6.2 | 7.1 | 0.321 |
|  |  | 深圳新产业组 | 62 | 7.9 | 6.2 | 7.2 | 0.182 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 7.1 | 5.4 | 6.1 | 0.477 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 7.5 | 6.1 | 6.7 | 0.179 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 15 | 8.9 | 6.2 | 6.9 | 0.372 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 74.7 | 6.2 | 7.5 | 0.455 |
|  |  | 万泰组 | 9 | 6.2 | 5.9 | 6 | 0.124 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 0.139 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 6.2 | 5.4 | 6 | 0.169 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 438 | 53.8 | 10.7 | 14.6 | 1.355 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 19.6 | 16.8 | 18 | 0.806 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 107 | 16.4 | 12.4 | 14.6 | 0.799 |
|  |  | Roche组 | 13 | 16.2 | 14.6 | 15.3 | 0.501 |
|  |  | Siemens 组 | 23 | 13.3 | 11.4 | 12.5 | 0.309 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 14.6 | 13.2 | 14 | 0.181 |
|  |  | 安图组 | 56 | 16.8 | 13.8 | 15.3 | 0.774 |
|  |  | 深圳新产业组 | 62 | 15.2 | 12.0 | 13.5 | 0.616 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 14.5 | 11.1 | 12.7 | 1.198 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 15.6 | 13.3 | 14.5 | 0.482 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 15 | 19.5 | 13.5 | 14.8 | 0.887 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 17.1 | 13.7 | 15.8 | 0.573 |
|  |  | 万泰组 | 9 | 12.9 | 11.7 | 12.4 | 0.185 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 15.7 | 14.2 | 15.5 | 0.171 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 13.9 | 12.9 | 13.6 | 0.308 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 438 | 294.4 | 36.7 | 53.8 | 4.229 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 76.7 | 62.4 | 67.5 | 3.36 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 107 | 63.5 | 48.5 | 55.5 | 2.815 |
|  |  | Roche组 | 13 | 58.0 | 51.4 | 54.7 | 1.226 |
|  |  | Siemens 组 | 23 | 51.6 | 46.0 | 49 | 0.933 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 53.7 | 46.8 | 51.7 | 0.545 |
|  |  | 安图组 | 56 | 58.9 | 47.9 | 53.6 | 2.046 |
|  |  | 深圳新产业组 | 62 | 89.3 | 45.1 | 52.4 | 2.293 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 47.2 | 36.7 | 42.8 | 3.441 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 57.8 | 47.7 | 52.1 | 2.703 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 15 | 76.2 | 49.6 | 56 | 2.505 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 61.6 | 49.5 | 55.8 | 1.983 |
|  |  | 万泰组 | 9 | 43.7 | 40.0 | 42.1 | 1.378 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 61.1 | 57.5 | 59.8 | 1.053 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 49.0 | 46.1 | 47.1 | 0.792 |
| HCG | 20260101 | 缺省组 | 65 | 161.3 | 85.8 | 131.5 | 21.362 |
|  |  | Siemens 组 | 17 | 161.3 | 143.9 | 151.2 | 4.4 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 156.3 | 133.0 | 141.7 | 1.791 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 22 | 120.9 | 95.7 | 110.8 | 6.869 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 65 | 435.6 | 216.0 | 331.7 | 64.967 |
|  |  | Siemens 组 | 17 | 435.6 | 386.4 | 411.4 | 16.152 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 372.6 | 308.6 | 340.4 | 18.251 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 22 | 304.9 | 243.6 | 276.7 | 12.964 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 65 | 18.5 | 9.4 | 12.5 | 1.802 |
|  |  | Siemens 组 | 17 | 18.5 | 16.1 | 17 | 0.603 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 12.0 | 9.9 | 10.8 | 0.308 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 22 | 12.8 | 10.8 | 12 | 0.581 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 65 | 72.5 | 27.9 | 58.2 | 10.088 |
|  |  | Siemens 组 | 17 | 72.5 | 63.7 | 68.9 | 1.525 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 67.1 | 56.6 | 61.6 | 1.517 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 22 | 53.3 | 27.9 | 48.8 | 3.275 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 65 | 231.3 | 130.0 | 189.2 | 29.449 |
|  |  | Siemens 组 | 17 | 231.3 | 202.9 | 216.6 | 4.059 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 223.5 | 188.5 | 201.5 | 10.39 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 22 | 176.5 | 143.4 | 160.4 | 4.113 |
| 总PSA | 20260101 | 缺省组 | 403 | 15.630 | 3.200 | 8.331 | 1.122 |
|  |  | Abbott组 | 29 | 7.728 | 6.675 | 7.224 | 0.235 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 95 | 12.260 | 7.055 | 7.973 | 0.316 |
|  |  | Roche组 | 12 | 10.500 | 8.790 | 9.944 | 0.352 |
|  |  | Siemens 组 | 16 | 8.660 | 7.040 | 8.088 | 0.328 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 12.630 | 9.630 | 10.744 | 0.461 |
|  |  | 安图组 | 53 | 7.714 | 6.300 | 7.261 | 0.246 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 10.300 | 7.480 | 9.237 | 0.631 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 8.490 | 6.970 | 7.891 | 0.465 |
|  |  | 迈克生物组 | 28 | 8.890 | 6.605 | 7.584 | 0.249 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 12 | 8.958 | 7.350 | 8.142 | 0.494 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 12.530 | 10.150 | 11.089 | 0.314 |
|  |  | 万泰组 | 8 | 13.710 | 12.732 | 13.489 | 0.21 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 13.780 | 11.890 | 12.412 | 0.428 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 403 | 28.667 | 5.830 | 14.221 | 1.663 |
|  |  | Abbott组 | 29 | 12.996 | 10.990 | 12.059 | 0.456 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 95 | 23.770 | 12.046 | 13.558 | 0.57 |
|  |  | Roche组 | 12 | 17.800 | 14.540 | 16.797 | 0.605 |
|  |  | Siemens 组 | 16 | 14.950 | 11.820 | 13.789 | 0.681 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 19.370 | 15.600 | 17.633 | 0.542 |
|  |  | 安图组 | 53 | 14.310 | 11.900 | 13.346 | 0.565 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 17.100 | 13.160 | 15.127 | 0.928 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 17.950 | 14.000 | 15.791 | 1.158 |
|  |  | 迈克生物组 | 28 | 15.050 | 10.800 | 13.042 | 0.484 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 12 | 14.590 | 12.640 | 13.649 | 0.606 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 22.010 | 17.400 | 19.002 | 0.771 |
|  |  | 万泰组 | 8 | 28.667 | 24.359 | 27.573 | 1.03 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 21.610 | 20.310 | 21.051 | 0.539 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 403 | 5.320 | 0.800 | 2.332 | 0.392 |
|  |  | Abbott组 | 29 | 2.190 | 1.810 | 2.032 | 0.102 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 95 | 5.320 | 1.160 | 2.233 | 0.131 |
|  |  | Roche组 | 12 | 2.980 | 2.450 | 2.829 | 0.098 |
|  |  | Siemens 组 | 16 | 2.390 | 1.940 | 2.204 | 0.081 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 3.680 | 2.590 | 2.976 | 0.167 |
|  |  | 安图组 | 53 | 2.000 | 1.678 | 1.845 | 0.081 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 2.760 | 2.090 | 2.482 | 0.163 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 3.060 | 2.630 | 2.833 | 0.161 |
|  |  | 迈克生物组 | 28 | 2.450 | 1.877 | 2.195 | 0.064 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 12 | 2.480 | 2.080 | 2.234 | 0.081 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 3.430 | 2.930 | 3.153 | 0.11 |
|  |  | 万泰组 | 8 | 2.860 | 2.445 | 2.735 | 0.009 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 3.540 | 3.270 | 3.399 | 0.055 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 403 | 14.170 | 1.890 | 5.156 | 0.862 |
|  |  | Abbott组 | 29 | 4.812 | 4.250 | 4.449 | 0.159 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 95 | 7.670 | 4.150 | 4.869 | 0.267 |
|  |  | Roche组 | 12 | 6.520 | 5.250 | 6.152 | 0.237 |
|  |  | Siemens 组 | 16 | 5.210 | 4.310 | 4.841 | 0.177 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 7.020 | 6.110 | 6.609 | 0.283 |
|  |  | 安图组 | 53 | 14.170 | 3.797 | 4.2 | 0.17 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 6.230 | 4.760 | 5.628 | 0.428 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 6.210 | 4.950 | 5.509 | 0.38 |
|  |  | 迈克生物组 | 28 | 5.300 | 4.093 | 4.683 | 0.188 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 12 | 5.370 | 4.209 | 4.891 | 0.198 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 7.800 | 6.220 | 6.835 | 0.225 |
|  |  | 万泰组 | 8 | 7.140 | 6.410 | 6.992 | 0.152 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 8.130 | 7.510 | 7.848 | 0.239 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 403 | 22.130 | 4.760 | 11.962 | 1.474 |
|  |  | Abbott组 | 29 | 11.032 | 9.460 | 10.177 | 0.47 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 95 | 18.780 | 9.800 | 11.398 | 0.484 |
|  |  | Roche组 | 12 | 15.300 | 12.150 | 14.12 | 0.505 |
|  |  | Siemens 组 | 16 | 12.510 | 10.170 | 11.664 | 0.473 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 16.180 | 13.650 | 14.988 | 0.329 |
|  |  | 安图组 | 53 | 11.860 | 9.799 | 10.889 | 0.472 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 14.500 | 10.780 | 12.792 | 0.825 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 14.810 | 11.780 | 13.171 | 0.853 |
|  |  | 迈克生物组 | 28 | 12.330 | 9.683 | 10.999 | 0.562 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 12 | 12.280 | 10.600 | 11.452 | 0.613 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 17.980 | 14.100 | 15.877 | 0.619 |
|  |  | 万泰组 | 8 | 22.130 | 19.968 | 21.146 | 0.828 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 18.890 | 16.650 | 17.827 | 0.239 |
| CA125 | 20260101 | 缺省组 | 425 | 159.9 | 48.4 | 75 | 12.759 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 134.1 | 117.2 | 125 | 3.63 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 101 | 109.4 | 57.1 | 65 | 2.636 |
|  |  | Roche组 | 13 | 94.3 | 78.0 | 82.3 | 0.654 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 110.9 | 99.7 | 105.8 | 3.017 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 77.2 | 66.5 | 71.3 | 2.581 |
|  |  | 安图组 | 54 | 69.4 | 56.0 | 63.8 | 2.002 |
|  |  | 深圳新产业组 | 59 | 93.4 | 62.6 | 85.7 | 4.386 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 159.9 | 140.4 | 151.1 | 6.853 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 74.2 | 60.9 | 66.6 | 2.273 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 93.5 | 60.7 | 65.6 | 2.781 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 31 | 154.3 | 105.3 | 124.8 | 8.557 |
|  |  | 万泰组 | 9 | 99.8 | 92.0 | 95.4 | 1.097 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 71.1 | 66.5 | 68.3 | 1.161 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 425 | 372.3 | 104.4 | 187.3 | 44.849 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 323.5 | 285.6 | 306.6 | 9.846 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 101 | 258.2 | 134.3 | 153.7 | 6.657 |
|  |  | Roche组 | 13 | 238.7 | 195.0 | 201 | 0.523 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 275.6 | 242.3 | 257.1 | 9.293 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 182.8 | 163.2 | 169.2 | 3.12 |
|  |  | 安图组 | 54 | 153.9 | 127.4 | 141.2 | 5.877 |
|  |  | 深圳新产业组 | 59 | 230.0 | 154.2 | 209.1 | 12.082 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 361.1 | 307.5 | 335.5 | 19.515 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 191.9 | 167.5 | 175.9 | 5.11 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 231.4 | 142.7 | 153.2 | 7.891 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 31 | 372.3 | 236.6 | 285.6 | 18.497 |
|  |  | 万泰组 | 9 | 230.5 | 217.1 | 223 | 6.035 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 160.0 | 147.7 | 154.3 | 3.036 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 425 | 29.9 | 2.0 | 15.4 | 3.054 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 22.6 | 19.4 | 21 | 0.893 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 101 | 17.9 | 11.2 | 12.7 | 0.588 |
|  |  | Roche组 | 13 | 16.8 | 14.4 | 15.4 | 0.515 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 18.2 | 15.9 | 17 | 0.708 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 17.1 | 13.5 | 15.2 | 0.796 |
|  |  | 安图组 | 54 | 18.1 | 2.0 | 15.2 | 0.561 |
|  |  | 深圳新产业组 | 59 | 20.1 | 12.3 | 16.2 | 1.02 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 26.1 | 22.5 | 24.8 | 1.132 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 13.3 | 11.4 | 12.4 | 0.514 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 17.8 | 12.0 | 12.8 | 0.578 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 31 | 29.9 | 19.1 | 22.1 | 1.761 |
|  |  | 万泰组 | 9 | 19.3 | 17.2 | 18.5 | 0.63 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 14.9 | 13.9 | 14.4 | 0.426 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 425 | 98.1 | 25.9 | 46 | 7.906 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 77.4 | 68.4 | 73.2 | 2.622 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 101 | 64.4 | 34.9 | 39.5 | 1.674 |
|  |  | Roche组 | 13 | 55.5 | 47.9 | 49.2 | 1.218 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 66.8 | 58.2 | 61.3 | 1.468 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 48.1 | 42.0 | 43.7 | 1.09 |
|  |  | 安图组 | 54 | 44.3 | 35.4 | 41.1 | 1.359 |
|  |  | 深圳新产业组 | 59 | 57.4 | 37.9 | 51.4 | 2.577 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 98.1 | 81.5 | 89.4 | 6.178 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 42.5 | 32.1 | 39 | 1.603 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 57.8 | 37.5 | 39.9 | 1.85 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 31 | 93.5 | 62.8 | 73.5 | 5.98 |
|  |  | 万泰组 | 9 | 63.0 | 57.3 | 59.8 | 2.341 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 44.2 | 41.6 | 42.6 | 1.06 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 425 | 308.4 | 89.8 | 156.5 | 37.334 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 279.0 | 236.5 | 256 | 7.481 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 101 | 207.4 | 115.9 | 128 | 4.94 |
|  |  | Roche组 | 13 | 195.7 | 163.0 | 165.9 | 1.254 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 229.7 | 194.6 | 212.7 | 6.75 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 156.0 | 136.6 | 140.9 | 3.195 |
|  |  | 安图组 | 54 | 133.3 | 106.5 | 119.3 | 2.762 |
|  |  | 深圳新产业组 | 59 | 193.0 | 129.1 | 174.8 | 9.786 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 308.4 | 244.8 | 277.4 | 21.118 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 157.9 | 134.4 | 146.8 | 4.142 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 190.4 | 117.8 | 126.2 | 6.328 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 31 | 305.0 | 203.2 | 240.3 | 11.766 |
|  |  | 万泰组 | 9 | 199.4 | 182.2 | 184.8 | 2.286 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 138.5 | 129.7 | 134.2 | 2.793 |
| CA153 | 20260101 | 缺省组 | 405 | 85.9 | 20.0 | 41.1 | 12.227 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 50.7 | 43.9 | 48.1 | 1.72 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 97 | 85.9 | 20.0 | 27.8 | 1.443 |
|  |  | Roche组 | 11 | 53.7 | 48.1 | 50 | 1.6 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 46.9 | 40.3 | 41.9 | 1.12 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 48.5 | 41.6 | 46.1 | 0.656 |
|  |  | 安图组 | 52 | 55.9 | 35.5 | 48.8 | 2.904 |
|  |  | 深圳新产业组 | 56 | 60.1 | 23.7 | 52.6 | 3.213 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 40.1 | 33.2 | 37.5 | 2.568 |
|  |  | 迈克生物组 | 29 | 36.9 | 24.7 | 32.9 | 2.668 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 34.4 | 24.7 | 27.6 | 2.073 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 28 | 65.0 | 43.5 | 52.6 | 2.436 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 36.0 | 33.1 | 34.7 | 0.684 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 405 | 203.4 | 27.8 | 59.3 | 19.08 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 75.8 | 65.0 | 68.9 | 3.055 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 97 | 203.4 | 27.8 | 38.3 | 1.775 |
|  |  | Roche组 | 11 | 77.1 | 67.8 | 71.1 | 2.136 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 67.0 | 57.2 | 62.3 | 1.537 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 71.6 | 57.4 | 67 | 1.645 |
|  |  | 安图组 | 52 | 76.3 | 48.0 | 67 | 4.65 |
|  |  | 深圳新产业组 | 56 | 94.7 | 34.7 | 81.2 | 4.435 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 64.5 | 55.8 | 60.2 | 2.693 |
|  |  | 迈克生物组 | 29 | 51.4 | 34.9 | 46.5 | 3.427 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 46.1 | 34.0 | 38.6 | 2.353 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 28 | 95.6 | 65.3 | 76.1 | 4.717 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 48.1 | 45.0 | 46.2 | 0.871 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 405 | 28.0 | 6.8 | 11.7 | 1.561 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 12.8 | 10.3 | 11.5 | 0.913 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 97 | 28.0 | 7.8 | 10.8 | 0.598 |
|  |  | Roche组 | 11 | 15.3 | 13.3 | 14.4 | 0.529 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 13.6 | 10.7 | 11.3 | 0.503 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 14.3 | 11.7 | 13.2 | 0.341 |
|  |  | 安图组 | 52 | 19.8 | 12.2 | 17.2 | 1.126 |
|  |  | 深圳新产业组 | 56 | 13.0 | 9.3 | 11.4 | 0.626 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 12.3 | 11.1 | 11.8 | 0.442 |
|  |  | 迈克生物组 | 29 | 11.1 | 9.2 | 10.3 | 0.471 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 13.1 | 9.7 | 10.7 | 0.676 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 28 | 17.4 | 12.5 | 14.6 | 0.794 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 10.5 | 9.5 | 9.9 | 0.185 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 405 | 61.7 | 16.4 | 32.7 | 9.135 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 40.0 | 32.3 | 36.5 | 1.709 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 97 | 61.7 | 16.5 | 22.7 | 1.09 |
|  |  | Roche组 | 11 | 43.1 | 38.0 | 40.1 | 0.788 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 36.6 | 31.2 | 33.4 | 1.342 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 40.2 | 32.3 | 36.5 | 0.657 |
|  |  | 安图组 | 52 | 44.3 | 28.2 | 39.6 | 1.744 |
|  |  | 深圳新产业组 | 56 | 46.5 | 19.6 | 40.3 | 2.098 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 29.9 | 25.6 | 28.1 | 1.691 |
|  |  | 迈克生物组 | 29 | 29.0 | 20.8 | 26.6 | 1.699 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 27.5 | 20.4 | 22.9 | 1.305 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 28 | 49.5 | 36.4 | 41.6 | 2.126 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 31.3 | 28.6 | 30 | 0.185 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 405 | 140.7 | 23.8 | 50 | 15.709 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 62.8 | 52.7 | 58 | 2.124 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 97 | 140.7 | 23.8 | 32.6 | 1.534 |
|  |  | Roche组 | 11 | 65.0 | 56.9 | 60.3 | 1.361 |
|  |  | Siemens 组 | 24 | 57.2 | 47.6 | 51.1 | 1.19 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 61.5 | 48.9 | 56.1 | 0.88 |
|  |  | 安图组 | 52 | 68.0 | 41.2 | 60.1 | 3.82 |
|  |  | 深圳新产业组 | 56 | 74.6 | 27.0 | 65.9 | 3.983 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 53.6 | 46.8 | 50.1 | 2.72 |
|  |  | 迈克生物组 | 29 | 44.3 | 31.2 | 39.5 | 2.581 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 41.9 | 29.7 | 32.1 | 1.318 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 28 | 73.8 | 56.0 | 63.8 | 2.591 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 43.9 | 40.1 | 41.8 | 0.694 |
| CA199 | 20260101 | 缺省组 | 427 | 164.3 | 36.4 | 81.3 | 13.31 |
|  |  | Abbott组 | 21 | 99.7 | 77.9 | 89.8 | 2.728 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 104 | 104.1 | 70.2 | 90.6 | 4.777 |
|  |  | Roche组 | 17 | 87.3 | 75.1 | 81.1 | 3.08 |
|  |  | Siemens 组 | 21 | 96.0 | 66.6 | 72.2 | 2.936 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 137.8 | 115.6 | 123.9 | 2.265 |
|  |  | 安图组 | 54 | 85.5 | 50.7 | 77.3 | 3.71 |
|  |  | 深圳新产业组 | 59 | 84.9 | 62.0 | 73.2 | 4.626 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 50.7 | 43.3 | 47.4 | 2.676 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 86.3 | 55.3 | 62.3 | 2.16 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 108.6 | 85.5 | 92.7 | 5.101 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 97.9 | 73.1 | 81.6 | 5.187 |
|  |  | 万泰组 | 6 | 109.4 | 96.3 | 99.2 | 1.443 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 89.5 | 79.1 | 85.9 | 1.946 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 67.8 | 64.1 | 65.9 | 0.712 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 427 | 357.9 | 84.4 | 180.1 | 33.436 |
|  |  | Abbott组 | 21 | 258.1 | 197.6 | 211.8 | 9.309 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 104 | 235.0 | 174.0 | 207.3 | 10.336 |
|  |  | Roche组 | 17 | 188.0 | 153.7 | 174.9 | 2.304 |
|  |  | Siemens 组 | 21 | 210.9 | 151.6 | 162.8 | 4.59 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 286.1 | 242.6 | 257.5 | 8.701 |
|  |  | 安图组 | 54 | 176.9 | 110.4 | 162.8 | 6.76 |
|  |  | 深圳新产业组 | 59 | 197.6 | 132.0 | 156.7 | 11.494 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 103.0 | 84.4 | 95.2 | 6.055 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 197.6 | 124.1 | 142.1 | 5.649 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 238.5 | 192.9 | 208.9 | 9.098 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 202.6 | 150.3 | 175.4 | 10.233 |
|  |  | 万泰组 | 6 | 222.2 | 201.4 | 216.3 | 5.439 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 169.9 | 163.2 | 168.7 | 1.11 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 152.8 | 142.0 | 149.2 | 3.274 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 427 | 54.5 | 9.8 | 25.3 | 3.207 |
|  |  | Abbott组 | 21 | 23.6 | 19.3 | 21.5 | 1.405 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 104 | 31.9 | 21.3 | 27.1 | 1.526 |
|  |  | Roche组 | 17 | 27.9 | 21.8 | 25.6 | 1.045 |
|  |  | Siemens 组 | 21 | 30.6 | 25.0 | 27.6 | 0.967 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 39.9 | 32.6 | 36.1 | 1.154 |
|  |  | 安图组 | 54 | 26.7 | 14.6 | 24.3 | 1.374 |
|  |  | 深圳新产业组 | 59 | 27.0 | 20.0 | 23.6 | 1.77 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 25.7 | 21.6 | 24.1 | 1.412 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 23.6 | 17.5 | 20.3 | 1.09 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 34.7 | 25.9 | 28 | 1.042 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 30.5 | 23.4 | 26.1 | 1.03 |
|  |  | 万泰组 | 6 | 30.3 | 28.6 | 29.4 | 0.81 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 27.3 | 24.3 | 26.8 | 0.512 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 30.2 | 18.0 | 19.4 | 1.067 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 427 | 124.2 | 24.1 | 56 | 8.965 |
|  |  | Abbott组 | 21 | 55.7 | 45.6 | 51.6 | 1.918 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 104 | 72.4 | 29.2 | 62.7 | 3.162 |
|  |  | Roche组 | 17 | 60.7 | 50.0 | 56.4 | 2.106 |
|  |  | Siemens 组 | 21 | 64.3 | 45.4 | 49.9 | 2.51 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 93.9 | 81.0 | 87 | 2.984 |
|  |  | 安图组 | 54 | 59.8 | 35.3 | 53.5 | 3.222 |
|  |  | 深圳新产业组 | 59 | 60.9 | 44.5 | 51.9 | 3.044 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 39.5 | 33.3 | 37.5 | 1.7 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 56.0 | 36.3 | 43.2 | 2.468 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 77.6 | 58.7 | 64.5 | 3.123 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 66.8 | 52.1 | 58.4 | 3.349 |
|  |  | 万泰组 | 6 | 76.2 | 69.9 | 71 | 1.111 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 59.4 | 53.2 | 58 | 1.53 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 46.5 | 43.2 | 45.5 | 0.902 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 427 | 271.8 | 58.2 | 124.8 | 21.114 |
|  |  | Abbott组 | 21 | 146.6 | 121.1 | 134.6 | 5.325 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 104 | 160.5 | 114.3 | 141.8 | 7.326 |
|  |  | Roche组 | 17 | 134.0 | 108.5 | 124.7 | 1.874 |
|  |  | Siemens 组 | 21 | 146.0 | 103.2 | 116.2 | 5.212 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 208.5 | 174.4 | 187 | 8.053 |
|  |  | 安图组 | 54 | 126.2 | 77.2 | 114.8 | 5.016 |
|  |  | 深圳新产业组 | 59 | 135.3 | 91.7 | 111 | 7.316 |
|  |  | 科美博阳组 | 10 | 70.3 | 61.1 | 65.8 | 3.74 |
|  |  | 迈克生物组 | 30 | 125.9 | 86.0 | 97.2 | 4.985 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 14 | 169.6 | 129.9 | 144.1 | 8.554 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 30 | 141.3 | 110.0 | 125.5 | 6.85 |
|  |  | 万泰组 | 6 | 157.0 | 146.5 | 153 | 4.529 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7 | 125.0 | 114.4 | 121.5 | 2.866 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 110.7 | 98.5 | 102.8 | 2.722 |
| Beta-2-微球蛋白 | 20260101 | 缺省组 | 53 | 3.12 | 1.30 | 2.46 | 0.264 |
|  |  | 吖啶酯直接化学发光组 | 6 | 2.46 | 2.27 | 2.33 | 0.059 |
|  |  | 免疫比浊/散射比浊法 | 15 | 3.00 | 1.49 | 2.34 | 0.209 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 19 | 2.90 | 1.30 | 2.45 | 0.195 |
|  |  | 鲁米诺/异鲁米诺化学发光法 | 8 | 3.07 | 2.56 | 2.74 | 0.125 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 53 | 4.23 | 1.80 | 3.39 | 0.437 |
|  |  | 吖啶酯直接化学发光组 | 6 | 3.16 | 3.07 | 3.12 | 0.044 |
|  |  | 免疫比浊/散射比浊法 | 15 | 4.20 | 1.97 | 3.17 | 0.217 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 19 | 4.00 | 1.80 | 3.43 | 0.327 |
|  |  | 鲁米诺/异鲁米诺化学发光法 | 8 | 4.23 | 3.49 | 3.79 | 0.227 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 53 | 1.81 | 0.48 | 0.83 | 0.112 |
|  |  | 吖啶酯直接化学发光组 | 6 | 0.80 | 0.72 | 0.77 | 0.031 |
|  |  | 免疫比浊/散射比浊法 | 15 | 0.95 | 0.48 | 0.8 | 0.097 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 19 | 1.81 | 0.57 | 0.87 | 0.153 |
|  |  | 鲁米诺/异鲁米诺化学发光法 | 8 | 0.85 | 0.78 | 0.82 | 0.025 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 53 | 2.08 | 1.01 | 1.76 | 0.186 |
|  |  | 吖啶酯直接化学发光组 | 6 | 1.62 | 1.53 | 1.59 | 0.018 |
|  |  | 免疫比浊/散射比浊法 | 15 | 2.01 | 1.12 | 1.71 | 0.133 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 19 | 2.00 | 1.01 | 1.77 | 0.179 |
|  |  | 鲁米诺/异鲁米诺化学发光法 | 8 | 1.92 | 1.76 | 1.83 | 0.067 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 53 | 3.53 | 1.52 | 2.87 | 0.304 |
|  |  | 吖啶酯直接化学发光组 | 6 | 2.96 | 2.69 | 2.8 | 0.081 |
|  |  | 免疫比浊/散射比浊法 | 15 | 3.50 | 1.72 | 2.66 | 0.222 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 19 | 3.30 | 1.52 | 2.82 | 0.258 |
|  |  | 鲁米诺/异鲁米诺化学发光法 | 8 | 3.53 | 2.96 | 3.2 | 0.185 |
| 铁蛋白 | 20260101 | 缺省组 | 269 | 362.0 | 16.3 | 265.1 | 43.115 |
|  |  | Abbott组 | 20 | 333.2 | 290.6 | 299.7 | 6.862 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 62 | 282.2 | 219.2 | 254.4 | 12.974 |
|  |  | Roche组 | 18 | 308.1 | 256.0 | 277.9 | 17.837 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 203.4 | 171.2 | 186.3 | 10.873 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 256.2 | 239.5 | 243.8 | 2.843 |
|  |  | 安图组 | 31 | 314.9 | 262.7 | 292.5 | 12.239 |
|  |  | 深圳新产业组 | 42 | 362.0 | 250.9 | 319.9 | 19.487 |
|  |  | 迈克生物组 | 15 | 251.1 | 201.2 | 227.4 | 10.912 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 19 | 237.0 | 204.6 | 217.2 | 10.534 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 273.5 | 257.5 | 262.3 | 3.506 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 269 | 3359.4 | 230.0 | 437.9 | 67.615 |
|  |  | Abbott组 | 20 | 538.4 | 457.9 | 500.4 | 15.744 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 62 | 488.7 | 375.6 | 424.4 | 23.096 |
|  |  | Roche组 | 18 | 509.5 | 424.0 | 463.4 | 23.859 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 333.1 | 303.0 | 315.9 | 10.581 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 452.1 | 406.6 | 421.1 | 8.574 |
|  |  | 安图组 | 31 | 525.3 | 409.3 | 461.5 | 22.745 |
|  |  | 深圳新产业组 | 42 | 652.0 | 417.1 | 550.6 | 43.29 |
|  |  | 迈克生物组 | 15 | 396.1 | 344.2 | 371.3 | 11.758 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 19 | 3359.4 | 324.5 | 350.4 | 18.142 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 414.1 | 393.1 | 405.2 | 6.65 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 269 | 74.1 | 31.7 | 52.8 | 8.999 |
|  |  | Abbott组 | 20 | 67.4 | 50.1 | 54.2 | 2.742 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 62 | 51.9 | 40.3 | 45.9 | 2.329 |
|  |  | Roche组 | 18 | 68.2 | 55.3 | 60.5 | 3.818 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 40.0 | 34.6 | 36.2 | 1.598 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 51.8 | 46.6 | 49.1 | 1.686 |
|  |  | 安图组 | 31 | 74.1 | 58.2 | 65.7 | 3.582 |
|  |  | 深圳新产业组 | 42 | 63.7 | 46.8 | 57.1 | 2.239 |
|  |  | 迈克生物组 | 15 | 61.9 | 51.9 | 57.3 | 2.042 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 19 | 50.0 | 41.0 | 44.3 | 1.836 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 62.5 | 57.5 | 61.2 | 1.054 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 269 | 208.0 | 60.7 | 159.8 | 22.429 |
|  |  | Abbott组 | 20 | 200.3 | 165.4 | 178.1 | 5.262 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 62 | 168.0 | 134.7 | 151.8 | 6.684 |
|  |  | Roche组 | 18 | 188.7 | 154.0 | 169.3 | 9.312 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 119.7 | 103.2 | 112.9 | 6.345 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 151.2 | 142.4 | 146 | 2.987 |
|  |  | 安图组 | 31 | 203.0 | 165.5 | 183.9 | 9.133 |
|  |  | 深圳新产业组 | 42 | 208.0 | 152.4 | 178.6 | 10.363 |
|  |  | 迈克生物组 | 15 | 157.0 | 123.6 | 144.7 | 4.796 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 19 | 149.0 | 125.9 | 136.9 | 3.722 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 168.6 | 60.7 | 161.6 | 1.55 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 269 | 429.0 | 4.1 | 302.6 | 48.514 |
|  |  | Abbott组 | 20 | 383.0 | 295.8 | 345.1 | 8.448 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 62 | 328.6 | 261.6 | 293.3 | 13.609 |
|  |  | Roche组 | 18 | 348.2 | 299.0 | 317 | 14.751 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 231.6 | 200.0 | 209.6 | 4.886 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 289.8 | 270.5 | 279.8 | 3.176 |
|  |  | 安图组 | 31 | 365.5 | 285.6 | 328.6 | 15.062 |
|  |  | 深圳新产业组 | 42 | 417.0 | 4.1 | 371.8 | 26.002 |
|  |  | 迈克生物组 | 15 | 283.6 | 232.4 | 262 | 10.471 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 19 | 259.8 | 213.0 | 240.1 | 11.617 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 304.9 | 291.5 | 297.7 | 4.202 |
| 游离PSA | 20260101 | 缺省组 | 346 | 9.270 | 2.950 | 6.791 | 0.775 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 8.232 | 6.709 | 7.252 | 0.256 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 79 | 7.820 | 6.030 | 6.775 | 0.327 |
|  |  | Roche组 | 11 | 5.680 | 5.110 | 5.413 | 0.075 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 6.480 | 5.620 | 6.094 | 0.305 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 7.900 | 6.610 | 7.299 | 0.312 |
|  |  | 安图组 | 51 | 8.835 | 5.750 | 7.517 | 0.564 |
|  |  | 深圳新产业组 | 48 | 6.660 | 2.950 | 4.282 | 0.29 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 9.270 | 7.090 | 8.015 | 0.615 |
|  |  | 迈克生物组 | 24 | 6.880 | 5.346 | 6.332 | 0.138 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 10 | 7.850 | 6.040 | 6.918 | 0.399 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 7.860 | 6.610 | 7.136 | 0.238 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 7.570 | 7.020 | 7.233 | 0.207 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 346 | 20.410 | 6.060 | 11.749 | 1.635 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 13.660 | 11.735 | 12.383 | 0.329 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 79 | 13.200 | 9.960 | 11.641 | 0.505 |
|  |  | Roche组 | 11 | 9.600 | 8.650 | 9.256 | 0.09 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 11.290 | 9.790 | 10.524 | 0.391 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 13.920 | 11.490 | 13.059 | 0.35 |
|  |  | 安图组 | 51 | 15.020 | 10.260 | 13.294 | 1.037 |
|  |  | 深圳新产业组 | 48 | 11.610 | 6.060 | 8.113 | 0.579 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 20.410 | 13.960 | 16.159 | 1.277 |
|  |  | 迈克生物组 | 24 | 11.996 | 9.678 | 10.862 | 0.376 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 10 | 12.860 | 10.640 | 11.73 | 0.567 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 12.960 | 11.300 | 11.972 | 0.362 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 14.260 | 12.890 | 13.896 | 0.293 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 346 | 2.180 | 0.520 | 1.772 | 0.202 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 2.080 | 1.779 | 1.911 | 0.096 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 79 | 2.010 | 1.530 | 1.828 | 0.075 |
|  |  | Roche组 | 11 | 1.560 | 1.410 | 1.484 | 0.017 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 1.760 | 1.520 | 1.628 | 0.086 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 2.070 | 1.680 | 1.88 | 0.054 |
|  |  | 安图组 | 51 | 2.120 | 1.480 | 1.858 | 0.114 |
|  |  | 深圳新产业组 | 48 | 1.840 | 0.520 | 0.927 | 0.092 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 2.090 | 1.590 | 1.77 | 0.11 |
|  |  | 迈克生物组 | 24 | 1.660 | 1.346 | 1.505 | 0.059 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 10 | 1.970 | 1.650 | 1.826 | 0.078 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 2.180 | 1.860 | 2.013 | 0.087 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 2.120 | 1.900 | 1.973 | 0.053 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 346 | 5.070 | 1.610 | 4.06 | 0.441 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 4.780 | 4.020 | 4.356 | 0.171 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 79 | 4.550 | 3.570 | 4.105 | 0.175 |
|  |  | Roche组 | 11 | 3.510 | 3.130 | 3.332 | 0.076 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 3.850 | 3.350 | 3.698 | 0.138 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 4.980 | 3.800 | 4.463 | 0.219 |
|  |  | 安图组 | 51 | 5.070 | 3.520 | 4.451 | 0.319 |
|  |  | 深圳新产业组 | 48 | 4.080 | 1.610 | 2.432 | 0.201 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 4.800 | 4.010 | 4.371 | 0.253 |
|  |  | 迈克生物组 | 24 | 3.980 | 3.209 | 3.743 | 0.106 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 10 | 4.330 | 3.770 | 4.148 | 0.151 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 4.700 | 3.970 | 4.265 | 0.135 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 4.330 | 4.130 | 4.21 | 0.053 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 346 | 14.820 | 4.800 | 9.81 | 1.163 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 11.340 | 9.470 | 10.378 | 0.443 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 79 | 11.320 | 8.450 | 9.801 | 0.431 |
|  |  | Roche组 | 11 | 8.170 | 7.300 | 7.794 | 0.053 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 9.300 | 8.160 | 8.739 | 0.457 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 11.470 | 10.050 | 10.775 | 0.258 |
|  |  | 安图组 | 51 | 12.710 | 8.090 | 11.149 | 0.938 |
|  |  | 深圳新产业组 | 48 | 9.740 | 4.800 | 6.604 | 0.339 |
|  |  | 科美博阳组 | 11 | 14.820 | 10.860 | 12.483 | 0.804 |
|  |  | 迈克生物组 | 24 | 9.650 | 7.850 | 9.138 | 0.349 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 10 | 10.110 | 9.110 | 9.796 | 0.227 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 11.170 | 9.260 | 9.959 | 0.436 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9 | 10.810 | 9.890 | 10.46 | 0.253 |
| 总β-HCG | 20260101 | 缺省组 | 288 | 141700 | 57.31 | 123.04 | 10.91 |
|  |  | Abbott组 | 23 | 145.13 | 126.7 | 134.7 | 5.358 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 81 | 142.69 | 99.06 | 121.86 | 5.281 |
|  |  | Roche组 | 39 | 143 | 108.1 | 118.78 | 4.693 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 141700 | 142.89 | 149.13 | 6.24 |
|  |  | 安图组 | 28 | 136.99 | 94.54 | 128.03 | 6.89 |
|  |  | 深圳新产业组 | 36 | 141 | 96.91 | 126.61 | 7.168 |
|  |  | 迈克生物组 | 17 | 126.69 | 81.09 | 99.64 | 4.557 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 288 | 387700 | 141.86 | 304.19 | 21.738 |
|  |  | Abbott组 | 23 | 350.98 | 301.21 | 332.99 | 13.813 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 81 | 352.3 | 245.77 | 302.93 | 14.965 |
|  |  | Roche组 | 39 | 349 | 273.7 | 297.14 | 9.981 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 387700 | 395.2 | 419.12 | 22.02 |
|  |  | 安图组 | 28 | 335.41 | 249.72 | 308.82 | 11.395 |
|  |  | 深圳新产业组 | 36 | 338 | 241.52 | 306.68 | 12.323 |
|  |  | 迈克生物组 | 17 | 318.58 | 201.61 | 257.59 | 13.405 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 288 | 17700 | 6.54 | 12.16 | 1.794 |
|  |  | Abbott组 | 23 | 15.9 | 12.76 | 14.3 | 0.916 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 81 | 12.88 | 9.55 | 11.13 | 0.63 |
|  |  | Roche组 | 39 | 15.2 | 10.7 | 11.98 | 0.522 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 17700 | 16.3 | 17.37 | 0.901 |
|  |  | 安图组 | 28 | 15.02 | 10.57 | 13.44 | 0.723 |
|  |  | 深圳新产业组 | 36 | 13.9 | 9.98 | 12.76 | 0.693 |
|  |  | 迈克生物组 | 17 | 12.29 | 8.38 | 10.44 | 0.474 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 288 | 69100 | 25.4 | 53.58 | 5.589 |
|  |  | Abbott组 | 23 | 63.01 | 53.36 | 59.25 | 2.456 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 81 | 64.06 | 46.21 | 52.45 | 2.739 |
|  |  | Roche组 | 39 | 61.3 | 46.47 | 51.91 | 1.637 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 69100 | 64.8 | 68.58 | 2.413 |
|  |  | 安图组 | 28 | 63.13 | 45.02 | 57.61 | 2.739 |
|  |  | 深圳新产业组 | 36 | 58.8 | 41.7 | 53.33 | 3.646 |
|  |  | 迈克生物组 | 17 | 54.76 | 35.8 | 43.65 | 2.046 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 288 | 199800 | 85.73 | 182.02 | 13.929 |
|  |  | Abbott组 | 23 | 214.4 | 186.12 | 195.63 | 6.952 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 81 | 209 | 150.03 | 179.9 | 8.935 |
|  |  | Roche组 | 39 | 210 | 159.1 | 175.35 | 6.292 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 199800 | 211.5 | 228.57 | 14.106 |
|  |  | 安图组 | 28 | 202.24 | 145.22 | 184.45 | 7.942 |
|  |  | 深圳新产业组 | 36 | 205.25 | 147.01 | 189.68 | 8.132 |
|  |  | 迈克生物组 | 17 | 186.97 | 112.54 | 150.85 | 6.818 |