AE-12核酸检测（病毒学）EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：130家
2、 活动小结
1、评价限：±0.4
2、本项目130家单位申请参加，最后有126家单位回报结果，上报率：96.92%。HBV-DNA 20260106号样本为考核样本，不计分。定性结果总体符合率100%；定量结果：HBV-DNA结果总体符合率：96.13%；HCV-RNA结果总体符合率：95.08%。
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	HBV DNA（定量）
	20260101
	缺省组
	29
	3.75
	0.50
	3.24
	0.153

	
	
	达安组
	24
	3.75
	2.86
	3.26
	0.244

	
	
	圣湘组
	59
	3.53
	0.50
	3.24
	0.147

	
	
	天隆组
	12
	3.38
	3.10
	3.2
	0.083

	
	20260102
	缺省组
	29
	6.18
	0.11
	5.88
	0.156

	
	
	达安组
	24
	6.17
	5.53
	5.91
	0.171

	
	
	圣湘组
	59
	6.09
	0.11
	5.91
	0.125

	
	
	天隆组
	12
	5.92
	5.63
	5.76
	0.089

	
	20260103
	缺省组
	29
	5.47
	0.68
	4.89
	0.164

	
	
	达安组
	24
	5.47
	4.41
	4.96
	0.171

	
	
	圣湘组
	59
	5.27
	0.68
	4.88
	0.153

	
	
	天隆组
	12
	4.94
	4.61
	4.82
	0.093

	
	20260104
	缺省组
	29
	4.47
	0.60
	4.06
	0.136

	
	
	达安组
	24
	4.47
	3.62
	4.03
	0.178

	
	
	圣湘组
	59
	4.30
	0.60
	4.07
	0.123

	
	
	天隆组
	12
	4.17
	3.88
	4.02
	0.095

	
	20260105
	缺省组
	29
	5.18
	0.48
	2.99
	0.148

	
	
	达安组
	24
	3.29
	2.41
	2.99
	0.209

	
	
	圣湘组
	59
	4.04
	0.48
	2.98
	0.124

	
	
	天隆组
	12
	3.14
	2.73
	2.92
	0.074

	
	20260106
	缺省组
	29
	2.70
	0.00
	2.21
	0.186

	
	
	达安组
	24
	2.70
	0.00
	2.21
	0.224

	
	
	圣湘组
	59
	2.52
	0.00
	2.16
	0.151

	
	
	天隆组
	12
	2.58
	2.08
	2.35
	0.16

	HCV RNA（定量）
	20260101
	缺省组
	24
	4.52
	3.62
	4.05
	0.151

	
	
	达安组
	19
	4.27
	3.98
	4.12
	0.093

	
	
	圣湘组
	22
	4.14
	3.76
	3.96
	0.073

	
	20260102
	缺省组
	24
	3.44
	2.6
	2.92
	0.118

	
	
	达安组
	19
	3.11
	2.75
	2.96
	0.085

	
	
	圣湘组
	22
	3.09
	2.6
	2.85
	0.102

	
	20260103
	缺省组
	24
	6.72
	5.54
	6.09
	0.131

	
	
	达安组
	19
	6.27
	5.94
	6.12
	0.104

	
	
	圣湘组
	22
	6.25
	5.83
	6.08
	0.141

	
	20260104
	缺省组
	24
	5.24
	4.27
	4.73
	0.145

	
	
	达安组
	19
	4.94
	4.62
	4.75
	0.095

	
	
	圣湘组
	22
	4.82
	4.5
	4.66
	0.101

	
	20260105
	缺省组
	24
	5.58
	4.59
	5.06
	0.109

	
	
	达安组
	19
	5.25
	4.97
	5.09
	0.085

	
	
	圣湘组
	22
	5.2
	4.6
	5.03
	0.095









