AE-12核酸检测（病毒学）EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：130家

- 活动小结

1、评价限：±0.4

2、本项目130家单位申请参加，最后有126家单位回报结果，上报率：96.92%。HBV-DNA 20260106号样本为考核样本，不计分。定性结果总体符合率100%；定量结果：HBV-DNA结果总体符合率：96.13%；HCV-RNA结果总体符合率：95.08%。

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBV DNA（定量） | 20260101 | 缺省组 | 29 | 3.75 | 0.50 | 3.24 | 0.153 |
|  |  | 达安组 | 24 | 3.75 | 2.86 | 3.26 | 0.244 |
|  |  | 圣湘组 | 59 | 3.53 | 0.50 | 3.24 | 0.147 |
|  |  | 天隆组 | 12 | 3.38 | 3.10 | 3.2 | 0.083 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 29 | 6.18 | 0.11 | 5.88 | 0.156 |
|  |  | 达安组 | 24 | 6.17 | 5.53 | 5.91 | 0.171 |
|  |  | 圣湘组 | 59 | 6.09 | 0.11 | 5.91 | 0.125 |
|  |  | 天隆组 | 12 | 5.92 | 5.63 | 5.76 | 0.089 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 29 | 5.47 | 0.68 | 4.89 | 0.164 |
|  |  | 达安组 | 24 | 5.47 | 4.41 | 4.96 | 0.171 |
|  |  | 圣湘组 | 59 | 5.27 | 0.68 | 4.88 | 0.153 |
|  |  | 天隆组 | 12 | 4.94 | 4.61 | 4.82 | 0.093 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 29 | 4.47 | 0.60 | 4.06 | 0.136 |
|  |  | 达安组 | 24 | 4.47 | 3.62 | 4.03 | 0.178 |
|  |  | 圣湘组 | 59 | 4.30 | 0.60 | 4.07 | 0.123 |
|  |  | 天隆组 | 12 | 4.17 | 3.88 | 4.02 | 0.095 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 29 | 5.18 | 0.48 | 2.99 | 0.148 |
|  |  | 达安组 | 24 | 3.29 | 2.41 | 2.99 | 0.209 |
|  |  | 圣湘组 | 59 | 4.04 | 0.48 | 2.98 | 0.124 |
|  |  | 天隆组 | 12 | 3.14 | 2.73 | 2.92 | 0.074 |
|  | 20260106 | 缺省组 | 29 | 2.70 | 0.00 | 2.21 | 0.186 |
|  |  | 达安组 | 24 | 2.70 | 0.00 | 2.21 | 0.224 |
|  |  | 圣湘组 | 59 | 2.52 | 0.00 | 2.16 | 0.151 |
|  |  | 天隆组 | 12 | 2.58 | 2.08 | 2.35 | 0.16 |
| HCV RNA（定量） | 20260101 | 缺省组 | 24 | 4.52 | 3.62 | 4.05 | 0.151 |
|  |  | 达安组 | 19 | 4.27 | 3.98 | 4.12 | 0.093 |
|  |  | 圣湘组 | 22 | 4.14 | 3.76 | 3.96 | 0.073 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 24 | 3.44 | 2.6 | 2.92 | 0.118 |
|  |  | 达安组 | 19 | 3.11 | 2.75 | 2.96 | 0.085 |
|  |  | 圣湘组 | 22 | 3.09 | 2.6 | 2.85 | 0.102 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 24 | 6.72 | 5.54 | 6.09 | 0.131 |
|  |  | 达安组 | 19 | 6.27 | 5.94 | 6.12 | 0.104 |
|  |  | 圣湘组 | 22 | 6.25 | 5.83 | 6.08 | 0.141 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 24 | 5.24 | 4.27 | 4.73 | 0.145 |
|  |  | 达安组 | 19 | 4.94 | 4.62 | 4.75 | 0.095 |
|  |  | 圣湘组 | 22 | 4.82 | 4.5 | 4.66 | 0.101 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 24 | 5.58 | 4.59 | 5.06 | 0.109 |
|  |  | 达安组 | 19 | 5.25 | 4.97 | 5.09 | 0.085 |
|  |  | 圣湘组 | 22 | 5.2 | 4.6 | 5.03 | 0.095 |