AE-18糖化血红蛋白EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：619家
2、 评价标准：±0.5或±8%
3、 活动小结： 
本项目619家单位申请参加，最后有595家单位回报结果，上报率：96.12%。本次分组以各单位勾选的试剂组为主，对于勾选了其他的单位，第二次以方法学进行分组。本项目总体符合率：89.61%。去除缺省组后的总体符合率：91.97%。
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	HbA1c
	20260101
	缺省组
	47
	8.4
	2.9
	5.49
	0.167

	
	
	伯乐组
	27
	5.7
	4.4
	5.5
	0.116

	
	
	东曹组
	18
	5.7
	5.4
	5.54
	0.107

	
	
	爱科来组
	51
	5.6
	5.2
	5.4
	0

	
	
	上海惠中组
	107
	5.8
	5.1
	5.49
	0.087

	
	
	深圳迈瑞组
	58
	6.59
	3.2
	5.45
	0.173

	
	
	广州万孚组
	86
	8.4
	5.2
	5.94
	0.407

	
	
	基蛋生物组
	29
	4.95
	3.55
	3.97
	0.083

	
	
	深圳国赛组
	48
	6
	4.8
	5.43
	0.148

	
	
	深圳普门组
	27
	5.7
	4.4
	5.41
	0.068

	
	
	中元汇吉组
	14
	5.86
	4.82
	5.56
	0.128

	
	
	南京岚煜
	9
	7.13
	4.42
	5.95
	0.438

	
	
	迈克生物
	8
	5.5
	5.3
	5.4
	0.009

	
	
	Sebia
	3
	5.7
	5.7
	5.7
	0

	
	
	博唐平
	4
	5.56
	5.45
	5.48
	0.029

	
	
	永和阳光
	4
	5.6
	5.4
	5.5
	0.131

	
	
	其他-高效液相色谱
	30
	5.7
	5.06
	5.52
	0.093

	
	
	其他-免疫比浊
	11
	5.5
	3.61
	4.94
	0.552

	
	
	其他-POCT荧光
	14
	6.82
	4.01
	5.73
	0.528

	
	20260102
	缺省组
	47
	9.1
	2.6
	5.04
	0.217

	
	
	伯乐组
	27
	5.2
	4.8
	4.99
	0.118

	
	
	东曹组
	18
	5.3
	5
	5.17
	0.11

	
	
	爱科来组
	51
	5.1
	4.7
	4.89
	0.109

	
	
	上海惠中组
	107
	5.4
	4.8
	5.1
	0

	
	
	深圳迈瑞组
	58
	6.26
	3.12
	4.98
	0.171

	
	
	广州万孚组
	86
	7.1
	4.5
	5.45
	0.413

	
	
	基蛋生物组
	29
	4.57
	3.54
	3.77
	0.081

	
	
	深圳国赛组
	48
	5.2
	3.9
	4.92
	0.179

	
	
	深圳普门组
	27
	5.2
	4.6
	4.99
	0.05

	
	
	中元汇吉组
	14
	5.25
	4.65
	5
	0.086

	
	
	南京岚煜
	9
	6.37
	4.39
	5.38
	0.402

	
	
	迈克生物
	8
	5.1
	4.86
	4.91
	0.035

	
	
	Sebia
	3
	5.3
	5.1
	5.2
	0.113

	
	
	博唐平
	4
	5.23
	4.97
	5
	0.036

	
	
	永和阳光
	4
	5.3
	5
	5.07
	0.09

	
	
	其他-高效液相色谱
	30
	5.42
	4.7
	5.1
	0.053

	
	
	其他-免疫比浊
	11
	5.1
	3.2
	4.57
	0.55

	
	
	其他-POCT荧光
	14
	6.12
	4
	5.31
	0.593

	
	20260103
	缺省组
	47
	9.3
	1.9
	4.75
	0.293

	
	
	伯乐组
	27
	4.9
	4.2
	4.62
	0.163

	
	
	东曹组
	18
	5.1
	4.7
	4.94
	0.08

	
	
	爱科来组
	51
	4.7
	4.3
	4.39
	0.113

	
	
	上海惠中组
	107
	5.3
	4.6
	4.8
	0.071

	
	
	深圳迈瑞组
	58
	9.3
	2.88
	4.71
	0.154

	
	
	广州万孚组
	86
	6
	4.3
	5.03
	0.333

	
	
	基蛋生物组
	29
	5.59
	3.41
	3.53
	0.065

	
	
	深圳国赛组
	48
	9.3
	3.8
	4.69
	0.162

	
	
	深圳普门组
	27
	6.3
	4.6
	4.8
	0.085

	
	
	中元汇吉组
	14
	4.91
	4.15
	4.56
	0.077

	
	
	南京岚煜
	9
	5.82
	4.33
	5.04
	0.506

	
	
	迈克生物
	8
	4.7
	4.2
	4.55
	0.138

	
	
	Sebia
	3
	4.9
	4.7
	4.8
	0.113

	
	
	博唐平
	4
	5.37
	4.77
	4.92
	0.178

	
	
	永和阳光
	4
	4.8
	4.6
	4.7
	0.093

	
	
	其他-高效液相色谱
	30
	5.1
	4.4
	4.87
	0.119

	
	
	其他-免疫比浊
	11
	4.93
	2.87
	4.16
	0.747

	
	
	其他-POCT荧光
	14
	5.75
	4
	4.99
	0.401

	
	20260104
	缺省组
	47
	9.65
	3.03
	6.78
	0.331

	
	
	伯乐组
	27
	7.02
	6.3
	6.74
	0.115

	
	
	东曹组
	18
	7.1
	6.8
	6.95
	0.138

	
	
	爱科来组
	51
	6.7
	6.1
	6.31
	0.156

	
	
	上海惠中组
	107
	7.2
	6.5
	6.82
	0.101

	
	
	深圳迈瑞组
	58
	9.26
	3.03
	6.7
	0.223

	
	
	广州万孚组
	86
	8.5
	5.1
	7.3
	0.468

	
	
	基蛋生物组
	29
	5.85
	4.36
	4.53
	0.079

	
	
	深圳国赛组
	48
	7.3
	5.9
	6.63
	0.166

	
	
	深圳普门组
	27
	6.9
	5.2
	6.7
	0.141

	
	
	中元汇吉组
	14
	7.61
	5.87
	7.15
	0.361

	
	
	南京岚煜
	9
	8.24
	5.13
	7.23
	0.543

	
	
	迈克生物
	8
	7.5
	6.6
	6.77
	0.177

	
	
	Sebia
	3
	7
	6.9
	7
	0

	
	
	博唐平
	4
	6.93
	6.81
	6.87
	0.062

	
	
	永和阳光
	4
	7.1
	6.7
	6.8
	0.098

	
	
	其他-高效液相色谱
	30
	7.32
	6.3
	6.94
	0.131

	
	
	其他-免疫比浊
	11
	7.58
	4.97
	6.51
	0.625

	
	
	其他-POCT荧光
	14
	9.65
	4.1
	7.06
	0.951

	
	20260105
	缺省组
	47
	10.96
	3.26
	8.18
	0.34

	
	
	伯乐组
	27
	8.61
	7.7
	8.26
	0.13

	
	
	东曹组
	18
	8.5
	8.1
	8.29
	0.115

	
	
	爱科来组
	51
	8.1
	7.5
	7.71
	0.161

	
	
	上海惠中组
	107
	8.6
	7.8
	8.26
	0.104

	
	
	深圳迈瑞组
	58
	9.23
	3.26
	8.09
	0.217

	
	
	广州万孚组
	86
	10.4
	5.7
	8.83
	0.608

	
	
	基蛋生物组
	29
	7.01
	4.87
	5.3
	0.119

	
	
	深圳国赛组
	48
	8.6
	7.1
	7.97
	0.144

	
	
	深圳普门组
	27
	8.3
	6.4
	8.08
	0.095

	
	
	中元汇吉组
	14
	10.42
	6.37
	8.59
	0.269

	
	
	南京岚煜
	9
	10.72
	6.2
	8.55
	0.849

	
	
	迈克生物
	8
	8.6
	8
	8.13
	0.118

	
	
	Sebia
	3
	8.5
	8.5
	8.5
	0

	
	
	博唐平
	4
	8.33
	8.06
	8.26
	0.073

	
	
	永和阳光
	4
	8.4
	8.1
	8.3
	0.098

	
	
	其他-高效液相色谱
	30
	8.99
	7.7
	8.35
	0.12

	
	
	其他-免疫比浊
	11
	9.42
	6.75
	7.8
	0.612

	
	
	其他-POCT荧光
	14
	10.96
	4.59
	8.64
	1.335




注：各单位上报数据时一定要在特别注意：方法，仪器和使用试剂的选择，若您单位使用的方法，仪器和试剂不在系统库里，可自己联系中心或者让相应厂家联系中心在系统库里进行添加。
