AE-18糖化血红蛋白EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：619家

- 评价标准：±0.5或±8%

- 活动小结：

本项目619家单位申请参加，最后有595家单位回报结果，上报率：96.12%。本次分组以各单位勾选的试剂组为主，对于勾选了其他的单位，第二次以方法学进行分组。本项目总体符合率：89.61%。去除缺省组后的总体符合率：91.97%。

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HbA1c | 20260101 | 缺省组 | 47 | 8.4 | 2.9 | 5.49 | 0.167 |
|  |  | 伯乐组 | 27 | 5.7 | 4.4 | 5.5 | 0.116 |
|  |  | 东曹组 | 18 | 5.7 | 5.4 | 5.54 | 0.107 |
|  |  | 爱科来组 | 51 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 0 |
|  |  | 上海惠中组 | 107 | 5.8 | 5.1 | 5.49 | 0.087 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 58 | 6.59 | 3.2 | 5.45 | 0.173 |
|  |  | 广州万孚组 | 86 | 8.4 | 5.2 | 5.94 | 0.407 |
|  |  | 基蛋生物组 | 29 | 4.95 | 3.55 | 3.97 | 0.083 |
|  |  | 深圳国赛组 | 48 | 6 | 4.8 | 5.43 | 0.148 |
|  |  | 深圳普门组 | 27 | 5.7 | 4.4 | 5.41 | 0.068 |
|  |  | 中元汇吉组 | 14 | 5.86 | 4.82 | 5.56 | 0.128 |
|  |  | 南京岚煜 | 9 | 7.13 | 4.42 | 5.95 | 0.438 |
|  |  | 迈克生物 | 8 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.009 |
|  |  | Sebia | 3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 |
|  |  | 博唐平 | 4 | 5.56 | 5.45 | 5.48 | 0.029 |
|  |  | 永和阳光 | 4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.131 |
|  |  | 其他-高效液相色谱 | 30 | 5.7 | 5.06 | 5.52 | 0.093 |
|  |  | 其他-免疫比浊 | 11 | 5.5 | 3.61 | 4.94 | 0.552 |
|  |  | 其他-POCT荧光 | 14 | 6.82 | 4.01 | 5.73 | 0.528 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 47 | 9.1 | 2.6 | 5.04 | 0.217 |
|  |  | 伯乐组 | 27 | 5.2 | 4.8 | 4.99 | 0.118 |
|  |  | 东曹组 | 18 | 5.3 | 5 | 5.17 | 0.11 |
|  |  | 爱科来组 | 51 | 5.1 | 4.7 | 4.89 | 0.109 |
|  |  | 上海惠中组 | 107 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 0 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 58 | 6.26 | 3.12 | 4.98 | 0.171 |
|  |  | 广州万孚组 | 86 | 7.1 | 4.5 | 5.45 | 0.413 |
|  |  | 基蛋生物组 | 29 | 4.57 | 3.54 | 3.77 | 0.081 |
|  |  | 深圳国赛组 | 48 | 5.2 | 3.9 | 4.92 | 0.179 |
|  |  | 深圳普门组 | 27 | 5.2 | 4.6 | 4.99 | 0.05 |
|  |  | 中元汇吉组 | 14 | 5.25 | 4.65 | 5 | 0.086 |
|  |  | 南京岚煜 | 9 | 6.37 | 4.39 | 5.38 | 0.402 |
|  |  | 迈克生物 | 8 | 5.1 | 4.86 | 4.91 | 0.035 |
|  |  | Sebia | 3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.113 |
|  |  | 博唐平 | 4 | 5.23 | 4.97 | 5 | 0.036 |
|  |  | 永和阳光 | 4 | 5.3 | 5 | 5.07 | 0.09 |
|  |  | 其他-高效液相色谱 | 30 | 5.42 | 4.7 | 5.1 | 0.053 |
|  |  | 其他-免疫比浊 | 11 | 5.1 | 3.2 | 4.57 | 0.55 |
|  |  | 其他-POCT荧光 | 14 | 6.12 | 4 | 5.31 | 0.593 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 47 | 9.3 | 1.9 | 4.75 | 0.293 |
|  |  | 伯乐组 | 27 | 4.9 | 4.2 | 4.62 | 0.163 |
|  |  | 东曹组 | 18 | 5.1 | 4.7 | 4.94 | 0.08 |
|  |  | 爱科来组 | 51 | 4.7 | 4.3 | 4.39 | 0.113 |
|  |  | 上海惠中组 | 107 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 0.071 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 58 | 9.3 | 2.88 | 4.71 | 0.154 |
|  |  | 广州万孚组 | 86 | 6 | 4.3 | 5.03 | 0.333 |
|  |  | 基蛋生物组 | 29 | 5.59 | 3.41 | 3.53 | 0.065 |
|  |  | 深圳国赛组 | 48 | 9.3 | 3.8 | 4.69 | 0.162 |
|  |  | 深圳普门组 | 27 | 6.3 | 4.6 | 4.8 | 0.085 |
|  |  | 中元汇吉组 | 14 | 4.91 | 4.15 | 4.56 | 0.077 |
|  |  | 南京岚煜 | 9 | 5.82 | 4.33 | 5.04 | 0.506 |
|  |  | 迈克生物 | 8 | 4.7 | 4.2 | 4.55 | 0.138 |
|  |  | Sebia | 3 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.113 |
|  |  | 博唐平 | 4 | 5.37 | 4.77 | 4.92 | 0.178 |
|  |  | 永和阳光 | 4 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.093 |
|  |  | 其他-高效液相色谱 | 30 | 5.1 | 4.4 | 4.87 | 0.119 |
|  |  | 其他-免疫比浊 | 11 | 4.93 | 2.87 | 4.16 | 0.747 |
|  |  | 其他-POCT荧光 | 14 | 5.75 | 4 | 4.99 | 0.401 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 47 | 9.65 | 3.03 | 6.78 | 0.331 |
|  |  | 伯乐组 | 27 | 7.02 | 6.3 | 6.74 | 0.115 |
|  |  | 东曹组 | 18 | 7.1 | 6.8 | 6.95 | 0.138 |
|  |  | 爱科来组 | 51 | 6.7 | 6.1 | 6.31 | 0.156 |
|  |  | 上海惠中组 | 107 | 7.2 | 6.5 | 6.82 | 0.101 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 58 | 9.26 | 3.03 | 6.7 | 0.223 |
|  |  | 广州万孚组 | 86 | 8.5 | 5.1 | 7.3 | 0.468 |
|  |  | 基蛋生物组 | 29 | 5.85 | 4.36 | 4.53 | 0.079 |
|  |  | 深圳国赛组 | 48 | 7.3 | 5.9 | 6.63 | 0.166 |
|  |  | 深圳普门组 | 27 | 6.9 | 5.2 | 6.7 | 0.141 |
|  |  | 中元汇吉组 | 14 | 7.61 | 5.87 | 7.15 | 0.361 |
|  |  | 南京岚煜 | 9 | 8.24 | 5.13 | 7.23 | 0.543 |
|  |  | 迈克生物 | 8 | 7.5 | 6.6 | 6.77 | 0.177 |
|  |  | Sebia | 3 | 7 | 6.9 | 7 | 0 |
|  |  | 博唐平 | 4 | 6.93 | 6.81 | 6.87 | 0.062 |
|  |  | 永和阳光 | 4 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 0.098 |
|  |  | 其他-高效液相色谱 | 30 | 7.32 | 6.3 | 6.94 | 0.131 |
|  |  | 其他-免疫比浊 | 11 | 7.58 | 4.97 | 6.51 | 0.625 |
|  |  | 其他-POCT荧光 | 14 | 9.65 | 4.1 | 7.06 | 0.951 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 47 | 10.96 | 3.26 | 8.18 | 0.34 |
|  |  | 伯乐组 | 27 | 8.61 | 7.7 | 8.26 | 0.13 |
|  |  | 东曹组 | 18 | 8.5 | 8.1 | 8.29 | 0.115 |
|  |  | 爱科来组 | 51 | 8.1 | 7.5 | 7.71 | 0.161 |
|  |  | 上海惠中组 | 107 | 8.6 | 7.8 | 8.26 | 0.104 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 58 | 9.23 | 3.26 | 8.09 | 0.217 |
|  |  | 广州万孚组 | 86 | 10.4 | 5.7 | 8.83 | 0.608 |
|  |  | 基蛋生物组 | 29 | 7.01 | 4.87 | 5.3 | 0.119 |
|  |  | 深圳国赛组 | 48 | 8.6 | 7.1 | 7.97 | 0.144 |
|  |  | 深圳普门组 | 27 | 8.3 | 6.4 | 8.08 | 0.095 |
|  |  | 中元汇吉组 | 14 | 10.42 | 6.37 | 8.59 | 0.269 |
|  |  | 南京岚煜 | 9 | 10.72 | 6.2 | 8.55 | 0.849 |
|  |  | 迈克生物 | 8 | 8.6 | 8 | 8.13 | 0.118 |
|  |  | Sebia | 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 |
|  |  | 博唐平 | 4 | 8.33 | 8.06 | 8.26 | 0.073 |
|  |  | 永和阳光 | 4 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 0.098 |
|  |  | 其他-高效液相色谱 | 30 | 8.99 | 7.7 | 8.35 | 0.12 |
|  |  | 其他-免疫比浊 | 11 | 9.42 | 6.75 | 7.8 | 0.612 |
|  |  | 其他-POCT荧光 | 14 | 10.96 | 4.59 | 8.64 | 1.335 |

注：各单位上报数据时一定要在特别注意：方法，仪器和使用试剂的选择，若您单位使用的方法，仪器和试剂不在系统库里，可自己联系中心或者让相应厂家联系中心在系统库里进行添加。