AE-19临床脂类专业室间质评
EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：610家
二、评价标准
	项目
	评价限

	胆固醇
	±9%

	甘油三酯
	±14%

	高密度脂蛋白胆固醇
	±30%

	低密度脂蛋白胆固醇
	±30%

	脂蛋白（a）
	±30%

	载脂蛋白A1
	±30%

	载脂蛋白B
	±30%



三、活动小结
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	胆固醇
	20260101
	缺省组
	606
	13.23 
	3.09 
	6.39
	0.209

	
	
	罗氏试剂组
	24
	6.61 
	6.07 
	6.41
	0.065

	
	
	广州科方试剂组
	8
	6.92 
	5.99 
	6.58
	0.17

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	7.34 
	5.91 
	6.3
	0.151

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	6.78 
	5.72 
	6.48
	0.289

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	7.21 
	6.03 
	6.38
	0.154

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	7.19 
	6.55 
	7.08
	0.085

	
	
	广州科方试剂组
	8
	6.92 
	5.99 
	6.58
	0.17

	
	
	贝克曼试剂组
	19
	7.02 
	6.39 
	6.62
	0.149

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	7.00 
	6.13 
	6.35
	0.137

	
	
	上海长征试剂组
	11
	6.79 
	6.50 
	6.58
	0.047

	
	
	宁波美康试剂组
	54
	6.77 
	5.56 
	6.38
	0.151

	
	
	北京九强试剂组
	17
	6.50 
	5.94 
	6.25
	0.054

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	204
	13.23 
	3.09 
	6.34
	0.185

	
	
	北京利德曼试剂组
	12
	6.64 
	6.22 
	6.41
	0.083

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	7.00 
	6.13 
	6.35
	0.137

	
	
	上海科华试剂组
	21
	7.03 
	5.78 
	6.5
	0.19

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	7.01 
	5.47 
	6.38
	0.297

	
	
	宁波瑞源试剂组
	7
	6.74 
	6.27 
	6.5
	0.205

	胆固醇
	20260102
	缺省组
	606
	6.59 
	3.33 
	4.53
	0.148

	
	
	罗氏试剂组
	24
	4.72 
	4.40 
	4.56
	0.084

	
	
	广州科方试剂组
	8
	4.88 
	4.37 
	4.64
	0.195

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	4.99 
	4.22 
	4.41
	0.117

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	4.87 
	4.03 
	4.62
	0.148

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	5.07 
	4.03 
	4.47
	0.148

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	5.23 
	4.75 
	5.14
	0.084

	
	
	广州科方试剂组
	8
	4.88 
	4.37 
	4.64
	0.195

	
	
	贝克曼试剂组
	19
	4.97 
	4.51 
	4.7
	0.136

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	4.86 
	4.37 
	4.5
	0.115

	
	
	上海长征试剂组
	11
	4.92 
	4.60 
	4.7
	0.073

	
	
	宁波美康试剂组
	54
	4.76 
	3.83 
	4.48
	0.125

	
	
	北京九强试剂组
	17
	4.58 
	4.25 
	4.44
	0.106

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	204
	6.59 
	3.90 
	4.51
	0.123

	
	
	北京利德曼试剂组
	12
	4.67 
	4.39 
	4.54
	0.071

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	4.86 
	4.37 
	4.5
	0.115

	
	
	上海科华试剂组
	21
	4.97 
	4.25 
	4.62
	0.124

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	4.94 
	3.94 
	4.57
	0.327

	
	
	宁波瑞源试剂组
	7
	4.91 
	4.43 
	4.59
	0.156

	胆固醇
	20260103
	缺省组
	606
	11.13 
	2.51 
	7.44
	0.251

	
	
	罗氏试剂组
	24
	7.76 
	7.12 
	7.5
	0.095

	
	
	广州科方试剂组
	8
	7.99 
	6.71 
	7.71
	0.237

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	8.14 
	7.00 
	7.34
	0.159

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	8.04 
	6.50 
	7.58
	0.295

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	9.60 
	6.98 
	7.45
	0.192

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	8.34 
	7.70 
	8.21
	0.115

	
	
	广州科方试剂组
	8
	7.99 
	6.71 
	7.71
	0.237

	
	
	贝克曼试剂组
	19
	8.10 
	7.37 
	7.75
	0.168

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	7.94 
	7.00 
	7.39
	0.107

	
	
	上海长征试剂组
	11
	7.90 
	7.40 
	7.75
	0.112

	
	
	宁波美康试剂组
	54
	7.76 
	6.31 
	7.36
	0.189

	
	
	北京九强试剂组
	17
	7.61 
	6.86 
	7.27
	0.138

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	204
	8.07 
	2.51 
	7.39
	0.196

	
	
	北京利德曼试剂组
	12
	7.83 
	6.89 
	7.4
	0.194

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	7.94 
	7.00 
	7.39
	0.107

	
	
	上海科华试剂组
	21
	8.11 
	6.77 
	7.55
	0.257

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	8.01 
	6.48 
	7.56
	0.18

	
	
	宁波瑞源试剂组
	7
	7.86 
	7.15 
	7.51
	0.295

	胆固醇
	20260104
	缺省组
	606
	7.84 
	1.76 
	3.52
	0.125

	
	
	罗氏试剂组
	24
	3.64 
	3.36 
	3.54
	0.059

	
	
	广州科方试剂组
	8
	3.88 
	3.44 
	3.59
	0.07

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	3.78 
	3.30 
	3.44
	0.043

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	3.90 
	3.07 
	3.65
	0.185

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	4.00 
	3.12 
	3.43
	0.115

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	3.99 
	3.67 
	3.81
	0.07

	
	
	广州科方试剂组
	8
	3.88 
	3.44 
	3.59
	0.07

	
	
	贝克曼试剂组
	19
	3.87 
	3.41 
	3.63
	0.07

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	3.96 
	3.28 
	3.5
	0.078

	
	
	上海长征试剂组
	11
	3.73 
	3.60 
	3.68
	0.019

	
	
	宁波美康试剂组
	54
	3.77 
	3.13 
	3.45
	0.076

	
	
	北京九强试剂组
	17
	3.58 
	3.29 
	3.44
	0.056

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	204
	7.84 
	1.76 
	3.49
	0.113

	
	
	北京利德曼试剂组
	12
	3.70 
	3.48 
	3.56
	0.06

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	3.96 
	3.28 
	3.5
	0.078

	
	
	上海科华试剂组
	21
	3.70 
	3.27 
	3.59
	0.077

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	3.86 
	3.08 
	3.59
	0.253

	
	
	宁波瑞源试剂组
	7
	3.76 
	3.43 
	3.61
	0.141

	胆固醇
	20260105
	缺省组
	606
	6.60 
	3.71 
	5.53
	0.172

	
	
	罗氏试剂组
	24
	5.68 
	5.14 
	5.55
	0.088

	
	
	广州科方试剂组
	8
	5.90 
	5.46 
	5.67
	0.144

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	6.16 
	5.30 
	5.48
	0.123

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	5.97 
	4.85 
	5.69
	0.219

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	6.20 
	5.12 
	5.42
	0.136

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	6.26 
	5.75 
	6.12
	0.033

	
	
	广州科方试剂组
	8
	5.90 
	5.46 
	5.67
	0.144

	
	
	贝克曼试剂组
	19
	6.15 
	5.58 
	5.74
	0.095

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	5.94 
	5.24 
	5.54
	0.171

	
	
	上海长征试剂组
	11
	5.89 
	5.60 
	5.74
	0.097

	
	
	宁波美康试剂组
	54
	5.86 
	4.90 
	5.49
	0.134

	
	
	北京九强试剂组
	17
	5.58 
	5.22 
	5.42
	0.067

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	204
	6.02 
	3.71 
	5.49
	0.154

	
	
	北京利德曼试剂组
	12
	5.62 
	5.32 
	5.47
	0.049

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	5.94 
	5.24 
	5.54
	0.171

	
	
	上海科华试剂组
	21
	6.01 
	4.92 
	5.59
	0.164

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	5.97 
	4.97 
	5.49
	0.232

	
	
	宁波瑞源试剂组
	7
	5.76 
	5.35 
	5.6
	0.137

	甘油三酯
	20260101
	缺省组
	606
	5.60 
	0.84 
	4.67
	0.175

	
	
	罗氏试剂组
	24
	4.85 
	4.43 
	4.66
	0.094

	
	
	广州科方试剂组
	8
	5.18 
	4.57 
	4.78
	0.193

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	5.20 
	4.54 
	4.73
	0.148

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	5.17 
	4.40 
	4.9
	0.216

	
	
	中元汇吉试剂组
	33
	5.16 
	4.28 
	4.59
	0.097

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	5.56 
	5.00 
	5.38
	0.152

	
	
	广州科方试剂组
	8
	5.18 
	4.57 
	4.78
	0.193

	
	
	贝克曼试剂组
	20
	4.77 
	4.36 
	4.52
	0.084

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	4.93 
	4.49 
	4.7
	0.143

	
	
	上海长征试剂组
	9
	4.89 
	4.54 
	4.76
	0.048

	
	
	宁波美康试剂组
	56
	4.93 
	4.17 
	4.59
	0.111

	
	
	北京九强试剂组
	18
	4.71 
	4.40 
	4.58
	0.09

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	204
	5.60 
	1.19 
	4.7
	0.168

	
	
	北京利德曼试剂组
	12
	4.92 
	4.58 
	4.75
	0.132

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	4.93 
	4.49 
	4.7
	0.143

	
	
	上海科华试剂组
	22
	5.09 
	4.31 
	4.59
	0.093

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	4.90 
	4.27 
	4.55
	0.151

	
	
	宁波瑞源试剂组
	7
	4.85 
	4.24 
	4.52
	0.259

	甘油三酯
	20260102
	缺省组
	606
	8.90 
	0.74 
	2.51
	0.115

	
	
	罗氏试剂组
	24
	2.60 
	2.37 
	2.48
	0.068

	
	
	广州科方试剂组
	8
	2.83 
	2.33 
	2.6
	0.191

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	2.68 
	2.38 
	2.56
	0.099

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	2.76 
	2.36 
	2.61
	0.104

	
	
	中元汇吉试剂组
	33
	2.78 
	2.31 
	2.43
	0.05

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	2.98 
	2.60 
	2.84
	0.117

	
	
	广州科方试剂组
	8
	2.83 
	2.33 
	2.6
	0.191

	
	
	贝克曼试剂组
	20
	2.56 
	2.30 
	2.39
	0.05

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	2.62 
	2.38 
	2.5
	0.076

	
	
	上海长征试剂组
	9
	2.75 
	2.42 
	2.52
	0.035

	
	
	宁波美康试剂组
	56
	2.72 
	2.27 
	2.45
	0.072

	
	
	北京九强试剂组
	18
	2.60 
	2.32 
	2.44
	0.077

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	204
	8.90 
	1.96 
	2.56
	0.1

	
	
	北京利德曼试剂组
	12
	2.60 
	2.36 
	2.48
	0.084

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	2.62 
	2.38 
	2.5
	0.076

	
	
	上海科华试剂组
	22
	2.56 
	2.23 
	2.43
	0.056

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	2.62 
	2.26 
	2.48
	0.144

	
	
	宁波瑞源试剂组
	7
	2.54 
	2.30 
	2.51
	0.035

	甘油三酯
	20260103
	缺省组
	606
	13.10 
	0.78 
	5.65
	0.227

	
	
	罗氏试剂组
	24
	5.94 
	5.38 
	5.68
	0.124

	
	
	广州科方试剂组
	8
	6.44 
	5.61 
	5.88
	0.291

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	6.15 
	5.49 
	5.79
	0.225

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	6.53 
	5.10 
	6.03
	0.357

	
	
	中元汇吉试剂组
	33
	6.36 
	5.24 
	5.55
	0.113

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	6.59 
	6.10 
	6.42
	0.045

	
	
	广州科方试剂组
	8
	6.44 
	5.61 
	5.88
	0.291

	
	
	贝克曼试剂组
	20
	5.74 
	5.36 
	5.5
	0.041

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	6.16 
	5.32 
	5.75
	0.186

	
	
	上海长征试剂组
	9
	5.95 
	5.30 
	5.69
	0.068

	
	
	宁波美康试剂组
	56
	5.89 
	5.05 
	5.53
	0.124

	
	
	北京九强试剂组
	18
	5.78 
	5.31 
	5.55
	0.128

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	204
	13.10 
	0.87 
	5.67
	0.209

	
	
	北京利德曼试剂组
	12
	6.16 
	5.33 
	5.75
	0.196

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	6.16 
	5.32 
	5.75
	0.186

	
	
	上海科华试剂组
	22
	6.01 
	5.31 
	5.57
	0.112

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	5.94 
	5.25 
	5.64
	0.275

	
	
	宁波瑞源试剂组
	7
	5.91 
	5.19 
	5.48
	0.28

	甘油三酯
	20260104
	缺省组
	606
	11.30 
	0.55 
	1.38
	0.063

	
	
	罗氏试剂组
	24
	1.40 
	1.29 
	1.36
	0.019

	
	
	广州科方试剂组
	8
	1.52 
	1.27 
	1.39
	0.035

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	1.47 
	1.30 
	1.39
	0.06

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	1.56 
	1.30 
	1.44
	0.085

	
	
	中元汇吉试剂组
	33
	1.66 
	1.28 
	1.35
	0.047

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	1.58 
	1.40 
	1.53
	0.035

	
	
	广州科方试剂组
	8
	1.52 
	1.27 
	1.39
	0.035

	
	
	贝克曼试剂组
	20
	1.48 
	1.29 
	1.33
	0.024

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	1.50 
	1.25 
	1.35
	0.035

	
	
	上海长征试剂组
	9
	1.43 
	1.32 
	1.39
	0.027

	
	
	宁波美康试剂组
	56
	1.65 
	1.26 
	1.39
	0.048

	
	
	北京九强试剂组
	18
	1.45 
	1.28 
	1.35
	0.05

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	204
	11.30 
	0.55 
	1.4
	0.061

	
	
	北京利德曼试剂组
	12
	1.48 
	1.21 
	1.36
	0.077

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	1.50 
	1.25 
	1.35
	0.035

	
	
	上海科华试剂组
	22
	1.42 
	1.26 
	1.35
	0.033

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	1.53 
	1.25 
	1.39
	0.093

	
	
	宁波瑞源试剂组
	7
	1.47 
	1.29 
	1.36
	0.065

	甘油三酯
	20260105
	缺省组
	606
	10.00 
	0.74 
	3.54
	0.142

	
	
	罗氏试剂组
	24
	3.69 
	3.30 
	3.52
	0.077

	
	
	广州科方试剂组
	8
	3.93 
	3.46 
	3.67
	0.169

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	3.81 
	3.45 
	3.62
	0.119

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	4.20 
	3.40 
	3.77
	0.13

	
	
	中元汇吉试剂组
	33
	3.82 
	3.29 
	3.45
	0.064

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	4.12 
	3.80 
	4.04
	0.076

	
	
	广州科方试剂组
	8
	3.93 
	3.46 
	3.67
	0.169

	
	
	贝克曼试剂组
	20
	3.61 
	3.33 
	3.4
	0.064

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	3.85 
	3.34 
	3.57
	0.129

	
	
	上海长征试剂组
	9
	3.69 
	3.38 
	3.6
	0.049

	
	
	宁波美康试剂组
	56
	3.88 
	2.93 
	3.46
	0.079

	
	
	北京九强试剂组
	18
	3.58 
	3.25 
	3.45
	0.083

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	204
	10.00 
	1.46 
	3.57
	0.139

	
	
	北京利德曼试剂组
	12
	3.60 
	3.41 
	3.53
	0.06

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	3.85 
	3.34 
	3.57
	0.129

	
	
	上海科华试剂组
	22
	3.85 
	3.17 
	3.46
	0.08

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	3.72 
	3.30 
	3.45
	0.106

	
	
	宁波瑞源试剂组
	7
	3.56 
	3.25 
	3.42
	0.141

	高密度脂蛋白胆固醇
	20260101
	缺省组
	606
	1.82 
	0.64 
	1.09
	0.144

	
	
	罗氏试剂组
	18
	0.95 
	0.78 
	0.83
	0.018

	
	
	广州科方试剂组
	12
	1.44 
	0.64 
	1.12
	0.099

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	1.44 
	1.00 
	1.12
	0.126

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	1.12 
	0.68 
	1.02
	0.082

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	1.41 
	0.95 
	1.16
	0.066

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	1.23 
	0.93 
	1.14
	0.042

	
	
	广州科方试剂组
	12
	1.44 
	0.64 
	1.12
	0.099

	
	
	贝克曼试剂组
	12
	1.15 
	1.06 
	1.13
	0.017

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	1.12 
	0.89 
	0.95
	0.048

	
	
	上海长征试剂组
	12
	1.28 
	0.89 
	1.18
	0.036

	
	
	宁波美康试剂组
	58
	1.44 
	1.13 
	1.27
	0.055

	
	
	北京九强试剂组
	19
	1.41 
	1.08 
	1.18
	0.062

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	203
	1.42 
	0.75 
	1
	0.046

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	1.17 
	0.97 
	1.12
	0.036

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	1.12 
	0.89 
	0.95
	0.048

	
	
	上海科华试剂组
	23
	1.44 
	0.97 
	1.17
	0.05

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	1.26 
	0.94 
	1.08
	0.114

	
	
	宁波瑞源试剂组
	10
	1.44 
	0.93 
	1.23
	0.057

	高密度脂蛋白胆固醇
	20260102
	缺省组
	606
	1.24 
	0.43 
	0.78
	0.072

	
	
	罗氏试剂组
	18
	0.74 
	0.64 
	0.67
	0.017

	
	
	广州科方试剂组
	12
	0.96 
	0.43 
	0.77
	0.035

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	0.97 
	0.76 
	0.84
	0.073

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	0.85 
	0.55 
	0.74
	0.075

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	0.94 
	0.63 
	0.78
	0.048

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	0.88 
	0.68 
	0.81
	0.024

	
	
	广州科方试剂组
	12
	0.96 
	0.43 
	0.77
	0.035

	
	
	贝克曼试剂组
	12
	0.83 
	0.76 
	0.79
	0.017

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	0.80 
	0.61 
	0.68
	0.045

	
	
	上海长征试剂组
	12
	0.95 
	0.71 
	0.85
	0.031

	
	
	宁波美康试剂组
	58
	0.89 
	0.71 
	0.84
	0.031

	
	
	北京九强试剂组
	19
	0.94 
	0.70 
	0.75
	0.043

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	203
	1.24 
	0.53 
	0.76
	0.041

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	0.97 
	0.75 
	0.84
	0.057

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	0.80 
	0.61 
	0.68
	0.045

	
	
	上海科华试剂组
	23
	1.03 
	0.72 
	0.83
	0.048

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	0.95 
	0.70 
	0.82
	0.105

	
	
	宁波瑞源试剂组
	10
	0.93 
	0.68 
	0.83
	0.062

	高密度脂蛋白胆固醇
	20260103
	缺省组
	606
	1.85 
	0.66 
	1.26
	0.19

	
	
	罗氏试剂组
	18
	1.03 
	0.90 
	0.93
	0.02

	
	
	广州科方试剂组
	12
	1.77 
	0.81 
	1.34
	0.164

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	1.76 
	1.11 
	1.22
	0.104

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	1.32 
	0.86 
	1.17
	0.125

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	1.71 
	1.06 
	1.42
	0.089

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	1.34 
	1.08 
	1.28
	0.03

	
	
	广州科方试剂组
	12
	1.77 
	0.81 
	1.34
	0.164

	
	
	贝克曼试剂组
	12
	1.37 
	1.23 
	1.32
	0.025

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	1.38 
	1.04 
	1.13
	0.037

	
	
	上海长征试剂组
	12
	1.56 
	0.94 
	1.34
	0.071

	
	
	宁波美康试剂组
	58
	1.71 
	1.33 
	1.51
	0.077

	
	
	北京九强试剂组
	19
	1.75 
	1.34 
	1.44
	0.053

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	203
	1.75 
	0.66 
	1.14
	0.059

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	1.44 
	1.16 
	1.23
	0.053

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	1.38 
	1.04 
	1.13
	0.037

	
	
	上海科华试剂组
	23
	1.71 
	1.13 
	1.35
	0.062

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	1.56 
	1.05 
	1.25
	0.171

	
	
	宁波瑞源试剂组
	10
	1.71 
	1.11 
	1.48
	0.168

	高密度脂蛋白胆固醇
	20260104
	缺省组
	606
	2.05 
	0.32 
	0.68
	0.054

	
	
	罗氏试剂组
	18
	0.68 
	0.58 
	0.6
	0.017

	
	
	广州科方试剂组
	12
	0.81 
	0.37 
	0.62
	0.074

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	0.80 
	0.65 
	0.7
	0.036

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	0.75 
	0.47 
	0.66
	0.074

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	0.77 
	0.45 
	0.66
	0.052

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	0.75 
	0.63 
	0.7
	0.03

	
	
	广州科方试剂组
	12
	0.81 
	0.37 
	0.62
	0.074

	
	
	贝克曼试剂组
	12
	0.67 
	0.62 
	0.66
	0.015

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	0.85 
	0.51 
	0.59
	0.031

	
	
	上海长征试剂组
	12
	0.81 
	0.66 
	0.75
	0.026

	
	
	宁波美康试剂组
	58
	2.05 
	0.62 
	0.69
	0.025

	
	
	北京九强试剂组
	19
	0.79 
	0.56 
	0.61
	0.03

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	203
	1.14 
	0.32 
	0.67
	0.033

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	0.80 
	0.68 
	0.76
	0.046

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	0.85 
	0.51 
	0.59
	0.031

	
	
	上海科华试剂组
	23
	0.87 
	0.47 
	0.7
	0.054

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	0.82 
	0.60 
	0.71
	0.1

	
	
	宁波瑞源试剂组
	10
	0.76 
	0.57 
	0.67
	0.059

	高密度脂蛋白胆固醇
	20260105
	缺省组
	606
	1.60 
	0.59 
	0.98
	0.106

	
	
	罗氏试剂组
	18
	0.87 
	0.75 
	0.8
	0.017

	
	
	广州科方试剂组
	12
	1.19 
	0.59 
	0.98
	0.056

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	1.25 
	0.91 
	1
	0.092

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	1.01 
	0.69 
	0.94
	0.07

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	1.16 
	0.77 
	1.02
	0.044

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	1.08 
	0.85 
	1.02
	0.04

	
	
	广州科方试剂组
	12
	1.19 
	0.59 
	0.98
	0.056

	
	
	贝克曼试剂组
	12
	1.01 
	0.93 
	1
	0.014

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	1.04 
	0.78 
	0.86
	0.041

	
	
	上海长征试剂组
	12
	1.19 
	0.89 
	1.05
	0.032

	
	
	宁波美康试剂组
	58
	1.60 
	0.91 
	1.1
	0.041

	
	
	北京九强试剂组
	19
	1.23 
	0.92 
	1.02
	0.049

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	203
	1.28 
	0.68 
	0.91
	0.034

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	1.06 
	0.94 
	1.03
	0.016

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	1.04 
	0.78 
	0.86
	0.041

	
	
	上海科华试剂组
	23
	1.30 
	0.87 
	1.04
	0.071

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	1.17 
	0.84 
	1.01
	0.122

	
	
	宁波瑞源试剂组
	10
	1.25 
	0.88 
	1.08
	0.076

	低密度脂蛋白胆固醇
	20260101
	缺省组
	604
	388.00 
	1.87 
	3.75
	0.342

	
	
	罗氏试剂组
	19
	2.57 
	2.30 
	2.49
	0.036

	
	
	广州科方试剂组
	13
	4.18 
	3.22 
	3.88
	0.201

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	3.80 
	3.22 
	3.52
	0.196

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	4.08 
	3.01 
	3.75
	0.273

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	4.46 
	3.19 
	3.76
	0.27

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	4.22 
	3.87 
	4.13
	0.077

	
	
	广州科方试剂组
	13
	4.18 
	3.22 
	3.88
	0.201

	
	
	贝克曼试剂组
	12
	3.82 
	3.41 
	3.49
	0.065

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	3.66 
	3.03 
	3.19
	0.121

	
	
	上海长征试剂组
	12
	2.97 
	2.70 
	2.87
	0.051

	
	
	宁波美康试剂组
	57
	4.07 
	3.34 
	3.72
	0.096

	
	
	北京九强试剂组
	18
	3.93 
	3.24 
	3.73
	0.109

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	202
	40.50 
	1.87 
	3.98
	0.172

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	4.00 
	3.56 
	3.69
	0.106

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	3.66 
	3.03 
	3.19
	0.121

	
	
	上海科华试剂组
	23
	4.46 
	3.25 
	3.81
	0.178

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	4.11 
	2.93 
	3.56
	0.391

	
	
	宁波瑞源试剂组
	10
	4.19 
	3.17 
	3.68
	0.364

	低密度脂蛋白胆固醇
	20260102
	缺省组
	604
	3.68 
	0.49 
	2.58
	0.245

	
	
	罗氏试剂组
	19
	2.27 
	2.01 
	2.16
	0.047

	
	
	广州科方试剂组
	13
	2.83 
	2.09 
	2.68
	0.112

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	2.56 
	2.17 
	2.41
	0.156

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	2.73 
	1.97 
	2.54
	0.124

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	3.07 
	2.11 
	2.57
	0.156

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	2.93 
	2.76 
	2.83
	0.055

	
	
	广州科方试剂组
	13
	2.83 
	2.09 
	2.68
	0.112

	
	
	贝克曼试剂组
	12
	3.15 
	2.64 
	2.72
	0.062

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	2.46 
	1.99 
	2.11
	0.083

	
	
	上海长征试剂组
	12
	2.18 
	1.96 
	2.08
	0.081

	
	
	宁波美康试剂组
	57
	2.68 
	2.28 
	2.48
	0.077

	
	
	北京九强试剂组
	18
	2.66 
	2.13 
	2.54
	0.088

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	202
	3.68 
	2.13 
	2.74
	0.127

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	2.86 
	2.46 
	2.57
	0.072

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	2.46 
	1.99 
	2.11
	0.083

	
	
	上海科华试剂组
	23
	3.07 
	2.13 
	2.48
	0.132

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	2.92 
	2.02 
	2.44
	0.344

	
	
	宁波瑞源试剂组
	10
	2.96 
	2.10 
	2.62
	0.159

	低密度脂蛋白胆固醇
	20260103
	缺省组
	604
	5.93 
	1.54 
	4.39
	0.385

	
	
	罗氏试剂组
	19
	2.63 
	2.45 
	2.55
	0.058

	
	
	广州科方试剂组
	13
	4.94 
	3.88 
	4.65
	0.239

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	4.58 
	3.78 
	4.21
	0.211

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	4.95 
	3.59 
	4.4
	0.457

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	5.14 
	3.55 
	4.47
	0.356

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	5.05 
	4.51 
	4.92
	0.118

	
	
	广州科方试剂组
	13
	4.94 
	3.88 
	4.65
	0.239

	
	
	贝克曼试剂组
	12
	4.09 
	3.66 
	3.81
	0.051

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	4.36 
	3.56 
	3.83
	0.185

	
	
	上海长征试剂组
	12
	3.40 
	3.15 
	3.29
	0.09

	
	
	宁波美康试剂组
	57
	4.75 
	3.91 
	4.37
	0.109

	
	
	北京九强试剂组
	18
	4.62 
	3.90 
	4.41
	0.129

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	202
	5.93 
	1.54 
	4.61
	0.229

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	4.65 
	3.84 
	4.26
	0.188

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	4.36 
	3.56 
	3.83
	0.185

	
	
	上海科华试剂组
	23
	5.21 
	3.92 
	4.51
	0.198

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	4.91 
	3.44 
	4.22
	0.561

	
	
	宁波瑞源试剂组
	10
	4.88 
	3.78 
	4.29
	0.385

	低密度脂蛋白胆固醇
	20260104
	缺省组
	604
	4.50 
	0.73 
	1.93
	0.189

	
	
	罗氏试剂组
	19
	1.99 
	1.80 
	1.9
	0.06

	
	
	广州科方试剂组
	13
	2.12 
	1.59 
	1.97
	0.12

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	2.01 
	1.62 
	1.85
	0.159

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	2.15 
	1.45 
	1.84
	0.173

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	2.52 
	1.52 
	1.9
	0.161

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	2.17 
	1.99 
	2.06
	0.045

	
	
	广州科方试剂组
	13
	2.12 
	1.59 
	1.97
	0.12

	
	
	贝克曼试剂组
	12
	2.58 
	2.09 
	2.22
	0.045

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	1.82 
	1.43 
	1.55
	0.048

	
	
	上海长征试剂组
	12
	1.71 
	1.56 
	1.65
	0.063

	
	
	宁波美康试剂组
	57
	2.01 
	0.73 
	1.85
	0.064

	
	
	北京九强试剂组
	18
	2.01 
	1.69 
	1.91
	0.083

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	202
	4.50 
	1.01 
	2.05
	0.096

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	2.20 
	1.85 
	1.94
	0.08

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	1.82 
	1.43 
	1.55
	0.048

	
	
	上海科华试剂组
	23
	2.28 
	1.56 
	1.79
	0.156

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	2.23 
	1.42 
	1.84
	0.236

	
	
	宁波瑞源试剂组
	10
	2.26 
	1.54 
	1.92
	0.186

	低密度脂蛋白胆固醇
	20260105
	缺省组
	604
	6.45 
	1.96 
	3.2
	0.289

	
	
	罗氏试剂组
	19
	2.52 
	2.18 
	2.43
	0.053

	
	
	广州科方试剂组
	13
	3.55 
	2.83 
	3.32
	0.156

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	3.34 
	2.75 
	3.05
	0.211

	
	
	长春迪瑞试剂
	15
	3.48 
	2.46 
	3.1
	0.149

	
	
	中元汇吉试剂组
	34
	3.79 
	2.73 
	3.19
	0.234

	
	
	南京基蛋试剂组
	10
	3.59 
	3.32 
	3.47
	0.078

	
	
	广州科方试剂组
	13
	3.55 
	2.83 
	3.32
	0.156

	
	
	贝克曼试剂组
	12
	3.52 
	3.07 
	3.2
	0.045

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	3.11 
	2.52 
	2.72
	0.071

	
	
	上海长征试剂组
	12
	2.61 
	2.39 
	2.52
	0.074

	
	
	宁波美康试剂组
	57
	3.52 
	2.51 
	3.15
	0.079

	
	
	北京九强试剂组
	18
	3.29 
	2.75 
	3.17
	0.096

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	202
	6.45 
	1.96 
	3.39
	0.172

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	3.43 
	3.04 
	3.2
	0.139

	
	
	四川迈克试剂组
	19
	3.11 
	2.52 
	2.72
	0.071

	
	
	上海科华试剂组
	23
	3.71 
	2.75 
	3.17
	0.17

	
	
	桂林优利特试剂组
	10
	3.38 
	2.43 
	2.98
	0.384

	
	
	宁波瑞源试剂组
	10
	3.66 
	2.70 
	3.2
	0.177

	脂蛋白（a)
	20260101
	缺省组
	260
	270 
	0 
	200
	31.023

	
	
	安徽同致试剂组
	7
	221 
	184 
	201
	1.944

	
	
	广州科方试剂组
	9
	218 
	187 
	205
	13.063

	
	
	北京中生北控试剂组
	6
	229 
	210 
	217
	1.81

	
	
	武汉生之源试剂组
	6
	237 
	221 
	225
	1.81

	
	
	中元汇吉试剂组
	19
	238 
	169 
	195
	17.96

	
	
	广州科方试剂组
	9
	218 
	187 
	205
	13.063

	
	
	四川迈克试剂组
	16
	205 
	174 
	186
	6.631

	
	
	上海长征试剂组
	11
	239 
	163 
	206
	7.045

	
	
	宁波美康试剂组
	41
	265 
	206 
	234
	13.771

	
	
	北京九强试剂组
	11
	234 
	200 
	218
	14.04

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	44
	249 
	25 
	146
	14.626

	
	
	北京利德曼试剂组
	8
	236 
	188 
	216
	7.99

	
	
	四川迈克试剂组
	16
	205 
	174 
	186
	6.631

	
	
	上海科华试剂组
	10
	208 
	180 
	202
	5.83

	脂蛋白（a)
	20260102
	缺省组
	260
	240 
	0 
	170
	23.045

	
	
	安徽同致试剂组
	7
	183 
	155 
	175
	0

	
	
	广州科方试剂组
	9
	195 
	157 
	182
	13.092

	
	
	北京中生北控试剂组
	6
	190 
	161 
	183
	0.923

	
	
	武汉生之源试剂组
	6
	211 
	178 
	192
	3.547

	
	
	中元汇吉试剂组
	19
	191 
	146 
	165
	13.231

	
	
	广州科方试剂组
	9
	195 
	157 
	182
	13.092

	
	
	四川迈克试剂组
	16
	174 
	144 
	161
	7.037

	
	
	上海长征试剂组
	11
	196 
	132 
	174
	10.445

	
	
	宁波美康试剂组
	41
	213 
	162 
	191
	11.307

	
	
	北京九强试剂组
	11
	194 
	167 
	184
	6.881

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	44
	203 
	18 
	116
	11.657

	
	
	北京利德曼试剂组
	8
	193 
	156 
	180
	9.77

	
	
	四川迈克试剂组
	16
	174 
	144 
	161
	7.037

	
	
	上海科华试剂组
	10
	187 
	160 
	173
	8.15

	脂蛋白（a)
	20260103
	缺省组
	260
	341 
	0 
	241
	36.664

	
	
	安徽同致试剂组
	7
	271 
	231 
	248
	6.005

	
	
	广州科方试剂组
	9
	270 
	225 
	246
	14.762

	
	
	北京中生北控试剂组
	6
	276 
	240 
	260
	8.134

	
	
	武汉生之源试剂组
	6
	279 
	255 
	261
	7.542

	
	
	中元汇吉试剂组
	19
	279 
	203 
	239
	16.186

	
	
	广州科方试剂组
	9
	270 
	225 
	246
	14.762

	
	
	四川迈克试剂组
	16
	248 
	213 
	225
	8.875

	
	
	上海长征试剂组
	11
	279 
	199 
	239
	13.884

	
	
	宁波美康试剂组
	41
	341 
	252 
	285
	14.419

	
	
	北京九强试剂组
	11
	284 
	242 
	261
	15.584

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	44
	308 
	33 
	185
	17.514

	
	
	北京利德曼试剂组
	8
	269 
	211 
	254
	13.704

	
	
	四川迈克试剂组
	16
	248 
	213 
	225
	8.875

	
	
	上海科华试剂组
	10
	262 
	208 
	238
	9.347

	脂蛋白（a)
	20260104
	缺省组
	260
	180 
	0 
	133
	18.894

	
	
	安徽同致试剂组
	7
	157 
	115 
	136
	3.38

	
	
	广州科方试剂组
	9
	152 
	131 
	141
	8.636

	
	
	北京中生北控试剂组
	6
	155 
	116 
	142
	8.301

	
	
	武汉生之源试剂组
	6
	176 
	139 
	155
	0.923

	
	
	中元汇吉试剂组
	19
	144 
	108 
	128
	3.477

	
	
	广州科方试剂组
	9
	152 
	131 
	141
	8.636

	
	
	四川迈克试剂组
	16
	140 
	112 
	129
	5.201

	
	
	上海长征试剂组
	11
	149 
	100 
	135
	5.111

	
	
	宁波美康试剂组
	41
	164 
	122 
	148
	8.694

	
	
	北京九强试剂组
	11
	148 
	119 
	137
	10.3

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	44
	179 
	13 
	86
	8.556

	
	
	北京利德曼试剂组
	8
	160 
	124 
	144
	13.586

	
	
	四川迈克试剂组
	16
	140 
	112 
	129
	5.201

	
	
	上海科华试剂组
	10
	154 
	128 
	144
	9.624

	脂蛋白（a)
	20260105
	缺省组
	260
	246 
	0 
	183
	27.159

	
	
	安徽同致试剂组
	7
	196 
	162 
	187
	4.573

	
	
	广州科方试剂组
	9
	204 
	174 
	190
	8.763

	
	
	北京中生北控试剂组
	6
	206 
	193 
	202
	3.689

	
	
	武汉生之源试剂组
	6
	217 
	189 
	206
	7.021

	
	
	中元汇吉试剂组
	19
	202 
	156 
	176
	10.381

	
	
	广州科方试剂组
	9
	204 
	174 
	190
	8.763

	
	
	四川迈克试剂组
	16
	190 
	161 
	173
	9.621

	
	
	上海长征试剂组
	11
	213 
	143 
	185
	9.535

	
	
	宁波美康试剂组
	41
	238 
	167 
	212
	12.722

	
	
	北京九强试剂组
	11
	213 
	184 
	201
	10.268

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	44
	220 
	22 
	129
	9.339

	
	
	北京利德曼试剂组
	8
	211 
	169 
	198
	11.59

	
	
	四川迈克试剂组
	16
	190 
	161 
	173
	9.621

	
	
	上海科华试剂组
	10
	200 
	170 
	188
	6.238

	载脂蛋白 A1
	20260101
	缺省组
	356
	3.090 
	0.000 
	1.785
	0.137

	
	
	罗氏试剂组
	12
	1.780 
	1.490 
	1.688
	0.071

	
	
	宁波瑞源试剂组
	9
	1.860 
	1.556 
	1.727
	0.104

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	1.810 
	1.600 
	1.661
	0.044

	
	
	安徽同致试剂组
	8
	1.840 
	1.550 
	1.704
	0.118

	
	
	中元汇吉试剂组
	18
	1.840 
	1.510 
	1.676
	0.08

	
	
	南京基蛋试剂组
	8
	1.880 
	1.690 
	1.763
	0.018

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.990 
	1.590 
	1.71
	0.047

	
	
	上海长征试剂组
	9
	1.800 
	1.570 
	1.745
	0.06

	
	
	宁波美康试剂组
	43
	2.320 
	1.630 
	1.942
	0.115

	
	
	北京九强试剂组
	16
	1.810 
	1.610 
	1.686
	0.026

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	90
	2.860 
	1.590 
	1.863
	0.09

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	1.900 
	1.740 
	1.807
	0.049

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.990 
	1.590 
	1.71
	0.047

	
	
	上海科华试剂组
	16
	1.970 
	1.560 
	1.798
	0.059

	载脂蛋白 A1
	20260102
	缺省组
	356
	1.640 
	0.000 
	1.149
	0.08

	
	
	罗氏试剂组
	12
	1.170 
	0.950 
	1.093
	0.048

	
	
	宁波瑞源试剂组
	9
	1.200 
	1.000 
	1.126
	0.071

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	1.230 
	1.000 
	1.142
	0.053

	
	
	安徽同致试剂组
	8
	1.160 
	1.020 
	1.09
	0.055

	
	
	中元汇吉试剂组
	18
	1.270 
	1.050 
	1.193
	0.058

	
	
	南京基蛋试剂组
	8
	1.100 
	1.030 
	1.056
	0.022

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.350 
	1.010 
	1.087
	0.051

	
	
	上海长征试剂组
	9
	1.130 
	0.960 
	1.093
	0.033

	
	
	宁波美康试剂组
	43
	1.490 
	1.050 
	1.249
	0.06

	
	
	北京九强试剂组
	16
	1.170 
	1.000 
	1.09
	0.037

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	90
	1.640 
	0.990 
	1.149
	0.051

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	1.250 
	1.130 
	1.194
	0.046

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.350 
	1.010 
	1.087
	0.051

	
	
	上海科华试剂组
	16
	1.310 
	1.080 
	1.192
	0.058

	载脂蛋白 A1
	20260103
	缺省组
	356
	3.480 
	0.000 
	2.12
	0.194

	
	
	罗氏试剂组
	12
	2.130 
	1.840 
	2.043
	0.036

	
	
	宁波瑞源试剂组
	9
	2.250 
	1.838 
	2.073
	0.116

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	2.110 
	1.560 
	1.889
	0.096

	
	
	安徽同致试剂组
	8
	2.200 
	1.870 
	2.036
	0.103

	
	
	中元汇吉试剂组
	18
	2.120 
	1.540 
	1.951
	0.12

	
	
	南京基蛋试剂组
	8
	1.990 
	1.810 
	1.944
	0.041

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	2.290 
	1.800 
	2.071
	0.071

	
	
	上海长征试剂组
	9
	2.270 
	1.900 
	2.119
	0.053

	
	
	宁波美康试剂组
	43
	2.750 
	1.910 
	2.307
	0.127

	
	
	北京九强试剂组
	16
	2.270 
	1.900 
	2.053
	0.067

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	90
	3.210 
	1.000 
	2.255
	0.166

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	2.250 
	1.960 
	2.103
	0.107

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	2.290 
	1.800 
	2.071
	0.071

	
	
	上海科华试剂组
	16
	2.420 
	1.770 
	2.095
	0.07

	载脂蛋白 A1
	20260104
	缺省组
	356
	2.280 
	0.000 
	0.958
	0.076

	
	
	罗氏试剂组
	12
	0.960 
	0.820 
	0.893
	0.027

	
	
	宁波瑞源试剂组
	9
	0.990 
	0.870 
	0.947
	0.045

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	1.020 
	0.870 
	0.976
	0.032

	
	
	安徽同致试剂组
	8
	1.050 
	0.830 
	0.901
	0.055

	
	
	中元汇吉试剂组
	18
	1.100 
	0.930 
	1.04
	0.043

	
	
	南京基蛋试剂组
	8
	0.850 
	0.780 
	0.833
	0.008

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.010 
	0.870 
	0.936
	0.046

	
	
	上海长征试剂组
	9
	0.960 
	0.770 
	0.907
	0.041

	
	
	宁波美康试剂组
	43
	1.230 
	0.800 
	1.038
	0.06

	
	
	北京九强试剂组
	16
	0.950 
	0.830 
	0.896
	0.039

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	90
	2.280 
	0.810 
	0.947
	0.047

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	1.050 
	0.960 
	0.999
	0.035

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.010 
	0.870 
	0.936
	0.046

	
	
	上海科华试剂组
	16
	1.090 
	0.900 
	1.006
	0.063

	载脂蛋白 A1
	20260105
	缺省组
	356
	2.630 
	0.000 
	1.509
	0.101

	
	
	罗氏试剂组
	12
	1.550 
	1.290 
	1.428
	0.053

	
	
	宁波瑞源试剂组
	9
	1.590 
	1.315 
	1.458
	0.111

	
	
	北京中生北控试剂组
	10
	1.530 
	1.260 
	1.451
	0.027

	
	
	安徽同致试剂组
	8
	1.520 
	0.350 
	1.419
	0.097

	
	
	中元汇吉试剂组
	18
	1.580 
	1.410 
	1.499
	0.043

	
	
	南京基蛋试剂组
	8
	1.530 
	1.420 
	1.44
	0.017

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.580 
	1.350 
	1.446
	0.047

	
	
	上海长征试剂组
	9
	1.610 
	1.320 
	1.483
	0.061

	
	
	宁波美康试剂组
	43
	1.780 
	1.340 
	1.646
	0.089

	
	
	北京九强试剂组
	16
	1.590 
	1.310 
	1.429
	0.062

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	90
	2.100 
	1.270 
	1.544
	0.063

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	1.580 
	1.480 
	1.534
	0.041

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.580 
	1.350 
	1.446
	0.047

	
	
	上海科华试剂组
	16
	1.690 
	1.350 
	1.544
	0.077

	载脂蛋白 B
	20260101
	缺省组
	366
	1.66
	0
	1.184
	0.101

	
	
	罗氏试剂组
	13
	1.34
	1.01
	1.126
	0.045

	
	
	宁波瑞源试剂组
	9
	1.3
	1.06
	1.145
	0.089

	
	
	北京中生北控试剂组
	11
	1.16
	0.93
	1.091
	0.035

	
	
	安徽同致试剂组
	7
	1.28
	1.03
	1.166
	0.107

	
	
	中元汇吉试剂组
	18
	1.32
	1.06
	1.21
	0.056

	
	
	南京基蛋试剂组
	8
	1.49
	1.4
	1.437
	0.026

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.38
	1.16
	1.241
	0.046

	
	
	上海长征试剂组
	10
	1.23
	0.9
	1.019
	0.086

	
	
	宁波美康试剂组
	43
	1.3
	0.66
	1.158
	0.06

	
	
	北京九强试剂组
	16
	1.3
	1.11
	1.239
	0.043

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	92
	1.58
	0.77
	1.244
	0.062

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	1.14
	0.94
	1.056
	0.05

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.38
	1.16
	1.241
	0.046

	
	
	上海科华试剂组
	17
	1.25
	0.99
	1.048
	0.031

	载脂蛋白 B
	20260102
	缺省组
	366
	1.35
	0
	0.865
	0.071

	
	
	罗氏试剂组
	13
	1.04
	0.74
	0.848
	0.035

	
	
	宁波瑞源试剂组
	9
	0.98
	0.78
	0.842
	0.036

	
	
	北京中生北控试剂组
	11
	0.9
	0.73
	0.804
	0.036

	
	
	安徽同致试剂组
	7
	0.92
	0.78
	0.83
	0.053

	
	
	中元汇吉试剂组
	18
	0.98
	0.82
	0.886
	0.045

	
	
	南京基蛋试剂组
	8
	0.99
	0.89
	0.936
	0.025

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.04
	0.83
	0.906
	0.043

	
	
	上海长征试剂组
	10
	0.9
	0.64
	0.774
	0.059

	
	
	宁波美康试剂组
	43
	0.94
	0.43
	0.842
	0.044

	
	
	北京九强试剂组
	16
	1.02
	0.85
	0.933
	0.041

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	92
	1.35
	0.47
	0.904
	0.047

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	0.86
	0.69
	0.768
	0.06

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.04
	0.83
	0.906
	0.043

	
	
	上海科华试剂组
	17
	0.95
	0.75
	0.801
	0.027

	载脂蛋白 B
	20260103
	缺省组
	366
	1.98
	0
	1.35
	0.136

	
	
	罗氏试剂组
	13
	1.52
	1.19
	1.318
	0.057

	
	
	宁波瑞源试剂组
	9
	1.49
	1.17
	1.283
	0.119

	
	
	北京中生北控试剂组
	11
	1.4
	1.01
	1.204
	0.103

	
	
	安徽同致试剂组
	7
	1.4
	1.13
	1.28
	0.121

	
	
	中元汇吉试剂组
	18
	1.41
	1.15
	1.316
	0.057

	
	
	南京基蛋试剂组
	8
	1.38
	1.289
	1.322
	0.025

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.57
	0.49
	1.452
	0.062

	
	
	上海长征试剂组
	10
	1.36
	0.94
	1.15
	0.116

	
	
	宁波美康试剂组
	43
	1.51
	0.82
	1.355
	0.083

	
	
	北京九强试剂组
	16
	1.51
	1.25
	1.396
	0.073

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	92
	1.76
	0.94
	1.466
	0.079

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	1.38
	1.02
	1.206
	0.087

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.57
	0.49
	1.452
	0.062

	
	
	上海科华试剂组
	17
	1.36
	1.09
	1.168
	0.04

	载脂蛋白 B
	20260104
	缺省组
	366
	1.67
	0
	0.697
	0.048

	
	
	罗氏试剂组
	13
	0.88
	0.61
	0.684
	0.039

	
	
	宁波瑞源试剂组
	9
	0.78
	0.66
	0.694
	0.024

	
	
	北京中生北控试剂组
	11
	0.85
	0.61
	0.677
	0.05

	
	
	安徽同致试剂组
	7
	0.75
	0.62
	0.659
	0.031

	
	
	中元汇吉试剂组
	18
	0.8
	0.67
	0.716
	0.032

	
	
	南京基蛋试剂组
	8
	0.73
	0.65
	0.708
	0.018

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	0.83
	0.64
	0.718
	0.019

	
	
	上海长征试剂组
	10
	0.76
	0.54
	0.622
	0.056

	
	
	宁波美康试剂组
	43
	0.76
	0.29
	0.677
	0.032

	
	
	北京九强试剂组
	16
	0.8
	0.69
	0.756
	0.026

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	92
	1.67
	0.34
	0.713
	0.033

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	0.67
	0.55
	0.617
	0.046

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	0.83
	0.64
	0.718
	0.019

	
	
	上海科华试剂组
	17
	0.79
	0.6
	0.666
	0.029

	载脂蛋白 B
	20260105
	缺省组
	366
	153.54
	0
	1.05
	0.089

	
	
	罗氏试剂组
	13
	1.23
	0.87
	1.023
	0.046

	
	
	宁波瑞源试剂组
	9
	1.19
	0.97
	1.016
	0.043

	
	
	北京中生北控试剂组
	11
	1.06
	0.85
	0.953
	0.059

	
	
	安徽同致试剂组
	7
	1.13
	0.92
	1.037
	0.081

	
	
	中元汇吉试剂组
	18
	1.18
	0.99
	1.056
	0.034

	
	
	南京基蛋试剂组
	8
	1.13
	1.06
	1.086
	0.02

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.23
	1.03
	1.104
	0.051

	
	
	上海长征试剂组
	10
	1.11
	0.82
	0.934
	0.076

	
	
	宁波美康试剂组
	43
	153.54
	0.54
	1.025
	0.048

	
	
	北京九强试剂组
	16
	1.17
	0.99
	1.109
	0.045

	
	
	深圳迈瑞试剂组
	92
	1.5
	0.67
	1.105
	0.065

	
	
	北京利德曼试剂组
	11
	0.99
	0.84
	0.931
	0.053

	
	
	四川迈克试剂组
	17
	1.23
	1.03
	1.104
	0.051

	
	
	上海科华试剂组
	17
	1.11
	0.89
	0.941
	0.019



