AE-19临床脂类专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：610家

二、评价标准

| 项目 | 评价限 |
| --- | --- |
| 胆固醇 | ±9% |
| 甘油三酯 | ±14% |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | ±30% |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | ±30% |
| 脂蛋白（a） | ±30% |
| 载脂蛋白A1 | ±30% |
| 载脂蛋白B | ±30% |

三、活动小结

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胆固醇 | 20260101 | 缺省组 | 606 | 13.23 | 3.09 | 6.39 | 0.209 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 6.61 | 6.07 | 6.41 | 0.065 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 6.92 | 5.99 | 6.58 | 0.17 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 7.34 | 5.91 | 6.3 | 0.151 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 6.78 | 5.72 | 6.48 | 0.289 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 7.21 | 6.03 | 6.38 | 0.154 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 7.19 | 6.55 | 7.08 | 0.085 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 6.92 | 5.99 | 6.58 | 0.17 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 7.02 | 6.39 | 6.62 | 0.149 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 7.00 | 6.13 | 6.35 | 0.137 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 6.79 | 6.50 | 6.58 | 0.047 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 6.77 | 5.56 | 6.38 | 0.151 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 17 | 6.50 | 5.94 | 6.25 | 0.054 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 204 | 13.23 | 3.09 | 6.34 | 0.185 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 12 | 6.64 | 6.22 | 6.41 | 0.083 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 7.00 | 6.13 | 6.35 | 0.137 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 21 | 7.03 | 5.78 | 6.5 | 0.19 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 7.01 | 5.47 | 6.38 | 0.297 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 7 | 6.74 | 6.27 | 6.5 | 0.205 |
| 胆固醇 | 20260102 | 缺省组 | 606 | 6.59 | 3.33 | 4.53 | 0.148 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 4.72 | 4.40 | 4.56 | 0.084 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 4.88 | 4.37 | 4.64 | 0.195 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 4.99 | 4.22 | 4.41 | 0.117 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 4.87 | 4.03 | 4.62 | 0.148 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 5.07 | 4.03 | 4.47 | 0.148 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 5.23 | 4.75 | 5.14 | 0.084 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 4.88 | 4.37 | 4.64 | 0.195 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 4.97 | 4.51 | 4.7 | 0.136 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 4.86 | 4.37 | 4.5 | 0.115 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 4.92 | 4.60 | 4.7 | 0.073 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 4.76 | 3.83 | 4.48 | 0.125 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 17 | 4.58 | 4.25 | 4.44 | 0.106 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 204 | 6.59 | 3.90 | 4.51 | 0.123 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 12 | 4.67 | 4.39 | 4.54 | 0.071 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 4.86 | 4.37 | 4.5 | 0.115 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 21 | 4.97 | 4.25 | 4.62 | 0.124 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 4.94 | 3.94 | 4.57 | 0.327 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 7 | 4.91 | 4.43 | 4.59 | 0.156 |
| 胆固醇 | 20260103 | 缺省组 | 606 | 11.13 | 2.51 | 7.44 | 0.251 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 7.76 | 7.12 | 7.5 | 0.095 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 7.99 | 6.71 | 7.71 | 0.237 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 8.14 | 7.00 | 7.34 | 0.159 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 8.04 | 6.50 | 7.58 | 0.295 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 9.60 | 6.98 | 7.45 | 0.192 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 8.34 | 7.70 | 8.21 | 0.115 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 7.99 | 6.71 | 7.71 | 0.237 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 8.10 | 7.37 | 7.75 | 0.168 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 7.94 | 7.00 | 7.39 | 0.107 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 7.90 | 7.40 | 7.75 | 0.112 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 7.76 | 6.31 | 7.36 | 0.189 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 17 | 7.61 | 6.86 | 7.27 | 0.138 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 204 | 8.07 | 2.51 | 7.39 | 0.196 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 12 | 7.83 | 6.89 | 7.4 | 0.194 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 7.94 | 7.00 | 7.39 | 0.107 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 21 | 8.11 | 6.77 | 7.55 | 0.257 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 8.01 | 6.48 | 7.56 | 0.18 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 7 | 7.86 | 7.15 | 7.51 | 0.295 |
| 胆固醇 | 20260104 | 缺省组 | 606 | 7.84 | 1.76 | 3.52 | 0.125 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 3.64 | 3.36 | 3.54 | 0.059 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 3.88 | 3.44 | 3.59 | 0.07 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 3.78 | 3.30 | 3.44 | 0.043 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 3.90 | 3.07 | 3.65 | 0.185 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 4.00 | 3.12 | 3.43 | 0.115 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 3.99 | 3.67 | 3.81 | 0.07 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 3.88 | 3.44 | 3.59 | 0.07 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 3.87 | 3.41 | 3.63 | 0.07 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 3.96 | 3.28 | 3.5 | 0.078 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 3.73 | 3.60 | 3.68 | 0.019 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 3.77 | 3.13 | 3.45 | 0.076 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 17 | 3.58 | 3.29 | 3.44 | 0.056 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 204 | 7.84 | 1.76 | 3.49 | 0.113 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 12 | 3.70 | 3.48 | 3.56 | 0.06 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 3.96 | 3.28 | 3.5 | 0.078 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 21 | 3.70 | 3.27 | 3.59 | 0.077 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 3.86 | 3.08 | 3.59 | 0.253 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 7 | 3.76 | 3.43 | 3.61 | 0.141 |
| 胆固醇 | 20260105 | 缺省组 | 606 | 6.60 | 3.71 | 5.53 | 0.172 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 5.68 | 5.14 | 5.55 | 0.088 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 5.90 | 5.46 | 5.67 | 0.144 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 6.16 | 5.30 | 5.48 | 0.123 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 5.97 | 4.85 | 5.69 | 0.219 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 6.20 | 5.12 | 5.42 | 0.136 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 6.26 | 5.75 | 6.12 | 0.033 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 5.90 | 5.46 | 5.67 | 0.144 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 6.15 | 5.58 | 5.74 | 0.095 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 5.94 | 5.24 | 5.54 | 0.171 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 5.89 | 5.60 | 5.74 | 0.097 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 5.86 | 4.90 | 5.49 | 0.134 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 17 | 5.58 | 5.22 | 5.42 | 0.067 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 204 | 6.02 | 3.71 | 5.49 | 0.154 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 12 | 5.62 | 5.32 | 5.47 | 0.049 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 5.94 | 5.24 | 5.54 | 0.171 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 21 | 6.01 | 4.92 | 5.59 | 0.164 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 5.97 | 4.97 | 5.49 | 0.232 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 7 | 5.76 | 5.35 | 5.6 | 0.137 |
| 甘油三酯 | 20260101 | 缺省组 | 606 | 5.60 | 0.84 | 4.67 | 0.175 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 4.85 | 4.43 | 4.66 | 0.094 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 5.18 | 4.57 | 4.78 | 0.193 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 5.20 | 4.54 | 4.73 | 0.148 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 5.17 | 4.40 | 4.9 | 0.216 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 33 | 5.16 | 4.28 | 4.59 | 0.097 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 5.56 | 5.00 | 5.38 | 0.152 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 5.18 | 4.57 | 4.78 | 0.193 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 20 | 4.77 | 4.36 | 4.52 | 0.084 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 4.93 | 4.49 | 4.7 | 0.143 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 9 | 4.89 | 4.54 | 4.76 | 0.048 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 56 | 4.93 | 4.17 | 4.59 | 0.111 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 18 | 4.71 | 4.40 | 4.58 | 0.09 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 204 | 5.60 | 1.19 | 4.7 | 0.168 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 12 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 0.132 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 4.93 | 4.49 | 4.7 | 0.143 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 22 | 5.09 | 4.31 | 4.59 | 0.093 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 4.90 | 4.27 | 4.55 | 0.151 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 7 | 4.85 | 4.24 | 4.52 | 0.259 |
| 甘油三酯 | 20260102 | 缺省组 | 606 | 8.90 | 0.74 | 2.51 | 0.115 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 2.60 | 2.37 | 2.48 | 0.068 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2.83 | 2.33 | 2.6 | 0.191 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 2.68 | 2.38 | 2.56 | 0.099 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 2.76 | 2.36 | 2.61 | 0.104 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 33 | 2.78 | 2.31 | 2.43 | 0.05 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 2.98 | 2.60 | 2.84 | 0.117 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2.83 | 2.33 | 2.6 | 0.191 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 20 | 2.56 | 2.30 | 2.39 | 0.05 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 2.62 | 2.38 | 2.5 | 0.076 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 9 | 2.75 | 2.42 | 2.52 | 0.035 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 56 | 2.72 | 2.27 | 2.45 | 0.072 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 18 | 2.60 | 2.32 | 2.44 | 0.077 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 204 | 8.90 | 1.96 | 2.56 | 0.1 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 12 | 2.60 | 2.36 | 2.48 | 0.084 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 2.62 | 2.38 | 2.5 | 0.076 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 22 | 2.56 | 2.23 | 2.43 | 0.056 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 2.62 | 2.26 | 2.48 | 0.144 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 7 | 2.54 | 2.30 | 2.51 | 0.035 |
| 甘油三酯 | 20260103 | 缺省组 | 606 | 13.10 | 0.78 | 5.65 | 0.227 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 5.94 | 5.38 | 5.68 | 0.124 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 6.44 | 5.61 | 5.88 | 0.291 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 6.15 | 5.49 | 5.79 | 0.225 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 6.53 | 5.10 | 6.03 | 0.357 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 33 | 6.36 | 5.24 | 5.55 | 0.113 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 6.59 | 6.10 | 6.42 | 0.045 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 6.44 | 5.61 | 5.88 | 0.291 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 20 | 5.74 | 5.36 | 5.5 | 0.041 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 6.16 | 5.32 | 5.75 | 0.186 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 9 | 5.95 | 5.30 | 5.69 | 0.068 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 56 | 5.89 | 5.05 | 5.53 | 0.124 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 18 | 5.78 | 5.31 | 5.55 | 0.128 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 204 | 13.10 | 0.87 | 5.67 | 0.209 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 12 | 6.16 | 5.33 | 5.75 | 0.196 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 6.16 | 5.32 | 5.75 | 0.186 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 22 | 6.01 | 5.31 | 5.57 | 0.112 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 5.94 | 5.25 | 5.64 | 0.275 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 7 | 5.91 | 5.19 | 5.48 | 0.28 |
| 甘油三酯 | 20260104 | 缺省组 | 606 | 11.30 | 0.55 | 1.38 | 0.063 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 1.40 | 1.29 | 1.36 | 0.019 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 1.52 | 1.27 | 1.39 | 0.035 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.47 | 1.30 | 1.39 | 0.06 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 1.56 | 1.30 | 1.44 | 0.085 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 33 | 1.66 | 1.28 | 1.35 | 0.047 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 1.58 | 1.40 | 1.53 | 0.035 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 1.52 | 1.27 | 1.39 | 0.035 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 20 | 1.48 | 1.29 | 1.33 | 0.024 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 1.50 | 1.25 | 1.35 | 0.035 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 9 | 1.43 | 1.32 | 1.39 | 0.027 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 56 | 1.65 | 1.26 | 1.39 | 0.048 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 18 | 1.45 | 1.28 | 1.35 | 0.05 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 204 | 11.30 | 0.55 | 1.4 | 0.061 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 12 | 1.48 | 1.21 | 1.36 | 0.077 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 1.50 | 1.25 | 1.35 | 0.035 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 22 | 1.42 | 1.26 | 1.35 | 0.033 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 1.53 | 1.25 | 1.39 | 0.093 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 7 | 1.47 | 1.29 | 1.36 | 0.065 |
| 甘油三酯 | 20260105 | 缺省组 | 606 | 10.00 | 0.74 | 3.54 | 0.142 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 3.69 | 3.30 | 3.52 | 0.077 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 3.93 | 3.46 | 3.67 | 0.169 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 3.81 | 3.45 | 3.62 | 0.119 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 4.20 | 3.40 | 3.77 | 0.13 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 33 | 3.82 | 3.29 | 3.45 | 0.064 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 4.12 | 3.80 | 4.04 | 0.076 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 3.93 | 3.46 | 3.67 | 0.169 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 20 | 3.61 | 3.33 | 3.4 | 0.064 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 3.85 | 3.34 | 3.57 | 0.129 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 9 | 3.69 | 3.38 | 3.6 | 0.049 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 56 | 3.88 | 2.93 | 3.46 | 0.079 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 18 | 3.58 | 3.25 | 3.45 | 0.083 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 204 | 10.00 | 1.46 | 3.57 | 0.139 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 12 | 3.60 | 3.41 | 3.53 | 0.06 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 3.85 | 3.34 | 3.57 | 0.129 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 22 | 3.85 | 3.17 | 3.46 | 0.08 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 3.72 | 3.30 | 3.45 | 0.106 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 7 | 3.56 | 3.25 | 3.42 | 0.141 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20260101 | 缺省组 | 606 | 1.82 | 0.64 | 1.09 | 0.144 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 18 | 0.95 | 0.78 | 0.83 | 0.018 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 12 | 1.44 | 0.64 | 1.12 | 0.099 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.44 | 1.00 | 1.12 | 0.126 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 1.12 | 0.68 | 1.02 | 0.082 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 1.41 | 0.95 | 1.16 | 0.066 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 1.23 | 0.93 | 1.14 | 0.042 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 12 | 1.44 | 0.64 | 1.12 | 0.099 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 1.15 | 1.06 | 1.13 | 0.017 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 1.12 | 0.89 | 0.95 | 0.048 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 1.28 | 0.89 | 1.18 | 0.036 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 58 | 1.44 | 1.13 | 1.27 | 0.055 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 19 | 1.41 | 1.08 | 1.18 | 0.062 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 203 | 1.42 | 0.75 | 1 | 0.046 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 1.17 | 0.97 | 1.12 | 0.036 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 1.12 | 0.89 | 0.95 | 0.048 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 23 | 1.44 | 0.97 | 1.17 | 0.05 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 1.26 | 0.94 | 1.08 | 0.114 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 1.44 | 0.93 | 1.23 | 0.057 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20260102 | 缺省组 | 606 | 1.24 | 0.43 | 0.78 | 0.072 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 18 | 0.74 | 0.64 | 0.67 | 0.017 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 12 | 0.96 | 0.43 | 0.77 | 0.035 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 0.97 | 0.76 | 0.84 | 0.073 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 0.85 | 0.55 | 0.74 | 0.075 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 0.94 | 0.63 | 0.78 | 0.048 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 0.88 | 0.68 | 0.81 | 0.024 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 12 | 0.96 | 0.43 | 0.77 | 0.035 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 0.83 | 0.76 | 0.79 | 0.017 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 0.80 | 0.61 | 0.68 | 0.045 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 0.95 | 0.71 | 0.85 | 0.031 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 58 | 0.89 | 0.71 | 0.84 | 0.031 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 19 | 0.94 | 0.70 | 0.75 | 0.043 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 203 | 1.24 | 0.53 | 0.76 | 0.041 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 0.97 | 0.75 | 0.84 | 0.057 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 0.80 | 0.61 | 0.68 | 0.045 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 23 | 1.03 | 0.72 | 0.83 | 0.048 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 0.95 | 0.70 | 0.82 | 0.105 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 0.93 | 0.68 | 0.83 | 0.062 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20260103 | 缺省组 | 606 | 1.85 | 0.66 | 1.26 | 0.19 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 18 | 1.03 | 0.90 | 0.93 | 0.02 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 12 | 1.77 | 0.81 | 1.34 | 0.164 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.76 | 1.11 | 1.22 | 0.104 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 1.32 | 0.86 | 1.17 | 0.125 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 1.71 | 1.06 | 1.42 | 0.089 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 1.34 | 1.08 | 1.28 | 0.03 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 12 | 1.77 | 0.81 | 1.34 | 0.164 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 1.37 | 1.23 | 1.32 | 0.025 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 1.38 | 1.04 | 1.13 | 0.037 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 1.56 | 0.94 | 1.34 | 0.071 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 58 | 1.71 | 1.33 | 1.51 | 0.077 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 19 | 1.75 | 1.34 | 1.44 | 0.053 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 203 | 1.75 | 0.66 | 1.14 | 0.059 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 1.44 | 1.16 | 1.23 | 0.053 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 1.38 | 1.04 | 1.13 | 0.037 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 23 | 1.71 | 1.13 | 1.35 | 0.062 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 1.56 | 1.05 | 1.25 | 0.171 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 1.71 | 1.11 | 1.48 | 0.168 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20260104 | 缺省组 | 606 | 2.05 | 0.32 | 0.68 | 0.054 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 18 | 0.68 | 0.58 | 0.6 | 0.017 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 12 | 0.81 | 0.37 | 0.62 | 0.074 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 0.80 | 0.65 | 0.7 | 0.036 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 0.75 | 0.47 | 0.66 | 0.074 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 0.77 | 0.45 | 0.66 | 0.052 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 0.75 | 0.63 | 0.7 | 0.03 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 12 | 0.81 | 0.37 | 0.62 | 0.074 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 0.67 | 0.62 | 0.66 | 0.015 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 0.85 | 0.51 | 0.59 | 0.031 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 0.81 | 0.66 | 0.75 | 0.026 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 58 | 2.05 | 0.62 | 0.69 | 0.025 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 19 | 0.79 | 0.56 | 0.61 | 0.03 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 203 | 1.14 | 0.32 | 0.67 | 0.033 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 0.80 | 0.68 | 0.76 | 0.046 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 0.85 | 0.51 | 0.59 | 0.031 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 23 | 0.87 | 0.47 | 0.7 | 0.054 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 0.82 | 0.60 | 0.71 | 0.1 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 0.76 | 0.57 | 0.67 | 0.059 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20260105 | 缺省组 | 606 | 1.60 | 0.59 | 0.98 | 0.106 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 18 | 0.87 | 0.75 | 0.8 | 0.017 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 12 | 1.19 | 0.59 | 0.98 | 0.056 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.25 | 0.91 | 1 | 0.092 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 1.01 | 0.69 | 0.94 | 0.07 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 1.16 | 0.77 | 1.02 | 0.044 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 1.08 | 0.85 | 1.02 | 0.04 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 12 | 1.19 | 0.59 | 0.98 | 0.056 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 1.01 | 0.93 | 1 | 0.014 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 1.04 | 0.78 | 0.86 | 0.041 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 1.19 | 0.89 | 1.05 | 0.032 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 58 | 1.60 | 0.91 | 1.1 | 0.041 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 19 | 1.23 | 0.92 | 1.02 | 0.049 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 203 | 1.28 | 0.68 | 0.91 | 0.034 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 1.06 | 0.94 | 1.03 | 0.016 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 1.04 | 0.78 | 0.86 | 0.041 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 23 | 1.30 | 0.87 | 1.04 | 0.071 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 1.17 | 0.84 | 1.01 | 0.122 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 1.25 | 0.88 | 1.08 | 0.076 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | 20260101 | 缺省组 | 604 | 388.00 | 1.87 | 3.75 | 0.342 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 19 | 2.57 | 2.30 | 2.49 | 0.036 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 4.18 | 3.22 | 3.88 | 0.201 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 3.80 | 3.22 | 3.52 | 0.196 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 4.08 | 3.01 | 3.75 | 0.273 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 4.46 | 3.19 | 3.76 | 0.27 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 4.22 | 3.87 | 4.13 | 0.077 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 4.18 | 3.22 | 3.88 | 0.201 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 3.82 | 3.41 | 3.49 | 0.065 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 3.66 | 3.03 | 3.19 | 0.121 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 2.97 | 2.70 | 2.87 | 0.051 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 57 | 4.07 | 3.34 | 3.72 | 0.096 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 18 | 3.93 | 3.24 | 3.73 | 0.109 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 202 | 40.50 | 1.87 | 3.98 | 0.172 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 4.00 | 3.56 | 3.69 | 0.106 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 3.66 | 3.03 | 3.19 | 0.121 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 23 | 4.46 | 3.25 | 3.81 | 0.178 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 4.11 | 2.93 | 3.56 | 0.391 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 4.19 | 3.17 | 3.68 | 0.364 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | 20260102 | 缺省组 | 604 | 3.68 | 0.49 | 2.58 | 0.245 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 19 | 2.27 | 2.01 | 2.16 | 0.047 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 2.83 | 2.09 | 2.68 | 0.112 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 2.56 | 2.17 | 2.41 | 0.156 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 2.73 | 1.97 | 2.54 | 0.124 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 3.07 | 2.11 | 2.57 | 0.156 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 2.93 | 2.76 | 2.83 | 0.055 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 2.83 | 2.09 | 2.68 | 0.112 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 3.15 | 2.64 | 2.72 | 0.062 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 2.46 | 1.99 | 2.11 | 0.083 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 2.18 | 1.96 | 2.08 | 0.081 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 57 | 2.68 | 2.28 | 2.48 | 0.077 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 18 | 2.66 | 2.13 | 2.54 | 0.088 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 202 | 3.68 | 2.13 | 2.74 | 0.127 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 2.86 | 2.46 | 2.57 | 0.072 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 2.46 | 1.99 | 2.11 | 0.083 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 23 | 3.07 | 2.13 | 2.48 | 0.132 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 2.92 | 2.02 | 2.44 | 0.344 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 2.96 | 2.10 | 2.62 | 0.159 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | 20260103 | 缺省组 | 604 | 5.93 | 1.54 | 4.39 | 0.385 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 19 | 2.63 | 2.45 | 2.55 | 0.058 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 4.94 | 3.88 | 4.65 | 0.239 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 4.58 | 3.78 | 4.21 | 0.211 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 4.95 | 3.59 | 4.4 | 0.457 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 5.14 | 3.55 | 4.47 | 0.356 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 5.05 | 4.51 | 4.92 | 0.118 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 4.94 | 3.88 | 4.65 | 0.239 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 4.09 | 3.66 | 3.81 | 0.051 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 4.36 | 3.56 | 3.83 | 0.185 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 3.40 | 3.15 | 3.29 | 0.09 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 57 | 4.75 | 3.91 | 4.37 | 0.109 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 18 | 4.62 | 3.90 | 4.41 | 0.129 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 202 | 5.93 | 1.54 | 4.61 | 0.229 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 4.65 | 3.84 | 4.26 | 0.188 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 4.36 | 3.56 | 3.83 | 0.185 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 23 | 5.21 | 3.92 | 4.51 | 0.198 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 4.91 | 3.44 | 4.22 | 0.561 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 4.88 | 3.78 | 4.29 | 0.385 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | 20260104 | 缺省组 | 604 | 4.50 | 0.73 | 1.93 | 0.189 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 19 | 1.99 | 1.80 | 1.9 | 0.06 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 2.12 | 1.59 | 1.97 | 0.12 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 2.01 | 1.62 | 1.85 | 0.159 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 2.15 | 1.45 | 1.84 | 0.173 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 2.52 | 1.52 | 1.9 | 0.161 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 2.17 | 1.99 | 2.06 | 0.045 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 2.12 | 1.59 | 1.97 | 0.12 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 2.58 | 2.09 | 2.22 | 0.045 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 1.82 | 1.43 | 1.55 | 0.048 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 1.71 | 1.56 | 1.65 | 0.063 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 57 | 2.01 | 0.73 | 1.85 | 0.064 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 18 | 2.01 | 1.69 | 1.91 | 0.083 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 202 | 4.50 | 1.01 | 2.05 | 0.096 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 2.20 | 1.85 | 1.94 | 0.08 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 1.82 | 1.43 | 1.55 | 0.048 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 23 | 2.28 | 1.56 | 1.79 | 0.156 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 2.23 | 1.42 | 1.84 | 0.236 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 2.26 | 1.54 | 1.92 | 0.186 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | 20260105 | 缺省组 | 604 | 6.45 | 1.96 | 3.2 | 0.289 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 19 | 2.52 | 2.18 | 2.43 | 0.053 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 3.55 | 2.83 | 3.32 | 0.156 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 3.34 | 2.75 | 3.05 | 0.211 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 15 | 3.48 | 2.46 | 3.1 | 0.149 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 3.79 | 2.73 | 3.19 | 0.234 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 3.59 | 3.32 | 3.47 | 0.078 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 3.55 | 2.83 | 3.32 | 0.156 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 3.52 | 3.07 | 3.2 | 0.045 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 3.11 | 2.52 | 2.72 | 0.071 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 2.61 | 2.39 | 2.52 | 0.074 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 57 | 3.52 | 2.51 | 3.15 | 0.079 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 18 | 3.29 | 2.75 | 3.17 | 0.096 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 202 | 6.45 | 1.96 | 3.39 | 0.172 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 3.43 | 3.04 | 3.2 | 0.139 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 19 | 3.11 | 2.52 | 2.72 | 0.071 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 23 | 3.71 | 2.75 | 3.17 | 0.17 |
|  |  | 桂林优利特试剂组 | 10 | 3.38 | 2.43 | 2.98 | 0.384 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 3.66 | 2.70 | 3.2 | 0.177 |
| 脂蛋白（a) | 20260101 | 缺省组 | 260 | 270 | 0 | 200 | 31.023 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 7 | 221 | 184 | 201 | 1.944 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 218 | 187 | 205 | 13.063 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 6 | 229 | 210 | 217 | 1.81 |
|  |  | 武汉生之源试剂组 | 6 | 237 | 221 | 225 | 1.81 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 19 | 238 | 169 | 195 | 17.96 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 218 | 187 | 205 | 13.063 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 16 | 205 | 174 | 186 | 6.631 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 239 | 163 | 206 | 7.045 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 41 | 265 | 206 | 234 | 13.771 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 11 | 234 | 200 | 218 | 14.04 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 44 | 249 | 25 | 146 | 14.626 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 8 | 236 | 188 | 216 | 7.99 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 16 | 205 | 174 | 186 | 6.631 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 10 | 208 | 180 | 202 | 5.83 |
| 脂蛋白（a) | 20260102 | 缺省组 | 260 | 240 | 0 | 170 | 23.045 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 7 | 183 | 155 | 175 | 0 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 195 | 157 | 182 | 13.092 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 6 | 190 | 161 | 183 | 0.923 |
|  |  | 武汉生之源试剂组 | 6 | 211 | 178 | 192 | 3.547 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 19 | 191 | 146 | 165 | 13.231 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 195 | 157 | 182 | 13.092 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 16 | 174 | 144 | 161 | 7.037 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 196 | 132 | 174 | 10.445 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 41 | 213 | 162 | 191 | 11.307 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 11 | 194 | 167 | 184 | 6.881 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 44 | 203 | 18 | 116 | 11.657 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 8 | 193 | 156 | 180 | 9.77 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 16 | 174 | 144 | 161 | 7.037 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 10 | 187 | 160 | 173 | 8.15 |
| 脂蛋白（a) | 20260103 | 缺省组 | 260 | 341 | 0 | 241 | 36.664 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 7 | 271 | 231 | 248 | 6.005 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 270 | 225 | 246 | 14.762 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 6 | 276 | 240 | 260 | 8.134 |
|  |  | 武汉生之源试剂组 | 6 | 279 | 255 | 261 | 7.542 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 19 | 279 | 203 | 239 | 16.186 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 270 | 225 | 246 | 14.762 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 16 | 248 | 213 | 225 | 8.875 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 279 | 199 | 239 | 13.884 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 41 | 341 | 252 | 285 | 14.419 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 11 | 284 | 242 | 261 | 15.584 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 44 | 308 | 33 | 185 | 17.514 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 8 | 269 | 211 | 254 | 13.704 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 16 | 248 | 213 | 225 | 8.875 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 10 | 262 | 208 | 238 | 9.347 |
| 脂蛋白（a) | 20260104 | 缺省组 | 260 | 180 | 0 | 133 | 18.894 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 7 | 157 | 115 | 136 | 3.38 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 152 | 131 | 141 | 8.636 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 6 | 155 | 116 | 142 | 8.301 |
|  |  | 武汉生之源试剂组 | 6 | 176 | 139 | 155 | 0.923 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 19 | 144 | 108 | 128 | 3.477 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 152 | 131 | 141 | 8.636 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 16 | 140 | 112 | 129 | 5.201 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 149 | 100 | 135 | 5.111 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 41 | 164 | 122 | 148 | 8.694 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 11 | 148 | 119 | 137 | 10.3 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 44 | 179 | 13 | 86 | 8.556 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 8 | 160 | 124 | 144 | 13.586 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 16 | 140 | 112 | 129 | 5.201 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 10 | 154 | 128 | 144 | 9.624 |
| 脂蛋白（a) | 20260105 | 缺省组 | 260 | 246 | 0 | 183 | 27.159 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 7 | 196 | 162 | 187 | 4.573 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 204 | 174 | 190 | 8.763 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 6 | 206 | 193 | 202 | 3.689 |
|  |  | 武汉生之源试剂组 | 6 | 217 | 189 | 206 | 7.021 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 19 | 202 | 156 | 176 | 10.381 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 204 | 174 | 190 | 8.763 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 16 | 190 | 161 | 173 | 9.621 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 213 | 143 | 185 | 9.535 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 41 | 238 | 167 | 212 | 12.722 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 11 | 213 | 184 | 201 | 10.268 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 44 | 220 | 22 | 129 | 9.339 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 8 | 211 | 169 | 198 | 11.59 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 16 | 190 | 161 | 173 | 9.621 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 10 | 200 | 170 | 188 | 6.238 |
| 载脂蛋白 A1 | 20260101 | 缺省组 | 356 | 3.090 | 0.000 | 1.785 | 0.137 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 12 | 1.780 | 1.490 | 1.688 | 0.071 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 9 | 1.860 | 1.556 | 1.727 | 0.104 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.810 | 1.600 | 1.661 | 0.044 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 8 | 1.840 | 1.550 | 1.704 | 0.118 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 18 | 1.840 | 1.510 | 1.676 | 0.08 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.880 | 1.690 | 1.763 | 0.018 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.990 | 1.590 | 1.71 | 0.047 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 9 | 1.800 | 1.570 | 1.745 | 0.06 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 2.320 | 1.630 | 1.942 | 0.115 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 1.810 | 1.610 | 1.686 | 0.026 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 90 | 2.860 | 1.590 | 1.863 | 0.09 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 1.900 | 1.740 | 1.807 | 0.049 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.990 | 1.590 | 1.71 | 0.047 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 16 | 1.970 | 1.560 | 1.798 | 0.059 |
| 载脂蛋白 A1 | 20260102 | 缺省组 | 356 | 1.640 | 0.000 | 1.149 | 0.08 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 12 | 1.170 | 0.950 | 1.093 | 0.048 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 9 | 1.200 | 1.000 | 1.126 | 0.071 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.230 | 1.000 | 1.142 | 0.053 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 8 | 1.160 | 1.020 | 1.09 | 0.055 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 18 | 1.270 | 1.050 | 1.193 | 0.058 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.100 | 1.030 | 1.056 | 0.022 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.350 | 1.010 | 1.087 | 0.051 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 9 | 1.130 | 0.960 | 1.093 | 0.033 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 1.490 | 1.050 | 1.249 | 0.06 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 1.170 | 1.000 | 1.09 | 0.037 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 90 | 1.640 | 0.990 | 1.149 | 0.051 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 1.250 | 1.130 | 1.194 | 0.046 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.350 | 1.010 | 1.087 | 0.051 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 16 | 1.310 | 1.080 | 1.192 | 0.058 |
| 载脂蛋白 A1 | 20260103 | 缺省组 | 356 | 3.480 | 0.000 | 2.12 | 0.194 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 12 | 2.130 | 1.840 | 2.043 | 0.036 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 9 | 2.250 | 1.838 | 2.073 | 0.116 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 2.110 | 1.560 | 1.889 | 0.096 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 8 | 2.200 | 1.870 | 2.036 | 0.103 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 18 | 2.120 | 1.540 | 1.951 | 0.12 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.990 | 1.810 | 1.944 | 0.041 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 2.290 | 1.800 | 2.071 | 0.071 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 9 | 2.270 | 1.900 | 2.119 | 0.053 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 2.750 | 1.910 | 2.307 | 0.127 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 2.270 | 1.900 | 2.053 | 0.067 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 90 | 3.210 | 1.000 | 2.255 | 0.166 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 2.250 | 1.960 | 2.103 | 0.107 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 2.290 | 1.800 | 2.071 | 0.071 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 16 | 2.420 | 1.770 | 2.095 | 0.07 |
| 载脂蛋白 A1 | 20260104 | 缺省组 | 356 | 2.280 | 0.000 | 0.958 | 0.076 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 12 | 0.960 | 0.820 | 0.893 | 0.027 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 9 | 0.990 | 0.870 | 0.947 | 0.045 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.020 | 0.870 | 0.976 | 0.032 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 8 | 1.050 | 0.830 | 0.901 | 0.055 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 18 | 1.100 | 0.930 | 1.04 | 0.043 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 0.850 | 0.780 | 0.833 | 0.008 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.010 | 0.870 | 0.936 | 0.046 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 9 | 0.960 | 0.770 | 0.907 | 0.041 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 1.230 | 0.800 | 1.038 | 0.06 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 0.950 | 0.830 | 0.896 | 0.039 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 90 | 2.280 | 0.810 | 0.947 | 0.047 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 1.050 | 0.960 | 0.999 | 0.035 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.010 | 0.870 | 0.936 | 0.046 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 16 | 1.090 | 0.900 | 1.006 | 0.063 |
| 载脂蛋白 A1 | 20260105 | 缺省组 | 356 | 2.630 | 0.000 | 1.509 | 0.101 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 12 | 1.550 | 1.290 | 1.428 | 0.053 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 9 | 1.590 | 1.315 | 1.458 | 0.111 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.530 | 1.260 | 1.451 | 0.027 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 8 | 1.520 | 0.350 | 1.419 | 0.097 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 18 | 1.580 | 1.410 | 1.499 | 0.043 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.530 | 1.420 | 1.44 | 0.017 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.580 | 1.350 | 1.446 | 0.047 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 9 | 1.610 | 1.320 | 1.483 | 0.061 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 1.780 | 1.340 | 1.646 | 0.089 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 1.590 | 1.310 | 1.429 | 0.062 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 90 | 2.100 | 1.270 | 1.544 | 0.063 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 1.580 | 1.480 | 1.534 | 0.041 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.580 | 1.350 | 1.446 | 0.047 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 16 | 1.690 | 1.350 | 1.544 | 0.077 |
| 载脂蛋白 B | 20260101 | 缺省组 | 366 | 1.66 | 0 | 1.184 | 0.101 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.34 | 1.01 | 1.126 | 0.045 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 9 | 1.3 | 1.06 | 1.145 | 0.089 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 11 | 1.16 | 0.93 | 1.091 | 0.035 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 7 | 1.28 | 1.03 | 1.166 | 0.107 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 18 | 1.32 | 1.06 | 1.21 | 0.056 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.49 | 1.4 | 1.437 | 0.026 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.38 | 1.16 | 1.241 | 0.046 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 10 | 1.23 | 0.9 | 1.019 | 0.086 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 1.3 | 0.66 | 1.158 | 0.06 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 1.3 | 1.11 | 1.239 | 0.043 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 92 | 1.58 | 0.77 | 1.244 | 0.062 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 1.14 | 0.94 | 1.056 | 0.05 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.38 | 1.16 | 1.241 | 0.046 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 17 | 1.25 | 0.99 | 1.048 | 0.031 |
| 载脂蛋白 B | 20260102 | 缺省组 | 366 | 1.35 | 0 | 0.865 | 0.071 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.04 | 0.74 | 0.848 | 0.035 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 9 | 0.98 | 0.78 | 0.842 | 0.036 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 11 | 0.9 | 0.73 | 0.804 | 0.036 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 7 | 0.92 | 0.78 | 0.83 | 0.053 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 18 | 0.98 | 0.82 | 0.886 | 0.045 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 0.99 | 0.89 | 0.936 | 0.025 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.04 | 0.83 | 0.906 | 0.043 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 10 | 0.9 | 0.64 | 0.774 | 0.059 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 0.94 | 0.43 | 0.842 | 0.044 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 1.02 | 0.85 | 0.933 | 0.041 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 92 | 1.35 | 0.47 | 0.904 | 0.047 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 0.86 | 0.69 | 0.768 | 0.06 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.04 | 0.83 | 0.906 | 0.043 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 17 | 0.95 | 0.75 | 0.801 | 0.027 |
| 载脂蛋白 B | 20260103 | 缺省组 | 366 | 1.98 | 0 | 1.35 | 0.136 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.52 | 1.19 | 1.318 | 0.057 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 9 | 1.49 | 1.17 | 1.283 | 0.119 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 11 | 1.4 | 1.01 | 1.204 | 0.103 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 7 | 1.4 | 1.13 | 1.28 | 0.121 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 18 | 1.41 | 1.15 | 1.316 | 0.057 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.38 | 1.289 | 1.322 | 0.025 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.57 | 0.49 | 1.452 | 0.062 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 10 | 1.36 | 0.94 | 1.15 | 0.116 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 1.51 | 0.82 | 1.355 | 0.083 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 1.51 | 1.25 | 1.396 | 0.073 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 92 | 1.76 | 0.94 | 1.466 | 0.079 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 1.38 | 1.02 | 1.206 | 0.087 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.57 | 0.49 | 1.452 | 0.062 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 17 | 1.36 | 1.09 | 1.168 | 0.04 |
| 载脂蛋白 B | 20260104 | 缺省组 | 366 | 1.67 | 0 | 0.697 | 0.048 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 0.88 | 0.61 | 0.684 | 0.039 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 9 | 0.78 | 0.66 | 0.694 | 0.024 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 11 | 0.85 | 0.61 | 0.677 | 0.05 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 7 | 0.75 | 0.62 | 0.659 | 0.031 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 18 | 0.8 | 0.67 | 0.716 | 0.032 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 0.73 | 0.65 | 0.708 | 0.018 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 0.83 | 0.64 | 0.718 | 0.019 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 10 | 0.76 | 0.54 | 0.622 | 0.056 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 0.76 | 0.29 | 0.677 | 0.032 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 0.8 | 0.69 | 0.756 | 0.026 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 92 | 1.67 | 0.34 | 0.713 | 0.033 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 0.67 | 0.55 | 0.617 | 0.046 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 0.83 | 0.64 | 0.718 | 0.019 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 17 | 0.79 | 0.6 | 0.666 | 0.029 |
| 载脂蛋白 B | 20260105 | 缺省组 | 366 | 153.54 | 0 | 1.05 | 0.089 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.23 | 0.87 | 1.023 | 0.046 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 9 | 1.19 | 0.97 | 1.016 | 0.043 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 11 | 1.06 | 0.85 | 0.953 | 0.059 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 7 | 1.13 | 0.92 | 1.037 | 0.081 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 18 | 1.18 | 0.99 | 1.056 | 0.034 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.13 | 1.06 | 1.086 | 0.02 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.23 | 1.03 | 1.104 | 0.051 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 10 | 1.11 | 0.82 | 0.934 | 0.076 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 153.54 | 0.54 | 1.025 | 0.048 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 1.17 | 0.99 | 1.109 | 0.045 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 92 | 1.5 | 0.67 | 1.105 | 0.065 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 11 | 0.99 | 0.84 | 0.931 | 0.053 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 17 | 1.23 | 1.03 | 1.104 | 0.051 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 17 | 1.11 | 0.89 | 0.941 | 0.019 |