AE-20内分泌专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：506家

- 活动小结

本项目506家单位申请参加，最后有493家单位回报结果，上报率：97.43 %。

1、评价限：

| 项目 | 评价限 |
| --- | --- |
| 游离T3 | 25% |
| 总T3 | 25% |
| 游离T4 | 25% |
| 总T4 | 20% |
| TSH | 25% |
| 皮质醇 | 25% |
| FSH | 25% |
| LH | 25% |
| 孕酮 | 25% |
| 雌二醇 | 25% |
| 催乳素 | 25% |
| 睾酮 | 25% |
| C-肽 | 25% |
| 叶酸 | 30% |
| 胰岛素 | 25% |
| 维生素B12 | 25% |
| 25-羟维生素D3 | 25% |

2、定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游离T3 | 20260101 | 缺省组 | 463 | 8.65 | 2.43 | 4.61 | 0.381 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 4.58 | 3.89 | 4.3 | 0.133 |
|  |  | Roche组 | 11 | 5.30 | 4.61 | 4.93 | 0.093 |
|  |  | Siemens组 | 46 | 5.24 | 4.77 | 5.04 | 0.081 |
|  |  | 深圳新产业组 | 58 | 5.01 | 3.94 | 4.58 | 0.232 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 5.03 | 4.05 | 4.53 | 0.165 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 4.84 | 3.87 | 4.28 | 0.288 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 5.10 | 4.31 | 4.71 | 0.168 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 121 | 5.09 | 2.97 | 4.4 | 0.178 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 27 | 6.01 | 3.03 | 4.73 | 0.202 |
|  |  | 四川沃文特组 | 14 | 5.05 | 3.93 | 4.63 | 0.27 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 6.01 | 5.42 | 5.74 | 0.156 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 8.65 | 5.10 | 5.38 | 0.123 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 5.66 | 4.84 | 5.32 | 0.181 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 463 | 18.52 | 5.51 | 12.22 | 0.901 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 12.20 | 10.11 | 10.77 | 0.439 |
|  |  | Roche组 | 11 | 13.69 | 12.53 | 13.13 | 0.311 |
|  |  | Siemens组 | 46 | 11.74 | 10.62 | 11.21 | 0.293 |
|  |  | 深圳新产业组 | 58 | 13.97 | 11.58 | 12.77 | 0.542 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 13.52 | 11.08 | 12.44 | 0.396 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 13.15 | 11.27 | 12.33 | 0.626 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 13.86 | 11.39 | 12.23 | 0.523 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 121 | 13.46 | 8.32 | 12.13 | 0.418 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 27 | 13.40 | 11.93 | 12.8 | 0.432 |
|  |  | 四川沃文特组 | 14 | 16.01 | 14.17 | 15.22 | 0.66 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 15.45 | 14.52 | 14.94 | 0.394 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 18.52 | 11.05 | 11.8 | 0.283 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 11.98 | 10.18 | 10.98 | 0.375 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 463 | 60.61 | 9.44 | 24.42 | 4.197 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 30.72 | 23.89 | 26.44 | 1.685 |
|  |  | Roche组 | 11 | 27.70 | 25.50 | 26.93 | 0.586 |
|  |  | Siemens组 | 46 | 24.08 | 21.09 | 22.41 | 0.622 |
|  |  | 深圳新产业组 | 58 | 36.30 | 29.41 | 32.35 | 1.595 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 34.39 | 26.57 | 31.29 | 1.603 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 31.51 | 26.41 | 28.64 | 1.132 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 23.23 | 18.22 | 20.18 | 0.759 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 121 | 26.94 | 14.96 | 21.17 | 0.946 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 27 | 22.30 | 18.01 | 20.81 | 0.833 |
|  |  | 四川沃文特组 | 14 | 35.87 | 31.24 | 33.6 | 1.117 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 27.89 | 25.11 | 25.43 | 0.327 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 37.88 | 21.38 | 23.12 | 0.819 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 24.39 | 20.06 | 23.18 | 0.835 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 463 | 16.17 | 4.75 | 10.98 | 0.685 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 10.84 | 8.64 | 9.71 | 0.333 |
|  |  | Roche组 | 11 | 11.98 | 11.01 | 11.51 | 0.358 |
|  |  | Siemens组 | 46 | 10.89 | 9.80 | 10.37 | 0.177 |
|  |  | 深圳新产业组 | 58 | 12.09 | 9.95 | 11.15 | 0.376 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 12.03 | 10.37 | 11.21 | 0.371 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 11.98 | 10.23 | 10.93 | 0.644 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 12.36 | 9.90 | 10.81 | 0.405 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 121 | 11.98 | 7.78 | 11.09 | 0.359 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 27 | 12.18 | 10.42 | 11.33 | 0.287 |
|  |  | 四川沃文特组 | 14 | 14.10 | 12.30 | 13.44 | 0.495 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 14.71 | 13.13 | 13.75 | 0.519 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 16.17 | 9.58 | 10.37 | 0.527 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 11.06 | 9.29 | 10.06 | 0.411 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 463 | 58.03 | 9.41 | 23.33 | 3.664 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 30.72 | 22.86 | 25.66 | 1.737 |
|  |  | Roche组 | 11 | 26.21 | 24.10 | 25.3 | 0.604 |
|  |  | Siemens组 | 46 | 23.56 | 20.90 | 22.16 | 0.738 |
|  |  | 深圳新产业组 | 58 | 32.60 | 26.39 | 29.36 | 1.364 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 32.59 | 24.72 | 28.7 | 1.777 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 27.95 | 22.27 | 25.91 | 1.374 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 22.44 | 17.66 | 19.01 | 0.703 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 121 | 25.46 | 14.83 | 20.63 | 0.69 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 27 | 21.68 | 18.53 | 20.05 | 0.946 |
|  |  | 四川沃文特组 | 14 | 34.46 | 29.84 | 31.43 | 1.257 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 26.08 | 24.50 | 24.94 | 0.49 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 33.20 | 19.39 | 21.03 | 0.288 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 23.32 | 19.17 | 21.96 | 0.694 |
| 总T3 | 20260101 | 缺省组 | 430 | 2.16 | 0.74 | 1.51 | 0.275 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 1.59 | 1.28 | 1.53 | 0.044 |
|  |  | Roche组 | 10 | 2.07 | 1.64 | 1.95 | 0.115 |
|  |  | Siemens组 | 44 | 2.16 | 1.39 | 1.78 | 0.107 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 1.66 | 1.30 | 1.47 | 0.088 |
|  |  | 安图生物组 | 38 | 1.81 | 1.02 | 1.56 | 0.084 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 1.92 | 1.62 | 1.81 | 0.088 |
|  |  | 四川迈克组 | 26 | 1.36 | 1.14 | 1.24 | 0.057 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 104 | 1.96 | 0.88 | 1.28 | 0.05 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 1.88 | 1.48 | 1.72 | 0.084 |
|  |  | 四川沃文特组 | 12 | 1.93 | 1.72 | 1.83 | 0.054 |
|  |  | 中元汇吉组 | 11 | 2.01 | 1.75 | 1.89 | 0.094 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 2.15 | 1.20 | 1.36 | 0.08 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 1.97 | 1.71 | 1.85 | 0.049 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 430 | 5.18 | 1.65 | 3.24 | 0.405 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 3.65 | 2.80 | 3.41 | 0.145 |
|  |  | Roche组 | 10 | 4.49 | 3.77 | 4.19 | 0.181 |
|  |  | Siemens组 | 44 | 4.88 | 3.71 | 4.11 | 0.218 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 3.49 | 2.76 | 3.04 | 0.128 |
|  |  | 安图生物组 | 38 | 3.58 | 2.07 | 3.17 | 0.176 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 3.82 | 3.28 | 3.52 | 0.201 |
|  |  | 四川迈克组 | 26 | 3.03 | 2.62 | 2.82 | 0.109 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 104 | 4.24 | 2.14 | 2.97 | 0.114 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 4.11 | 3.40 | 3.86 | 0.17 |
|  |  | 四川沃文特组 | 12 | 4.69 | 3.97 | 4.33 | 0.131 |
|  |  | 中元汇吉组 | 11 | 4.00 | 3.69 | 3.86 | 0.084 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 5.18 | 2.99 | 3.15 | 0.068 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 3.67 | 3.27 | 3.47 | 0.11 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 430 | 8.40 | 2.60 | 5.2 | 0.732 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 6.27 | 4.28 | 5.67 | 0.331 |
|  |  | Roche组 | 10 | 7.25 | 5.99 | 6.79 | 0.207 |
|  |  | Siemens组 | 44 | 8.26 | 6.28 | 7.09 | 0.371 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 5.18 | 4.08 | 4.75 | 0.183 |
|  |  | 安图生物组 | 38 | 6.01 | 3.36 | 5.28 | 0.347 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 7.61 | 6.23 | 6.75 | 0.439 |
|  |  | 四川迈克组 | 26 | 5.08 | 3.92 | 4.29 | 0.199 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 104 | 6.88 | 3.41 | 4.75 | 0.227 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 5.86 | 5.10 | 5.39 | 0.195 |
|  |  | 四川沃文特组 | 12 | 7.96 | 7.13 | 7.5 | 0.18 |
|  |  | 中元汇吉组 | 11 | 6.01 | 5.27 | 5.73 | 0.083 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 8.40 | 4.73 | 5.2 | 0.225 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 6.19 | 4.98 | 5.77 | 0.143 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 430 | 348.00 | 1.42 | 2.84 | 0.389 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 3.08 | 2.42 | 2.91 | 0.103 |
|  |  | Roche组 | 10 | 3.87 | 3.18 | 3.73 | 0.118 |
|  |  | Siemens组 | 44 | 4.35 | 3.28 | 3.69 | 0.208 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 2.85 | 2.37 | 2.6 | 0.101 |
|  |  | 安图生物组 | 38 | 3.40 | 1.89 | 2.95 | 0.173 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 3.29 | 2.80 | 2.99 | 0.185 |
|  |  | 四川迈克组 | 26 | 2.69 | 2.24 | 2.43 | 0.067 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 104 | 3.79 | 1.79 | 2.54 | 0.095 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 3.65 | 2.99 | 3.46 | 0.126 |
|  |  | 四川沃文特组 | 12 | 3.93 | 3.43 | 3.71 | 0.157 |
|  |  | 中元汇吉组 | 11 | 348.00 | 3.34 | 3.48 | 0.121 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 4.37 | 2.51 | 2.74 | 0.104 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 3.66 | 3.01 | 3.28 | 0.115 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 430 | 7.44 | 2.37 | 4.88 | 0.658 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 6.36 | 4.19 | 5.43 | 0.245 |
|  |  | Roche组 | 10 | 6.51 | 5.66 | 6.26 | 0.201 |
|  |  | Siemens组 | 44 | 7.34 | 5.90 | 6.62 | 0.229 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 4.92 | 3.97 | 4.52 | 0.145 |
|  |  | 安图生物组 | 38 | 5.67 | 3.12 | 4.99 | 0.26 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 6.71 | 5.48 | 6.17 | 0.402 |
|  |  | 四川迈克组 | 26 | 4.30 | 3.61 | 3.98 | 0.15 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 104 | 6.45 | 3.31 | 4.48 | 0.192 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 5.54 | 4.79 | 5.12 | 0.158 |
|  |  | 四川沃文特组 | 12 | 7.44 | 6.19 | 6.76 | 0.257 |
|  |  | 中元汇吉组 | 11 | 5.64 | 4.87 | 5.38 | 0.089 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 7.16 | 4.31 | 4.59 | 0.192 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 5.88 | 5.05 | 5.49 | 0.145 |
| 游离T4 | 20260101 | 缺省组 | 465 | 77.35 | 0.72 | 15.44 | 1.914 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 14.03 | 11.07 | 12.53 | 0.542 |
|  |  | Roche组 | 11 | 16.04 | 14.13 | 15.11 | 0.461 |
|  |  | Siemens组 | 47 | 14.17 | 12.42 | 13.28 | 0.423 |
|  |  | 深圳新产业组 | 58 | 16.60 | 1.64 | 15.55 | 0.58 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 77.35 | 13.54 | 16.53 | 0.478 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 16.67 | 13.35 | 15.07 | 1.124 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 16.50 | 12.93 | 14.41 | 0.638 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 122 | 19.05 | 1.47 | 17.18 | 0.761 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 27 | 16.17 | 14.30 | 15.02 | 0.684 |
|  |  | 四川沃文特组 | 13 | 14.09 | 12.01 | 13.53 | 0.352 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 16.60 | 14.50 | 15.15 | 0.248 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 24.41 | 16.94 | 17.42 | 0.24 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 16.24 | 14.98 | 15.49 | 0.336 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 465 | 132.54 | 1.51 | 29.78 | 5.62 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 25.48 | 21.11 | 23.43 | 1.094 |
|  |  | Roche组 | 11 | 32.80 | 28.80 | 30.58 | 0.926 |
|  |  | Siemens组 | 47 | 27.04 | 23.49 | 25.51 | 0.608 |
|  |  | 深圳新产业组 | 58 | 36.16 | 3.73 | 32.77 | 1.006 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 32.26 | 25.08 | 29.16 | 0.868 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 27.23 | 21.04 | 24.23 | 1.267 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 132.54 | 25.53 | 27.3 | 1.167 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 122 | 40.15 | 2.90 | 36.14 | 1.363 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 27 | 27.47 | 23.62 | 25.51 | 1.414 |
|  |  | 四川沃文特组 | 13 | 27.39 | 23.51 | 25.83 | 0.926 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 28.11 | 24.85 | 26.59 | 0.803 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 40.00 | 28.29 | 30.2 | 0.741 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 25.37 | 23.42 | 24.65 | 0.607 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 465 | 89.33 | 3.20 | 56.34 | 15.085 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 48.47 | 35.41 | 41.91 | 1.943 |
|  |  | Roche组 | 11 | 62.30 | 57.50 | 59.84 | 1.346 |
|  |  | Siemens组 | 47 | 50.52 | 42.42 | 45.06 | 0.9 |
|  |  | 深圳新产业组 | 58 | 79.02 | 7.63 | 71.29 | 2.108 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 78.95 | 55.09 | 69.29 | 3.99 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 44.26 | 35.40 | 40.79 | 3.124 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 46.32 | 39.00 | 42.51 | 1.755 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 122 | 77.28 | 5.38 | 67.43 | 2.932 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 27 | 49.98 | 40.31 | 44.5 | 2.055 |
|  |  | 四川沃文特组 | 13 | 57.42 | 46.96 | 53.27 | 2.303 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 46.24 | 39.26 | 43.24 | 1.054 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 63.07 | 46.21 | 47.37 | 0.798 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 38.06 | 34.22 | 35.92 | 0.394 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 465 | 41.38 | 1.57 | 30.01 | 5.817 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 26.44 | 21.63 | 24 | 0.857 |
|  |  | Roche组 | 11 | 33.40 | 29.52 | 30.85 | 0.661 |
|  |  | Siemens组 | 47 | 26.70 | 23.57 | 25.22 | 0.657 |
|  |  | 深圳新产业组 | 58 | 36.20 | 3.64 | 33.53 | 1.271 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 33.09 | 26.62 | 29.56 | 0.961 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 27.37 | 21.23 | 24.68 | 1.279 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 31.53 | 24.29 | 27.01 | 1.367 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 122 | 41.38 | 2.93 | 36.45 | 1.417 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 27 | 27.52 | 23.56 | 25.45 | 1.298 |
|  |  | 四川沃文特组 | 13 | 27.22 | 23.34 | 25.55 | 1.017 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 27.94 | 24.96 | 26.28 | 0.361 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 41.19 | 28.42 | 30.76 | 0.744 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 25.57 | 23.44 | 24.46 | 0.455 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 465 | 777.22 | 3.97 | 69.23 | 18.677 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 64.35 | 42.73 | 50.9 | 2.97 |
|  |  | Roche组 | 11 | 79.91 | 70.70 | 76.36 | 1.092 |
|  |  | Siemens组 | 47 | 65.27 | 51.61 | 56.5 | 1.25 |
|  |  | 深圳新产业组 | 58 | 102.00 | 10.31 | 90.35 | 4.302 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 97.93 | 75.29 | 89.93 | 2.716 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 62.04 | 49.96 | 56.28 | 4.482 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 56.46 | 45.73 | 49.65 | 1.858 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 122 | 777.22 | 6.00 | 77.53 | 1.237 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 27 | 65.20 | 38.74 | 58.46 | 3.529 |
|  |  | 四川沃文特组 | 13 | 77.13 | 61.36 | 67.36 | 4.012 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 58.27 | 49.67 | 52.59 | 1.167 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 77.05 | 53.73 | 58.81 | 1.788 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 45.34 | 40.40 | 41.81 | 0.62 |
| 总T4 | 20260101 | 缺省组 | 429 | 114.06 | 4.44 | 84.21 | 7.361 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 82.42 | 61.78 | 75.17 | 2.738 |
|  |  | Roche组 | 10 | 90.10 | 72.76 | 79.26 | 2.166 |
|  |  | Siemens组 | 44 | 97.10 | 73.80 | 85.37 | 4.362 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 104.00 | 72.50 | 93.36 | 3.89 |
|  |  | 安图生物组 | 38 | 94.72 | 6.01 | 84.39 | 3.553 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 89.43 | 74.24 | 79.18 | 3.673 |
|  |  | 四川迈克组 | 26 | 85.23 | 74.78 | 79.33 | 2.259 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 103 | 96.40 | 6.24 | 83.72 | 4.209 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 90.70 | 74.69 | 80.57 | 3.384 |
|  |  | 四川沃文特组 | 12 | 88.33 | 77.85 | 84.69 | 2.995 |
|  |  | 中元汇吉组 | 11 | 100.67 | 89.83 | 95.33 | 1.073 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 114.06 | 85.65 | 88.9 | 1.987 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 96.63 | 87.87 | 89.77 | 0.951 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 429 | 172.80 | 8.09 | 137.8 | 13.109 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 140.15 | 105.53 | 126.07 | 4.829 |
|  |  | Roche组 | 10 | 140.00 | 125.00 | 127.24 | 1.742 |
|  |  | Siemens组 | 44 | 172.80 | 133.76 | 158.53 | 6.062 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 165.00 | 132.00 | 149.45 | 4.942 |
|  |  | 安图生物组 | 38 | 155.64 | 10.01 | 134.62 | 5.727 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 145.80 | 124.04 | 134.28 | 7.294 |
|  |  | 四川迈克组 | 26 | 145.15 | 24.79 | 131.03 | 4.644 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 103 | 160.89 | 11.11 | 140.37 | 6.811 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 140.50 | 109.90 | 123.1 | 4.591 |
|  |  | 四川沃文特组 | 12 | 141.49 | 122.87 | 134.01 | 5.585 |
|  |  | 中元汇吉组 | 11 | 154.38 | 122.11 | 146.98 | 1.553 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 158.32 | 119.40 | 127.14 | 2.845 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 144.29 | 131.51 | 134.88 | 1.229 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 429 | 222.60 | 10.90 | 183.08 | 16.704 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 196.27 | 156.43 | 176.04 | 6.501 |
|  |  | Roche组 | 10 | 193.00 | 167.00 | 175.01 | 7.553 |
|  |  | Siemens组 | 44 | 222.60 | 92.80 | 208.24 | 6.832 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 206.00 | 168.20 | 189.97 | 6.819 |
|  |  | 安图生物组 | 38 | 199.38 | 13.47 | 177.83 | 6.144 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 195.62 | 164.86 | 180.59 | 10.256 |
|  |  | 四川迈克组 | 26 | 197.19 | 163.04 | 179.5 | 6.982 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 103 | 213.08 | 14.49 | 190.99 | 8.844 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 171.83 | 136.50 | 156.3 | 7.42 |
|  |  | 四川沃文特组 | 12 | 188.60 | 162.38 | 178.81 | 5.178 |
|  |  | 中元汇吉组 | 11 | 204.12 | 183.01 | 194.11 | 3.718 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 199.22 | 144.03 | 156.16 | 2.049 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 189.74 | 159.56 | 171.36 | 3.263 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 429 | 168.30 | 8.24 | 132.35 | 13.266 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 130.50 | 106.18 | 120.47 | 3.43 |
|  |  | Roche组 | 10 | 139.00 | 115.00 | 120.07 | 3.43 |
|  |  | Siemens组 | 44 | 168.30 | 127.00 | 150.86 | 6.316 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 160.00 | 125.00 | 146.55 | 5.975 |
|  |  | 安图生物组 | 38 | 148.70 | 9.68 | 132.38 | 5.057 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 138.48 | 119.30 | 127.73 | 6.568 |
|  |  | 四川迈克组 | 26 | 136.15 | 120.42 | 126.36 | 5.221 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 103 | 150.61 | 10.40 | 133.91 | 6.119 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 130.92 | 102.33 | 116.81 | 4.943 |
|  |  | 四川沃文特组 | 12 | 136.40 | 114.98 | 130.32 | 4.084 |
|  |  | 中元汇吉组 | 11 | 144.36 | 135.67 | 141.99 | 2.085 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 149.76 | 114.56 | 120.54 | 2.64 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 130.86 | 124.07 | 127.9 | 2.675 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 429 | 265.20 | 13.02 | 213.54 | 20.697 |
|  |  | Abbott组 | 26 | 240.54 | 180.91 | 217.18 | 9.313 |
|  |  | Roche组 | 10 | 231.00 | 196.00 | 208.25 | 9.31 |
|  |  | Siemens组 | 44 | 265.20 | 206.60 | 240.51 | 8.726 |
|  |  | 深圳新产业组 | 57 | 232.90 | 185.00 | 212.88 | 8.276 |
|  |  | 安图生物组 | 38 | 230.67 | 15.15 | 203.06 | 6.868 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 227.80 | 197.18 | 215.09 | 10.227 |
|  |  | 四川迈克组 | 26 | 228.98 | 194.17 | 209.75 | 7.831 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 103 | 259.44 | 17.79 | 227.13 | 11.418 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26 | 203.69 | 158.18 | 186.65 | 10.56 |
|  |  | 四川沃文特组 | 12 | 222.29 | 179.81 | 205.51 | 6.406 |
|  |  | 中元汇吉组 | 11 | 238.54 | 213.77 | 231.06 | 3.186 |
|  |  | 美康生物组 | 18 | 221.84 | 150.01 | 177.31 | 4.119 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 208.10 | 187.04 | 197.92 | 5.342 |
| TSH | 20260101 | 缺省组 | 479 | 0.59 | 0.28 | 0.44 | 0.057 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.015 |
|  |  | Roche组 | 12 | 0.52 | 0.45 | 0.49 | 0.021 |
|  |  | Siemens组 | 47 | 0.46 | 0.37 | 0.4 | 0.016 |
|  |  | 深圳新产业组 | 63 | 0.53 | 0.46 | 0.5 | 0.015 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 0.49 | 0.40 | 0.44 | 0.023 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 0.55 | 0.45 | 0.49 | 0.029 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 0.59 | 0.48 | 0.53 | 0.026 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 127 | 0.54 | 0.35 | 0.4 | 0.014 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 28 | 0.53 | 0.43 | 0.49 | 0.028 |
|  |  | 四川沃文特组 | 13 | 0.51 | 0.42 | 0.47 | 0.03 |
|  |  | 中元汇吉组 | 13 | 0.51 | 0.39 | 0.42 | 0.026 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.017 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.018 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 479 | 6.23 | 3.13 | 4.86 | 0.503 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 4.84 | 4.02 | 4.19 | 0.067 |
|  |  | Roche组 | 12 | 5.41 | 5.01 | 5.23 | 0.129 |
|  |  | Siemens组 | 47 | 5.15 | 4.49 | 4.83 | 0.134 |
|  |  | 深圳新产业组 | 63 | 6.09 | 4.90 | 5.42 | 0.113 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 4.86 | 4.00 | 4.48 | 0.199 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 5.62 | 4.55 | 5.12 | 0.181 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 5.94 | 5.00 | 5.48 | 0.239 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 127 | 5.97 | 3.32 | 4.63 | 0.177 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 28 | 6.21 | 4.50 | 5.25 | 0.254 |
|  |  | 四川沃文特组 | 13 | 5.58 | 5.00 | 5.28 | 0.186 |
|  |  | 中元汇吉组 | 13 | 5.36 | 4.75 | 5.09 | 0.068 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 4.94 | 4.42 | 4.75 | 0.115 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 3.93 | 3.59 | 3.69 | 0.073 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 479 | 47.36 | 19.96 | 30.57 | 3.242 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 26.81 | 22.79 | 24.61 | 0.739 |
|  |  | Roche组 | 12 | 34.80 | 30.98 | 33.47 | 0.836 |
|  |  | Siemens组 | 47 | 33.11 | 29.74 | 31.03 | 0.855 |
|  |  | 深圳新产业组 | 63 | 39.77 | 33.60 | 37.06 | 0.945 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 29.05 | 22.73 | 27.15 | 1.214 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 47.36 | 37.36 | 41.61 | 3.057 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 34.16 | 29.14 | 32.47 | 1.309 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 127 | 36.48 | 24.18 | 29.41 | 0.954 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 28 | 36.25 | 28.87 | 31.55 | 1.689 |
|  |  | 四川沃文特组 | 13 | 34.32 | 30.17 | 31.59 | 1.016 |
|  |  | 中元汇吉组 | 13 | 33.52 | 30.16 | 31.91 | 0.307 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 32.51 | 28.02 | 30.46 | 0.847 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 22.67 | 20.72 | 21.76 | 0.529 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 479 | 53.38 | 3.34 | 5.47 | 0.565 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 5.11 | 4.06 | 4.59 | 0.107 |
|  |  | Roche组 | 12 | 6.33 | 5.78 | 6.11 | 0.104 |
|  |  | Siemens组 | 47 | 53.38 | 5.09 | 5.44 | 0.145 |
|  |  | 深圳新产业组 | 63 | 6.52 | 5.26 | 6.07 | 0.149 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 5.58 | 4.74 | 5.15 | 0.192 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 6.51 | 4.94 | 5.8 | 0.393 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 6.52 | 5.29 | 5.98 | 0.273 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 127 | 6.22 | 4.47 | 5.16 | 0.154 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 28 | 6.51 | 5.44 | 5.94 | 0.302 |
|  |  | 四川沃文特组 | 13 | 6.26 | 5.33 | 5.8 | 0.207 |
|  |  | 中元汇吉组 | 13 | 6.08 | 5.29 | 5.78 | 0.135 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 6.05 | 5.04 | 5.4 | 0.103 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 4.76 | 4.13 | 4.41 | 0.112 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 479 | 49.20 | 21.25 | 33.85 | 3.502 |
|  |  | Abbott组 | 25 | 29.87 | 25.85 | 27.32 | 0.758 |
|  |  | Roche组 | 12 | 38.20 | 33.51 | 37.24 | 0.921 |
|  |  | Siemens组 | 47 | 36.69 | 31.79 | 34.2 | 0.923 |
|  |  | 深圳新产业组 | 63 | 43.74 | 36.70 | 41.11 | 1.164 |
|  |  | 安图生物组 | 44 | 33.73 | 26.98 | 30.6 | 1.374 |
|  |  | 北京科美组 | 13 | 49.20 | 37.76 | 44.42 | 2.547 |
|  |  | 四川迈克组 | 27 | 37.97 | 32.29 | 35.89 | 1.5 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 127 | 41.47 | 21.25 | 32.41 | 1.269 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 28 | 38.22 | 32.33 | 35.03 | 1.831 |
|  |  | 四川沃文特组 | 13 | 36.54 | 32.60 | 33.98 | 1.236 |
|  |  | 中元汇吉组 | 13 | 40.57 | 32.43 | 35.15 | 0.956 |
|  |  | 美康生物组 | 19 | 34.92 | 32.13 | 33.73 | 0.598 |
|  |  | 基蛋生物组 | 17 | 25.11 | 23.12 | 23.91 | 0.616 |
| 皮质醇 | 20260101 | 缺省组 | 97 | 221.39 | 64.95 | 122.96 | 21.389 |
|  |  | 深圳新产业组 | 20 | 115.26 | 92.10 | 105.76 | 6.257 |
|  |  | 安图生物组 | 36 | 150.64 | 122.30 | 136.74 | 5.86 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 14 | 134.02 | 93.50 | 110.72 | 4.741 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 221.39 | 213.44 | 218.93 | 1.953 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 97 | 658.38 | 370.38 | 497.2 | 71.129 |
|  |  | 深圳新产业组 | 20 | 497.52 | 387.00 | 439.49 | 35.3 |
|  |  | 安图生物组 | 36 | 598.13 | 488.60 | 530.27 | 22.336 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 14 | 552.22 | 446.90 | 502.29 | 34.136 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 610.75 | 591.00 | 598.31 | 7.869 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 97 | 1339.63 | 649.54 | 907.61 | 167.72 |
|  |  | 深圳新产业组 | 20 | 859.60 | 688.00 | 771.21 | 43.776 |
|  |  | 安图生物组 | 36 | 1219.48 | 947.40 | 1071.43 | 61.157 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 14 | 1075.26 | 783.50 | 899.91 | 67.23 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 876.39 | 838.00 | 844.46 | 7.103 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 97 | 762.54 | 456.06 | 627.67 | 88.045 |
|  |  | 深圳新产业组 | 20 | 606.00 | 499.00 | 554.76 | 35.286 |
|  |  | 安图生物组 | 36 | 745.45 | 608.00 | 680.21 | 21.64 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 14 | 679.80 | 568.41 | 626.95 | 42.841 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 762.54 | 718.82 | 743.12 | 9.457 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 97 | 1242.10 | 641.25 | 923.27 | 168.128 |
|  |  | 深圳新产业组 | 20 | 914.88 | 714.00 | 796.38 | 43.136 |
|  |  | 安图生物组 | 36 | 1242.10 | 916.13 | 1096.79 | 45.658 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 14 | 1100.10 | 769.50 | 904.27 | 56.276 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 896.34 | 836.31 | 868.92 | 11.385 |
| FSH | 20260101 | 缺省组 | 283 | 8.9 | 4.4 | 6.2 | 0.465 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 6.8 | 5.7 | 6.1 | 0.173 |
|  |  | Beckman组 | 22 | 8.3 | 6.1 | 7.3 | 0.564 |
|  |  | Roche组 | 38 | 6.7 | 5.6 | 6.1 | 0.25 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 0.176 |
|  |  | 深圳新产业组 | 25 | 7.2 | 5.9 | 6.6 | 0.337 |
|  |  | 安图生物组 | 23 | 7.3 | 5.4 | 5.9 | 0.163 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 7.0 | 5.0 | 6.1 | 0.292 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 7.1 | 5.6 | 6.5 | 0.306 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 0.106 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 283 | 36.9 | 15.6 | 21.6 | 2.245 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 21.8 | 19.5 | 20.5 | 0.499 |
|  |  | Beckman组 | 22 | 27.0 | 18.8 | 24.2 | 1.769 |
|  |  | Roche组 | 38 | 21.6 | 17.9 | 20.1 | 0.926 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 22.4 | 19.4 | 20.9 | 0.713 |
|  |  | 深圳新产业组 | 25 | 28.2 | 22.6 | 25.1 | 1.418 |
|  |  | 安图生物组 | 23 | 23.6 | 16.6 | 18.8 | 0.79 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 26.0 | 20.1 | 23 | 1.259 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 25.1 | 20.9 | 22.3 | 1.136 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 20.3 | 18.7 | 19.4 | 0.673 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 283 | 83.7 | 23.6 | 45.9 | 7.419 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 45.9 | 40.0 | 41.7 | 0.925 |
|  |  | Beckman组 | 22 | 59.0 | 42.3 | 48.5 | 3.633 |
|  |  | Roche组 | 38 | 44.5 | 36.2 | 41.1 | 1.243 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 46.3 | 39.9 | 43 | 1.814 |
|  |  | 深圳新产业组 | 25 | 64.7 | 51.0 | 57.8 | 4.151 |
|  |  | 安图生物组 | 23 | 47.1 | 33.7 | 37.3 | 1.47 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 60.5 | 46.4 | 53.1 | 3.121 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 55.2 | 36.3 | 48.6 | 3.054 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 26.5 | 23.6 | 24.9 | 0.76 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 283 | 240.1 | 16.6 | 22.7 | 2.436 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 23.1 | 20.1 | 21.9 | 0.688 |
|  |  | Beckman组 | 22 | 22.5 | 16.6 | 19.9 | 1.517 |
|  |  | Roche组 | 38 | 23.5 | 19.0 | 21.4 | 0.941 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 27.4 | 23.5 | 25.5 | 0.898 |
|  |  | 深圳新产业组 | 25 | 27.3 | 22.5 | 24.8 | 1.349 |
|  |  | 安图生物组 | 23 | 22.2 | 19.0 | 20.8 | 0.803 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 26.4 | 20.3 | 23.5 | 1.192 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 26.5 | 21.9 | 23.5 | 0.791 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 20.9 | 19.3 | 20.1 | 0.586 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 283 | 73.7 | 24.9 | 46.5 | 8.156 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 45.0 | 40.2 | 42.6 | 1.362 |
|  |  | Beckman组 | 22 | 50.6 | 25.5 | 32.3 | 1.885 |
|  |  | Roche组 | 38 | 49.9 | 37.4 | 42.6 | 1.462 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 60.2 | 49.8 | 55 | 2.515 |
|  |  | 深圳新产业组 | 25 | 59.8 | 47.9 | 54.5 | 3.362 |
|  |  | 安图生物组 | 23 | 44.6 | 31.0 | 40.1 | 0.97 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 57.8 | 44.2 | 50.4 | 2.68 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 53.1 | 48.2 | 50.6 | 1.48 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 26.7 | 24.9 | 25.5 | 0.455 |
| LH | 20260101 | 缺省组 | 283 | 87.74 | 0.50 | 1.74 | 0.306 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 1.14 | 0.96 | 1.01 | 0.041 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 1.41 | 0.97 | 1.09 | 0.077 |
|  |  | Roche组 | 38 | 2.26 | 1.72 | 1.98 | 0.094 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 1.49 | 1.14 | 1.25 | 0.059 |
|  |  | 深圳新产业组 | 25 | 2.33 | 1.86 | 2.07 | 0.128 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 87.74 | 1.54 | 1.74 | 0.054 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 2.10 | 1.70 | 1.91 | 0.075 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 2.15 | 1.84 | 1.96 | 0.09 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 1.53 | 1.39 | 1.44 | 0.035 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 283 | 35.30 | 14.40 | 22.73 | 4.014 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 16.18 | 14.40 | 15.3 | 0.542 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 20.74 | 16.55 | 18.11 | 0.968 |
|  |  | Roche组 | 38 | 25.29 | 20.11 | 22.21 | 0.865 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 21.39 | 18.59 | 19.52 | 0.576 |
|  |  | 深圳新产业组 | 25 | 29.20 | 23.80 | 25.7 | 1.161 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 28.11 | 25.22 | 26.63 | 1.022 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 27.54 | 20.58 | 23.58 | 0.986 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 31.00 | 23.64 | 28.44 | 0.569 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 27.33 | 25.17 | 26.76 | 0.581 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 283 | 137.42 | 48.96 | 75.72 | 12.137 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 56.57 | 48.96 | 51.99 | 1.715 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 72.72 | 51.76 | 58.52 | 2.68 |
|  |  | Roche组 | 38 | 80.99 | 63.67 | 71.04 | 1.987 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 74.49 | 64.96 | 69.19 | 1.982 |
|  |  | 深圳新产业组 | 25 | 87.50 | 73.00 | 78.03 | 2.916 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 98.76 | 87.71 | 93.92 | 2.393 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 90.84 | 70.33 | 79.11 | 3.699 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 107.00 | 87.70 | 94.06 | 5.154 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 94.32 | 86.66 | 90.09 | 0.842 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 283 | 33.75 | 13.85 | 21.86 | 3.848 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 16.05 | 13.85 | 14.71 | 0.587 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 20.05 | 15.23 | 17.45 | 0.902 |
|  |  | Roche组 | 38 | 24.13 | 19.10 | 21.67 | 0.766 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 20.24 | 17.08 | 18.75 | 0.639 |
|  |  | 深圳新产业组 | 25 | 27.80 | 23.10 | 24.81 | 1.074 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 28.45 | 23.39 | 26.14 | 1.092 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 26.20 | 19.77 | 22.5 | 1.017 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 29.84 | 25.47 | 27.15 | 1.181 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 26.34 | 23.56 | 24.92 | 0.925 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 283 | 129.51 | 1.70 | 71.59 | 10.728 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 53.98 | 19.23 | 50.32 | 2.189 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 69.03 | 50.09 | 55.85 | 2.555 |
|  |  | Roche组 | 38 | 75.40 | 58.98 | 66.65 | 1.581 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 70.83 | 62.86 | 65.58 | 1.264 |
|  |  | 深圳新产业组 | 25 | 83.95 | 71.30 | 75.7 | 2.518 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 94.37 | 1.70 | 89.31 | 2.079 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 86.28 | 65.81 | 74.21 | 3.231 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 105.55 | 87.32 | 94.24 | 5.207 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 97.86 | 92.70 | 95.24 | 1.775 |
| 孕酮 | 20260101 | 缺省组 | 344 | 10.10 | 0.60 | 2.36 | 0.483 |
|  |  | Abbott组 | 29 | 2.54 | 1.90 | 2.27 | 0.1 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 3.61 | 2.26 | 2.73 | 0.274 |
|  |  | Roche组 | 40 | 3.08 | 2.13 | 2.66 | 0.168 |
|  |  | Siemens组 | 36 | 2.95 | 2.20 | 2.54 | 0.178 |
|  |  | 深圳新产业组 | 33 | 2.89 | 1.07 | 1.72 | 0.267 |
|  |  | 安图生物组 | 27 | 3.28 | 2.51 | 2.87 | 0.187 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 2.76 | 1.63 | 1.76 | 0.108 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 2.67 | 0.71 | 2.34 | 0.212 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 24 | 2.33 | 1.54 | 1.83 | 0.142 |
|  |  | 基蛋生物组 | 13 | 3.11 | 2.73 | 2.93 | 0.137 |
|  |  | 深圳迈瑞二代组 | 23 | 2.20 | 1.67 | 1.85 | 0.111 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 344 | 60.92 | 9.95 | 38.76 | 7.743 |
|  |  | Abbott组 | 29 | 34.34 | 27.51 | 30.43 | 1.517 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 38.70 | 32.25 | 35.51 | 1.804 |
|  |  | Roche组 | 40 | 42.72 | 35.71 | 39.48 | 1.229 |
|  |  | Siemens组 | 36 | 35.27 | 28.37 | 30.3 | 1.113 |
|  |  | 深圳新产业组 | 33 | 38.80 | 32.75 | 35.82 | 1.265 |
|  |  | 安图生物组 | 27 | 57.42 | 47.39 | 51 | 2.137 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 41.82 | 34.00 | 36.75 | 1.329 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 49.54 | 10.93 | 43.41 | 3.622 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 24 | 60.92 | 47.00 | 54.21 | 2.668 |
|  |  | 基蛋生物组 | 13 | 45.09 | 40.04 | 42.55 | 1.175 |
|  |  | 深圳迈瑞二代组 | 23 | 34.47 | 30.76 | 32.69 | 1.133 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 344 | 137.34 | 22.33 | 89.43 | 22.528 |
|  |  | Abbott组 | 29 | 91.58 | 65.41 | 76.74 | 3.81 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 88.05 | 72.21 | 82.13 | 3.797 |
|  |  | Roche组 | 40 | 94.13 | 80.74 | 89.76 | 3.57 |
|  |  | Siemens组 | 36 | 71.97 | 58.17 | 62.66 | 1.928 |
|  |  | 深圳新产业组 | 33 | 77.59 | 62.60 | 70.53 | 2.23 |
|  |  | 安图生物组 | 27 | 130.34 | 107.25 | 116.59 | 3.437 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 88.37 | 73.87 | 78.1 | 3.651 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 136.30 | 24.09 | 116.01 | 9.497 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 24 | 137.34 | 114.80 | 125.36 | 4.986 |
|  |  | 基蛋生物组 | 13 | 105.71 | 88.98 | 102.97 | 2.488 |
|  |  | 深圳迈瑞二代组 | 23 | 83.15 | 69.96 | 73.48 | 1.601 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 344 | 60.10 | 9.41 | 36.34 | 8.218 |
|  |  | Abbott组 | 29 | 31.16 | 25.20 | 27.79 | 0.912 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 39.65 | 29.31 | 33.64 | 2.474 |
|  |  | Roche组 | 40 | 41.84 | 33.07 | 37.05 | 1.742 |
|  |  | Siemens组 | 36 | 31.19 | 24.99 | 27.57 | 0.881 |
|  |  | 深圳新产业组 | 33 | 35.62 | 30.60 | 33.23 | 1.535 |
|  |  | 安图生物组 | 27 | 57.12 | 45.60 | 49.93 | 2.079 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 39.24 | 31.04 | 33.94 | 1.321 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 47.16 | 9.79 | 41.16 | 3.758 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 24 | 60.10 | 45.51 | 52.16 | 3.504 |
|  |  | 基蛋生物组 | 13 | 40.99 | 36.86 | 39.52 | 1.007 |
|  |  | 深圳迈瑞二代组 | 23 | 31.47 | 28.11 | 29.5 | 0.689 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 344 | 152.36 | 23.11 | 88.7 | 23.735 |
|  |  | Abbott组 | 29 | 88.56 | 67.20 | 72.07 | 2.887 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 94.63 | 73.39 | 84.57 | 4.406 |
|  |  | Roche组 | 40 | 94.17 | 78.71 | 88.78 | 3.265 |
|  |  | Siemens组 | 36 | 70.31 | 57.29 | 61.33 | 1.839 |
|  |  | 深圳新产业组 | 33 | 78.23 | 62.65 | 68.65 | 3.537 |
|  |  | 安图生物组 | 27 | 125.43 | 104.80 | 110.4 | 3.382 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 87.32 | 71.14 | 78.55 | 2.903 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 56 | 152.36 | 23.11 | 116.29 | 11.023 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 24 | 138.17 | 112.25 | 125.69 | 7.07 |
|  |  | 基蛋生物组 | 13 | 100.44 | 89.39 | 95.33 | 3 |
|  |  | 深圳迈瑞二代组 | 23 | 83.60 | 66.56 | 72.54 | 2.038 |
| 雌二醇 | 20260101 | 缺省组 | 291 | 939 | 110 | 381 | 44.006 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 385 | 301 | 354 | 19.357 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 446 | 334 | 375 | 18.024 |
|  |  | Roche组 | 38 | 375 | 307 | 340 | 14.147 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 410 | 291 | 356 | 20.259 |
|  |  | 深圳新产业组 | 27 | 429 | 333 | 365 | 20.645 |
|  |  | 安图生物组 | 23 | 437 | 376 | 415 | 10.691 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 58 | 478 | 113 | 417 | 20.265 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 423 | 371 | 389 | 12.136 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 561 | 510 | 520 | 8.733 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 291 | 2337 | 231 | 911 | 150.54 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 771 | 672 | 725 | 18.319 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 920 | 671 | 836 | 21.846 |
|  |  | Roche组 | 38 | 822 | 679 | 742 | 16.88 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 1141 | 834 | 1035 | 44.117 |
|  |  | 深圳新产业组 | 27 | 1240 | 936 | 1053 | 70.473 |
|  |  | 安图生物组 | 23 | 1156 | 978 | 1072 | 33.597 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 58 | 1000 | 238 | 911 | 30.38 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 1003 | 826 | 929 | 30.639 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 1109 | 1021 | 1065 | 32.552 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 291 | 3949 | 368 | 1593 | 434.611 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 1149 | 850 | 1016 | 99.526 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 1395 | 1240 | 1341 | 40.527 |
|  |  | Roche组 | 38 | 1310 | 1090 | 1192 | 20.496 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 2327 | 1700 | 2115 | 69.397 |
|  |  | 深圳新产业组 | 27 | 2386 | 1896 | 2059 | 119.052 |
|  |  | 安图生物组 | 23 | 2120 | 1902 | 2027 | 51.834 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 58 | 1720 | 414 | 1590 | 62.492 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 1601 | 1221 | 1424 | 36.656 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 1936 | 1753 | 1841 | 66.864 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 291 | 2112 | 225 | 869 | 144.411 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 740 | 642 | 681 | 11.541 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 865 | 668 | 818 | 26.809 |
|  |  | Roche组 | 38 | 784 | 631 | 715 | 19.381 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 1100 | 806 | 981 | 35.313 |
|  |  | 深圳新产业组 | 27 | 1167 | 860 | 973 | 73.455 |
|  |  | 安图生物组 | 23 | 1088 | 920 | 1005 | 35.471 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 58 | 950 | 225 | 867 | 34.805 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 965 | 767 | 877 | 17.573 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 1164 | 1087 | 1135 | 24.988 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 291 | 4306 | 116 | 1611 | 449.232 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 1162 | 116 | 1058 | 27.756 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 1437 | 1213 | 1326 | 47.495 |
|  |  | Roche组 | 38 | 1309 | 1083 | 1198 | 22.975 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 2291 | 1757 | 2127 | 64.932 |
|  |  | 深圳新产业组 | 27 | 2562 | 1928 | 2160 | 110.891 |
|  |  | 安图生物组 | 23 | 2138 | 1144 | 2029 | 26.766 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 58 | 1744 | 416 | 1602 | 62.476 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 1626 | 1303 | 1462 | 49.726 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 2033 | 1856 | 1920 | 44.409 |
| 催乳素 | 20260101 | 缺省组 | 285 | 236.8 | 6.0 | 165.3 | 40.927 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 194.4 | 168.5 | 181.7 | 5.541 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 149.5 | 122.1 | 129.9 | 6.359 |
|  |  | Roche组 | 38 | 229.0 | 179.1 | 196.7 | 10.245 |
|  |  | Siemens组 | 39 | 124.9 | 113.1 | 117.4 | 2.721 |
|  |  | 深圳新产业组 | 26 | 203.0 | 160.7 | 180.7 | 11.731 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 230.6 | 199.6 | 214.8 | 6.886 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 55 | 169.2 | 6.0 | 135.8 | 6.87 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 220.3 | 174.5 | 203.1 | 11.019 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 236.8 | 207.5 | 219.4 | 6.17 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 285 | 673.5 | 18.0 | 452.9 | 109.517 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 537.2 | 467.0 | 507.5 | 11.712 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 397.5 | 322.9 | 357.2 | 16.32 |
|  |  | Roche组 | 38 | 626.0 | 463.6 | 533.8 | 22.207 |
|  |  | Siemens组 | 39 | 324.2 | 286.2 | 306.1 | 8.018 |
|  |  | 深圳新产业组 | 26 | 546.0 | 443.6 | 495.2 | 24.035 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 578.4 | 511.0 | 556.4 | 12.174 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 55 | 458.8 | 18.0 | 387.4 | 19.371 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 673.5 | 515.2 | 598.3 | 20.045 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 619.3 | 549.6 | 572.3 | 4.37 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 285 | 1441.6 | 41.0 | 971 | 237.373 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 1164.3 | 111.5 | 1067.5 | 35.883 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 793.1 | 667.0 | 701.7 | 22.555 |
|  |  | Roche组 | 38 | 1349.0 | 1025.7 | 1134.1 | 48.911 |
|  |  | Siemens组 | 39 | 644.7 | 561.2 | 597.3 | 13.118 |
|  |  | 深圳新产业组 | 26 | 1168.1 | 964.6 | 1049.5 | 58.039 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 1273.4 | 1095.0 | 1201.6 | 29.982 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 55 | 970.0 | 41.0 | 877.4 | 41.332 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 1441.6 | 1189.5 | 1375.6 | 49.148 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 1341.6 | 1208.7 | 1265.9 | 49.386 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 285 | 647.8 | 18.0 | 444.8 | 102.399 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 519.3 | 471.5 | 492.2 | 14.946 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 407.3 | 334.5 | 357.3 | 10.762 |
|  |  | Roche组 | 38 | 613.0 | 460.3 | 521.7 | 26.269 |
|  |  | Siemens组 | 39 | 327.5 | 275.8 | 298.9 | 7.218 |
|  |  | 深圳新产业组 | 26 | 529.0 | 441.0 | 475.2 | 25.417 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 566.1 | 499.0 | 540.1 | 12.936 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 55 | 451.9 | 18.0 | 389.3 | 19.929 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 646.8 | 509.1 | 593.5 | 13.808 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 575.0 | 542.1 | 548.1 | 5.248 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 285 | 1625.8 | 47.6 | 1068.1 | 226.49 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 1255.5 | 1098.6 | 1150.2 | 35.533 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 878.1 | 714.4 | 783.6 | 29.206 |
|  |  | Roche组 | 38 | 1448.0 | 1069.3 | 1215.3 | 49.368 |
|  |  | Siemens组 | 39 | 733.9 | 642.4 | 666.4 | 16.061 |
|  |  | 深圳新产业组 | 26 | 1285.0 | 1025.1 | 1120.2 | 50.14 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 1386.1 | 1209.4 | 1333.8 | 33.995 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 55 | 1125.3 | 47.6 | 1012.6 | 34.804 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16 | 1625.8 | 1292.1 | 1496 | 77.156 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 1389.4 | 1261.1 | 1295.3 | 13.753 |
| 睾酮 | 20260101 | 缺省组 | 281 | 185.8 | 0.9 | 4.6 | 1.412 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 6.7 | 0.9 | 6.1 | 0.081 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 38.0 | 3.1 | 4.1 | 0.179 |
|  |  | Roche组 | 38 | 6.3 | 2.9 | 5.4 | 0.284 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 6.5 | 5.3 | 5.9 | 0.179 |
|  |  | 深圳新产业组 | 26 | 5.0 | 4.0 | 4.4 | 0.255 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 0.201 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 49 | 4.8 | 1.3 | 2.1 | 0.164 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 15 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 0.126 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 281 | 568.5 | 1.9 | 14.8 | 1.823 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 16.6 | 1.9 | 14.9 | 0.647 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 14.9 | 9.2 | 13 | 0.876 |
|  |  | Roche组 | 38 | 43.7 | 13.3 | 15.9 | 0.722 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 16.0 | 13.5 | 14.8 | 0.655 |
|  |  | 深圳新产业组 | 26 | 14.4 | 11.1 | 12.7 | 0.6 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 17.5 | 15.5 | 16.9 | 0.455 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 49 | 17.1 | 4.2 | 14.7 | 0.829 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 15 | 12.0 | 9.9 | 10.9 | 0.712 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 16.4 | 15.7 | 15.9 | 0.145 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 281 | 795.1 | 3.2 | 26 | 5.449 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 27.3 | 3.2 | 24.5 | 0.796 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 24.1 | 20.0 | 22.5 | 1.152 |
|  |  | Roche组 | 38 | 96.4 | 24.0 | 26.7 | 1.163 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 25.0 | 20.9 | 22.6 | 0.848 |
|  |  | 深圳新产业组 | 26 | 23.2 | 18.4 | 20.5 | 1.096 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 36.9 | 31.3 | 34.1 | 0.995 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 49 | 36.8 | 7.3 | 32.4 | 1.298 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 15 | 20.2 | 17.3 | 18.4 | 0.809 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 33.6 | 29.0 | 31.1 | 0.343 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 281 | 458.5 | 1.7 | 12.4 | 1.684 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 13.4 | 1.7 | 12.3 | 0.411 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 13.2 | 10.4 | 11.3 | 0.661 |
|  |  | Roche组 | 38 | 39.5 | 12.3 | 13.8 | 0.661 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 14.3 | 11.3 | 12.2 | 0.396 |
|  |  | 深圳新产业组 | 26 | 11.7 | 9.8 | 10.7 | 0.418 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 15.4 | 13.8 | 14.5 | 0.546 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 49 | 14.1 | 3.5 | 11.8 | 0.587 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 15 | 10.1 | 8.0 | 9.1 | 0.346 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 16.0 | 14.3 | 15.2 | 0.648 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 281 | 1000.2 | 4.1 | 32.2 | 7.106 |
|  |  | Abbott组 | 24 | 33.1 | 4.1 | 31.2 | 0.832 |
|  |  | Beckman组 | 23 | 30.3 | 23.3 | 26.7 | 1.218 |
|  |  | Roche组 | 38 | 94.8 | 28.6 | 32 | 1.424 |
|  |  | Siemens组 | 38 | 31.7 | 24.7 | 27.7 | 1.213 |
|  |  | 深圳新产业组 | 26 | 28.2 | 22.4 | 25.1 | 1.271 |
|  |  | 安图生物组 | 22 | 43.4 | 39.5 | 41 | 0.707 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 49 | 43.6 | 8.7 | 39.1 | 1.625 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 15 | 25.4 | 21.4 | 22.5 | 0.18 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 41.2 | 38.2 | 39.9 | 0.813 |
| C-肽 | 20260101 | 缺省组 | 254 | 2.51 | 0.23 | 0.39 | 0.097 |
|  |  | Abbott组 | 16 | 1.06 | 0.29 | 0.35 | 0.035 |
|  |  | Roche组 | 27 | 0.50 | 0.39 | 0.43 | 0.025 |
|  |  | Siemens组 | 30 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.015 |
|  |  | 深圳新产业组 | 30 | 0.53 | 0.41 | 0.46 | 0.018 |
|  |  | 安图生物组 | 32 | 1.49 | 0.37 | 0.44 | 0.018 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 2.51 | 0.25 | 0.25 | 0 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 46 | 0.45 | 0.25 | 0.28 | 0.013 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 0.46 | 0.37 | 0.42 | 0.023 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 0.74 | 0.61 | 0.7 | 0.034 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.016 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 254 | 12.94 | 1.10 | 1.84 | 0.307 |
|  |  | Abbott组 | 16 | 5.41 | 1.57 | 1.79 | 0.118 |
|  |  | Roche组 | 27 | 2.26 | 1.72 | 1.89 | 0.092 |
|  |  | Siemens组 | 30 | 1.62 | 1.44 | 1.52 | 0.033 |
|  |  | 深圳新产业组 | 30 | 2.10 | 1.66 | 1.87 | 0.088 |
|  |  | 安图生物组 | 32 | 6.78 | 1.82 | 2.13 | 0.096 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 12.94 | 1.33 | 1.4 | 0.033 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 46 | 2.08 | 1.45 | 1.59 | 0.053 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 1.99 | 1.58 | 1.84 | 0.073 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 2.40 | 2.14 | 2.24 | 0.059 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 2.30 | 2.06 | 2.2 | 0.073 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 254 | 19.77 | 1.70 | 2.73 | 0.441 |
|  |  | Abbott组 | 16 | 8.14 | 2.36 | 2.69 | 0.159 |
|  |  | Roche组 | 27 | 3.15 | 2.54 | 2.78 | 0.121 |
|  |  | Siemens组 | 30 | 2.37 | 2.04 | 2.17 | 0.063 |
|  |  | 深圳新产业组 | 30 | 3.23 | 2.53 | 2.79 | 0.125 |
|  |  | 安图生物组 | 32 | 10.62 | 2.86 | 3.16 | 0.134 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 19.77 | 1.96 | 2.02 | 0.037 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 46 | 3.28 | 2.26 | 2.45 | 0.058 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 2.86 | 2.44 | 2.74 | 0.087 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 3.99 | 3.16 | 3.4 | 0.084 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 3.21 | 2.92 | 3.06 | 0.026 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 254 | 13.96 | 1.20 | 1.97 | 0.347 |
|  |  | Abbott组 | 16 | 5.83 | 1.57 | 1.91 | 0.157 |
|  |  | Roche组 | 27 | 2.25 | 1.79 | 1.92 | 0.086 |
|  |  | Siemens组 | 30 | 1.71 | 1.44 | 1.6 | 0.038 |
|  |  | 深圳新产业组 | 30 | 2.33 | 1.82 | 2.01 | 0.115 |
|  |  | 安图生物组 | 32 | 7.40 | 2.07 | 2.35 | 0.092 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 13.96 | 1.40 | 1.48 | 0.035 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 46 | 2.20 | 1.60 | 1.72 | 0.073 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 2.11 | 1.91 | 2.03 | 0.062 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 3.10 | 2.44 | 2.6 | 0.081 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 2.29 | 2.16 | 2.23 | 0.052 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 254 | 22.29 | 1.94 | 3.09 | 0.482 |
|  |  | Abbott组 | 16 | 9.26 | 2.59 | 3.07 | 0.17 |
|  |  | Roche组 | 27 | 3.43 | 2.83 | 3.06 | 0.107 |
|  |  | Siemens组 | 30 | 2.69 | 2.36 | 2.52 | 0.082 |
|  |  | 深圳新产业组 | 30 | 3.76 | 2.91 | 3.18 | 0.137 |
|  |  | 安图生物组 | 32 | 11.16 | 3.18 | 3.58 | 0.175 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 22.29 | 2.10 | 2.25 | 0.079 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 46 | 3.62 | 2.55 | 2.78 | 0.103 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 3.38 | 2.87 | 3.15 | 0.102 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 4.01 | 3.52 | 3.91 | 0.081 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 3.51 | 3.31 | 3.41 | 0.062 |
| 叶酸 | 20260101 | 缺省组 | 103 | 29.3 | 3.2 | 7.8 | 3.748 |
|  |  | Abbott组 | 9 | 14.2 | 5.1 | 11.6 | 1.819 |
|  |  | Roche组 | 9 | 7.0 | 5.5 | 6 | 0.452 |
|  |  | 深圳新产业组 | 20 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 0.221 |
|  |  | 安图生物组 | 11 | 6.8 | 5.5 | 6.1 | 0.316 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 24 | 12.2 | 9.1 | 10.6 | 0.593 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 10 | 29.3 | 24.2 | 27.2 | 1.847 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 5.4 | 4.7 | 5.1 | 0.158 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 103 | 52.1 | 9.0 | 20.7 | 10.187 |
|  |  | Abbott组 | 9 | 32.0 | 12.3 | 27.5 | 3.056 |
|  |  | Roche组 | 9 | 17.2 | 14.7 | 16.1 | 0.993 |
|  |  | 深圳新产业组 | 20 | 11.7 | 9.0 | 10.1 | 0.81 |
|  |  | 安图生物组 | 11 | 17.0 | 13.7 | 15 | 0.753 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 24 | 40.4 | 29.9 | 34.1 | 1.004 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 10 | 52.1 | 41.9 | 48.5 | 2.145 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 13.5 | 11.6 | 12.4 | 0.517 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 103 | 67.4 | 13.0 | 32 | 17.015 |
|  |  | Abbott组 | 9 | 50.7 | 19.7 | 45.2 | 5.205 |
|  |  | Roche组 | 9 | 32.2 | 24.5 | 28 | 2.243 |
|  |  | 深圳新产业组 | 20 | 16.9 | 13.0 | 14.3 | 0.733 |
|  |  | 安图生物组 | 11 | 22.9 | 19.4 | 20.7 | 1.025 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 24 | 50.8 | 41.0 | 45.3 | 0.179 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 10 | 67.4 | 53.2 | 61.4 | 4.692 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 18.9 | 16.8 | 17.7 | 0.492 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 103 | 57.5 | 8.7 | 22.2 | 11.805 |
|  |  | Abbott组 | 9 | 31.4 | 13.6 | 29.2 | 2.37 |
|  |  | Roche组 | 9 | 19.2 | 15.5 | 17.2 | 1.375 |
|  |  | 深圳新产业组 | 20 | 11.2 | 8.7 | 9.9 | 0.847 |
|  |  | 安图生物组 | 11 | 17.3 | 14.4 | 15.6 | 0.84 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 24 | 43.0 | 29.5 | 35.7 | 1.046 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 10 | 57.5 | 47.2 | 53 | 3.167 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 13.5 | 11.4 | 12.3 | 0.601 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 103 | 70.3 | 14.4 | 33.7 | 17.26 |
|  |  | Abbott组 | 9 | 53.7 | 23.6 | 48.2 | 5.559 |
|  |  | Roche组 | 9 | 35.0 | 27.2 | 31.8 | 2.328 |
|  |  | 深圳新产业组 | 20 | 18.8 | 14.4 | 15.9 | 0.977 |
|  |  | 安图生物组 | 11 | 23.2 | 19.0 | 21.5 | 1.243 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 24 | 50.4 | 41.2 | 45.4 | 0.34 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 10 | 70.3 | 57.4 | 65.5 | 4.224 |
|  |  | 基蛋生物组 | 11 | 19.9 | 18.0 | 18.5 | 0.526 |
| 胰岛素 | 20260101 | 缺省组 | 257 | 221.54 | 14.98 | 122.84 | 13.655 |
|  |  | Abbott组 | 15 | 124.60 | 84.66 | 99.05 | 7.692 |
|  |  | Beckman组 | 7 | 123.35 | 99.18 | 109.12 | 7.282 |
|  |  | Roche组 | 27 | 130.60 | 115.00 | 123.1 | 5.263 |
|  |  | Siemens组 | 29 | 133.00 | 112.44 | 123.1 | 2.921 |
|  |  | 深圳新产业组 | 30 | 121.26 | 97.80 | 110.22 | 4.746 |
|  |  | 安图生物组 | 30 | 138.05 | 14.98 | 127.65 | 4.601 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 137.00 | 83.96 | 126.53 | 2.887 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 47 | 151.31 | 116.40 | 137.21 | 6.274 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 125.02 | 98.15 | 112.26 | 4.205 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 141.04 | 129.06 | 134.89 | 3.528 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 221.54 | 112.00 | 118.75 | 3.87 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 257 | 827.08 | 50.36 | 440.56 | 41.744 |
|  |  | Abbott组 | 15 | 347.27 | 317.19 | 334.18 | 11.398 |
|  |  | Beckman组 | 7 | 443.67 | 350.76 | 389.62 | 12.158 |
|  |  | Roche组 | 27 | 468.00 | 410.00 | 440.31 | 10.327 |
|  |  | Siemens组 | 29 | 489.00 | 380.28 | 428.52 | 14.269 |
|  |  | 深圳新产业组 | 30 | 462.55 | 379.00 | 436.46 | 11.827 |
|  |  | 安图生物组 | 30 | 474.63 | 50.36 | 440.25 | 18.769 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 453.50 | 301.82 | 428.14 | 14.429 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 47 | 526.07 | 416.16 | 486.54 | 19.324 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 444.99 | 355.31 | 408.63 | 20.367 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 556.36 | 492.43 | 528.63 | 14.445 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 416.19 | 198.28 | 400.13 | 7.73 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 257 | 3317.07 | 155.54 | 1242.14 | 181.521 |
|  |  | Abbott组 | 15 | 1056.88 | 959.29 | 1000.12 | 26.684 |
|  |  | Beckman组 | 7 | 1333.10 | 1082.78 | 1165.25 | 85.57 |
|  |  | Roche组 | 27 | 1319.00 | 1141.00 | 1232.51 | 44.968 |
|  |  | Siemens组 | 29 | 1413.00 | 1096.50 | 1239.87 | 52.654 |
|  |  | 深圳新产业组 | 30 | 1179.00 | 996.00 | 1076.15 | 30.1 |
|  |  | 安图生物组 | 30 | 1611.74 | 155.54 | 1234.87 | 57.821 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 1256.50 | 823.19 | 1168.65 | 24.709 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 47 | 1594.61 | 1239.72 | 1443.65 | 69.41 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 1291.31 | 798.60 | 1138.58 | 62.817 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 2206.40 | 1951.14 | 2075.53 | 72.034 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 1134.72 | 980.28 | 1064.22 | 27.355 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 257 | 695.75 | 58.22 | 446.06 | 40.587 |
|  |  | Abbott组 | 15 | 359.47 | 319.97 | 341.69 | 11.942 |
|  |  | Beckman组 | 7 | 437.47 | 365.87 | 388.4 | 20.012 |
|  |  | Roche组 | 27 | 476.00 | 423.00 | 448.58 | 12.241 |
|  |  | Siemens组 | 29 | 497.00 | 382.26 | 429.91 | 11.274 |
|  |  | 深圳新产业组 | 30 | 465.82 | 385.00 | 443.06 | 12.346 |
|  |  | 安图生物组 | 30 | 486.65 | 58.22 | 447.91 | 19.292 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 454.50 | 305.78 | 432.52 | 15.835 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 47 | 533.52 | 386.10 | 494.13 | 15.108 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 452.30 | 355.22 | 407.59 | 16.928 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 562.70 | 495.65 | 532 | 15.107 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 422.31 | 388.47 | 401.96 | 8.78 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 257 | 11148.00 | 170.06 | 1291.9 | 182.647 |
|  |  | Abbott组 | 15 | 1078.53 | 960.89 | 1018.46 | 31.627 |
|  |  | Beckman组 | 7 | 1289.99 | 1098.66 | 1175.93 | 82.782 |
|  |  | Roche组 | 27 | 1361.00 | 1200.00 | 1289.65 | 30.844 |
|  |  | Siemens组 | 29 | 1486.00 | 1099.86 | 1255.83 | 39.495 |
|  |  | 深圳新产业组 | 30 | 11148.00 | 974.00 | 1126.31 | 25.311 |
|  |  | 安图生物组 | 30 | 1405.83 | 170.06 | 1294.87 | 46.805 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 1323.50 | 884.86 | 1237.06 | 19.495 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 47 | 1696.75 | 1254.85 | 1538.9 | 46.025 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 17 | 1332.40 | 1148.63 | 1211.52 | 46.993 |
|  |  | 美康生物组 | 17 | 2208.23 | 1890.02 | 2111.17 | 50.424 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 1204.83 | 1081.01 | 1129.37 | 34.08 |
| 维生素B12 | 20260101 | 缺省组 | 100 | 2765.82 | 212.83 | 308.13 | 50.986 |
|  |  | Abbott组 | 9 | 430.00 | 282.30 | 290.71 | 7.133 |
|  |  | Roche组 | 11 | 327.67 | 300.82 | 315.92 | 9.272 |
|  |  | 深圳新产业组 | 19 | 277.13 | 212.83 | 239.64 | 8.659 |
|  |  | 安图生物组 | 10 | 424.20 | 306.24 | 323.66 | 11.908 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 23 | 389.16 | 300.01 | 357.41 | 10.539 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 10 | 363.48 | 310.40 | 326.55 | 12.5 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 2765.82 | 246.76 | 277.37 | 6.935 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 100 | 649.29 | 285.53 | 449.71 | 53.638 |
|  |  | Abbott组 | 9 | 556.00 | 396.84 | 445.71 | 40.212 |
|  |  | Roche组 | 11 | 470.00 | 438.67 | 453.96 | 11.143 |
|  |  | 深圳新产业组 | 19 | 355.00 | 285.53 | 322.91 | 17.908 |
|  |  | 安图生物组 | 10 | 626.13 | 468.97 | 503.23 | 19.167 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 23 | 518.91 | 415.10 | 483.47 | 13.118 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 10 | 517.38 | 468.30 | 484.75 | 11.07 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 430.76 | 395.65 | 415.98 | 6.217 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 100 | 1068.42 | 427.92 | 708.96 | 116.18 |
|  |  | Abbott组 | 9 | 865.00 | 613.37 | 709.38 | 65.771 |
|  |  | Roche组 | 11 | 702.79 | 662.29 | 681.93 | 12.507 |
|  |  | 深圳新产业组 | 19 | 526.17 | 427.92 | 480.48 | 27.218 |
|  |  | 安图生物组 | 10 | 1068.42 | 895.00 | 938.82 | 41.541 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 23 | 785.45 | 636.31 | 704.67 | 19.528 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 10 | 891.43 | 701.74 | 818.52 | 47.908 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 780.25 | 743.18 | 772.99 | 2.904 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 100 | 589.91 | 235.36 | 386.77 | 64.729 |
|  |  | Abbott组 | 9 | 517.00 | 330.33 | 372.27 | 32.835 |
|  |  | Roche组 | 11 | 407.93 | 355.46 | 391.78 | 12.67 |
|  |  | 深圳新产业组 | 19 | 313.34 | 235.36 | 278.59 | 14.518 |
|  |  | 安图生物组 | 10 | 589.91 | 438.80 | 457.35 | 15.929 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 23 | 502.34 | 369.88 | 438.25 | 12.191 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 10 | 441.32 | 399.81 | 417.2 | 14.742 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 367.43 | 346.14 | 354.62 | 7.094 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 100 | 751.21 | 326.28 | 533.84 | 64.806 |
|  |  | Abbott组 | 9 | 672.00 | 453.75 | 502.05 | 16.769 |
|  |  | Roche组 | 11 | 556.82 | 524.83 | 537.31 | 10.114 |
|  |  | 深圳新产业组 | 19 | 407.00 | 340.13 | 370.66 | 16.308 |
|  |  | 安图生物组 | 10 | 751.21 | 575.87 | 623.29 | 19.169 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 23 | 608.34 | 499.85 | 548.13 | 13.014 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 10 | 624.55 | 543.55 | 605.54 | 14.66 |
|  |  | 基蛋生物组 | 10 | 549.83 | 525.18 | 531.8 | 5.411 |
| 25-羟维生素D3 | 20260101 | 缺省组 | 53 | 125.7 | 17.8 | 60 | 14.531 |
|  |  | 安图生物组 | 7 | 70.4 | 62.2 | 65.6 | 2.645 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 11 | 83.7 | 71 | 79.1 | 3.818 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 12 | 58.4 | 49.6 | 55 | 3.056 |
|  |  | 基蛋生物组 | 12 | 51.5 | 41.7 | 46.2 | 0.911 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 53 | 190.7 | 20.8 | 65.2 | 13.335 |
|  |  | 安图生物组 | 7 | 76.5 | 69.6 | 71.7 | 2.239 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 11 | 80.6 | 70.1 | 78.2 | 2.442 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 12 | 66 | 53.2 | 63.2 | 1.534 |
|  |  | 基蛋生物组 | 12 | 52.4 | 42.9 | 49.7 | 2.021 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 53 | 170.4 | 17.1 | 61.4 | 14 |
|  |  | 安图生物组 | 7 | 71 | 65.3 | 68.4 | 2.446 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 11 | 82.3 | 69.9 | 75.3 | 3.41 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 12 | 61.5 | 50 | 58.6 | 2.175 |
|  |  | 基蛋生物组 | 12 | 49.5 | 41.4 | 44.9 | 1.411 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 53 | 192.1 | 21.9 | 68 | 15.517 |
|  |  | 安图生物组 | 7 | 82.8 | 71.4 | 77.5 | 4.372 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 11 | 90.6 | 75.4 | 82.6 | 4.257 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 12 | 67.9 | 55.6 | 63.9 | 1.015 |
|  |  | 基蛋生物组 | 12 | 55.7 | 45.1 | 50.6 | 1.765 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 53 | 150.6 | 17.5 | 61.4 | 14.026 |
|  |  | 安图生物组 | 7 | 73 | 63.3 | 68.8 | 3.302 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 11 | 83.4 | 70.5 | 75.9 | 3.656 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 12 | 61.8 | 51.7 | 57.8 | 3.601 |
|  |  | 基蛋生物组 | 12 | 48.7 | 42.3 | 45.8 | 1.21 |