AE-24心肌标志物EQA活动小结

一、活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：344家

二、评价标准

| 项目 | 评价限 |
| --- | --- |
| 肌酸激酶-MB(U/L) | ±25% |
| 肌酸激酶-MB(μg/L) | ±30% |
| 肌钙蛋白-I | ±30% |
| 肌钙蛋白-T | ±30% |
| 肌红蛋白 | ±25% |
| 超敏CRP | ±30% |
| 同型半胱氨酸 | ±20% |

三、活动小结

本次由于缺省组内数值差异太大，无参考意义，缺省组不计分，其余各组计分。

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肌酸激酶-MB(U/L) | 20260101 | 缺省组 | 199 | 265.50 | 1.81 | 8.94 | 2.327 |
|  |  | Johnson&Johnson Ortho-Clinical | 6 | 94.96 | 87.00 | 91.65 | 3.889 |
|  |  | Roche | 11 | 11.00 | 5.95 | 6.76 | 0.664 |
|  |  | 北京中生北控 | 5 | 8.50 | 6.90 | 8.29 | 0.093 |
|  |  | 北京利德曼 | 6 | 9.00 | 4.30 | 8.48 | 0.664 |
|  |  | 四川迈克 | 10 | 11.00 | 9.60 | 10.21 | 0.531 |
|  |  | 上海科华 | 9 | 10.00 | 7.00 | 9.03 | 0.731 |
|  |  | 九强生物 | 6 | 9.22 | 6.00 | 8.96 | 0.2 |
|  |  | 宁波美康 | 13 | 12.00 | 8.00 | 9.91 | 1.44 |
|  |  | 深圳迈瑞 | 43 | 265.50 | 6.63 | 7.75 | 0.674 |
|  |  | 中元汇吉生物 | 17 | 13.23 | 4.98 | 10.85 | 1.011 |
|  |  | 美康生物（生化） | 12 | 13.20 | 7.20 | 10.9 | 0.927 |
| 肌酸激酶-MB(U/L) | 20260102 | 缺省组 | 199 | 555.40 | 8.65 | 26.66 | 3.997 |
|  |  | Johnson&Johnson Ortho-Clinical | 6 | 232.99 | 204.00 | 216.15 | 11.373 |
|  |  | Roche | 11 | 32.00 | 20.80 | 22.33 | 1.008 |
|  |  | 北京中生北控 | 5 | 24.74 | 22.10 | 23.1 | 0.782 |
|  |  | 北京利德曼 | 6 | 25.00 | 12.30 | 23.13 | 2.428 |
|  |  | 四川迈克 | 10 | 30.00 | 24.00 | 27.13 | 1.565 |
|  |  | 上海科华 | 9 | 26.00 | 23.00 | 24.94 | 1.174 |
|  |  | 九强生物 | 6 | 27.12 | 17.00 | 24.82 | 2.333 |
|  |  | 宁波美康 | 13 | 34.00 | 25.00 | 29.13 | 3.339 |
|  |  | 深圳迈瑞 | 43 | 555.40 | 19.45 | 26.76 | 1.751 |
|  |  | 中元汇吉生物 | 17 | 40.10 | 21.05 | 29.47 | 2.627 |
|  |  | 美康生物（生化） | 12 | 34.00 | 27.90 | 30.62 | 1.951 |
| 肌酸激酶-MB(U/L) | 20260103 | 缺省组 | 199 | 1068.00 | 8.95 | 83.41 | 8.457 |
|  |  | Johnson&Johnson Ortho-Clinical | 6 | 300.00 | 300.00 | 300 | 0 |
|  |  | Roche | 11 | 89.00 | 72.80 | 75.31 | 1.261 |
|  |  | 北京中生北控 | 5 | 79.98 | 72.40 | 76.19 | 2.952 |
|  |  | 北京利德曼 | 6 | 79.00 | 37.90 | 74.84 | 5.37 |
|  |  | 四川迈克 | 10 | 93.00 | 81.20 | 85.5 | 2.97 |
|  |  | 上海科华 | 9 | 83.50 | 76.50 | 78.44 | 1.442 |
|  |  | 九强生物 | 6 | 84.00 | 55.50 | 78.27 | 4.648 |
|  |  | 宁波美康 | 13 | 90.30 | 78.90 | 84.24 | 3.749 |
|  |  | 深圳迈瑞 | 43 | 1068.00 | 8.95 | 89.25 | 5.264 |
|  |  | 中元汇吉生物 | 17 | 124.60 | 66.93 | 85.22 | 2.82 |
|  |  | 美康生物（生化） | 12 | 92.96 | 82.50 | 87.32 | 3.375 |
| 肌酸激酶-MB(U/L) | 20260104 | 缺省组 | 199 | 877.60 | 3.53 | 70.14 | 9.3 |
|  |  | Johnson&Johnson Ortho-Clinical | 6 | 300.00 | 272.00 | 300 | 0 |
|  |  | Roche | 11 | 78.00 | 58.00 | 62.08 | 3.087 |
|  |  | 北京中生北控 | 5 | 65.05 | 56.40 | 62 | 0.195 |
|  |  | 北京利德曼 | 6 | 68.00 | 29.90 | 61.97 | 6.857 |
|  |  | 四川迈克 | 10 | 76.00 | 62.00 | 70.98 | 3.992 |
|  |  | 上海科华 | 9 | 68.00 | 64.00 | 65.73 | 1.69 |
|  |  | 九强生物 | 6 | 67.20 | 45.00 | 63.33 | 4.39 |
|  |  | 宁波美康 | 13 | 82.10 | 68.00 | 75.22 | 4.248 |
|  |  | 深圳迈瑞 | 43 | 877.60 | 3.53 | 73.23 | 4.72 |
|  |  | 中元汇吉生物 | 17 | 109.74 | 54.84 | 74.22 | 1.867 |
|  |  | 美康生物（生化） | 12 | 85.00 | 70.80 | 79.19 | 3.555 |
| 肌酸激酶-MB(U/L) | 20260105 | 缺省组 | 199 | 491.40 | 4.85 | 19.96 | 4.183 |
|  |  | Johnson&Johnson Ortho-Clinical | 6 | 200.00 | 179.00 | 189.33 | 3.689 |
|  |  | Roche | 11 | 28.00 | 13.00 | 15.27 | 1.346 |
|  |  | 北京中生北控 | 5 | 17.73 | 16.85 | 17.28 | 0.452 |
|  |  | 北京利德曼 | 6 | 20.00 | 8.90 | 16.97 | 3.41 |
|  |  | 四川迈克 | 10 | 22.00 | 17.60 | 19.29 | 1.334 |
|  |  | 上海科华 | 9 | 22.90 | 17.30 | 20.23 | 1.359 |
|  |  | 九强生物 | 6 | 20.12 | 13.00 | 18.67 | 1.639 |
|  |  | 宁波美康 | 13 | 30.00 | 18.00 | 24.8 | 2.564 |
|  |  | 深圳迈瑞 | 43 | 491.40 | 6.87 | 18.96 | 1.289 |
|  |  | 中元汇吉生物 | 17 | 29.55 | 14.82 | 25.22 | 1.369 |
|  |  | 美康生物（生化） | 12 | 30.40 | 22.00 | 27.14 | 2.191 |
| 肌酸激酶-MB(ug/L) | 20260101 | 缺省组 | 156 | 91.22 | 1.75 | 3.6 | 0.536 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 10 | 3.33 | 2.94 | 3.03 | 0.074 |
|  |  | 安图生物试剂 | 6 | 3.70 | 3.04 | 3.23 | 0.197 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 10 | 4.25 | 3.51 | 4 | 0.195 |
|  |  | 南京基蛋（免疫层析法） | 20 | 3.70 | 2.82 | 3.32 | 0.121 |
|  |  | 新产业试剂 | 6 | 5.62 | 3.82 | 4.46 | 0.414 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光法） | 7 | 86.00 | 3.51 | 5.48 | 2.216 |
|  |  | 广州万孚（化学发光法） | 5 | 91.22 | 3.70 | 3.97 | 0.038 |
|  |  | 美康生物（化学发光法） | 12 | 3.78 | 3.09 | 3.31 | 0.092 |
|  |  | 南京基蛋（化学发光） | 20 | 3.84 | 2.79 | 3.34 | 0.289 |
| 肌酸激酶-MB(ug/L) | 20260102 | 缺省组 | 156 | 1365.00 | 7.19 | 13.56 | 2.061 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 10 | 14.03 | 13.02 | 13.53 | 0.399 |
|  |  | 安图生物试剂 | 6 | 16.06 | 13.30 | 14.45 | 1.083 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 10 | 15.56 | 12.92 | 14.26 | 0.878 |
|  |  | 南京基蛋（免疫层析法） | 20 | 12.92 | 9.82 | 12.24 | 0.425 |
|  |  | 新产业试剂 | 6 | 21.10 | 14.56 | 16.89 | 2.137 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光法） | 7 | 1365.00 | 12.76 | 36.43 | 25.724 |
|  |  | 广州万孚（化学发光法） | 5 | 75.40 | 13.72 | 14.05 | 0.374 |
|  |  | 美康生物（化学发光法） | 12 | 18.55 | 15.65 | 17.51 | 0.608 |
|  |  | 南京基蛋（化学发光） | 20 | 13.32 | 10.56 | 12.14 | 0.753 |
| 肌酸激酶-MB(ug/L) | 20260103 | 缺省组 | 156 | 310.50 | 23.89 | 67.72 | 10.865 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 10 | 68.40 | 63.60 | 64.45 | 0.573 |
|  |  | 安图生物试剂 | 6 | 78.12 | 63.70 | 69.33 | 3.974 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 10 | 83.15 | 59.22 | 75.83 | 1.407 |
|  |  | 南京基蛋（免疫层析法） | 20 | 64.37 | 42.45 | 55.52 | 1.435 |
|  |  | 新产业试剂 | 6 | 94.30 | 76.90 | 82.5 | 4.79 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光法） | 7 | 100.00 | 40.30 | 66.46 | 26.847 |
|  |  | 广州万孚（化学发光法） | 5 | 68.02 | 40.71 | 64.93 | 4.03 |
|  |  | 美康生物（化学发光法） | 12 | 80.62 | 67.87 | 76.54 | 3.319 |
|  |  | 南京基蛋（化学发光） | 20 | 71.55 | 54.10 | 63.95 | 4.62 |
| 肌酸激酶-MB(ug/L) | 20260104 | 缺省组 | 156 | 109.38 | 22.01 | 53.88 | 7.114 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 10 | 53.76 | 49.54 | 51.73 | 0.9 |
|  |  | 安图生物试剂 | 6 | 62.51 | 51.10 | 54.99 | 4.488 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 10 | 60.86 | 42.81 | 55.93 | 0.719 |
|  |  | 南京基蛋（免疫层析法） | 20 | 53.75 | 37.15 | 45.78 | 1.917 |
|  |  | 新产业试剂 | 6 | 75.60 | 60.06 | 64.11 | 4.201 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光法） | 7 | 96.61 | 48.10 | 69.37 | 21.968 |
|  |  | 广州万孚（化学发光法） | 5 | 90.89 | 45.39 | 54.67 | 7.394 |
|  |  | 美康生物（化学发光法） | 12 | 62.67 | 52.70 | 56.44 | 2.644 |
|  |  | 南京基蛋（化学发光） | 20 | 59.06 | 43.14 | 51.47 | 4.113 |
| 肌酸激酶-MB(ug/L) | 20260105 | 缺省组 | 156 | 91.46 | 4.60 | 8.64 | 1.549 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 10 | 8.16 | 7.40 | 7.73 | 0.275 |
|  |  | 安图生物试剂 | 6 | 9.32 | 7.60 | 8.44 | 0.648 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 10 | 9.99 | 8.23 | 9.18 | 0.16 |
|  |  | 南京基蛋（免疫层析法） | 20 | 8.18 | 6.54 | 7.62 | 0.223 |
|  |  | 新产业试剂 | 6 | 12.60 | 10.31 | 10.8 | 0 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光法） | 7 | 85.00 | 8.66 | 16.06 | 8.924 |
|  |  | 广州万孚（化学发光法） | 5 | 91.46 | 9.06 | 9.44 | 0.387 |
|  |  | 美康生物（化学发光法） | 12 | 11.16 | 9.10 | 10.04 | 0.735 |
|  |  | 南京基蛋（化学发光） | 20 | 8.91 | 6.89 | 8.25 | 0.32 |
| 肌钙蛋白-I | 20260101 | 缺省组 | 268 | 51.40 | 0.01 | 0.12 | 0.109 |
|  |  | Abbott试剂组 | 7 | 51.40 | 0.04 | 0.05 | 0 |
|  |  | Siemens试剂组 | 12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0 |
|  |  | 九强生物试剂 | 9 | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.033 |
|  |  | Johnson试剂组 | 7 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 22 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光）试剂组 | 8 | 4.90 | 0.03 | 0.13 | 0.121 |
|  |  | 基蛋（免疫层析法） | 22 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  |  | 基蛋（化学发光法） | 32 | 0.34 | 0.01 | 0.29 | 0.017 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 14 | 0.32 | 0.01 | 0.03 | 0 |
|  |  | 深圳新产业试剂组 | 15 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 0.016 |
|  |  | 安图生物试剂组 | 16 | 0.51 | 0.43 | 0.47 | 0.017 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 8 | 0.23 | 0.05 | 0.2 | 0.024 |
|  |  | 美康生物（化学发光）试剂组 | 15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  |  | 广州万孚（化学发光）试剂组 | 8 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 肌钙蛋白-I | 20260102 | 缺省组 | 268 | 2043.50 | 0.07 | 1.85 | 1.211 |
|  |  | Abbott试剂组 | 7 | 2043.50 | 1.88 | 2.06 | 0.16 |
|  |  | Siemens试剂组 | 12 | 5.59 | 4.76 | 5.29 | 0.071 |
|  |  | 九强生物试剂 | 9 | 1.34 | 0.52 | 0.92 | 0.363 |
|  |  | Johnson试剂组 | 7 | 3.95 | 3.60 | 3.73 | 0.121 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 22 | 1.37 | 1.08 | 1.21 | 0.056 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光）试剂组 | 8 | 1.02 | 0.56 | 0.78 | 0.184 |
|  |  | 基蛋（免疫层析法） | 22 | 4.74 | 0.71 | 0.93 | 0.059 |
|  |  | 基蛋（化学发光法） | 32 | 5.74 | 0.83 | 4.95 | 0.317 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 14 | 0.58 | 0.42 | 0.5 | 0.049 |
|  |  | 深圳新产业试剂组 | 15 | 2.80 | 2.21 | 2.49 | 0.194 |
|  |  | 安图生物试剂组 | 16 | 11.91 | 10.53 | 11.35 | 0.393 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 8 | 3.29 | 0.07 | 2.95 | 0.266 |
|  |  | 美康生物（化学发光）试剂组 | 15 | 0.99 | 0.88 | 0.94 | 0.03 |
|  |  | 广州万孚（化学发光）试剂组 | 8 | 0.86 | 0.77 | 0.8 | 0.023 |
| 肌钙蛋白-I | 20260103 | 缺省组 | 268 | 4855.20 | 0.17 | 7.18 | 4.269 |
|  |  | Abbott试剂组 | 7 | 4855.20 | 4.60 | 4.97 | 0.299 |
|  |  | Siemens试剂组 | 12 | 18.42 | 15.60 | 17.77 | 0.507 |
|  |  | 九强生物试剂 | 9 | 9.97 | 4.33 | 5.14 | 0.792 |
|  |  | Johnson试剂组 | 7 | 16.10 | 13.80 | 15.26 | 0.597 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 22 | 5.09 | 4.07 | 4.34 | 0.128 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光）试剂组 | 8 | 3.68 | 0.17 | 2.06 | 1.203 |
|  |  | 基蛋（免疫层析法） | 22 | 18.00 | 3.72 | 4.47 | 0.172 |
|  |  | 基蛋（化学发光法） | 32 | 22.09 | 4.28 | 19.52 | 1.291 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 14 | 2.49 | 2.06 | 2.28 | 0.137 |
|  |  | 深圳新产业试剂组 | 15 | 10.80 | 8.49 | 9.7 | 0.614 |
|  |  | 安图生物试剂组 | 16 | 38.68 | 34.67 | 36.54 | 1.485 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 8 | 13.25 | 0.63 | 11.99 | 1.092 |
|  |  | 美康生物（化学发光）试剂组 | 15 | 5.02 | 4.21 | 4.51 | 0.177 |
|  |  | 广州万孚（化学发光）试剂组 | 8 | 2.87 | 2.61 | 2.74 | 0.121 |
| 肌钙蛋白-I | 20260104 | 缺省组 | 268 | 3769.10 | 0.40 | 7.76 | 5.323 |
|  |  | Abbott试剂组 | 7 | 3769.10 | 3.62 | 3.9 | 0.274 |
|  |  | Siemens试剂组 | 12 | 21.80 | 19.47 | 20.51 | 0.521 |
|  |  | 九强生物试剂 | 9 | 11.92 | 4.00 | 5.39 | 1.718 |
|  |  | Johnson试剂组 | 7 | 18.10 | 15.90 | 17.2 | 0.999 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 22 | 4.40 | 3.61 | 3.83 | 0.146 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光）试剂组 | 8 | 8.90 | 2.06 | 2.64 | 0.681 |
|  |  | 基蛋（免疫层析法） | 22 | 18.10 | 3.04 | 3.78 | 0.235 |
|  |  | 基蛋（化学发光法） | 32 | 22.60 | 3.70 | 19.69 | 1.509 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 14 | 2.70 | 1.98 | 2.21 | 0.129 |
|  |  | 深圳新产业试剂组 | 15 | 12.00 | 9.28 | 10.73 | 0.964 |
|  |  | 安图生物试剂组 | 16 | 39.78 | 33.49 | 37.69 | 1.616 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 8 | 13.67 | 0.40 | 12.83 | 1.018 |
|  |  | 美康生物（化学发光）试剂组 | 15 | 4.85 | 3.97 | 4.23 | 0.157 |
|  |  | 广州万孚（化学发光）试剂组 | 8 | 2.48 | 2.24 | 2.32 | 0.083 |
| 肌钙蛋白-I | 20260105 | 缺省组 | 268 | 2275.10 | 0.15 | 3.1 | 2.062 |
|  |  | Abbott试剂组 | 7 | 2275.10 | 2.01 | 2.09 | 0.086 |
|  |  | Siemens试剂组 | 12 | 10.28 | 9.71 | 9.89 | 0.098 |
|  |  | 九强生物试剂 | 9 | 4.94 | 1.68 | 2.05 | 0.378 |
|  |  | Johnson试剂组 | 7 | 8.19 | 7.52 | 7.86 | 0.34 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 22 | 1.79 | 1.46 | 1.57 | 0.055 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光）试剂组 | 8 | 2.90 | 0.94 | 1.08 | 0.153 |
|  |  | 基蛋（免疫层析法） | 22 | 9.34 | 1.35 | 1.52 | 0.096 |
|  |  | 基蛋（化学发光法） | 32 | 11.36 | 1.46 | 9.87 | 0.809 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 14 | 1.01 | 0.79 | 0.88 | 0.035 |
|  |  | 深圳新产业试剂组 | 15 | 5.12 | 4.22 | 4.7 | 0.239 |
|  |  | 安图生物试剂组 | 16 | 20.11 | 16.77 | 18.15 | 0.631 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 8 | 6.71 | 0.15 | 5.52 | 0.835 |
|  |  | 美康生物（化学发光）试剂组 | 15 | 1.89 | 1.35 | 1.56 | 0.035 |
|  |  | 广州万孚（化学发光）试剂组 | 8 | 1.14 | 1.00 | 1.04 | 0.04 |
| 肌钙蛋白-T | 20260101 | 缺省组 | 34 | 289.49 | 0.01 | 0.14 | 0.021 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 8 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.013 |
|  |  | 美康生物（化学发光）试剂组 | 15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.01 |
| 肌钙蛋白-T | 20260102 | 缺省组 | 34 | 421.32 | 0.04 | 0.44 | 0.048 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 8 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.021 |
|  |  | 美康生物（化学发光）试剂组 | 15 | 0.47 | 0.38 | 0.43 | 0.018 |
| 肌钙蛋白-T | 20260103 | 缺省组 | 34 | 2621.15 | 0.02 | 2.51 | 0.106 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 8 | 2.60 | 2.19 | 2.51 | 0.092 |
|  |  | 美康生物（化学发光）试剂组 | 15 | 2.53 | 2.43 | 2.49 | 0.039 |
| 肌钙蛋白-T | 20260104 | 缺省组 | 34 | 2213.60 | 0.36 | 2.23 | 0.138 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 8 | 2.38 | 1.96 | 2.27 | 0.082 |
|  |  | 美康生物（化学发光）试剂组 | 15 | 2.74 | 2.15 | 2.23 | 0.049 |
| 肌钙蛋白-T | 20260105 | 缺省组 | 34 | 1200.32 | 0.07 | 1.21 | 0.086 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 8 | 1.30 | 1.09 | 1.23 | 0.042 |
|  |  | 美康生物（化学发光）试剂组 | 15 | 1.35 | 1.11 | 1.2 | 0.046 |
| 肌红蛋白 | 20260101 | 缺省组 | 237 | 201.00 | 13.90 | 66.03 | 22.678 |
|  |  | Siemens试剂组 | 7 | 83.43 | 75.20 | 79.62 | 3.237 |
|  |  | Beckman试剂组 | 5 | 201.00 | 57.90 | 61.49 | 3.471 |
|  |  | Johnson试剂组 | 5 | 124.40 | 107.40 | 111.79 | 4.303 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 5 | 71.07 | 49.10 | 50.39 | 1.264 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 26 | 136.54 | 84.76 | 118.86 | 4.217 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光）试剂组 | 8 | 172.17 | 80.00 | 96.76 | 9.62 |
|  |  | 美康试剂（化学发光） | 15 | 51.01 | 40.51 | 45.19 | 2.072 |
|  |  | 基蛋（化学发光法） | 28 | 84.68 | 66.21 | 75.33 | 3.624 |
|  |  | 安图组 | 15 | 52.00 | 29.59 | 33.52 | 2.57 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 5 | 56.00 | 44.20 | 54.36 | 1.691 |
|  |  | 四川迈克组 | 13 | 56.27 | 44.11 | 50.86 | 1.669 |
|  |  | 基蛋（免疫层析法） | 20 | 76.75 | 48.70 | 53.31 | 2.287 |
|  |  | 宁波美康试剂 | 5 | 80.60 | 49.80 | 67.92 | 14.369 |
|  |  | 深圳新产业试剂 | 12 | 51.60 | 42.70 | 48.32 | 2.487 |
|  |  | 广州万孚（化学发光）试剂组 | 7 | 96.50 | 89.37 | 92.69 | 2.835 |
|  |  | 中元汇吉 | 9 | 140.90 | 53.09 | 59.15 | 2.119 |
| 肌红蛋白 | 20260102 | 缺省组 | 237 | 386.63 | 25.00 | 136.44 | 49.315 |
|  |  | Siemens试剂组 | 7 | 171.61 | 150.66 | 162.03 | 7.638 |
|  |  | Beckman试剂组 | 5 | 185.00 | 110.60 | 120 | 6.895 |
|  |  | Johnson试剂组 | 5 | 250.00 | 215.20 | 228.38 | 12.907 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 5 | 164.55 | 108.00 | 117.21 | 11.688 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 26 | 281.80 | 215.90 | 255.85 | 16.103 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光）试剂组 | 8 | 386.63 | 41.40 | 181.94 | 146.55 |
|  |  | 美康试剂（化学发光） | 15 | 111.14 | 90.44 | 98.84 | 6.28 |
|  |  | 基蛋（化学发光法） | 28 | 165.47 | 131.02 | 145.41 | 6.116 |
|  |  | 安图组 | 15 | 112.00 | 73.40 | 82.78 | 6.557 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 5 | 108.00 | 88.30 | 100.23 | 8.887 |
|  |  | 四川迈克组 | 13 | 116.49 | 92.30 | 110.71 | 4.223 |
|  |  | 基蛋（免疫层析法） | 20 | 143.54 | 86.10 | 94.07 | 3.899 |
|  |  | 宁波美康试剂 | 5 | 163.20 | 110.50 | 138.42 | 25.217 |
|  |  | 深圳新产业试剂 | 12 | 114.00 | 96.80 | 107.51 | 5.232 |
|  |  | 广州万孚（化学发光）试剂组 | 7 | 214.12 | 191.70 | 205.32 | 7.436 |
|  |  | 中元汇吉 | 9 | 190.85 | 100.92 | 134.03 | 4.505 |
| 肌红蛋白 | 20260103 | 缺省组 | 237 | 821.41 | 26.30 | 309.43 | 103.935 |
|  |  | Siemens试剂组 | 7 | 393.84 | 348.53 | 374.27 | 18.155 |
|  |  | Beckman试剂组 | 5 | 260.10 | 232.00 | 253.49 | 8.083 |
|  |  | Johnson试剂组 | 5 | 531.50 | 471.70 | 503.02 | 25.41 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 5 | 388.35 | 244.70 | 274.45 | 26.541 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 26 | 691.56 | 520.20 | 620.42 | 32.177 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光）试剂组 | 8 | 473.35 | 26.30 | 364.95 | 121.497 |
|  |  | 美康试剂（化学发光） | 15 | 250.31 | 208.38 | 223.7 | 8.934 |
|  |  | 基蛋（化学发光法） | 28 | 355.68 | 273.21 | 311.78 | 14.211 |
|  |  | 安图组 | 15 | 251.02 | 199.97 | 224.67 | 16.711 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 5 | 243.00 | 200.50 | 224.28 | 19.892 |
|  |  | 四川迈克组 | 13 | 271.49 | 199.20 | 252.39 | 7.751 |
|  |  | 基蛋（免疫层析法） | 20 | 301.10 | 182.50 | 200.72 | 7.912 |
|  |  | 宁波美康试剂 | 5 | 375.30 | 268.60 | 330.98 | 44.123 |
|  |  | 深圳新产业试剂 | 12 | 299.00 | 240.30 | 271.36 | 15.875 |
|  |  | 广州万孚（化学发光）试剂组 | 7 | 502.32 | 450.32 | 473.56 | 18.205 |
|  |  | 中元汇吉 | 9 | 350.20 | 238.89 | 330.2 | 5.501 |
| 肌红蛋白 | 20260104 | 缺省组 | 237 | 749.62 | 33.17 | 260.51 | 94.29 |
|  |  | Siemens试剂组 | 7 | 310.50 | 292.11 | 296.43 | 5.386 |
|  |  | Beckman试剂组 | 5 | 212.90 | 155.00 | 204.8 | 8.173 |
|  |  | Johnson试剂组 | 5 | 471.60 | 411.10 | 441.38 | 26.916 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 5 | 344.10 | 192.60 | 217.5 | 13.333 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 26 | 589.66 | 454.58 | 525.55 | 32.272 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光）试剂组 | 8 | 445.69 | 100.48 | 379.74 | 72.364 |
|  |  | 美康试剂（化学发光） | 15 | 212.59 | 169.84 | 188.01 | 13.174 |
|  |  | 基蛋（化学发光法） | 28 | 285.55 | 230.27 | 252.53 | 11.39 |
|  |  | 安图组 | 15 | 215.00 | 161.21 | 180.07 | 12.779 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 5 | 206.00 | 161.50 | 188.32 | 19.526 |
|  |  | 四川迈克组 | 13 | 239.38 | 153.90 | 220.37 | 6.212 |
|  |  | 基蛋（免疫层析法） | 20 | 251.55 | 149.50 | 156.39 | 5.41 |
|  |  | 宁波美康试剂 | 5 | 304.30 | 215.30 | 263.07 | 40.981 |
|  |  | 深圳新产业试剂 | 12 | 247.00 | 197.70 | 222.13 | 7.694 |
|  |  | 广州万孚（化学发光）试剂组 | 7 | 446.39 | 416.73 | 432.14 | 10.571 |
|  |  | 中元汇吉 | 9 | 320.01 | 219.16 | 278.01 | 5.887 |
| 肌红蛋白 | 20260105 | 缺省组 | 237 | 361.52 | 50.00 | 135.17 | 54.297 |
|  |  | Siemens试剂组 | 7 | 150.91 | 142.06 | 147.54 | 3.667 |
|  |  | Beckman试剂组 | 5 | 192.00 | 96.60 | 102.78 | 6.641 |
|  |  | Johnson试剂组 | 5 | 254.50 | 223.40 | 238.68 | 13.386 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 5 | 170.45 | 101.70 | 106.44 | 5.328 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 26 | 277.24 | 212.50 | 247.77 | 16.145 |
|  |  | 广州万孚（免疫荧光）试剂组 | 8 | 356.45 | 61.08 | 199.73 | 139.216 |
|  |  | 美康试剂（化学发光） | 15 | 105.46 | 79.65 | 90.84 | 2.188 |
|  |  | 基蛋（化学发光法） | 28 | 148.29 | 118.09 | 133.16 | 7.106 |
|  |  | 安图组 | 15 | 99.00 | 65.82 | 79.97 | 5.048 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 5 | 107.00 | 86.50 | 101.97 | 4.992 |
|  |  | 四川迈克组 | 13 | 121.76 | 82.20 | 110.65 | 4.455 |
|  |  | 基蛋（免疫层析法） | 20 | 130.54 | 75.50 | 83 | 2.235 |
|  |  | 宁波美康试剂 | 5 | 146.40 | 105.70 | 128.3 | 19.743 |
|  |  | 深圳新产业试剂 | 12 | 115.31 | 96.10 | 106.85 | 2.549 |
|  |  | 广州万孚（化学发光）试剂组 | 7 | 246.45 | 217.58 | 234.04 | 11.007 |
|  |  | 中元汇吉 | 9 | 201.11 | 109.30 | 134.76 | 7.859 |
| 超敏CRP | 20260101 | 缺省组 | 113 | 9.30 | 0.17 | 0.88 | 0.172 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 9 | 1.10 | 0.65 | 0.9 | 0.133 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 23 | 9.30 | 0.17 | 0.98 | 0.078 |
|  |  | 南京基蛋（免疫层析法）试剂 | 11 | 2.20 | 0.60 | 0.72 | 0.032 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 8 | 1.22 | 0.60 | 0.85 | 0.13 |
|  |  | 深圳普门试剂 | 6 | 0.90 | 0.56 | 0.77 | 0.151 |
| 超敏CRP | 20260102 | 缺省组 | 113 | 28.20 | 1.57 | 2.31 | 0.31 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 9 | 3.24 | 2.24 | 2.59 | 0.164 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 23 | 28.20 | 2.21 | 2.46 | 0.124 |
|  |  | 南京基蛋（免疫层析法）试剂 | 11 | 2.90 | 2.01 | 2.1 | 0.067 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 8 | 2.25 | 1.60 | 2.13 | 0.142 |
|  |  | 深圳普门试剂 | 6 | 2.36 | 1.75 | 2.01 | 0.152 |
| 超敏CRP | 20260103 | 缺省组 | 113 | 45.55 | 1.30 | 6.33 | 0.671 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 9 | 8.74 | 7.00 | 7.57 | 0.179 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 23 | 45.55 | 5.71 | 6.49 | 0.405 |
|  |  | 南京基蛋（免疫层析法）试剂 | 11 | 6.45 | 1.50 | 6.26 | 0.204 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 8 | 6.85 | 4.20 | 5.62 | 0.978 |
|  |  | 深圳普门试剂 | 6 | 5.73 | 5.25 | 5.46 | 0.241 |
| 超敏CRP | 20260104 | 缺省组 | 113 | 12.45 | 0.80 | 5.84 | 0.655 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 9 | 8.50 | 6.67 | 7.17 | 0.242 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 23 | 12.45 | 5.35 | 5.96 | 0.47 |
|  |  | 南京基蛋（免疫层析法）试剂 | 11 | 5.70 | 0.90 | 5.49 | 0.086 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 8 | 6.04 | 3.91 | 5.32 | 0.688 |
|  |  | 深圳普门试剂 | 6 | 5.29 | 4.71 | 5.03 | 0.231 |
| 超敏CRP | 20260105 | 缺省组 | 113 | 44.34 | 1.49 | 2.25 | 0.273 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 9 | 2.94 | 2.10 | 2.46 | 0.179 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 23 | 44.34 | 2.08 | 2.43 | 0.148 |
|  |  | 南京基蛋（免疫层析法）试剂 | 11 | 2.40 | 2.12 | 2.27 | 0.074 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 8 | 2.20 | 1.50 | 2.15 | 0.026 |
|  |  | 深圳普门试剂 | 6 | 2.11 | 1.72 | 1.9 | 0.159 |
| 同型半胱氨酸 | 20260101 | 缺省组 | 196 | 275.65 | 6 | 12.07 | 1.411 |
|  |  | 北京中生北控试剂 | 6 | 10.99 | 10.44 | 10.68 | 0.274 |
|  |  | 北京利德曼试剂 | 6 | 12.37 | 8.2 | 10.19 | 1.683 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 11 | 14.9 | 12.2 | 13.88 | 0.676 |
|  |  | 上海科华试剂 | 5 | 12.53 | 10.09 | 12.16 | 0.397 |
|  |  | 安图生物试剂 | 6 | 15.8 | 10.86 | 12.9 | 2.419 |
|  |  | 九强生物试剂 | 13 | 13.34 | 9 | 10.14 | 0.602 |
|  |  | 宁波美康试剂 | 15 | 13.4 | 11.11 | 12.52 | 0.424 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 18 | 12.5 | 7.4 | 11.09 | 0.781 |
|  |  | 广州科方试剂 | 5 | 14.89 | 11.4 | 12.54 | 0.519 |
|  |  | 安徽同致试剂 | 8 | 12.2 | 10.9 | 11.84 | 0.398 |
|  |  | 美康生物（生化）试剂 | 13 | 13.8 | 11.55 | 12.64 | 0.421 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 32 | 275.65 | 11.9 | 13.05 | 0.801 |
| 同型半胱氨酸 | 20260102 | 缺省组 | 196 | 137.22 | 9.9 | 17.28 | 2.257 |
|  |  | 北京中生北控试剂 | 6 | 15.23 | 14.21 | 14.5 | 0.288 |
|  |  | 北京利德曼试剂 | 6 | 17.8 | 9.9 | 14.53 | 3.675 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 11 | 20.9 | 18 | 19.57 | 0.953 |
|  |  | 上海科华试剂 | 5 | 17.6 | 14.65 | 17.54 | 0.074 |
|  |  | 安图生物试剂 | 6 | 20.1 | 15.11 | 17.51 | 2.669 |
|  |  | 九强生物试剂 | 13 | 19.26 | 11 | 12.65 | 0.838 |
|  |  | 宁波美康试剂 | 15 | 18.84 | 16.6 | 18.06 | 0.583 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 18 | 18 | 12.4 | 15.61 | 1.116 |
|  |  | 广州科方试剂 | 5 | 20.15 | 15.6 | 18.11 | 1.403 |
|  |  | 安徽同致试剂 | 8 | 16.6 | 15.7 | 16.21 | 0.327 |
|  |  | 美康生物（生化）试剂 | 13 | 19.57 | 17.08 | 18.15 | 0.686 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 32 | 137.22 | 16.9 | 19.47 | 0.915 |
| 同型半胱氨酸 | 20260103 | 缺省组 | 196 | 79.15 | 22.2 | 39.07 | 5.015 |
|  |  | 北京中生北控试剂 | 6 | 38.5 | 36.7 | 38.06 | 0.462 |
|  |  | 北京利德曼试剂 | 6 | 39.66 | 22.2 | 36.49 | 3.118 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 11 | 46.8 | 39.9 | 44.67 | 1.951 |
|  |  | 上海科华试剂 | 5 | 40.1 | 32.68 | 38.71 | 1.681 |
|  |  | 安图生物试剂 | 6 | 48.1 | 31.67 | 39.89 | 9.145 |
|  |  | 九强生物试剂 | 13 | 44.62 | 25 | 29.18 | 1.737 |
|  |  | 宁波美康试剂 | 15 | 45.77 | 38.53 | 41.13 | 1.833 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 18 | 42.6 | 32.5 | 37.11 | 2.171 |
|  |  | 广州科方试剂 | 5 | 42.15 | 34 | 38.84 | 0.978 |
|  |  | 安徽同致试剂 | 8 | 39.8 | 35.5 | 36.48 | 0.897 |
|  |  | 美康生物（生化）试剂 | 13 | 44.22 | 37.56 | 40.23 | 1.175 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 32 | 79.15 | 37.8 | 43.52 | 2.173 |
| 同型半胱氨酸 | 20260104 | 缺省组 | 196 | 328.3 | 21.3 | 38.68 | 4.893 |
|  |  | 北京中生北控试剂 | 6 | 38.5 | 36.3 | 38.14 | 0.345 |
|  |  | 北京利德曼试剂 | 6 | 39.83 | 21.3 | 36.38 | 3.756 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 11 | 45.7 | 39.8 | 44.34 | 1.345 |
|  |  | 上海科华试剂 | 5 | 39.5 | 31.36 | 38.77 | 0.806 |
|  |  | 安图生物试剂 | 6 | 46.5 | 31.09 | 38.77 | 8.377 |
|  |  | 九强生物试剂 | 13 | 44.55 | 25 | 28.93 | 1.578 |
|  |  | 宁波美康试剂 | 15 | 45.49 | 36.88 | 40.66 | 1.989 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 18 | 41.5 | 32.2 | 36.27 | 2.451 |
|  |  | 广州科方试剂 | 5 | 42.06 | 33.5 | 38.3 | 1.346 |
|  |  | 安徽同致试剂 | 8 | 39.76 | 35.1 | 35.97 | 0.562 |
|  |  | 美康生物（生化）试剂 | 13 | 44.5 | 37.74 | 40.17 | 1.716 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 32 | 328.3 | 37.2 | 43.16 | 2.308 |
| 同型半胱氨酸 | 20260105 | 缺省组 | 196 | 205.12 | 9 | 16.76 | 2.541 |
|  |  | 北京中生北控试剂 | 6 | 15.11 | 14.1 | 14.22 | 0.09 |
|  |  | 北京利德曼试剂 | 6 | 17.1 | 9.7 | 14.04 | 3.321 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 11 | 21 | 17.7 | 19.66 | 1.112 |
|  |  | 上海科华试剂 | 5 | 17.3 | 14.15 | 16.6 | 0.774 |
|  |  | 安图生物试剂 | 6 | 20.5 | 14.35 | 17.29 | 3.471 |
|  |  | 九强生物试剂 | 13 | 20.61 | 10 | 11.09 | 0.661 |
|  |  | 宁波美康试剂 | 15 | 19 | 15.73 | 17.81 | 0.885 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 18 | 17.7 | 13.1 | 15.3 | 0.575 |
|  |  | 广州科方试剂 | 5 | 19.55 | 14.7 | 16.93 | 0.153 |
|  |  | 安徽同致试剂 | 8 | 16.3 | 15.1 | 15.82 | 0.334 |
|  |  | 美康生物（生化）试剂 | 13 | 19 | 16.46 | 17.61 | 0.849 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂 | 32 | 205.12 | 16.5 | 18.85 | 1.005 |