AE-66心肌损伤标志物（POCT）检测EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：169家

- 评价标准

| 项目 | 评价限 |
| --- | --- |
| CK-MB | ±30% |
| MYO | ±25% |
| cTNI | ±30% |
| cTNT | ±30% |
| CRP | ±30% |
| HCY | ±20% |

- 活动小结

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK-MB | 20260101 | 缺省组 | 143 | 141.30 | 4.15 | 79.87 | 16.237 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 48 | 80.00 | 43.58 | 69.57 | 2.843 |
|  |  | 万孚试剂组 | 51 | 100.00 | 82.41 | 94.73 | 5.982 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 15 | 120.26 | 57.77 | 78.81 | 3.548 |
| CK-MB | 20260102 | 缺省组 | 143 | 102.67 | 5.22 | 55.27 | 18.95 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 48 | 53.20 | 23.90 | 41.95 | 1.978 |
|  |  | 万孚试剂组 | 51 | 89.60 | 56.17 | 74.09 | 4.689 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 15 | 70.09 | 31.34 | 62.4 | 5.314 |
| CK-MB | 20260103 | 缺省组 | 143 | 100.00 | 2.38 | 30.06 | 10.967 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 48 | 26.53 | 6.66 | 20.85 | 1.269 |
|  |  | 万孚试剂组 | 51 | 100.00 | 25.82 | 39.65 | 2.257 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 15 | 39.75 | 19.37 | 31.76 | 7.399 |
| CK-MB | 20260104 | 缺省组 | 143 | 210.00 | 12.78 | 81.2 | 11.701 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 48 | 80.62 | 68.30 | 74.98 | 4.393 |
|  |  | 万孚试剂组 | 51 | 100.00 | 28.50 | 93.57 | 7.402 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 15 | 210.00 | 71.84 | 77.98 | 2.734 |
| CK-MB | 20260105 | 缺省组 | 143 | 179.78 | 7.51 | 70.21 | 23.568 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 48 | 63.61 | 43.05 | 53.02 | 2.483 |
|  |  | 万孚试剂组 | 51 | 100.00 | 79.10 | 92.12 | 6.315 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 15 | 95.00 | 41.25 | 73.95 | 13.065 |
| MYO | 20260101 | 缺省组 | 147 | 309.63 | 41.31 | 124.27 | 40.673 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 48 | 149.60 | 78.40 | 137.51 | 5.034 |
|  |  | 万孚试剂组 | 52 | 113.09 | 77.86 | 91.64 | 5.014 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 15 | 280.11 | 150.00 | 226.62 | 17.099 |
| MYO | 20260102 | 缺省组 | 147 | 265.87 | 0.71 | 67.82 | 23.15 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 48 | 120.50 | 0.71 | 75.48 | 3.397 |
|  |  | 万孚试剂组 | 52 | 60.17 | 39.06 | 48.15 | 2.175 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 15 | 150.94 | 79.00 | 116.42 | 16.741 |
| MYO | 20260103 | 缺省组 | 147 | 616.00 | 0.01 | 46.68 | 19.199 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 48 | 92.30 | 0.01 | 54.33 | 2.825 |
|  |  | 万孚试剂组 | 52 | 93.58 | 24.59 | 29.04 | 1.384 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 15 | 93.00 | 55.52 | 78.88 | 14.122 |
| MYO | 20260104 | 缺省组 | 147 | 514.00 | 12.45 | 159.73 | 57.987 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 48 | 198.50 | 12.45 | 175.36 | 6.981 |
|  |  | 万孚试剂组 | 52 | 142.61 | 22.02 | 110.44 | 8.961 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 15 | 330.00 | 204.00 | 282.77 | 32.398 |
| MYO | 20260105 | 缺省组 | 147 | 292.77 | 3.30 | 93.89 | 32.829 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 48 | 114.30 | 3.30 | 104.36 | 4.856 |
|  |  | 万孚试剂组 | 52 | 80.01 | 55.39 | 65.18 | 3.97 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 15 | 172.00 | 97.00 | 148.4 | 13.545 |
| cTNI | 20260101 | 缺省组 | 158 | 3871.00 | 0.03 | 5.96 | 1.208 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 60 | 668.10 | 5.40 | 6.81 | 0.261 |
|  |  | 万孚试剂组 | 55 | 8.03 | 2.33 | 5.45 | 0.431 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 6 | 5.63 | 3.93 | 4.16 | 0.088 |
| cTNI | 20260102 | 缺省组 | 158 | 342.00 | 0.10 | 0.96 | 0.11 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 60 | 30.00 | 0.65 | 1.02 | 0.048 |
|  |  | 万孚试剂组 | 55 | 3.58 | 0.10 | 0.92 | 0.064 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 6 | 0.82 | 0.63 | 0.7 | 0.07 |
| cTNI | 20260103 | 缺省组 | 158 | 39.00 | 0.03 | 0.12 | 0.065 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 60 | 30.00 | 0.04 | 0.07 | 0 |
|  |  | 万孚试剂组 | 55 | 8.31 | 0.03 | 0.17 | 0.016 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 6 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.009 |
| cTNI | 20260104 | 缺省组 | 158 | 3211.00 | 0.13 | 9.46 | 1.764 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 60 | 176.30 | 7.62 | 10.59 | 0.586 |
|  |  | 万孚试剂组 | 55 | 14.80 | 0.13 | 8.82 | 0.601 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 6 | 8.95 | 5.08 | 5.82 | 0.198 |
| cTNI | 20260105 | 缺省组 | 158 | 963.00 | 0.70 | 2.93 | 0.482 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 60 | 67.20 | 2.40 | 3.25 | 0.14 |
|  |  | 万孚试剂组 | 55 | 4.06 | 0.89 | 2.71 | 0.236 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 6 | 2.48 | 1.43 | 1.46 | 0.026 |
| cTNT | 20260101 | 缺省组 | 12 | 477.00 | 0.15 | 160.72 | 169.909 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 12 | 477.00 | 0.15 | 160.72 | 169.909 |
| cTNT | 20260102 | 缺省组 | 12 | 71.00 | 0.01 | 23.67 | 24.83 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 12 | 71.00 | 0.01 | 23.67 | 24.83 |
| cTNT | 20260103 | 缺省组 | 12 | 27.00 | 0.01 | 12.16 | 10.089 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 12 | 27.00 | 0.01 | 12.16 | 10.089 |
| cTNT | 20260104 | 缺省组 | 12 | 648.00 | 0.22 | 235.11 | 251.239 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 12 | 648.00 | 0.22 | 235.11 | 251.239 |
| cTNT | 20260105 | 缺省组 | 12 | 192.00 | 0.03 | 43.11 | 45.072 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 12 | 192.00 | 0.03 | 43.11 | 45.072 |
| CRP | 20260101 | 缺省组 | 20 | 52.00 | 0.10 | 5.93 | 6.389 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 6 | 9.00 | 0.71 | 0.81 | 0.118 |
| CRP | 20260102 | 缺省组 | 20 | 12.33 | 0.05 | 3.97 | 2.893 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 6 | 5.00 | 2.02 | 2.16 | 0.122 |
| CRP | 20260103 | 缺省组 | 20 | 10.00 | 0.02 | 4.98 | 1.947 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 6 | 6.45 | 5.00 | 5.91 | 0.646 |
| CRP | 20260104 | 缺省组 | 20 | 34.56 | 0.14 | 8.75 | 5.327 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 6 | 12.10 | 5.36 | 5.64 | 0.242 |
| CRP | 20260105 | 缺省组 | 20 | 17.00 | 0.08 | 5.16 | 4.018 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 6 | 7.50 | 2.17 | 2.46 | 0.327 |
| HCY | 20260101 | 缺省组 | 9 | 43.7 | 1.68 | 24.95 | 15.644 |
| HCY | 20260102 | 缺省组 | 9 | 20 | 2.47 | 14.21 | 6.003 |
| HCY | 20260103 | 缺省组 | 9 | 41.24 | 5 | 8.49 | 2.824 |
| HCY | 20260104 | 缺省组 | 9 | 53.2 | 5.49 | 32.89 | 18.006 |
| HCY | 20260105 | 缺省组 | 9 | 32.1 | 2.4 | 19.42 | 10.662 |