AE-66心肌损伤标志物（POCT）检测EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：169家
2、 评价标准
	项目
	评价限

	CK-MB
	±30%

	MYO
	±25%

	[bookmark: OLE_LINK1]cTNI
	±30%

	cTNT
	±30%

	CRP
	±30%

	HCY
	±20%


3、 活动小结
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	CK-MB
	20260101
	缺省组
	143
	141.30 
	4.15 
	79.87
	16.237

	
	
	南京基蛋试剂组
	48
	80.00 
	43.58 
	69.57
	2.843

	
	
	万孚试剂组
	51
	100.00 
	82.41 
	94.73
	5.982

	
	
	重庆中元试剂组
	15
	120.26 
	57.77 
	78.81
	3.548

	CK-MB
	20260102
	缺省组
	143
	102.67 
	5.22 
	55.27
	18.95

	
	
	南京基蛋试剂组
	48
	53.20 
	23.90 
	41.95
	1.978

	
	
	万孚试剂组
	51
	89.60 
	56.17 
	74.09
	4.689

	
	
	重庆中元试剂组
	15
	70.09 
	31.34 
	62.4
	5.314

	CK-MB
	20260103
	缺省组
	143
	100.00 
	2.38 
	30.06
	10.967

	
	
	南京基蛋试剂组
	48
	26.53 
	6.66 
	20.85
	1.269

	
	
	万孚试剂组
	51
	100.00 
	25.82 
	39.65
	2.257

	
	
	重庆中元试剂组
	15
	39.75 
	19.37 
	31.76
	7.399

	CK-MB
	20260104
	缺省组
	143
	210.00 
	12.78 
	81.2
	11.701

	
	
	南京基蛋试剂组
	48
	80.62 
	68.30 
	74.98
	4.393

	
	
	万孚试剂组
	51
	100.00 
	28.50 
	93.57
	7.402

	
	
	重庆中元试剂组
	15
	210.00 
	71.84 
	77.98
	2.734

	CK-MB
	20260105
	缺省组
	143
	179.78 
	7.51 
	70.21
	23.568

	
	
	南京基蛋试剂组
	48
	63.61 
	43.05 
	53.02
	2.483

	
	
	万孚试剂组
	51
	100.00 
	79.10 
	92.12
	6.315

	
	
	重庆中元试剂组
	15
	95.00 
	41.25 
	73.95
	13.065

	MYO
	20260101
	缺省组
	147
	309.63 
	41.31 
	124.27
	40.673

	
	
	南京基蛋试剂组
	48
	149.60 
	78.40 
	137.51
	5.034

	
	
	万孚试剂组
	52
	113.09 
	77.86 
	91.64
	5.014

	
	
	重庆中元试剂组
	15
	280.11 
	150.00 
	226.62
	17.099

	MYO
	20260102
	缺省组
	147
	265.87 
	0.71 
	67.82
	23.15

	
	
	南京基蛋试剂组
	48
	120.50 
	0.71 
	75.48
	3.397

	
	
	万孚试剂组
	52
	60.17 
	39.06 
	48.15
	2.175

	
	
	重庆中元试剂组
	15
	150.94 
	79.00 
	116.42
	16.741

	MYO
	20260103
	缺省组
	147
	616.00 
	0.01 
	46.68
	19.199

	
	
	南京基蛋试剂组
	48
	92.30 
	0.01 
	54.33
	2.825

	
	
	万孚试剂组
	52
	93.58 
	24.59 
	29.04
	1.384

	
	
	重庆中元试剂组
	15
	93.00 
	55.52 
	78.88
	14.122

	MYO
	20260104
	缺省组
	147
	514.00 
	12.45 
	159.73
	57.987

	
	
	南京基蛋试剂组
	48
	198.50 
	12.45 
	175.36
	6.981

	
	
	万孚试剂组
	52
	142.61 
	22.02 
	110.44
	8.961

	
	
	重庆中元试剂组
	15
	330.00 
	204.00 
	282.77
	32.398

	MYO
	20260105
	缺省组
	147
	292.77 
	3.30 
	93.89
	32.829

	
	
	南京基蛋试剂组
	48
	114.30 
	3.30 
	104.36
	4.856

	
	
	万孚试剂组
	52
	80.01 
	55.39 
	65.18
	3.97

	
	
	重庆中元试剂组
	15
	172.00 
	97.00 
	148.4
	13.545

	cTNI
	20260101
	缺省组
	158
	3871.00 
	0.03 
	5.96
	1.208

	
	
	南京基蛋试剂组
	60
	668.10 
	5.40 
	6.81
	0.261

	
	
	万孚试剂组
	55
	8.03 
	2.33 
	5.45
	0.431

	
	
	重庆中元试剂组
	6
	5.63 
	3.93 
	4.16
	0.088

	cTNI
	20260102
	缺省组
	158
	342.00 
	0.10 
	0.96
	0.11

	
	
	南京基蛋试剂组
	60
	30.00 
	0.65 
	1.02
	0.048

	
	
	万孚试剂组
	55
	3.58 
	0.10 
	0.92
	0.064

	
	
	重庆中元试剂组
	6
	0.82 
	0.63 
	0.7
	0.07

	cTNI
	20260103
	缺省组
	158
	39.00 
	0.03 
	0.12
	0.065

	
	
	南京基蛋试剂组
	60
	30.00 
	0.04 
	0.07
	0

	
	
	万孚试剂组
	55
	8.31 
	0.03 
	0.17
	0.016

	
	
	重庆中元试剂组
	6
	0.17 
	0.11 
	0.13
	0.009

	cTNI
	20260104
	缺省组
	158
	3211.00 
	0.13 
	9.46
	1.764

	
	
	南京基蛋试剂组
	60
	176.30 
	7.62 
	10.59
	0.586

	
	
	万孚试剂组
	55
	14.80 
	0.13 
	8.82
	0.601

	
	
	重庆中元试剂组
	6
	8.95 
	5.08 
	5.82
	0.198

	cTNI
	20260105
	缺省组
	158
	963.00 
	0.70 
	2.93
	0.482

	
	
	南京基蛋试剂组
	60
	67.20 
	2.40 
	3.25
	0.14

	
	
	万孚试剂组
	55
	4.06 
	0.89 
	2.71
	0.236

	
	
	重庆中元试剂组
	6
	2.48 
	1.43 
	1.46
	0.026

	cTNT
	20260101
	缺省组
	12
	477.00 
	0.15 
	160.72
	169.909

	
	
	重庆中元试剂组
	12
	477.00 
	0.15 
	160.72
	169.909

	cTNT
	20260102
	缺省组
	12
	71.00 
	0.01 
	23.67
	24.83

	
	
	重庆中元试剂组
	12
	71.00 
	0.01 
	23.67
	24.83

	cTNT
	20260103
	缺省组
	12
	27.00 
	0.01 
	12.16
	10.089

	
	
	重庆中元试剂组
	12
	27.00 
	0.01 
	12.16
	10.089

	cTNT
	20260104
	缺省组
	12
	648.00 
	0.22 
	235.11
	251.239

	
	
	重庆中元试剂组
	12
	648.00 
	0.22 
	235.11
	251.239

	cTNT
	20260105
	缺省组
	12
	192.00 
	0.03 
	43.11
	45.072

	
	
	重庆中元试剂组
	12
	192.00 
	0.03 
	43.11
	45.072

	CRP
	20260101
	缺省组
	20
	52.00 
	0.10 
	5.93
	6.389

	
	
	南京基蛋试剂组
	6
	9.00 
	0.71 
	0.81
	0.118

	CRP
	20260102
	缺省组
	20
	12.33 
	0.05 
	3.97
	2.893

	
	
	南京基蛋试剂组
	6
	5.00 
	2.02 
	2.16
	0.122

	CRP
	20260103
	缺省组
	20
	10.00 
	0.02 
	4.98
	1.947

	
	
	南京基蛋试剂组
	6
	6.45 
	5.00 
	5.91
	0.646

	CRP
	20260104
	缺省组
	20
	34.56 
	0.14 
	8.75
	5.327

	
	
	南京基蛋试剂组
	6
	12.10 
	5.36 
	5.64
	0.242

	CRP
	20260105
	缺省组
	20
	17.00 
	0.08 
	5.16
	4.018

	
	
	南京基蛋试剂组
	6
	7.50 
	2.17 
	2.46
	0.327

	HCY
	20260101
	缺省组
	9
	43.7
	1.68
	24.95
	15.644

	HCY
	20260102
	缺省组
	9
	20
	2.47
	14.21
	6.003

	HCY
	20260103
	缺省组
	9
	41.24
	5
	8.49
	2.824

	HCY
	20260104
	缺省组
	9
	53.2
	5.49
	32.89
	18.006

	HCY
	20260105
	缺省组
	9
	32.1
	2.4
	19.42
	10.662



